新型计量器具检测装置所需材料

技术规范书

广东电网有限责任公司计量中心

2025年1月

- 目录

1  标的概况	2

2  应遵循的主要标准	2

3  技术要求	3

4  试验要求	4

5  产品对环境的影响	4

6  包装、运输、验收、安装及质量保证	5

7  投标技术文件要求	6

- 总 则

- 本文件为新型计量器具检测装置所需材料技术招标文件。

- 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。

- 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

- 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

- 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品/服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。

- 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标产品的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

- 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）

- 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 本标书的最终解释权归招标方。

- 1  标的概况

标的名称：新型计量器具检测装置所需材料

实施计划名称：新型计量器具检测装置所需材料

实施计划编号：/

- 1.1 标书适用范围和界限

（1）本标书适应于所供新型计量器具检测装置所需材料的设计、制造、装配、工厂试验、交付的指导、监督以及试运行工作。

（2）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

- 1.2 采购范围

（1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的新型计量器具检测装置所需材料和相关附件。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应产品的鉴定证书、出厂和验收证明。

（2）供货范围一览表

投标方提供的新型计量器具检测装置所需材料的具体规格见表1.2.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件和附件等。

表1.2.1 供货范围及设备需求一览表

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A类新型计量器具检测装置所需材料 | 1套 |
| 2 | B类新型计量器具检测装置所需材料 | 1套 |
| 3 | C类新型计量器具检测装置所需材料 | 1套 |
| 4 | D类新型计量器具检测装置所需材料 | 1套 |

（3）供货期、工厂验收、安装调试、技术培训、软件升级/维护、通讯协议开放等服务要求，见本技术规范书相应章节。

- 2  应遵循的主要标准

下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而构成为本规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术条件书，然而鼓励根据本技术条件书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术条件书。

GB/T 17215.211-2021  电测量设备(交流)  通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

GB/T 37006-2018 数字化电能表检验装置

GB/T 44932-2024 直流电能表检验装置

GB/T 44992-2024  谐波有功电能表检验装置

DL/T 1394-2014  电子式电流、电压互感器校验仪技术条件

DL/T 1258-2013  互感器校验仪通用技术条件

- ★3.1 技术指标

- 表3.1.1 A类新型计量器具检测装置（1套）所需材料明细表

| 序号 | 模块名称 | 材料名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压功放模块 | A/D转换器 | 1）24bit无噪声分辨率 2）温度漂移：典型值1ppm 3）INL：典型值FSR的±1ppm | 10 | 只 |
|  |  | D/A转换器 | 1）20bit分辨率 2）温度漂移：典型值1ppm 3）INL：1LSB | 10 | 只 |
|  |  | 功率放大器 | 1）输出：1-1200V 2）输入：0-10V 3）线性度：20ppm 4）稳定度：30ppm 5）输出噪声：< 30uV 6）输出阶跃响应：<1mS | 10 | 只 |
|  |  | 差分运算放大器 | 1）输出：0-5V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<20uV 4）CMRR：>100dB | 10 | 只 |
|  |  | 高速运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<20uV 4）CMRR：>100dB 5）带宽：>100MHz | 10 | 只 |
|  |  | 精密运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<5uV 4）CMRR：>100dB 5）开环增益：>130dB | 15 | 只 |
|  |  | 精密电阻 | - 温度漂移：1ppm - 老化漂移：20ppm/年 - 精度：0.01% | 100 | 只 |
| 2 | 电流功放模块 | 线性调压器 | - 输入：0-30V - 输出：0~5V - 功率：>3kW | 1 | 台 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA - 通道：双通道4开关 | 10 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 10 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
|  |  | 阻容元件 | - X7R、C0G规格电容等 - 100ppm 080规格电阻等 | 50 | 只 |
|  |  | 电流功率放大器 | 1）输出：0.01-720A 2）输入：0-10V 3）线性度：20ppm 4）稳定度：30ppm 5）输出阶跃响应：<1mS | 2 | 只 |
| 3 | 误差计算模块 | 现场可编程门阵列(FPGA) | - 工作频率：>1GHz - 功耗：<10W - 配置内存： >256KHz - 支持16bit、32bit、64bit操作 | 3 | 只 |
|  |  | A/D转换器 | 1）24bit无噪声分辨率 2）温度漂移：典型值1ppm 3）INL：典型值FSR的±1ppm | 3 | 只 |
|  |  | D/A转换器 | 1）20bit分辨率 2）温度漂移：典型值1ppm 3）INL：1LSB | 3 | 只 |
|  |  | 功率放大器 | 1）输出：0.01-10A 2）输入：0-10V 3）线性度：50ppm 4）稳定度：60ppm 5）输出阶跃响应：<1mS | 3 | 只 |
|  |  | 高精度恒温晶振 | - 精度：0.05ppm - 稳定度：1nS - 时钟频率：10MHz、20MHz、50MHz | 3 | 只 |
|  |  | 施密特触发器 | - 供电电源：5V - 输入电平：兼容3.3/5V TTL - 通道：8通道 | 3 | 只 |
|  |  | 阻容元件 | - X7R、C0G规格电容等 2）100ppm 080规格电阻等 | 3 | 只 |
|  |  | OLED显示屏 | - 尺寸：>1寸 - 分辨率：128*64 | 1 | 台 |
| 4 | 主控及信号发生模块 | 线性调压器 | - 输入：0-220V - 输出：0-18V - 功率：>200W | 5 | 台 |
|  |  | DSP处理器 | - 主频:>500MHz - 双核处理器 - 定时器：>8个 - 接口：具有SPORT口、网口、串口、SPI接口等 | 5 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA 通道：双通道4开关 | 10 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 10 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
|  |  | D/A转换器 | - 1）20bit分辨率 - 2）温度漂移：典型值1ppM - 3）INL：1LSB | 5 | 只 |
|  |  | 精密电阻 | - 温度漂移：1ppm - 老化漂移：20ppm/年 - 精度：0.01% | 50 | 只 |
|  |  | 高精度参考 | - 年稳定度：<10ppm - 输出电压：7V - 温度漂移：<0.1ppm/℃ | 3 | 只 |
|  |  | 精密运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<5uV 4）CMRR：>100dB - 5）开环增益：>130dB | 50 | 只 |
| 5 | 交互显示模块 | LED | - 尺寸：8mm | 5 | 个 |
|  |  | 工控机 | - 主频不低于1GHz - 具有网口、串口、USB接口 - 内置硬盘不小于8GB - 采用windows系统，兼容性好 | 1 | 台 |
|  |  | 液晶显示屏 | - 显示尺寸不低于8英寸 - 显示触摸一体，方便触控操作 | 1 | 台 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
| 6 | 其他 | 电压导线 | 1）不小于1mm2 2)长度不少于2m | 5 | 根 |
|  |  | 电流导线 | 1）不小于120mm2 2)长度不少于2m | 5 | 根 |
|  |  | 脉冲线 | - 长度不少于1m - 二芯屏蔽线 | 5 | 根 |
|  |  | 通讯线 | 网口线、串口线 | 5 | 根 |
|  |  | 其他配件 | 多规格连接导线、接插端子、焊接材料 | 1 | 套 |

- 表3.1.2 B类新型计量器具检测装置（1套）所需材料明细表

| 序号 | 模块名称 | 材料名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压功放模块 | 高速A/D转换器 | 1）24bit无噪声分辨率 2）温度漂移：典型值1ppM 3）INL：典型值FSR的±1PPM 4）采样率:>200kHz | 10 | 只 |
|  |  | 高速D/A转换器 | 1）20bit分辨率 2）温度漂移：典型值1ppM 3）INL：1LSB 4)数据率:>10MHz | 10 | 只 |
|  |  | 功率放大器 | 1）输出：30-264V 2）输入：0-7VAC 3）线性度：50ppm 4）稳定度：100ppm 5）输出噪声：< 30uV 6）输出频带： >3kHz | 10 | 只 |
|  |  | 差分运算放大器 | 1）输出：0-5V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<20uV 4）CMRR：>100dB | 10 | 只 |
|  |  | 高速运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<20uV 4）CMRR：>100dB 5）带宽：>100MHz | 10 | 只 |
|  |  | 精密运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<5uV 4）CMRR：>100dB 5）开环增益：>130dB | 15 | 只 |
|  |  | 精密电阻 | - 温度漂移：1ppm - 老化漂移：20ppm/年 - 精度：0.01% | 30 | 只 |
| 2 | 电流功放模块 | 线性调压器 | - 输入：0-30V - 输出：0~5V - 功率：>3kW | 1 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA - 通道：双通道4开关 | 10 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 10 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
|  |  | 阻容元件 | - X7R、C0G规格电容等 - 100ppm 080规格电阻等 | 10 | 只 |
|  |  | 电流功放模块 | 1）输出：0.05-120A 2）输入：0-7VAC 3）线性度：50ppm 4）稳定度：100ppm 5）输出频带： >3kHz | 10 | 只 |
| 3 | 误差计算模块 | 现场可编程门阵列(FPGA) | - 工作频率：>1GHz - 功耗： - 配置内存：>256KHz - 支持16bit、32bit、64bit操作 | 3 | 只 |
|  |  | A/D转换器 | 1）24bit无噪声分辨率 2）温度漂移：典型值1ppm 3）INL：典型值FSR的±1ppm | 3 | 只 |
|  |  | D/A转换器 | 1）20bit分辨率 2）温度漂移：典型值1ppm 3）INL：1LSB | 3 | 只 |
|  |  | 功率放大器 | 1）输出：0.05-10A 2）输入：0-10V 3）线性度：50ppm 4）稳定度：60ppm 5）输出阶跃响应：<1mS | 3 | 只 |
|  |  | 高精度恒温晶振 | - 精度：0.05ppm - 稳定度：1nS - 时钟频率：10MHz、20MHz、50MHz | 3 | 只 |
|  |  | 施密特触发器 | - 供电电源：5V - 输入电平：兼容3.3/5V TTL - 通道：8通道 | 3 | 只 |
|  |  | 阻容元件 | - X7R、C0G规格电容等 2）100ppm 080规格电阻等 | 10 | 只 |
|  |  | OLED显示屏 | - 尺寸：>1寸 - 分辨率：128*64 | 1 | 台 |
| 4 | 主控及信号发生模块 | 线性调压器 | - 输入：0-220V - 输出：0-18V - 功率：>200W | 1 | 台 |
|  |  | DSP处理器 | - 主频:>500MHz - 双核处理器 - 定时器：>8个 - 接口：具有SPORT口、网口、串口、SPI接口等 | 3 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA 通道：双通道4开关 | 10 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 3 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
|  |  | D/A转换器 | 1）20bit分辨率 2）温度漂移：典型值1ppM 3）INL：1LSB 4)数据率:>10MHz | 10 | 只 |
|  |  | 精密电阻 | - 温度漂移：1ppm - 老化漂移：20ppm/年 - 精度：0.01% | 30 | 只 |
|  |  | 高精度参考 | - 年稳定度：<10ppm - 输出电压：7V - 温度漂移：<0.1ppm/℃ | 3 | 只 |
|  |  | 精密运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<5uV 4）CMRR：>100dB 5）开环增益：>130dB | 10 | 只 |
| 5 | 交互显示模块 | LED | - 尺寸：8mm | 5 | 个 |
|  |  | 工控机 | - 主频不低于1GHz - 具有网口、串口、USB接口 - 内置硬盘不小于8GB - 采用windows系统，兼容性好 | 1 | 台 |
|  |  | 液晶显示屏 | - 显示尺寸不低于8英寸 - 显示触摸一体，方便触控操作 | 1 | 台 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
| 6 | 其他 | 电压导线 | 1）不小于1mm2 2)长度不少于2m | 6 | 根 |
|  |  | 电流导线 | 1）不小于120mm2 2)长度不少于2m | 6 | 根 |
|  |  | 脉冲线 | - 长度不少于1m - 二芯屏蔽线 | 6 | 根 |
|  |  | 通讯线 | 网口线、串口线 | 6 | 根 |
|  |  | 其他配件 | 多规格连接导线、接插端子、焊接材料 | 1 | 套 |

- 表3.1.3 C类新型计量器具检测装置（1套）所需材料明细表

| 序号 | 模块名称 | 材料名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控制模块 | 现场可编程门阵列(FPGA) | - 工作频率：>1GHz - 功耗： - 配置内存：>256KHz 4）支持16bit、32bit、64bit操作 | 10 | 只 |
|  |  | A/D转换器 | 1）24bit无噪声分辨率 2）温度漂移：典型值1ppm 3）INL：典型值FSR的±1ppm | 10 | 只 |
|  |  | D/A转换器 | 1）20bit分辨率 2）温度漂移：典型值1ppm 3）INL：1LSB | 10 | 只 |
|  |  | 功率放大器 | 1）输出：0-10V 2）输入：0-10V 3）线性度：10ppm 4）稳定度：20ppm 5）输出噪声：< 30uV 6）输出阶跃响应：<1mS | 10 | 只 |
|  |  | 差分运算放大器 | 1）输出：0-5V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<20uV 4）CMRR：>100dB | 10 | 只 |
|  |  | 高速运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<20uV 4）CMRR：>100dB 5）带宽：>100MHz | 10 | 只 |
|  |  | 精密运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<5uV 4）CMRR：>100dB 5）开环增益：>130dB | 10 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA 通道：双通道4开关 | 10 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 3 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
| 2 | 电流功放模块 | 线性调压器 | - 输入：0-30V - 输出：0~5V - 功率：>5kW | 1 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA - 通道：双通道4开关 | 10 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 10 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
|  |  | 阻容元件 | - X7R、C0G规格电容等 - 100ppm 080规格电阻等 | 10 | 只 |
|  |  | 电流功放模块 | 1）输出：0.5-2000A 2）输入：0-10V 3）线性度：20ppm 4）稳定度：30ppm 5）输出阶跃响应：<1mS | 10 | 只 |
| 3 | 标准测量模块 | 现场可编程门阵列(FPGA) | - 工作频率：>1GHz - 功耗： - 配置内存：>256KHz 4）支持16bit、32bit、64bit操作 | 3 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA 3）通道：双通道4开关 | 3 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 3 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
|  |  | 高速A/D转换器 | 1）24bit无噪声分辨率 2）温度漂移：典型值1ppM 3）INL：典型值FSR的±1PPM 4）采样率:>100kHz | 3 | 只 |
|  |  | D/A转换器 | 1）20bit分辨率 2）温度漂移：典型值1ppm 3）INL：1LSB | 3 | 只 |
|  |  | 功率放大器 | 1）输出：0-10A 2）输入：0-10V 3）线性度：10ppm 4）稳定度：20ppm 5）输出噪声：< 30uV 6）输出阶跃响应：<1mS | 3 | 只 |
|  |  | 阻容元件 | - X7R、C0G规格电容等 - 100ppm 080规格电阻等 | 10 | 只 |
|  |  | 精密电阻 | - 温度漂移：1ppm - 老化漂移：20ppm/年 精度：0.01% | 10 | 只 |
|  |  | 高精度参考 | - 年稳定度：<10ppm - 输出电压：7V 温度漂移：<0.1ppm/℃ | 3 | 只 |
|  |  | 精密运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<5uV 4）CMRR：>100dB 5）开环增益：>130dB | 10 | 只 |
|  |  | 标准电流互感器 | 规格：200A、600A、2000A转5A 0.01级 | 3 | 只 |
| 4 | 被检测量模块 | 线性调压器 | - 输入：0-220V - 输出：0-18V - 功率：>100W | 1 | 只 |
|  |  | DSP处理器 | - 主频:>500MHz - 双核处理器 - 定时器：>8个 - 接口：具有SPORT口、网口、串口、SPI接口等 | 3 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA 通道：双通道4开关 | 3 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 3 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
|  |  | 高速A/D转换器 | 1）24bit无噪声分辨率 2）温度漂移：典型值1ppM 3）INL：典型值FSR的±1PPM 4）采样率:>100kHz | 3 | 只 |
|  |  | 精密电阻 | - 温度漂移：1ppm - 老化漂移：20ppm/年 - 精度：0.01% | 10 | 只 |
|  |  | 高精度参考 | - 年稳定度：<10ppm - 输出电压：7V - 温度漂移：<0.1ppm/℃ | 3 | 只 |
|  |  | 精密运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<5uV 4）CMRR：>100dB - 5）开环增益：>130dB | 10 | 只 |
| 5 | 交互显示模块 | LED | - 尺寸：8mm | 6 | 个 |
|  |  | 工控机 | - 主频不低于1GHz - 具有网口、串口、USB接口 - 内置硬盘不小于8GB - 采用windows系统，兼容性好 | 1 | 台 |
|  |  | 液晶显示屏 | - 显示尺寸不低于8英寸 - 显示触摸一体，方便触控操作 | 1 | 台 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
| 6 | 其他 | 电流导线 | 1）规格：4 mm2、80 mm2、120mm2 2)长度不少于2m | 5 | 根 |
|  |  | 二次小电流测试线 | - 长度不少于1m - 特氟龙镀银材质屏蔽线 | 5 | 根 |
|  |  | 通讯线 | 网口线、串口线 | 5 | 根 |
|  |  | 其他配件 | 多规格连接导线、接插端子、焊接材料 | 1 | 套 |

- 表3.1.4 D类新型计量器具检测装置（1套）所需材料明细表

| 序号 | 模块名称 | 材料名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控制模块 | DSP处理器 | - 主频:>500MHz - 双核处理器 - 定时器：>8个 - 接口：具有SPORT口、网口、串口、SPI接口等 | 3 | 只 |
|  |  | 高速A/D转换器 | 1）24bit无噪声分辨率 2）温度漂移：典型值1ppM 3）INL：典型值FSR的±1PPM 4）采样率:>200kHz | 3 | 只 |
|  |  | 高速D/A转换器 | 1）20bit分辨率 2）温度漂移：典型值1ppM 3）INL：1LSB 4)数据率:>10MHz | 3 | 只 |
|  |  | 功率放大器 | 1）输出：0.5-200A 2）输入：0-7VAC 3）线性度：50ppm 4）稳定度：100ppm 5）输出噪声：< 30uV 6）输出频带：>3kHz | 3 | 只 |
|  |  | 差分运算放大器 | 1）输出：0-5V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<20uV 4）CMRR：>100dB | 6 | 只 |
|  |  | 高速运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<20uV 4）CMRR：>100dB 5）带宽：>100MHz | 6 | 只 |
|  |  | 精密运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<5uV 4）CMRR：>100dB 5）开环增益：>130dB | 15 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA - 通道：双通道4开关 | 10 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 3 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
| 2 | 电流功放模块 | 线性调压器 | - 输入：0-30V - 输出：0~5V - 功率：>5kW | 3 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA - 通道：双通道4开关 | 3 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 10 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
|  |  | 阻容元件 | - X7R、C0G规格电容等 - 100ppm 080规格电阻等 | 10 | 只 |
|  |  | 电流功率放大器 | 1）输出：5-2000A 2）输入：0-10V 3）线性度：20ppm 4）稳定度：30ppm 5）输出阶跃响应：<1mS | 3 | 只 |
| 3 | 标准测量模块 | 现场可编程门阵列(FPGA) | - 工作频率：>1GHz - 功耗： - 配置内存：>256KHz 4）支持16bit、32bit、64bit操作 | 3 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA 3）通道：双通道4开关 | 3 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 3 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
|  |  | 高速A/D转换器 | 1）24bit无噪声分辨率 2）温度漂移：典型值1ppM 3）INL：典型值FSR的±1PPM 4）采样率:>200kHz | 3 | 只 |
|  |  | 高速D/A转换器 | 1）20bit分辨率 2）温度漂移：典型值1ppM 3）INL：1LSB 4)数据率:>10MHz | 3 | 只 |
|  |  | 功率放大器 | 1）输出：0.5-200A 2）输入：0-7VAC 3）线性度：50ppm 4）稳定度：100ppm 5）输出噪声：< 30uV 6）输出频带：>3kHz | 3 | 只 |
|  |  | 阻容元件 | - X7R、C0G规格电容等 - 100ppm 080规格电阻等 | 20 | 只 |
|  |  | 精密电阻 | - 温度漂移：1ppm - 老化漂移：20ppm/年 精度：0.01% | 10 | 只 |
|  |  | 高精度参考 | - 年稳定度：<10ppm - 输出电压：7V 温度漂移：<0.1ppm/℃ | 10 | 只 |
|  |  | 精密运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<5uV 4）CMRR：>100dB 5）开环增益：>130dB | 10 | 只 |
|  |  | 宽频标准电流互感器 | 规格：200A、600A、2000A | 3 | 只 |
| 4 | 被测测量模块 | DSP处理器 | - 主频:>500MHz - 双核处理器 - 定时器：>8个 - 接口：具有SPORT口、网口、串口、SPI接口等 | 3 | 只 |
|  |  | 线性调压器 | - 输入：0-220V - 输出：0-18V - 功率：>100W | 1 | 只 |
|  |  | 模拟开关 | - 导通电阻：<500Ω - 泄露电流：<10nA 通道：双通道4开关 | 3 | 只 |
|  |  | 通信接口 | - RJ45接口 - RS232接口 | 3 | 只 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
|  |  | 高速A/D转换器 | 1）24bit无噪声分辨率 2）温度漂移：典型值1ppM 3）INL：典型值FSR的±1PPM 4）采样率:>200kHz | 3 | 只 |
|  |  | 精密电阻 | - 温度漂移：1ppm - 老化漂移：20ppm/年 - 精度：0.01% | 10 | 只 |
|  |  | 高精度参考 | - 年稳定度：<10ppm - 输出电压：7V - 温度漂移：<0.1ppm/℃ | 3 | 只 |
|  |  | 精密运算放大器 | 1）输出：-10V-0-10V 2）输入：-10V-0-10V 3）失调电压：<5uV 4）CMRR：>100dB 5）开环增益：>130dB | 10 | 只 |
| 5 | 交互显示模块 | LED | 尺寸：8mm | 10 | 个 |
|  |  | 工控机 | - 主频不低于1GHz - 具有网口、串口、USB接口 - 内置硬盘不小于8GB - 采用windows系统，兼容性好 | 1 | 台 |
|  |  | 液晶显示屏 | - 显示尺寸不低于8英寸 - 显示触摸一体，方便触控操作 | 1 | 台 |
|  |  | 电源模块 | 1）输入电压：220VAC 2）输出电压：5V、12V、±15V 3)输出精度：2% 4）输出功率：>30W | 3 | 只 |
| 6 | 其他 | 电流导线 | 1）规格：4 mm2、80 mm2、120mm2 2)长度不少于2m | 5 | 根 |
|  |  | 二次小电流测试线 | - 长度不少于1m - 特氟龙镀银材质屏蔽线 | 5 | 根 |
|  |  | 通讯线 | 网口线、串口线 | 5 | 根 |
|  |  | 其他配件 | 多规格连接导线、接插端子、焊接材料 | 1 | 套 |

- 4  试验要求

- 4.1 出厂试验要求

（1）新型计量器具检测装置所需材料在出厂试验、到货验收试验中应进行的试验项目见下表。

表4.1.1 主要功能及性能试验

| 序号 | 试验项目 | 出厂试验 | 到货验收试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | √ | √ |
| 2 | 指标检查 | √ | √ |

（2）出厂试验报告可选择由第三方检测机构的报告代替。

- 4.2 到货验收试验要求

- 产品到达现场并完成调试后，必须进行现场验收试验。

- 中标方向招标方提交设备详细的现场验收大纲，该大纲至少应包括：试验日期、试验接线、试验项目、试验方法，以及测量仪器和仪表等。试验内容应至少包含表4.1.1所述内容。

- 现场验收试验应有招标方代表（或招标方委托的第三方）现场见证，现场试验报告由见证方与中标方签字确认。

- 5  产品对环境的影响

- 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

- 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

- 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

- 优先选用损耗低的产品。

- 6  包装、运输、验收、安装及质量保证

- 6.1 包装和运输

- 6.1.1 包装要求

投标方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应配置专用仪器防护箱，能够满足日常存放、搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输要求，保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

（1）所有设备包装应便于装卸和转运。

（2）投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

（3）对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。

（4）在设备到达目的地后，由投标方组织，买方参加，进行开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符或隐藏的损坏，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担，买方有权向投标方提出索赔。

- 6.1.2 运输要求

（1）从投标方到目的地的运输由投标方负责。目的地为甲方指定地点。

（2）整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。

（3）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

（4）从投标方发货至招标方收到期间，设备应完好无损。

- 6.2 验收

- 6.2.1 出厂验收

（1）按照出厂试验要求完成出厂验收，提供出厂试验报告。出厂试验报告可选择由第三方检测机构的报告代替。

- 6.2.2 到货验收

（1）按照投标方响应的供货范围一览表，招、投标双方共同开箱核查到货设备软/硬件、附属设备、备品备件等的外观、数量、型号。

（2）投标方应按本规范书的要求，向招标方提供出厂试验报告、产品说明书等。

- 6.3 设备调试

（1）到货设备的调试，将由投标方在招标方监督下进行。

（2）在调试期间，由招标方安排合适时间，由投标方负责派技术人员到招标方现场进行技术服务。

（3）在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费给予更换。

- 6.4 培训

投标方负责免费对招标方专业人员的技术培训（包括硬件、软件的维护及运行培训）, 并确保培训配套资源的提供。

- 6.5 质量保证

（1）合同设备的质保期为现场验收合格后，质保期为  3  年，相关费用包含在系统总报价中。

（2）设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、开发、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知中标方，中标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）。

（3）在接到招标方通知后，中标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由中标方承担。

（4）提供   7×24   小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

（5）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

（6）设备出现质量问题，要求   72   小时内故障得以解决。

- 7  投标技术文件要求

- 7.1 投标方的责任

投标方对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方提供的第三方供货方的技术手册的准确性也由投标方负责。

- 7.2 文档范围

投标方提供的文档应包括设备技术资料、软/硬件说明书、产品合格证书、出厂试验报告、调试方案等。

- 7.3 供货响应表

投标方应根据供货范围及设备需求一览表，填写以下响应表：

表7.1 供货范围及设备需求响应表（投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 招标方要求（型式、规格） | 投标方保证（型式、规格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填写说明：此处应列明供货清单，包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 7.4 技术差异表

投标方应将所供设备与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。

表7.2 技术差异表（投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 7.5 技术支持与售后服务

填写说明：投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。

- 7.6 其它补充说明

（1）投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。

（2）投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。