（二）货物技术要求

## 第01包：

1.单机采集通道数量：≥512。

2.采集信号类型包括：原始宽波段信号、神经元的胞外高频动作电位、 局部场电位。

3.采样频率：≥30KHz。

4.前置放大器接口数量：≥8。

5.配置16、32和64通道前端放大器。

#6.具备内置阻抗测试，可通过设备自带的数据管理软件对所用通道进行一键式阻抗测量，阻抗测试的软件操作与数据记录及刺激集成在同一个界面。

#7.具备内置电刺激模块，记录和刺激操作集成在同一个界面。

8.刺激通道数量：≥64。

9.具备单相脉冲、双相脉冲和用户自定义波形多种刺激波形模式。

10.所有刺激参数均可以在刺激窗口可视化设置，包括刺激幅值、脉宽、间隔、频率、时长等。

#11.同一电极通道既能够刺激又能够采集信号，且可在记录和刺激模式间切换。

#12.记录与刺激延迟时间：记录与刺激之间最快转换时间≤1.5ms。

13.模拟及数字输入输出接口（ADIO接口），可连接、同步第三方设备和信号，可以基于外接分析或行为系统、TTL数字输入，阈值设定或模板匹配等多种方式触发并控制电刺激。

14.模拟输入通道数≥8，模拟输出通道数≥8。

15.数字输入通道数≥16，数字输出通道数≥16。

16.具备应用程序接口，采集到的数据可实时双向传输，可通过发送指令设置系统采集和刺激参数以及触发刺激。

#17.软件兼容光遗传控制，软件中内嵌光遗传刺激控制界面，可通过数字输入输出和模拟输入输出控制光强和光刺激开关。

第02包：

## 设备一：高导联数字视频脑电图机

一）技术参数

1.放大器参数（头盒+探头）

#1.1放大器通道数≥128导联，差分通道≥8导

1.2可并联升级最高可升级≥1024导联。

#1.3放大器具备参考电极（REF）端口≥2个，接地电极（GND）端口≥2个，主动屏蔽电极（SHD）端口≥1个

1.4具有网络接口，实现通过外部设备进行多参数信号的同步采集

#1.5单个头盒+探头：≥128导联

#1.6具有电位均衡技术，可实现≥8只大鼠共同接地，共同参考电位

#1.7头盒与主机数据通讯方式采用光纤通讯，具备光纤专用接口

#1.8采样率：≥16000Hz

1.9采用直流耦合放大器技术，可完整保留低频信号

#1.10模数转换分辨率：≥24bit

1.11定标电压：100μV（峰峰值），最大允许误差≤±2%

1.12时间间隔：最大允许误差≤±5%

1.13幅频特性：（1～1000）Hz，最大允许误差+5%～-30%

#1.14噪声电平：≤1μV（峰峰值）

1.15共模抑制比：输入频率10Hz时，各道≥120dB；输入频率60Hz时，各道≥115dB

1.16耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，误差≤±5%

1.17灵敏度：1μV/mm, 10μV/mm, 50μV/mm,最大允许误差≤±5%

1.18低通滤波：符合A0.9Fc≥0.7A10≥A1.1Fc标准

1.19输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道≥120MΩ

1.20信号输入范围：±300mV

1.21硬件打标响应时间：≤1s

1.22陷波（快速滤波）：衰减度≥35dB （在50 Hz和60 Hz两档）

#1.23防电击程度分类CF型

2.采集工作站 （内置处理器，内存：≥16GB，硬盘：≥8T，配备中文操作系统）

3.4K显示器：≥27英寸

二）软件功能

1.数字脑电采集功能

1.1具备病人信息管理系统

1.2中文报告生成系统：内置报告模板，可任意编辑相关内容

#1.3具有棘波检测功能：能够计算棘波密度

#1.4频谱图功能：实时图形化显示高频能量

#1.5HFO高频振荡提示：实时图形化提示高频振荡能量：Ripple（80-250Hz）、Fast Ripple（250-500Hz）

1.6时频图分析：支持基线时间窗选择，各导联时频图以时间对齐

1.7导联及参考自动编辑：自动编辑导联顺序，自动完成双极导联设置

1.8自动剪辑功能:可设定规则自动剪辑所时间段数据，并可选择是否压缩数据

1.9时间线:可增加/隐藏时间线

1.10具备打印功能:可浏览波形后一键打印

1.11针对打标事件，可自定义打标事件名称

1.12网络:光纤通讯

1.13开放应用程序端口，可以实时在线进行数据分析

## 设备二：影像数据处理系统

1.用于影像数据的存储和调用

2.支持本机异步数据块与文件复制

3.支持本机同步数据块与文件复制

4.提供数据存储路径，可用于存储院内患者信息、检查图像、诊断报告等相关信息

5.实际存储空间≥5T

6.具备多核心、多线程处理功能

7.满足7*24小时不间断运行

8.具备可扩展性，如存储空间、内存空间

9.具备应急故障保障能力

10.电源稳定，具备冗余

11.支持热插拔功能，实现故障恢复和系统扩容

12.配备塔式机箱

13.配备处理器

## 设备三：正置荧光显微镜

1. 主机

1.1光学系统：无限远校正光学系统。

1.2具有明场、荧光观察方法。

#1.3 六位物镜转换器，智能编码，光强随物镜变换自动调整并记忆（非软件设定）。

1.4放大倍数：12.5-400X。

1.5 透射光照明：LED光源，自动光强管理，电动视场和孔径光阑调节，带有3200K色温恒定保持系统。

#1.6目镜：10×，视野数≥25mm，含目镜罩，屈光度可调节

1.7 载物台：手动载物台,可控制XY方向位置。

#1.8显示屏可显示当前物镜倍数、物镜类型（干镜、水镜、油镜）；可对光强、光源类型（透射光、荧光、混合）、市场光阑及孔径光阑、荧光挡板类型（圆形矩形）进行调节。

2.物镜，所有物镜均为荧光专用物镜：

1.25X(NA≥0.04) 平场半复消色差物镜

5X (NA≥0.12)平场消色差物镜、

10X (NA≥0.25)平场半复消色差物镜、

20X (NA≥0.55)平场半复消色差物镜、

40X(NA≥0.8) 平场半消色差物镜

3.荧光

3.1六种圆型荧光视场光栏：防止荧光淬灭；六种矩型视场光栏：根据不同物镜放大倍数，旋转至不同视场光阑

3.2荧光光源，寿命≥2500h，电动荧光光闸，防止荧光淬灭，光闸切换时间≤5ms。

3.3紫外, 蓝色，绿色，红色荧光带通滤块

#3.4全自动荧光滤块转换：只需按一个键即实现不同颜色的荧光激发，邻位切换时间≤270ms

4．图像捕捉及分析系统

4.1高灵敏度显微专用数码CCD：数字式科研级数码、彩色冷CCD ，用于明场及荧光图像捕捉。

4.2像素面积：≥4.54 μ x 4.54 μ

4.3制冷系统：低于环境温度30℃

4.4 全幅采集速度≥40fps

5.图象分析系统基本平台：

#5.1全自动荧光多通道成像、荧光与明场多通道成像。一键拍摄多通道并自动叠加彩色图像

5.2实验条件全自动记录、全自动恢复功能；多用户界面自定义设置

5.3分析功能，内置Ratio（不同荧光通道间实时荧光比率曲线显示）、不同感兴趣区域的面积、周长等分析模块

5.4处理功能：自动、手动图像拼接；扩展视野景深；自动、手动图象位置校对，多维图象管理；共定位分析功能

## 设备四：样本监测系统

1.最高分辨率≥2304x1296

2.内置电信4G或以上SIM 卡，支持4G或以上网络

3.采用 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率

4.支持高速云台，水平≥340度，垂直≥80度旋转

5.支持吊装、壁装、抱箍安装，支架可旋转

6.内置高灵敏度防水 MIC，支持≥10米远程拾音

7.支持智能人形检测、车辆检测

8.支持人形追踪

9.内置强力天线，传输距离远，抗干扰能力强

10.支持 Micro SD 卡(最大≥512GB)本地存储

11.采用高效红外灯

12.两颗高效暖光灯,支持夜间彩色画面

13.支持萤石云平台，支持手机远程监控

14.防尘防水设计，通过实验环境暴雨测试

15.匹配远端监控视窗：微信端、APP端、网页端，可远程操作监控角度