- 第5包：采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 腹腔镜器械 | 25 | 20 | 500 | 否 | 5-7外科牵开器 |
| 5-2 | 常规换瓣手术器械包 | 40 | 45 | 1800 | 否 |  |
| 5-3 | 大血管手术器械 | 10 | 60 | 600 | 否 |  |
| 5-4 | 微创换瓣手术器械包 | 3 | 95 | 285 | 否 |  |
| 5-5 | 常规搭桥手术器械包 | 40 | 45 | 1800 | 否 |  |
| 5-6 | 负压调节器 | 15 | 8.9 | 133.5 | 否 |  |
| 5-7 | 外科牵开器 | 8 | 60 | 480 | 否 |  |
| 5-8 | 常规搭桥手术器械包 | 2 | 45 | 90 | 是 |  |
| 5-9 | 常规换瓣手术器械包 | 2 | 45 | 90 | 是 |  |
| 5-10 | 小儿先心手术器械包 | 1 | 45 | 45 | 是 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后90日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第5包

#### 5-1	腹腔镜器械 （25套）

一、技术参数：

1、	穿刺器1：

1.1、材质： M号钢；

1.2、粗糙度：

1.2.1、抛光表面最大Ra值：≤0.2μm；

1.2.2、表面最大Ra参数值：≤0.8μm；

1.2.3、其余最大Ra参数值：≤1.6μm。

1.3、阀门

1.3.1、在关闭姿态下，经4kPa气压，应无明显渗漏；

1.3.2、经4kPa气压，冒出的气泡≤20个；

1.4、穿刺器：

1.4.1、翻盖型，直径5mm；

1.4.2、穿刺套管：直径5.5mm ，管长≥95mm。

1.4.2、穿刺针长度≥125mm，头部尖锐；

1.5、数量：3套

2、穿刺器2：

2.1、材质： M号钢；

2.2、器械进入人体部分表面粗糙度：

2.2.1、抛光表面最大Ra值≤0.2μm；

2.2.2、表面最大Ra参数值：≤0.8μm；

2.2.3、其余部分的最大值≤1.6μm；

2.3、阀门；

2.3.1、在关闭姿态下，经4kPa气压，应无明显渗漏；

2.3.2、经4kPa气压，冒出的气泡≤20个；

2.4、穿刺器：

2.4.1、翻盖型，直径10mm；

2.4.2、穿刺套管：直径10.5mm ，管长≥95mm。

2.4.2、穿刺针长度≥125mm，头部尖锐；

2.5、数量：1套

3、单极电钩：

3.1、材质：

3.1.1、单极电凝刀头部采用C号钢；

3.1.2、绝缘套管PEEK制造；

3.2、进入患者部分表面粗糙度：最大Ra值≤0.4μm；

3.3、耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定；

3.4、直径：5mm，长度≥330mm；

3.5、数量：1个

4、单极电铲

4.1、材质：

4.1.1、单极电铲刀头部采用C号钢；

4.1.2、绝缘套管：PEEK制造；

4.2、进入患者部分表面粗糙度：最大Ra值≤0.4μm；

4.3、耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定；

4.4、直径：5mm,长度≥330mm；

3.5、数量：1把

5、单极电凝棒：

5.1、材质：

5.1、单极电凝棒头部C号钢；

5.1.2、绝缘套管：PEEK制造；

5.2、进入患者部分表面粗糙度：最大Ra值≤0.4μm；

5.3、耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定；

5.4、直径：5mm，长度：≥330mm；

5.5、数量：1个

6、持针钳：

6.1、弯头，全钢，无涂层，

6.2、直径：5mm，长度≥330mm

6.3、材质：

6.3.1、钳头部采用630号钢制造；

6.3.2、杆部与患者接触的材料： M号钢制造；

6.4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面最大Ra值≤0.2μm，表面Ra最大Ra值≤0.8μm，其余部分的最大Ra值≤1.6μm；

6.5、数量：2把

7、	推杆吸引器：

7.1、直径≤5mm、长度≥330mm；

7.2、M号钢制造；

7.3、吸引器内芯通常，无堵塞现象；

7.4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面最大Ra值≤0.2μm，表面最大Ra值≤0.8μm，其余部分最大Ra值≤1.6μm；

7.5、数量：1个

8、弯剪刀：

8.1、双动，弯头，塑料手柄；

8.2、直径≤5mm，长度≥330mm；

8.3、材质：

8.3.1、钳头部采用 630号钢制造；

8.3.2、杆部与患者接触的材料采用M号钢制造；

8.4、钳杆绝缘套可拆卸清洗；

8.5、数量：2把；

9、分离钳：

9.1、工作长度：≥	330mm，直径≤5mm；

9.2、材质：

9.2.1、塑料手柄；

9.2.2、钳头部采用630号钢制造；

9.2.3、杆部与患者接触的材料采用 M号钢制造；钳杆绝缘套保护，可拆卸清洗；

9.3、数量：2把；

10、穿刺针

10.1、工作长度≥330mm，直径≤5mm；

10.2、穿刺针的针尖头端光滑、锋锐、 无毛刺等缺陷，刃口锋利，能顺利穿透或切开2mm厚的硅胶膜塑料手柄；

10.3、数量：1支；

11、无损伤小抓钳：

11.1、头部中空，塑料手柄；

11.2、直径：5mm，长度≥330mm

11.3、材质：

11.3.1、钳头部采用630号钢制造；

11.3.2、杆部与患者接触的材料：M号钢制造；钳杆绝缘套保护，可拆卸清洗；

11.4、数量：1把；

12、输卵管抓钳：

12.1、头部中空，塑料手柄；

12.2、直径：5mm，长度≥330mm；

12.3、材质：钳头部采用630号钢制造；

12.4、杆部与患者接触的材料：采用M号钢制造；钳杆绝缘套保护，可拆卸清洗；

12.5、数量：1把；

13、双极电凝钳

13.1、材质：

13.1.1、头部采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢；

13.1.2、钳杆及内芯采用M号钢；

13.1.3、绝缘套管：PEEK制造；

13.2、夹持力≥20N；

13.3、硬度≥350HV0.2；

13.4、进入患者部分表面粗糙度：Ra值≤0.4μm；

13.5、耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定；

13.6、直径：5.5mm，工作长度≥330mm

13.7、钳头形状：直头、弯头可选；

13.8、螺口、三拆以及铁柄双极可选；

13.9、钳头张开角度≥35°

13.10、可360°旋转；

13.11、组成：内芯2个、手柄一个，可拆卸清洗，连接线1条

13.12、数量：1套；

14、腹腔镜视管

14.1、视场角≥75°；

▲14.2、视场中心角分辨力：≥6C/°；

14.3、有效景深范围：3mm-150mm；

14.4、插入部直径≤10mm；

14.5、视向角：30°；

14.6、内窥镜可环氧乙烷气体灭菌、蒸汽灭菌（高温高压）、过氧化氢灭菌；

14.7 、数量2个

#### 5-2	常规换瓣手术器械包 （40套）

一、数量：40套

二、技术参数：

1、持针钳

1.1、数量：2把。

1.2、碳化钨镶片钳口,金色环柄把,推荐针2-0，长度：200mm±10mm；

1.3、采用医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒；

2、持针钳

2.1、数量：2把。

2.2、碳化钨镶片钳口,金色环柄把，推荐针2-0，长度：220mm±10mm；

2.3、采用医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒；

3、显微持针钳

3.1、数量：1把。

3.2、碳化钨粉末涂层钳口,弹簧圆柄把，带锁扣,推荐针2-0，长度230mm±10mm；

3.3、采用医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒；

4、显微持针钳

4.1、数量：1把；

4.2、碳化钨粉末涂层钳口，直头,弹簧圆柄把，带锁扣,推荐针5-0，长度210mm±10mm；

4.3、采用医用不锈钢材；

4.4、可高温高压消毒；

5、手术剪

5.1、数量：1把。

5.2、瓣膜剪，S型，长度：245mm±10mm；

5.3、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

5.4 、可高温高压消毒；

6、手术剪

6.1、数量：1把。

6.2、超锋利弯剪刀环柄把，长度：230mm±10mm；

6.3、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

6.4、可高温高压消毒；

7、手术剪

7.1、数量：2把。

7.2、超锋利弯剪刀环柄把，长度：260mm±10mm；

7.3、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

7.4、可高温高压消毒；

8、显微组织镊

8.1数量：2把。

8.2、DeBaKey齿，钳口直头，扁柄把；

8.3、头尖≤1.2mm，长度：200mm±10mm；

8.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

8.5、可高温高压消毒；

9.显微组织镊

9.1、数量：2把。

9.2、DeBaKey齿，钳口直头，扁柄把；

9.3、头尖：≤2mm，长度：200mm±10mm；

9.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

9.5、可高温高压消毒；

10、显微组织镊

10.1、数量：2把。

10.2、DeBaKey齿，钳口直头，扁柄把；

10.3、头尖：≤2mm，长度：250mm±10mm；

10.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

10.5、可高温高压消毒；

11、显微组织镊

11.1、数量：1把。

11.2、DeBaKey齿，钳口直头，扁柄把；

11.2、头尖≤2.7mm，长度：250mm±10mm；

11.3、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

11.4、可高温高压消毒；

12、显微组织镊

12.1、数量：1把；

12.2、扁柄瓣膜镊,头尖≤2.7mm,长度230mm±10mm；

12.3、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

12.4、可高温高压消毒；

13、腹腔用拉钩装置器

13.1、数量：1把。

13.2、分线环，φ11mm、φ265mm，可上下浮动10%

13.3、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

13.4、可高温高压消毒；

14、钢丝剪

14.1、数量：1把。

14.2、长度：185mm±10mm；

14.3、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

14.4、可高温高压消毒；

15、组织拉钩

15.1、数量：1把。

15.2、神经拉勾，角度90°，钝头，长度：200mm±10mm；

15.3、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

15.4、可高温高压消毒；

16、无损伤动/静脉阻断钳

16.1、数量：1把。

16.2、DeBaKey齿， 阻断钳，角度95°；

16.3、齿长：70mm±5mm，长度：150mm±10mm；

16.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

16.5、可高温高压消毒；

17、无损伤动/静脉阻断钳

17.1、数量：2把。

17.2、DeBaKey齿无损伤阻断钳，钳口角度60°；

17.3、钳长：55mm±5mm，长度205mm±10mm；

17.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

17.5、可高温高压消毒；

18、无损伤动/静脉阻断钳

18.1、数量：2把。

18.2、DeBaKey齿无损伤阻断钳，钳口角度60°；

18.3、钳长：75mm±5mm,长度230mm±10mm；

18.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

18.5、可高温高压消毒；

19、无损伤动/静脉阻断钳

19.1、数量：2把。

19.2、DeBaKey2X齿，钳口：角度65°；

19.3、钳长：70mm±5mm；，长度：220mm±10mm；

19.4、钛材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

19.5、可高温高压消毒；

20、外科牵开器

20.1、数量：1套；

20.2、叶片30×28mm，可上下浮动5%；

20.3、最大撑开距离≥220mm，臂长≥200mm；

20.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

20.5、可高温高压消毒；

#### 5-3	大血管手术器械 （10套）

一、技术参数：

1、持针钳

1.1、数量：2把。

1.2、碳化钨镶片钳口，环柄持针钳，推荐针：2-0；长度≥220mm。

1.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

1.4、可高温高压消毒；

2、持针钳

2.1、数量：1把。

2.2、碳化钨粉末涂层钳口直头，环柄持针钳，推荐针5-0，长度≥250mm；

2.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

2.4、可高温高压消毒；

3、持针钳

3.1、数量：1把；

3.2、碳化钨镶片钳口，环柄持针钳，推荐针3-0,长度≥230mm；

3.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

3.4、可高温高压消毒；

4、无损伤动/静脉阻断钳

4.1、数量：2把；

4.2、DeBaKey 齿阻断钳，角度60°。齿长：80mm，长度≥200mm；

4.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

4.4、可高温高压消毒；

5、无损伤动/静脉阻断钳：

5.1、数量：2把；

5.2、DeBaKey 齿阻断钳，齿长：65mm，角度45°。长度≥190mm。

5.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

5.4、可高温高压消毒；

6、无损伤动/静脉阻断钳

6.1、数量：1把；

6.2、DeBaKey 齿阻断钳，齿长：80mm，长度≥270mm；

6.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

6.4、可高温高压消毒；

7、无损伤动/静脉阻断钳

7.1、数量：1把。

7.2、DeBaKey 齿阻断钳，角度：60°，齿长：75mm，长度≥230mm。

7.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

7.4、可高温高压消毒；

8、显微持针钳

8.1数量：1把。

8.2、碳化钨粉末涂层钳口，直头；

8.3、弹簧圆柄把，带锁扣,推荐针2-0，长度≥230mm；

8.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

8.5、可高温高压消毒；

9、显微持针钳

9.1、数量：1把。

9.2、碳化钨粉末涂层钳口，直头；

9.3、弹簧圆柄把，带锁扣，推荐针5-0，长度≥210mm；

9.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

9.5、可高温高压消毒；

10、显微组织镊

10.1、数量：1把；

10.2、无损伤DeBaKey扁柄直镊，头端：1.2mm，长度≥200mm；

10.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

10.4、可高温高压消毒；

11、显微组织镊

11.1、数量：1把。

11.2、无损伤DeBaKey扁柄直镊，头端：2.0m，长度≥250mm；

11.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

11.4、可高温高压消毒；

12、显微组织镊

12.1、数量：1把。

12.2、无损伤DeBaKey扁柄直镊，头端：2.7mm，长度≥250mm。

12.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

12.4、可高温高压消毒；

13、显微组织镊

13.1、数量：1把。

13.2、扁柄多齿镊，头端：2.7mm，长度≥250mm；

13.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

13.4、可高温高压消毒；

14、止血钳

14.1数量：1把；

14.2、精细直角分离钳，角度90°；长度≥180mm；

14.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

14.4、可高温高压消毒；

15、无损伤动/静脉阻断钳

15.1、数量：1把；

15.2、DeBaKey 齿钳口侧壁钳，小号，C型钳；

15.3、齿长：23mm，长≥210mm；

15.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

15.5、可高温高压消毒；

16、无损伤动/静脉阻断钳

16.1、数量：1把。

16.2、DeBaKey 齿钳口侧壁钳，中号，C型钳；

16.3、齿长27mm，长≥215mm；

16.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

16.5、可高温高压消毒；

17、无损伤动/静脉阻断钳

17.1、数量：1把；

17.2、DeBaKey 齿钳口侧壁钳，大号，C型钳；

17.3、齿长：35mm，长≥220mm；

17.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

17.5、可高温高压消毒；

18、无损伤动/静脉阻断钳

18.1、数量：1把；

18.2、DeBaKey 齿S型阻断钳,齿长：90mm，长度≥270mm；

18.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

18.4、可高温高压消毒；

19、无损伤动/静脉阻断钳

19.1、数量：1把；

19.2、DeBaKey 齿阻断钳，齿长：100mm，长度≥310mm；

19.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

19.4、可高温高压消毒；

20、手术剪

20.1、数量：1把；

20.2、超锋利环柄剪刀，弯，长度≥260mm；

20.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

20.4、可高温高压消毒；

21、手术剪

21.1、数量：1把；

21.2、超锋利环柄剪刀，弯，长度≥200mm；

21.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

21.4、可高温高压消毒；

22、无损伤动/静脉阻断钳

22.1、数量：1把；

22.2、无损伤DeBaKey 齿钳口，齿长：70mm，长度≥220mm，角度65°；

22.3、钛材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

22.4、可高温高压消毒；

23、钢丝剪

23.1、数量：1把；

23.2、长度≥185mm；

23.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

23.4、可高温高压消毒；

24、钳式牵开器

24.1、数量：1套；

24.2、3×4爪，长度≥160mm；

24.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

24.4、可高温高压消毒；

25、外科牵开器

25.1、数量：1套；

25.2、牵开距离≥130mm，臂长≥200mm；

25.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

25.4、可高温高压消毒；

26、无损伤动/静脉阻断钳

26.1、数量：2把；

26.2、45°角，Cooley齿钳口，钳长：35mm，长度≥140mm；

26.3、钛材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

26.4、可高温高压消毒；

27、显微组织镊

27.1、数量：1把。

27.2、DeBaKey扁柄无损伤直镊，长度≥250mm，头端1.5mm；

27.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

27.4、可高温高压消毒；

28、无损伤动/静脉阻断钳

28.1、数量：1把；

28.2、无损伤DeBaKey齿，长度≥200mm；

28.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

28.4、可高温高压消毒；

29、无损伤动/静脉阻断钳

29.1、数量：1把；

29.2、无损伤DeBaKey齿，长度≥330mm 。

29.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级。

29.4、可高温高压消毒；

#### 5-4	微创换瓣手术器械包 （3套）

一、数量：3套

二、技术参数：

1、显微组织镊

1.1、数量：1把。

1.2、1x2 Debakey齿，直型镊口；

1.3、头宽：2.8mm，工作距离：200mm±10mm，长度：325mm±10mm

1.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

1.5、可高温高压消毒方式。

2、显微组织镊：

2.1、数量：1把。

2.2、2x3 Debakey齿，直型镊口

2.3、头宽：5mm，工作距离250mm±10mm，长度：375mm±10mm。

2.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

2.5、可高温高压消毒；

3、显微剪

3.1、数量：1把；

3.2、角弯刃，15°；

3.3、工作距离：180mm±10mm，长度： 305mm±10mm；

3.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

3.5、可高温高压消毒；

4、显微剪

4.1、数量：1把。

4.2、角弯刃，45°；

4.3、工作距离：250mm±10mm，长度：375mm±10mm；

4.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

4.4、可高温高压消毒；

5、显微持针钳

5.1、数量：1把。

5.2、TC镶片钳口，夹持2-0针；

5.3、头宽：2.5mm，工作距离：180mm±10mm，长度：310mm±10mm；

5.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

5.4、可高温高压消毒；

6、显微持针钳

6.1、数量：1把。

6.2、TC镶片钳口，夹持2-0针；

6.3、头宽：2.5mm，工作距离250mm±10mm，长度380mm±10mm；

6.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

6.5、可高温高压消毒；

7、器械钳

7.1、数量：1把。

7.2、推结器，用于2-0~4-0针，长度：350mm±10mm；

7.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

7.4、可高温高压消毒；

8、施夹钳

8.1、数量：1把。

8.2、微创用钛夹钳，不带夹，红钉，小号；

8.3、长度：330mm±10mm；

8.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4a级；

8.5、可高温高压消毒；

9、施夹钳

9.1、数量：1把。

9.2、微创用钛夹钳，不带夹，蓝钉，中号，长度：330mm±10mm；

9.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4a级；

9.4、可高温高压消毒；

10、无损伤动/静脉阻断钳

10.1、数量：1把。

10.2、阻断钳，1x2 Debakey齿；微弯钳口，环柄把，长度320mm±10mm；

10.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

10.4、可高温高压消毒；

11、无损伤动/静脉阻断钳

11.1、数量：1把；

11.2、直角钳，齿长：20mm，长度：340mm±10mm；

11.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

11.4、可高温高压消毒；

12、腹腔用拉钩装置器

12.1、数量：1套。

12.2、由固定拉杆，环柄把辅助钳，调解活动叶片辅助钳以及可打开拉钩叶片组成；

12.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

12.4、可高温高压消毒；

13、胸腔心血管用手术测量尺

13.1、数量：1把。

13.2、用于腱索测量，工作距离：205mm±10mm，长度340mm±10mm；

13.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

13.4、可高温高压消毒；

14、器械钳

14.1、数量：1把。

14.2、钩线器，钝；

14.3、φ2.5mm，长度：340mm±10mm；

14.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

14.4、可高温高压消毒；

15、组织拉钩

15.1、数量：1把。

15.2、神经拉钩，长度：350mm±10mm；

15.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

15.4、可高温高压消毒；

16、组织拉钩

16.1、数量：1把。

16.2、长度：350mm±10mm；

16.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

16.4、可高温高压消毒；

17、外科牵开器

17.1、数量：1套。

17.2、牵开距离：120mm±10mm；臂长：100mm±10mm；

17.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

17.4、可高温高压消毒；

#### 5-5	常规搭桥手术器械包 （40套）

一、数量：40套

二、技术参数：

1、显微持针钳

1.1、数量：1把。

1.2、碳化钨粉末涂层，钳口直头，弹簧圆柄把带锁扣，推荐针5-0；

1.3、长度210mm±10mm；

1.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

1.5、可高温高压消毒；

2、显微持针钳

2.1、数量：1把。

2.2、碳化钨粉末涂层，钳口直头，弹簧圆柄把带锁扣，推荐针7-0；

2.3、长度：210mm±10mm；

2.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

2.4、可高温高压消毒；

3、显微剪

3.1、数量：2把。

3.2、笔式，圆柄，显微角度剪刀；

3.3、刃长：7mm，角度：45°，长度：210mm±10mm；

3.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

3.4、可高温高压消毒；

4、显微剪

4.1数量：2把。

4.2、笔式，圆柄；

4.3、刃长：7mm，角度：125°，长度200mm±10mm；

4.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

4.4、可高温高压消毒；

5、显微组织镊

5.1、数量：1把。

5.2、平台镊，直头，扁柄把；

5.3、头端宽：2.0mm，长度200mm±10mm；

5.4、医用不锈钢材质，碳化钨粉末涂层，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

5.5、可高温高压消毒；

6、显微组织镊

6.1、数量：2把。

6.2、笔式，圆柄，平台镊，带配重；

6.3、长度：210mm±10mm；

6.4、医用不锈钢材质，碳化钨喷涂钳口，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

6.5、可高温高压消毒；

7、显微组织镊

7.1、数量：1把。

7.2、DeBaKey，扁柄，无损伤直镊；

7.3、头端1.2mm：长度：200mm±10mm；

7.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

7.5、可高温高压消毒；

8、胆道探条

8.1、数量：3把。

8.2、头端：1.0mm,长度：150mm±10mm；

8.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

8.4、可高温高压消毒；

9、胆道探条

9.1、数量：3把。

9.2、头端：1.5mm，长度：150mm±10mm；

9.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

9.4、可高温高压消毒；

10、胆道探条

10.1、数量：3把。

10.2、头端：2.0mm，长度150mm±10mm；

10.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

10.4、可高温高压消毒；

11、显微止血夹

11.1、数量：4只。

11.2、哈巴狗，DeBaKey齿，直钳口；

11.3、长度：53mm±2mm；重量：≤180g；

11.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

11.4、可高温高压消毒；

12、显微止血夹

12.1、数量：4只。

12.2、哈巴狗，DeBaKey齿，弯钳口；

12.3、长度：45mm±2mm；重量：≤180g；

12.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

12.5、可高温高压消毒；

13、无损伤动/静脉阻断钳；

13.1、数量：1把。

13.2、DeBaKey齿，侧壁钳,长度：200mm±10mm；

13.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

13.4、可高温高压消毒；

14、组织拉钩

14.1、数量：1把；

14.2、神经拉钩，角度90°，长度200mm±10mm；

14.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

14.4、可高温高压消毒；

15、剥离器

15.1、数量：1把。

15.2、剥离器：2mm、4mm，长：180mm±10mm；

15.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

15.4、可高温高压消毒；

16、手术刀柄

16.1、数量：1把。

16.2、总长：180mm±10mm；

16.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

16.4、可高温高压消毒；

17、冲洗吸引管

17.1、数量：6根。

17.2、肝素椭圆针头，直径：2.0mm，长度：45mm±2mm；

17.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级。

17.4、可高温高压消毒；

18、冲洗吸引管

18.1、数量：5根。

18.2、肝素椭圆针头，直径：3.0mm，长度45mm±2mm；

18.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

18.4、可高温高压消毒；

19. 手术剪

19.1、数量：1把。

19.2、超锋利环柄剪刀，弯，长度：180mm±2mm；

19.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

19.4、可高温高压消毒；

20、手术剪

20.1、数量：1把。

20.2、超锋利环柄剪刀，弯，长度200mm±10mm；

20.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

20.4、可高温高压消毒；

21、手术剪

21.1、数量：1把。

21.2、超锋利环柄窄头剪刀，弯，长度180mm±10mm；

21.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

21.4、可高温高压消毒；

22、钢丝剪

22.1、数量;1把。

22.2、钢丝剪，长度185mm±10mm；

22.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

22.4、可高温高压消毒；

23、外科牵开器

23.1、数量：1套。

23.2、开距离≥220mm，臂长：200mm±10mm；叶片尺寸：35×20mm、40×20mm，可上下浮动5%

23.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

23.4、可高温高压消毒；

#### 5-6	负压调节器 （15台）

▲一、技术参数

1、无级负压调节，调节范围 ：0至- 100mmHg；

2、具备一个用于负压和正压的内置安全阀，起到过压保护的作用；

3、主要用途：用于各种精密负压调节控制；

4、样品：需提供样品。

#### 5-7	外科牵开器

###### 外科牵开器技术参数1  （3套）

一、数量：3套

二、技术参数

▲1、腹腔用拉钩装置器

1.1、数量：1把；

1.2、Φ16mm，长度：280mm±10mm，可调节拉伸；

1.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

1.4、可高温高压消毒；

▲2、腹腔用拉钩装置器

2.1、数量：1把；

2.2、Φ16mm，长度：280mm±10mm，可调节拉伸；

2.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

2.4、可高温高压消毒；

▲3、腹腔用拉钩装置器

3.1、数量：1把；

3.2、工作距离：190mm±10mm；

3.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

3.4、可高温高压消毒；

4、腹腔用拉钩装置器

4.1、数量：4把；

4.2、工作距离：165mm±10mm；

4.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

4.4、可高温高压消毒；

▲5、腹腔用拉钩装置器

5.1、数量：1把；

5.2、Φ12mm，长轴：330mm±10mm；短轴：280mm±10mm；

5.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

5.4、可高温高压消毒；

▲6、腹腔用拉钩装置器

6.1、数量：2把；

6.2、Φ12mm，长轴：400mm±10mm；短轴：200mm±10mm；

6.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

6.4、可高温高压消毒；

▲7、腹腔用拉钩装置器

7.1、数量：1把；

7.2、Φ12mm，长轴：370mm±10mm；短轴255mm±10mm；

7.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

7.4、可高温高压消毒；

▲8、腹腔用拉钩装置器

8.1、数量：1把；

8.2、叶片宽：65mm±5mm；长：150mm±10mm；

8.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

8.4、可高温高压消毒；

▲9、腹腔用拉钩装置器

9.1、数量：1把；

9.2、叶片宽：25mm±5mm；长：125mm±10mm；

9.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

9.4、可高温高压消毒；

▲10、腹腔用拉钩装置器

10.1、数量：1把；

10.2、叶片宽：50mm±5mm；长：150mm±10mm；

10.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

10.4、可高温高压消毒；

▲11、腹腔用拉钩装置器；

11.1、数量：1把；

11.2、叶片宽：65mm±5mm；长：150mm±10mm；

11.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

11.4、可高温高压消毒；

12、腹腔用拉钩装置器

12.1、数量：2把；

12.2、叶片宽：50mm±5mm；长：115mm±10mm；

12.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

12.4、可高温高压消毒；

13、腹腔用拉钩装置器

13.1、数量：2把；

13.2、叶片宽115mm±5mm；长100mm±10mm；

13.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

13.4、可高温高压消毒；

▲14、腹腔用拉钩装置器

14.1、数量：1把；

14.2、叶片宽：115mm±5mm；长：65mm±5mm；

14.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

14.4、可高温高压消毒；

15、腹腔用拉钩装置器

15.1、数量：2把；

15.2、叶片宽：85mm±5mm；长：70mm±5mm；

15.3、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

15.4、可高温高压消毒；

16、腹腔用拉钩装置器

16.1、数量：2把；

16.2、叶片宽：50mm±5mm；长：55mm±5mm；

16.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

16.4、可高温高压消毒；

17、显微组织镊

17.1、数量：5把；

17.2、平台镊，直头，扁柄把；

17.3、头端宽：2.0mm，长度：200mm±10mm；

17.4、医用不锈钢材质，碳化钨粉末涂层，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

17.5、可高温高压消毒；

18、显微组织镊

18.1、数量：5把；

18.2、笔式，圆柄平台镊；

18.3、长度：210mm±10mm，带配重；

18.4、医用不锈钢材质，碳化钨喷涂钳口，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

18.4、可高温高压消毒；

19、显微组织镊

19.1、数量：3把；

19.2、DeBaKey，扁柄无损伤直镊

19.3、头端：1.2mm，长度：200mm±10mm；

19.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

19.5、可高温高压消毒；

20、胆道探条

20.1、数量：3把；

20.2、头端1.0mm，长度150mm±10mm；

20.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

20.4、可高温高压消毒；

21、胆道探条

21.1 数量：3把；

21.2、头端：1.5mm，长度：150mm±10mm；

21.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

21.4、可高温高压消毒；

22、胆道探条

22.1、数量：3把；

22.2、头端：2.0mm；长度150mm±10mm；

22.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

22.4、可高温高压消毒；

23、冲洗吸引管

23.1、数量：3根；

23.2、肝素椭圆针头，φ2.5mm，长度48mm±5mm；

23.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

23.4、可高温高压消毒；

24、冲洗吸引管

24.1、数量：3根；

24.2、肝素椭圆针头，φ3.0mm，长度45mm±15mm；；

24.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

24.4、可高温高压消毒；

25、显微止血夹

25.1、数量：4只；

25.2、哈巴狗，DeBaKey齿弯钳口；

25.3、长度：45mm±5mm；重量≤180g；

25.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

25.5、可高温高压消毒；

26、显微止血夹

26.1、数量：4只；

26.2、哈巴狗，DeBaKey齿直钳口

26.3、长度：53mm±5mm；重量≤180g；

26.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

26.4、可高温高压消毒；

27、显微剪

27.1、数量：3把；

27.2、笔式，圆柄显微剪刀

27.3、刃长：7mm，角度45°，长度：210mm±10mm；

27.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

27.4、可高温高压消毒；

28、显微剪

28.1、数量：3把；

28.2、笔式，圆柄显微剪刀

28.3、刃长：7mm，角度125°，长度：200mm±10mm；

28.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

28.5、可高温高压消毒；

###### 外科牵开器技术参数2  （2套）

一、数量：2套

二、技术参数：

1、腹腔用拉钩装置器

1.1、数量：2把；

1.2、工作距离165mm±10mm；

1.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

1.4、可高温高压消毒；

2、腹腔用拉钩装置器

2.1、数量：1把；

2.2、叶片宽：50mm±5mm；长：115mm±10mm；

2.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

2.4、可高温高压消毒；

3、腹腔用拉钩装置器

3.1、数量：1把；

3.2、叶片宽：115mm±5mm；长：100mm±5mm；

3.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

3.4、可高温高压消毒；

4、腹腔用拉钩装置器

4.1、数量：1把；

4.2、叶片宽：85mm±5mm；长：70mm±5mm；

4.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

4.4、可高温高压消毒；

5、腹腔用拉钩装置器

5.1、数量：1把；

5.2、叶片宽：50mm±5mm；长：55mm±5mm；

5.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

5.4、可高温高压消毒；

6、手术剪

6.1、数量：2把；

6.2、超锋利环柄剪刀，弯，长度：230mm±10mm；

6.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

6.4、可高温高压消毒；

7 显微组织镊

7.1、数量：2把；

7.2、DeBaKey，扁柄无损伤直镊；

7.3、长度：250mm±5mm；头端：3.2mm；

7.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

7.5、可高温高压消毒；

8、显微组织镊

8.1、数量：2把；

8.2、无损伤DeBaKey齿，钳口直头，扁柄把；

8.3、头尖：1.5mm，长度：250mm±10mm；；

8.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

8.4、可高温高压消毒；

9、显微持针钳

9.1、数量：2把；

9.2、钳口直头，弹簧圆柄把带锁扣；长度：230mm±10mm；夹持针2-0；

9.3、医用不锈钢材质，碳化钨粉末涂层耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

9.4、可高温高压消毒；

10、无损伤动/静脉阻断钳

10.1、数量：1把；

10.2、DeBaKey齿钳口，小号，C型侧壁钳；

10.3、齿长：32mm±2mm；长260mm±10mm；

10.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

10.5、可高温高压消毒；

11、无损伤动/静脉阻断钳

11.1、数量：1把；

11.2、DeBaKey齿，中号，C型侧壁钳；

11.3、齿长：41mm±2mm；，长：265mm±10mm；

11.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

11.5、可高温高压消毒；

12、无损伤动/静脉阻断钳

12.1、数量：1把；

12.2、DeBaKey齿，大号，C型侧壁钳；

12.3、齿长：55mm±5mm；长：275mm±10mm；

12.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

12.5、可高温高压消毒；

13、无损伤动/静脉阻断钳

13.1、数量：1把；

13.2、DeBaKey齿阻断钳，长度：250mm±10mm；

13.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

13.4、可高温高压消毒；

14、无损伤动/静脉阻断钳

14.1、数量：1把；

14.2、DeBaKey齿阻断钳，长度：310mm±10mm；

14.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

14.4、可高温高压消毒；

15、无损伤动/静脉阻断钳

15.1、数量：2把；

15.2、DeBaKey齿阻断钳，长度：300mm±10mm；

15.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

15.4、可高温高压消毒；

16、无损伤动/静脉阻断钳

16.1、数量：3把；

16.2、DeBaKey齿钳口，长度：230mm±10mm；

16.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的b级；

16.4、可高温高压消毒；

17、显微持针钳

17.1、数量：1把；

17.2、钳口直头，弹簧圆柄，带锁扣；

17.3、长度：180mm±10mm，夹持5-0针；

17.4、医用不锈钢材质，碳化钨粉末涂层，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

17.5、可高温高压消毒；

18、显微持针钳

18.1、数量：1把；

18.2、钳口直头，弹簧圆柄，带锁扣；

18.3、长度：210mm±10mm，夹持5-0针；

18.4、医用不锈钢材质，碳化钨粉末涂层。耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

18.5、可高温高压消毒；

19、显微持针钳

19.1、数量：1把；

19.2、弹簧圆柄把，带锁扣；

19.3、长度：130mm±10mm，夹持5-0针；

19.4、医用不锈钢材质，碳化钨粉末涂层钳口,耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

19.4、可高温高压消毒；

20、持针钳

20.1、数量：1把；

20.2、环柄针持，长度：150mm±10mm，夹持针4-0；

20.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

20.4、可高温高压消毒；

21、手术剪

21.1、数量：1把；

21.2、超锋利环柄剪刀，弯，长度：180mm±10mm

21.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的b级；

21.4、可高温高压消毒；

22、手术剪

22.1、数量：1把；

22.2、超锋利环柄剪刀，长度：145mm±10mm；

22.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的b级；

22.4、可高温高压消毒；

23、手术剪

23.1、数量：1把；

23.2、环柄角度剪，角度45°，长度180mm±10mm；

23.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的b级；

23.4、可高温高压消毒；

24、手术剪

24.1、数量：1把；

24.2、环柄角度剪，角度60°，长度：180mm±10mm；

24.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的b级；

24.4、可高温高压消毒；

25、显微剪

25.1、 数量：1把；

25.2、笔式角度剪，角度45°，长度180mm±10mm；

25.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

25.4、可高温高压消毒；

26、显微组织镊

26.1、数量：1把；

26.2、笔式，圆柄，DeBaKey镊；
26.3、长度：210mm±10mm；带配重；

26.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

26.4、可高温高压消毒；

27、显微组织镊

27.1、数量：1把；

27.2、笔式，圆柄，平台镊；

27.3、长度：150mm±10mm；带配重；

27.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

27.4、可高温高压消毒；

28、显微组织镊

28.1、数量：2把；

28.2、圈镊，头φ1.2mm，长度：210mm±10mm；

28.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

28.4、可高温高压消毒；

29、显微组织镊

29.1、数量：1把；

29.2、无损伤DeBaKey齿，长度：150mm±10mm；

29.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

29.4、可高温高压消毒；

30、显微组织镊

30.1、数量：1把；

30.2、无损伤DeBaKey齿，长度：120mm±10mm；；

30.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

30.4、可高温高压消毒；

31、显微组织镊

31.1、数量：1把；

31.2、笔式，圆柄，平台镊，长度：180mm±10mm；

31.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

31.4、可高温高压消毒；

32、显微组织镊

32.1、数量：1把；

32.2、无损伤DeBaKey齿。钳口直头，圆柄把，长度180mm±10mm；

32.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

32.4、可高温高压消毒；

33、显微组织镊

33.1、数量：1把；

33.2、笔式，圆柄，平台镊，长度：210mm±10mm；；

33.3、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

33.4、可高温高压消毒；

34、剥离器

34.1、数量：1把；

34.2、头宽：2mm、4mm，长度：180mm±10mm；

34.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

34.4、可高温高压消毒；

35、胆道探条

35.1、数量：1把；

35.2、头端：1.5mm，长度：200mm±10mm；

35.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

35.4、可高温高压消毒；

36、胆道探条

36.1、数量：1把；

36.2、头端2.0mm，长度：200mm±10mm；

36.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

36.4、可高温高压消毒；

37、胆道探条

37.1、数量：1把；

37.2、头端2.5mm，长度：200mm±10mm；

37.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

37.4、可高温高压消毒；

38、胆道探条

38.1、数量：1把；

38.2、头端：3.0mm，长度：200mm±10mm；

38.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

38.4、可高温高压消毒；

###### 外科牵开器技术参数3  （1套）

一、数量：1套

二、技术参数

1、腹腔用拉钩装置：

1.1、数量：1把；

1.2、直径：16mm±2mm，全长：280mm±10mm，可调节拉伸；

1.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

1.4、可高温高压消毒；

2、腹腔用拉钩装置

2.1、数量：1把；

2.2、齿条宽度：10±2mm；工作距离：190mm±10mm；

2.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

2.4、可高温高压消毒；

3、腹腔用拉钩装置

3.1、数量：1把；

3.2、叶片，宽：65mm±5mm，长：150mm±10mm；

3.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

3.4、可高温高压消毒；

4、腹腔用拉钩装置

4.1、数量：1把；

4.2、叶片，宽：25mm±2mm，长：125mm±10mm；

4.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

4.4、可高温高压消毒；

5、腹腔用拉钩装置

5.1、数量：1把；

5.2、叶片，宽：50mm±5mm，长：150mm±10mm；

5.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

5.4、可高温高压消毒；

6、显微组织镊

6.1、数量：2把；

6.2、DeBaKey，扁柄无损伤直镊；

6.3、头端：1.2mm，长度：200mm±10mm；

6.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

6.4、可高温高压消毒；

7、胆道探条

7.1、数量：10把；

7.2、头端直径：1.0mm，全长：150mm±10mm；

7.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

7.4、可高温高压消毒；

8、胆道探条

8.1、数量：10把；

8.2、头端直径：1.5mm，全长：150mm±10mm；

8.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

8.4、可高温高压消毒；

9、胆道探条

9.1、数量：10把；

9.2、头端直径：2.0mm，全长：150mm±10mm；；

9.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

9.4、可高温高压消毒；

10、冲洗吸引管

10.1、数量：10根；

10.2、肝素椭圆针头；

10.3、直径：2.5mm，长度：48mm±5mm；

10.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

10.5、可高温高压消毒；

11、冲洗吸引管

11.1、数量：10根；

11.2、肝素椭圆针头；

11.3、直径：3.0mm，长度：45mm±5mm；

11.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

11.4、可高温高压消毒；

12、显微止血夹

12.1、数量：17只；

12.2、哈巴狗,DeBaKey齿弯钳口；

12.3、长度45mm±5mm；重量≤200g；

12.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

12.4、可高温高压消毒；

13、显微止血夹

13.1、数量：17只；

13.2、哈巴狗,DeBaKey齿直钳口；

13.2、长度：53mm±5mm,重量≤200；

13.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

13.4、可高温高压消毒；

14、显微剪

14.1、数量：2把±5mm,；

14.2、笔式、圆柄，剪刀；

14.3、长度： 10mm以内，刃长：7mm，角度：45°；；

14.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性大道T0149-2006标准中的5.4b级；

14.5、可高温高压消毒；

15、显微剪

15.1、数量：2把；

15.2、笔试，圆柄显微角度剪刀；

15.3、长度：200mm±5mm；

13.4、刃长振幅：7mm；角度125°；

15.5、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

15.4、可高温高压消毒；

###### 外科牵开器技术参数4  （1套）

一、数量：1套

1、腹腔用拉钩装置；

1.1、数量：1把；

1.2、直径：16mm±2mm，长度：280mm，可调节拉伸；

1.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

1.4、可高温高压消毒；腹腔用拉钩装置器

2、腹腔用拉钩装置；

2.1、数量：1把；

2.2、直径：12mm±2mm，长轴≥330mm，短轴≥280mm；

2.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

2.4、可高温高压消毒；

3、腹腔用拉钩装置器

3.1、数量：1把；

3.2、叶片，宽：65mm±5mm，长：150mm±10mm；

3.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

3.4、可高温高压消毒；

4、腹腔用拉钩装置器

4.1、数量：1把；

4.2、叶片，宽：115mm±10mm±10mm，长：65mm±5mm；

4.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

4.4、可高温高压消毒；

5、显微组织镊

5.1、数量：2把；

5.2、DeBaKey，扁柄无损伤直镊；

5.3、头端：1.2mm，长度：200mm±10mm；

5.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

5.4、可高温高压消毒；

6、胆道探条

6.1、数量：10把；

6.2、头端直径：1.0mm，长度：150mm±10mm；

6.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

6.4、可高温高压消毒；

7、胆道探条

7.1、数量：10把；

7.2、头端直径：1.5mm，长度：150mm±10mm；

7.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

7.4、可高温高压消毒；

8、胆道探条

8.1、数量：10把；

8.2、头端直径：2.0mm，长度：150mm±10mm；

8.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

8.4、可高温高压消毒；

9、冲洗吸引管

9.1、数量：10根；

9.2、肝素椭圆针头，直径：2.5mm，长度：48mm±5mm；

9.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

9.4、可高温高压消毒；

10、冲洗吸引管：

10.1、数量：14根；

10.2、肝素椭圆针头，直径：3.0mm，长度：45mm±5mm；

10.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

10.4、可高温高压消毒；

11、显微止血夹

11.1、数量：16只；

11.2、哈巴狗,DeBaKey齿弯钳口；

11.3、长度：45mm±5mm；重量≤200g；

11.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

11.5、可高温高压消毒；

12、显微止血夹

12.1、数量：16只；

12.2、哈巴狗,DeBaKey齿直钳口；

12.3、长度：53mm±5mm；重量≤180g；

12.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

12.5、可高温高压消毒；

13、显微剪

13.1、数量：2把；

13.2、笔式，圆柄显微剪刀；

13.3、长度：210mm±10mm，刃长：7mm，角度：45°；

13.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

13.5、可高温高压消毒；

14、显微剪

14.1、数量：2把；

14.2、笔式，圆柄显微剪刀；

14.3、长度：200mm±10mm，刃长：7mm，角度：125°；

14.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

14.5、可高温高压消毒；

###### 外科牵开器技术参数5  （1套）

一、数量：1套

二、技术参数：

1、腹腔用拉钩装置

1.1、数量：2把；

1.2、直径：12mm±2mm，长轴：400mm±10mm，短轴：200mm±10mm；

1.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

1.4、可高温高压消毒；

2、腹腔用拉钩装置器

2.1、数量：1把；

2.2、直径：12mm±0.2mm，长轴：370mm±10mm，短轴：255mm±10mm；

2.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

2.4、可高温高压消毒；

3、显微组织镊

3.1、数量：2把；

3.2、DeBaKey，扁柄无损伤直镊；

3.3、头端：1.2mm±0.2mm，长度：200mm±10mm；

3.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

3.4、可高温高压消毒；

4、胆道探条

4.1、数量：10把；

4.2、头端直径：1.0mm±0.1mm，长度：150mm±5mm；

4.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

4.4、可高温高压消毒；

5、胆道探条

5.1、数量：10把；

5.2、头端直径：1.5mm±0.2mm，长度：150mm±5mm；

5.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

5.4、可高温高压消毒；

6、胆道探条

6.1、数量：10把；

6.2、头端直径：2.0mm±0.2mm，长度：150mm±5mm；

6.3、镍钛记忆合金，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

6.4、可高温高压消毒；

7、冲洗吸引管

7.1、数量：6根；

7.2、肝素椭圆针头，直径：2.5mm±0.2mm，长度：48mm±5mm；

7.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

7.4、可高温高压消毒；

8、冲洗吸引管

8.1、数量：6根；

8.2、肝素椭圆针头，直径：3.0mm±0.2mm，长度：45mm±5mm；；

8.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

8.4、可高温高压消毒；

9、显微止血夹

9.1、数量：20只；

9.2、哈巴狗，DeBaKey齿弯钳口；

9.3、长度：45mm±5mm；重量≤200g；

9.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

9.5、可高温高压消毒；

10、显微止血夹

10.1、数量：20只；

10.2、哈巴狗，DeBaKey齿直钳口；

10.3、长度：53mm±5mm；重量≤200g；

10.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

10.5、可高温高压消毒；

11、显微剪

11.1、数量：2把；

11.2、笔式，圆柄显微剪刀；

11.3、长度：210mm±5mm；刃长：7mm±0.2mm；角度45°；

11.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

11.5、可高温高压消毒；

12、显微剪

12.1、数量：2把；

12.2、笔式，圆柄显微剪刀；

12.3、长度：200mm±5mm，刃长：7mm±0.2mm；角度125°；

12.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到YY/T0149-2006标准中的5.4b级；

12.5、可高温高压消毒；

#### 5-8	常规搭桥手术器械包      （2套）

一、数量：1套(29把）共2套

二、技术参数：

1、显微镊

1.1、数量：1把；

1.2、医用不锈钢材质，铝钛氮涂层；

1.3、DeBakey齿，直型；

1.4、工作端：1mm±1mm；长度：210mm±10mm；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

1.4、可高温高压蒸汽灭菌；

2、组织镊

2.1、数量：2把

2.2、医用不锈钢材质；

2.3、DeBakey齿，直型；

2.4、工作端：1.5mm±1mm；长度：200mm±10mm；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2.6、可高温高压蒸汽灭菌；

3、显微镊

3.1、数量：1把；

3.2、医用不锈钢材质，工作端碳坞合金镶片

3.3、直型，长度：200mm±10mm；

3.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3.4、可高温高压蒸汽灭菌；

4、组织镊

4.1、数量：1把；

4.2、医用不锈钢材质；

4.3、DeBakey齿，工作端：2mm，角度40°；

4.4、长度：200mm±10mm；

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4.6、可高温高压蒸汽灭菌；

5、组织镊：

5.1、数量：1把；

5.2、医用不锈钢材质；

5.3、DeBakey齿，工作端：2mm，直型；

5.4、长度：240mm±10mm；

5.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5.4、可高温高压蒸汽灭菌；

6、显微持针器

6.1、数量：1把；

6.2、医用不锈钢材质，铝钛氮涂层；

6.3、工作端钻石涂层，直型，带锁扣，可夹持7-0针；

6.4、长度：210mm±10mm；

6.5、无反光表面

6.6、可高温高压蒸汽灭菌；

7、显微持针器

7.1、数量：1把；

7.2、医用不锈钢材质，铝钛氮涂层

7.3、工作端钻石涂层，直型，带锁扣，可夹持5-0针

7.4、长度：210mm±10mm；

7.5、无反光表面；

7.6、可高温高压蒸汽灭菌；

8、无损伤血管夹

8.1、数量：1把；

8.2、医用不锈钢材质；

8.3、DeBakey齿，工作端：20mm±2mm，有角；长度：55mm±2mm；

8.4、无反光表面；

8.4、可高温高压蒸汽灭菌；

9、无损伤血管夹

9.1、数量：1把；

9.2、医用不锈钢材质；

9.3、DeBakey齿，工作端：10mm±2mm，有角；长度：45mm±2mm

9.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀

9.4、可高温高压蒸汽灭菌；

10、迷你血管夹

10.1、数量：2个

10.2、医用不锈钢材质；

10.3、工作端：20mm±2mm，直型；长度：45mm±2mm

10.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10.5、可高温高压蒸汽灭菌；

11、迷你血管夹

11.1、数量：2个

11.2、医用不锈钢材质；

11.3、工作端：20mm±2mm，弯型；长度：45mm±2mm

11.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11.5、可高温高压蒸汽灭菌；

12、无损伤阻断钳

12.1、数量：1把；

12.2、医用不锈钢材质；

12.3、DeBakey齿，工作端长：100mm±5mm，宽：45mm±2mm；

12.4、长度：210mm±10mm；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12.6、可高温高压蒸汽灭菌；

13、无损伤阻断钳

13.1、数量：1把；

13.2、医用不锈钢材质；

13.3、DeBakey齿，工作端心耳型，长：100mm±2mm,宽：55mm±2mm；

13.4、长度：270mm±10mm

13.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13.6、可高温高压蒸汽灭菌；

14、无损伤阻断钳

14.1、数量：1把；

14.2、医用不锈钢材质；

14.3、工作端：角度70°，2×3齿，长95mm±2mm；

14.4、长度：175mm±5mm

14.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

14.6、可高温高压蒸汽灭菌；

15、血管探条

15.1、数量：1把；

15.2、医用不锈钢材质，可塑形；

15.3、工作端：1.0mm±0.1mm；长度：190mm±5mm；

15.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15.5、可高温高压蒸汽灭菌；

16、血管探条

16.1、数量：1把；

16.2、医用不锈钢材质，可塑形；

16.3、工作端：1.5mm±0.1mm；长度：190mm±5mm；

16.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16.5、可高温高压蒸汽灭菌；

17、血管探条

17.1、数量：1把；

17.2、医用不锈钢材质，可塑形；

17.3、工作端：2.0mm±0.2mm；长度：190mm±5mm；

17.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

17.5、可高温高压蒸汽灭菌；

18、显微镊

18.1、数量：1把；

18.2、医用不锈钢材质，铝钛氮涂层

18.3、工作端钻石涂层，直型，长度：210mm±10mm；

18.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

18.5、可高温高压蒸汽灭菌；

19、显微镊

19.1、数量：1把；

19.2、医用不锈钢材质，铝钛氮涂层；

19.3、工作端钻石涂层，直径：1mm±0.1mm；长度：210mm±10mm；

19.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19.5、可高温高压蒸汽灭菌；

20、打孔器

20.1、数量：1把；

20.2、医用不锈钢材质；

20.3、工作端直径：4mm±0.2mm；长度：140mm±5mm；

20.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20.5、可高温高压蒸汽灭菌；

21、打孔器

21.1、数量：1把；

21.2、医用不锈钢材质；

21.3、工作端直径：4.5mm±0.2mm；长度：140mm±5mm；

21.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21.5、可高温高压蒸汽灭菌；

22、打孔器

22.1、数量：1把；

22.2、医用不锈钢材质；

22.3、工作端直径：5.0mm±0.2mm；长度：140mm±5mm；

22.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22.5、可高温高压蒸汽灭菌；

23、牵开器

23.1、数量：1把；

23.2、医用不锈钢材质；

23.3、工作端：尖头，3×3齿,长40mm±0.5mm；

23.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀

23.5、可高温高压蒸汽灭菌；

24、剥离子

24.1、数量：1把；

24.2、医用不锈钢材质

24.3、工作端：4mm±0.2mm，钝/锐；长185mm±5mm；

24.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24.5、可高温高压蒸汽灭菌；

25、手术刀柄

25.1、数量：1把；

25.2、医用不锈钢材质；

25.3、圆柄，长：180mm±5mm；

25.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

25.5、可高温高压蒸汽灭菌；

26、胸骨牵开器

26.1、数量：1把；

26.2、医用不锈钢材质；

26.3、叶片下翻型，两种叶片分别深30mm、40mm，叶片宽≥100mm；

26.4、最大牵开距离≥215mm，臂长≥140mm；

26.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

26.6、可高温高压蒸汽灭菌；

#### 5-9	常规换瓣手术器械包      （2套）

一、数量：2套；

二、技术参数

1、显微持针器

1.1、数量：1把；

1.2、医用不锈钢材质，黑色铝钛氮涂层，工作端钻石涂层；

1.3、长度：210mm±10mm；

1.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

1.5、可高温高压蒸汽灭菌；

2、持针器

2.1、数量：1把；

2.2、医用不锈钢材质；

2.3、工作端碳坞合金镶片，直头；长度：180mm±5mm；

2.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀

2.5、可高温高压蒸汽灭菌；

3、持针器

3.1、数量：1把；

3.2、医用不锈钢材质；

3.3、工作端碳坞合金镶片，直头；长度：200mm±5mm；

3.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3.5、可高温高压蒸汽灭菌；

4、持针器

4.1、数量：1把；

4.2、医用不锈钢材质；

4.3、工作端碳坞合金镶片，直头；长度：230mm±10mm；

4.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4.5、可高温高压蒸汽灭菌；

5、持针器：

5.1、数量：1把；

5.2、医用不锈钢材质；

5.3、工作端碳坞合金镶片，直头；长度：260mm±10mm；

5.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

5.5、可高温高压蒸汽灭菌；

6、无损伤显微镊

6.1、数量：2把；

6.2、医用钛合金材质；

6.3、DeBakey齿，工作端：2.5mm±0.2mm，直型；

6.4、长度：200mm±5mm；

6.5、无反光表面；

6.6、可高温高压蒸汽灭菌；

7、无损伤显微镊

7.1、数量：2把；

7.2、医用钛合金材质；

7.3、DeBakey齿，工作端：2.5mm±0.2mm，直型；

7.4、长度：240mm±10mm；

7.5、无反光表面；

7.6、可高温高压蒸汽灭菌；

8、显微镊

8.1、数量：2把；

8.2、医用钛合金材质；

8.3、扁平手柄，直型，长度：230mm±10mm；

8.4、无反光表面；

8.5、可高温高压蒸汽灭菌；

9．解剖镊

9.1、数量：2把；

9.2、医用不锈钢材质；

9.3、工作端碳坞合金镶片，直型；长度：200mm±0.5mm；

9.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀

9.5、可高温高压蒸汽灭菌；

10、解剖镊

10.1、数量：2把；

10.2、医用不锈钢材质；

10.3、工作端碳坞合金镶片，直型；长度：250mm±10mm

10.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀

10.5、可高温高压蒸汽灭菌；

11、组织剪

11.1、数量：1把；

11.2、医用不锈钢材质，黑色铝钛氮涂层；

11.3、锯齿刀刃，刃口碳坞合金镶片，精细弯型；

11.4、长度：180mm±5mm；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11.6、可高温高压蒸汽灭菌；

12、组织剪

12.1、数量：1把；

12.2、医用不锈钢材质，黑色铝钛氮涂层；

12.3、锯齿刀刃，刃口碳坞合金镶片，精细弯型；

12.4、长度：230mm±10mm；

12.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12.6、可高温高压蒸汽灭菌；

13、组织剪

13.1、数量：1把；

13.2、医用不锈钢材质，黑色铝钛氮涂层；

13.3、锯齿刀刃，刃口碳坞合金镶片，精细弯型；

13.4、长度：260mm±10mm；

13.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13.6、可高温高压蒸汽灭菌；

14、心脏手术剪

14.1、数量：1把；

14.2、医用不锈钢材质；

14.3、扁平手柄，钝头弯型；长度：245mm±2mm；

14.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

14.5、可高温高压蒸汽灭菌；

15、心脏手术剪

15.1、数量：1把；

15.2、医用不锈钢材质，扁平手柄，钝头弯型；长度：255mm±2mm；

15.3、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15.4、可高温高压蒸汽灭菌；

16、主动脉阻断钳

16.1、数量：2把；

16.2、医用不锈钢材质；

16.3、DeBakey齿，工作端：95mm±5mm，弯型；

16.4、长度：250mm±10mm；

16.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16.6、可高温高压蒸汽灭菌；

17、主动脉阻断钳

17.1、数量：1把；

17.2、医用不锈钢材质；

17.3、DeBakey齿，工作端：130mm±5mm，弯型；

17.4、长度：315mm±10mm；

17.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

17.6、可高温高压蒸汽灭菌；

18、无损伤主动脉阻断钳

18.1、数量：1把；

18.2、医用不锈钢材质；

18.3、工作端：95mm±5mm，70°角度，2×3齿；

18.4、长度：240mm±10mm；

18.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

18.6、可高温高压蒸汽灭菌；

19、无损伤阻断钳

19.1、数量：1把；

19.2、医用不锈钢材质；

19.3、DeBakey齿，工作端：85mm，角度60°；

19.4、长度：220mm±10mm；

19.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19.6、可高温高压蒸汽灭菌；

20、无损伤阻断钳

20.1、数量：1把；

20.2、医用不锈钢材质；

20.3、DeBakey齿，工作端：80mm±3mm,弯型；

20.4、长度：245mm±10mm；

20.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀

20.6、可高温高压蒸汽灭菌；

21、无损伤阻断钳

21.1、数量：1把；

21.2、医用不锈钢材质；

21.3、DeBakey齿，弯型；长度：255mm±10mm；

21.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

21.45、可高温高压蒸汽灭菌；

22、胸骨牵开器

22.1、数量：1把；

22.2、医用不锈钢材质；

22.3、工作端：10mm×20mm，可上下浮动2mm；最大撑开距离：150mm±5mm；

22.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22.5、可高温高压蒸汽灭菌；

23、胸骨牵开器

23.1、数量：1把；

23.2、医用不锈钢材质；

23.3、工作端：20mm×30mm，可上下浮动2mm；最大撑开距离：200mm±10mm；

23.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

23.5、可高温高压蒸汽灭菌；

24、静脉牵开器

24.1、数量：1把；

24.2、医用不锈钢材质；

24.3、工作端：15mm×15mm，可上下浮动2mm；长度：240mm±10mm；

24.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24.5、可高温高压蒸汽灭菌；

25、静脉牵开器

25.1、数量：1把；

25.2、医用不锈钢材质；

25.3、工作端：15mm×20mm，可上下浮动3mm；长度：240mm±10mm；

25.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀

25.5、可高温高压蒸汽灭菌；

26、主动脉瓣牵开器

26.1、数量：1把；

26.2、医用不锈钢材质；

26.3、可弯曲手柄，工作端：15mm×20mm，可上下浮动2mm；长度：270mm±10mm；

26.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

26.5、可高温高压蒸汽灭菌；

27、主动脉瓣牵开器

27.1、数量：1把；

27.2、医用不锈钢材质；

27.3、可弯曲手柄，工作端：25mm×25mm，可上下浮动2mm；长度：270mm±10mm；

27.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

27.5、可高温高压蒸汽灭菌；

28、持针器

28.1、数量：1把；

28.2、医用不锈钢材质；

28.3、工作端碳坞合金镶片，直型；长度：175mm±5mm；

28.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

28.5、可高温高压蒸汽灭菌；

29、管道钳

29.1、数量：1把；

29.2、医用不锈钢材质；

29.3、锯齿状夹口，直型；长度：180mm±5mm；

29.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

29.5、可高温高压蒸汽灭菌；

30、乳突牵开器

30.1、数量：1把；

30.2、医用不锈钢材质；

30.3、钝头3×4齿；长度：165mm±5mm；

30.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

30.5、可高温高压蒸汽灭菌；

31、吸引器

31.1、数量：1把；

31.2、医用不锈钢材质；

31.3、工作端杆直径：10mm±1mm；长度：285mm±10mm；

31.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

31.5、可高温高压蒸汽灭菌；

32、钢丝剪

32.1、数量：1把；

32.2、医用不锈钢材质；

32.3、工作端碳坞合金镶片，硬钢丝：1.5mm±0.1mm；软钢丝：2mm±0.1mm；

32.4、长度：180mm±0.5mm；

32.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀

32.6、可高温高压蒸汽灭菌；

#### 5-10	小儿先心手术器械包    （1套）

一、数量：1套；

二、技术参数：

1、显微持针器

1.1、数量：1把；

1.2、医用不锈钢材质，铝钛氮涂层；

1.3、工作端钻石涂层，可夹持7-0缝针；

1.4、长度：210mm±10mm；

1.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

1.6、可高温高压蒸汽灭菌；

2、显微镊

2.1、数量：1把；

2.2、医用不锈钢材质，铝钛氮涂层；

2.3、工作端钻石涂层，圈镊直径：1mm±0.1mm；

2.4、长度：210mm±10mm；

2.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

2.6、可高温高压蒸汽灭菌；

3、显微镊

3.1、数量：1把；

3.2、医用不锈钢材质，铝钛氮涂层；

3.3、DeBakey齿，工作端：1mm±0.1mm；

3.4、长度：210mm±10mm；

3.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

3.6、可高温高压蒸汽灭菌；

4、显微镊

4.1、数量：2把

4.2、医用不锈钢材质；

4.3、DeBakey齿，圆柄，工作端：1mm±0.1mm，直型；

4.4、长度：210mm±10mm；

4.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

4.6、可高温高压蒸汽灭菌；

5、组织剪

5.1、数量：1把；

5.2、医用不锈钢材质，铝钛氮涂层；

5.3、工作端碳坞合金镶片，精细弯型；长度：180mm±5mm；

5.4、表面经哑光处理、防反光、耐腐蚀；

5.5、可高温高压蒸汽灭菌；

6、显微剪：

6.1、数量：1把；

6.2、医用不锈钢材质；

6.3、工作端：精细型，角度25°；长度：180mm±5mm；

6.4、无反光表面；

6.5、可高温高压蒸汽灭菌；

7、显微剪

7.1、数量：1把；

7.2、医用不锈钢材质；

7.3、工作端：精细型，角度90°；长度：180mm±5mm；

7.4、无反光表面；

7.5、可高温高压蒸汽灭菌；

8、显微剪

8.1、数量：1把；

8.2、医用不锈钢材质；

8.3、工作端：精细型，角度125°；长度：180mm±5mm；

8.4、无反光表面；

8.5、可高温高压蒸汽灭菌；

9、止血钳

9.1、数量：1把；

9.2、医用不锈钢材质；

9.3、精细弯型，长度：125mm±5mm；

9.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

9.5、可高温高压蒸汽灭菌；

10、直角钳

10.1、数量：1把；

10.2、医用不锈钢材质；；

10.3、工作端角度90°；长度：180mm±3mm

10.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

10.5、可高温高压蒸汽灭菌；

11、线剪

11.1、数量：1把；

11.2、医用不锈钢材质；

11.3、工作端：碳坞合金镶片，锯齿形刀刃，弯型；

11.4、长度：180mm±5mm；

11.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

11.6、可高温高压蒸汽灭菌；

12、神经钩

12.1、数量：1把；

12.2、医用不锈钢材质；

12.3、锋利大号，长度：185mm±2mm；

12.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

12.5、可高温高压蒸汽灭菌；

13、神经钩

13.1、数量：1把；

13.2、医用不锈钢材质；

13.3、锋利小号，长度：185mm±2mm；

13.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

13.5、可高温高压蒸汽灭菌；

14、胸骨牵开器

14.1、数量：1把；

14.2、医用铝材质；

14.3、工作叶片：10mm ×15mm，可上下浮动2mm；

14.4、整体尺寸：100×70mm，可上下浮动5mm；

14.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

14.6、可高温高压蒸汽灭菌；

15、无损伤阻断钳

15.1、数量：1把；

15.2、医用不锈钢材质；

15.3、环形手柄，直型；长度：120mm±5mm；

15.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

15.5、可高温高压蒸汽灭菌；

16、无损伤阻断钳

16.1、数量：1把；

16.2、医用不锈钢材质；

16.3、环形手柄，DeBakey齿；

16.4、工作端角度15°；长度：120mm±5mm；

16.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

16.6、可高温高压蒸汽灭菌；

17、无损伤阻断钳

17.1、数量：1把；

17.2、医用不锈钢材质；

17.3、环形手柄，DeBakey齿；

17.4、工作端角度：40°；长度：120mm±5mm；

17.5、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

17.6、可高温高压蒸汽灭菌；

18、无损伤血管夹

18.1、数量：1个；

18.2、医用不锈钢材质；

18.3、DeBakey齿，工作端角度：60°；长度：180mm±5mm；

18.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

18.5、可高温高压蒸汽灭菌；

19、动脉血管夹

19.1、数量：1个；

19.2、医用不锈钢材质；

19.3、细十字型，工作端夹闭力：1N±0.3N；

19.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

19.5、可高温高压蒸汽灭菌；

20、迷你血管夹

20.1、数量：1个；

20.2、医用不锈钢材质；

20.3、工作端：15mm±2mm，直型，长度：35mm±5mm；

20.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

20.5、可高温高压蒸汽灭菌；

21、迷你血管夹

21.1、数量：1个；

21.2、医用不锈钢材质；

21.3、工作端：15mm±2mm，弯型；长度：35mm±5mm；

21.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀

21.5、可高温高压蒸汽灭菌；

22、迷你载物篮

22.1、数量：1个；

22.2、医用铝材质；

22.3、孔径≤2mm；尺寸：85mm×45mm×25mm，可上下浮动2mm；

22.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

22.5、可高温高压蒸汽灭菌；

23、血管探条

23.1、数量：1把；

23.2、医用不锈钢材质，可塑形；

23.3、工作端：1.0mm±0.1mm；长度：190mm±5mm

23.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

23.5、可高温高压蒸汽灭菌；

24、血管探条

24.1、数量：1把；

24.2、医用不锈钢材质，可塑形；

24.3、工作端：1.5mm±0.1mm；长度：190mm±5mm

24.3、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀；

24.5、可高温高压蒸汽灭菌；

25、血管探条

25.1、数量：1把；

25.2、医用不锈钢材质，可塑形；

25.3、工作端：2.0mm±0.1mm；长度：190mm±5mm；

25.4、表面经哑光处理，防反光，耐腐蚀

25.5、可高温高压蒸汽灭菌；

- 第6包  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 洁净蒸汽系统 | 1 | 100 | 100 | 否 | 6-3 全自动喷淋清洗机（多仓） |
| 6-2 | 全自动大型清洗消毒器 | 1 | 105 | 105 | 否 |  |
| 6-3 | 全自动喷淋清洗机（多仓） | 1 | 280 | 280 | 是 |  |
| 6-4 | 基础手术器械 | 1 | 1800 | 1800 | 否 |  |
| 6-5 | 微创搭桥手术器械包 | 7 | 160 | 1120 | 否 |  |
| 6-6 | 微创换瓣手术器械包 | 4 | 95 | 380 | 否 |  |
| 6-7 | 常规搭桥手术器械包 | 3 | 45 | 135 | 否 |  |
| 6-8 | 常规换瓣手术器械包 | 3 | 45 | 135 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后90日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第6包

#### 6-1	洁净蒸汽系统

一、技术参数

1、压力控制阀系统：通过控制进入主换热器的加热蒸汽量实现下游洁净蒸汽压力控制；

2、蒸汽疏水阀组：内置排空气阀，在启机时排除系统内空气，增大启动时的疏水量，采用浮球热静力疏水阀；

3、液位控制系统：可自动控制汽水分离罐中的水位，比例调节；

4、排污控制系统：自动检测分离罐中水的杂质含量，在超标时自动排放；

5、脱气装置：具备纯水预热系统脱气，通过热力除氧，高温下排除不凝性气体含量，采用316L不锈钢材质；

6、干度控制：蒸汽发生器需配置汽水分离装置，满足灭菌蒸汽干度的要求；

7、PLC 控制：机组应实现PLC控制，所有的运行信息都能在触摸屏上显示，可以直观了解机组的运行信息，可以实现自动、手动、远程的控制；

8、蒸汽压力及温度限制：

8.1、工业蒸汽最大操作压力：≥13bar g；

8.2、工业蒸汽最大操作温度：≥195℃；

8.3、二次侧最大操作压力：≥8bar g；

▲8.4、二次侧最大操作温度：≥175℃；

9、洁净蒸汽输出：

9.1、当工业蒸汽压力为9bar g，洁净蒸汽产生量≥785kg/h@3bar g；

9.2、当工业蒸汽压力为8bar g，洁净蒸汽产生量≥655kg/h@3bar g；

9.3、当工业蒸汽压力为7bar g，洁净蒸汽产生量≥525kg/h@3bar g；

9.4、当工业蒸汽压力为6bar g，洁净蒸汽产生量≥330kg/h@3bar g。

10、外形尺寸和重量：

10.1、机组的外形尺寸：长×宽×高≤2400×850×1850mm；

10.2、机组的净重≤1300kg；

10.3、运行重量≤1700kg；

11、洁净蒸汽要求：

▲11.1、干度：≥95%（质量比）；

▲11.2、不凝性气体含量：≤3.5%（体积比）；

11.3、过热度：≤25℃；

11.4、冷凝水品：蒸汽冷凝水达到纯水等级；

11.5、压力波动≤10%；

11.6、灭菌蒸汽到达灭菌器设备时，应满足《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心第1部分：管理规范》的要求：符合表B.1和表B.2的要求。

12、冷凝取样器：进行蒸汽取样

13、数字化管理：可远程监测设备运行状况

二、功能要求：

1、洁净蒸汽发生器使用工业蒸汽为热源加热纯水，产生洁净蒸汽，用于提供灭菌等级的洁净蒸汽。可提供带内置的给水预热及脱气系统；

三、安装要求

1、 工业蒸汽分汽缸1套，将工业蒸汽平稳安全输送到洁净蒸汽发生器蒸汽入口。

2、工业蒸汽管路至洁净蒸汽发生器入口为无缝钢管材质。

3、洁净蒸汽发生器蒸汽入口DN50截止阀1个。（单台）

4、洁净蒸汽发生器出口分汽缸1套，材质为不锈钢。

5、洁净蒸汽发生器至高压灭菌器316不锈钢管1套，供6台高压灭菌器用。

6、高压灭菌器用汽末端疏水装置1套。

7、纯水管路与洁净蒸汽发生器的安装材质为304不锈钢。

8、洁净蒸汽发生器及分汽缸的排水、排汽管路的安装。

9、空气压缩汽与洁净蒸汽发生器的安装工作。管径DN15，压力≥0.6MPa。

10、负责从房间电源箱至洁净蒸汽发生器的电缆安装，单台电功率1.5KW。

11、其他要求：

11.1、洁净蒸汽发生器间需配有工业汽主管DN100。

11.2、纯水水源主管DN40（单台纯水管路DN25）。

11.3、压缩空气气源管路DN15压力≥0.6MPa。

11.4、房间检修地漏DN50，排水排气管道DN50管道采用铸铁管道，超出地面10公分留外丝。

11.5、配有电源的控制箱电压。

四、管道连接：

1、工业蒸汽入口：	类型：法兰PN25；	口径：DN50

2、洁净蒸汽出口：	类型：法兰PN40；	口径：DN80

3、冷凝水出口：	类型：法兰PN25；	口径：DN25

4、不凝性气体排气口：	类型：法兰PN16；	口径：DN15

5、给水入口：	类型：法兰PN40；	口径：DN25

6、排污口：	类型：法兰PN40；	口径：DN25

7、压缩空气：	类型：尼龙管；	口径：1/2”

8、安全阀排放口：	类型：法兰PN16；	口径：DN50

9、工业蒸汽主管路疏水：	类型：法兰PN40；	口径：DN15

10、TDS排污口：	类型：法兰PN40；			口径：DN15

11、取样点（冷却水接口-取样口）：	类型：螺纹；	口径：1/2”

五、气动要求

1、压缩空气：1根6barg压缩空气供给

2、压缩空气流量（Nm³/h）：7

3、空气供给5barg    最大30

4、空气供给10barg   最大54

五、电气要求

1、电源：AC380V-3相 + N - 50Hz（≥10A 每相）

2、安装负荷：最大1.5kW

#### 6-2	全自动大型清洗消毒器

一、技术参数

1、清洗舱：

▲1.1、容积：≥6000L；

1.2、材质：

1.2.1、舱板： 304L不锈钢拉丝板，厚度≥2mm；

1.2.2、清洗架：316L不锈钢；

1.2.3、外装饰罩：304不锈钢拉丝板；

1.3、倾斜功能：清洗结束后，清洗架能自动倾斜一定角度，以消除清洗物品中的积水；

1.4、保温：采用双层保温；

2、密封门：

2.1、开门方式, 自动平移门（左右平移）；

2.2、门通道类型, 双门通道型、双门可实现互锁；

2.3、防爆玻璃门，隔音隔热；

2.4、门障碍控制：关门遇障碍可自动返回；

2.5、压紧方式：采用主动压紧方式（气缸压紧）；

2.6、自动搭桥：开门后，自动搭桥，自动填补密封门留下的空隙，实现带轮手推车无障碍进入清洗舱；

3、管路系统：

3.1、喷淋方式：在清洗舱内部两侧壁，有多排可以自动左右摆动的喷头；

3.2、干燥系统：采用蒸汽加热和电加热两级加热；

3.3、计量泵：≥2个，至少包括加清洗液泵、加上油液泵；

3.4、循环泵：双循环高压泵喷淋系统，不锈钢泵体，杨程≥30m；

3.5、阀门：气动阀，口径≥2英寸；

3.6、空气过滤器过滤精度≤0.3 um，过滤效率≥99.99%；

3.7、具有双预热水箱；

4、控制系统：

4.1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸；前后双屏，可动态显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；

4.2、具备多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联；
4.3、支持以太网，可通过Internet远程操作维护；支持TCP/IP等众多通讯协议；
4.4、具有故障自动检测功能，可声音报警；

4.5、A级温度传感器，显示精确度≤0.1℃；

4.6、配备打印机，可自动打印过程曲线、并记录A0值；

4.7、安全保护：

4.7.1、具备超温自动保护装置，超过设定温度，系统自动切断加热电源；
4.7.2、具备防干烧保护装置，水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；
4.7.3、具备风压低保护装置，风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源；
4.7.4、具备电机过流保护装置，设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作；

4.8、程序：

4.8.1、预置程序≥5套；自定义程序≥5套，用户可根据需要进行程序编辑。

4.8.2、流程控制：预洗、清洗、漂洗（≥2种）、消毒、干燥全过程由控制器自动控制；

4.9、清洗温度：45℃±1℃

4.10、消毒温度调节范围： 70℃-93℃；

4.11、干燥温度调节范围： 70℃-120℃；

4.12、信息终端免费开放, 满足设备参数追溯记录要求；

5、运行时间：≤50min(车架清洗程序)；

6、可回收漂洗用水，用于下一步清洗使用；

7、外形尺寸（宽×高×深）：≤2900×2500×2600；

8、舱体可用尺寸（宽×高×深）：≥1200×2100×2100；

9、耗水量：≤150L/步；

10、耗电量：≤6.0度/循环；

11、耗汽量：≤45kg/循环；

12、使用寿命：≥10年/15000次循环；

二、基本配置要求：

1、地坑安装主机：1台；

2、4层多功能清洗架：1个；

3、地上安装主机：1台；

4、4层多功能清洗架：1个；

5、斜坡：2个；

#### 6-3	全自动喷淋清洗机（多仓）

一、技术参数：

1、加热方式：蒸汽加热

2、舱门与舱体之间配置密封圈；

3、腔体材质：304不锈钢或以上材质；

4、循环泵输出功率可自动调节，调节范围：1.5-5kW；

5、舱体数量：≥4舱，包括但不限于清洗舱、超声舱、漂洗舱、干燥舱。

6、每个舱体具备两个舱门；

7、设备宽度≤1100mm，设备总长度（含自动装卸载台）≤5000mm

8、工作流程：预清洗、清洗（加酶）、漂洗（上油）、干燥功能流水线一次性完成；

9、清洗舱：

9.1、喷淋臂

9.1.1、长度≥60mm；

9.1.2、喷淋臂扇面出水

▲9.2、清洗架传送方式：腔体及装卸载台均为滚轮驱动式传送，可倒车；

9.3、清洗时间：器械清洗程序全程（包括干燥时间）≤15min

9.4、单次装载量： ≥10个篮筐（尺寸≥580×270×60mm）或≥15个篮筐（尺寸≥480×250×50mm）

9.5、具备装载台自动冲洗功能；

9.6、具备自动回传系统，可同时放置清洗架数量≥4个；

10、超声舱

10.1、可完全浸没≥550mm高度的5层清洗架；

▲10.2、超声源：≥2个，频率≥130kHz，超声功率≥5

10.3、具备自动除气功能，除气时间可调；

11、所有腔体带有单独配电盒；

12、每个腔体安装独立排风口，直径≥70mm

13、装载端配有红外条码扫描装置。可针对清洗架进行独立扫描、归类、入档及清洗程序自动选择；

14、所有腔体具备独立腔体过滤网，可拆卸、清洗、维护；

15、清洗架进水方式：底部进水，密封方式为自身重力密封；

▲ 16、器械清洗循环的循环泵输出≥5kw，保证器械润滑溶液的充分雾化。

17、喷淋臂扇面出水，确保清洗架全面覆盖

▲18、清洗剂注入泵：清洗腔≥3个，超声腔≥2个，漂洗腔≥3个，提供相关证明；

19、控制系统：

20、预设周期≥5个，自编程序≥10个

21、装卸载侧末端各配有≥6英寸彩色液晶触摸屏，数字倒计时显示工作阶段和剩余时间；

22、具备USB接口、局域网接口，免费开放溯源接口；

23、具备故障报警、自动故障诊断功能；

24、具备双门互锁装置，门未关好不能启动程序，清洗消毒失误时洁区侧门不能打开；

25、配备打印机，打印耗材开放；

26、制造商通过ISO13485认证并提供证书复印件；

27、主要用途：对重复使用的手术器械、麻醉呼吸管路、换药盘碗、硬式内窥镜等器械、物品进行预清洗、清洗、超声、漂洗、消毒、润滑、干燥；

二、主要配置：

1、自动喷淋清洗机（多舱）：1台；

2、自动装载台：1套；

3、自动卸载台：1套；

4、排水降温系统：1套；

5、水蒸气冷凝系统：1套；

6、红外条码扫描装置：1套；

7、集中供液系统：1套；

8、四层清洗架：4个；

9、清洗篮筐：100个；

10、层架转运推车：2辆；

11、自动回传系统：1套；

#### 6-4	基础手术器械

一、技术参数：

1、组织镊

1.1、数量：50把；

1.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

1.3、弯头，长度≥100mm；

1.4、可高温高压消毒；

2、组织镊

2.1、数量：50把；

2.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.3、直头，全长≥100mm；

2.4、可高温高压消毒；

3、组织镊

3.1、数量：20把；

3.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

3.3、1×2钩，全长≥250mm；

3.4、可高温高压消毒；

4、组织镊

4.1、数量：30把；

4.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

4.3、直形 1×2钩，全长≥160mm；

4.4、可高温高压消毒；

5、组织镊

5.1、数量：30把；

5.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

5.3、无齿，全长≥220mm；

5.4、可高温高压消毒；

6、组织镊

6.1、数量：10把；

6.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理，

6.3、竖环，头宽≤12mm，全长≥200mm；

6.4、可高温高压消毒；

7、组织镊

7.1、数量：730把；

7.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理，

7.3、无齿，全长≥120mm

7.4、可高温高压消毒；

8、组织镊

8.1、数量：70把；

8.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

8.3、无齿，全长≥200mm；

8.4、可高温高压消毒；

9、组织镊

9.1、数量：30把；

9.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

9.3、横齿，全长≥160mm；

9.4、课高温高压消毒；

10、组织镊

10.1、数量：610把；

10.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

10.3、1×2齿，带钩，全长≥12mm；

10.4、可高温高压消毒；

11、组织镊

11.1、数量：510把

11.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

11.3、扁柄，头端无损齿；

11.4、头宽≤2mm，全长：180mm；

11.5、可高温高压消毒；

12、组织镊

12.1、数量：230把

12.2、医用不锈钢材质表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

12.3、扁柄，头端无损齿；

12.4、头宽≤2mm，全长：200mm

12.5、可高温高压消毒

13、组织镊

13.1、数量：30把；

13.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.3、直形，1×2钩，全长140mm；

13.4、可高温高压消毒；

14、组织镊

14.1、数量：60把；

14.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

14.3、全长：250mm；

14.4、可高温高压消毒；

15、持针钳

15.1、数量：660把；

15.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

15.3、环柄，头端网纹，全长：180mm；

15.4、可高温高压消毒方式；

16、持针钳

16.1、数量：90把；

16.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

16.3、环柄，头端网纹，全长：140mm

16.4、可高温高压消毒；

17、持针钳

17.1数量：160把；

17.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

17.3、环柄，头端网纹，全长：160mm；

17.4、可高温高压消毒；

18、持针钳

18.1、数量：30把

18.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

18.3、金把环柄带锁扣，把身弧形，

18.4、长度：160mm

18.5、可高温高压消毒；

19、持针钳

19.1、数量：580把；

19.2、20Cr13不锈钢，维氏硬度值≥500HV；

19.3、金把环柄带锁扣，把身弧形，头端TC镶片；

19.4、长度：180mm

▲19.5、器械在酸性和碱性环境下外观无明显变化，高温环境（≥130℃）下不会形变；

20、持针钳

20.1、数量：80把

20.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

20.3、环柄，头端碳化物镶片；

20.4、全长：210mm；

20.5、可高温高压消毒方式；

21、持针钳

21.1、数量：26把；

21.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈防变色、防反光处理；

21.3、用于粗针，长度≥220mm；

21.4、可高温高压消毒方式；

22、持针钳

22.1、数量：350把

22.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

22.3、环柄，头端碳化物镶片；

22.4、全长：210mm；

22.5、可高温高压消毒；

23、持针钳

23.1、数量：30把

23.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

23.3、用于细针，长度≥200mm；

23.4、可高温高压消毒；

24、持针钳

24.1、数量：200把

24.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

24.3、环柄，头端网纹；

24.4、全长：210mm；

24.5、可高温高压消毒；

25、凹凸齿止血夹

25.1、数量：60把；

25.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

25.3、直头，头端：14mm，长度：50mm；

25.4、可高温高压消毒；

26、凹凸齿止血夹

26.1、数量：50把；

26.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

26.3、弯头，头端：10mm，长度：45mm；

26.4、可高温高压消毒；

27、血管钳

27.1、数量：120把；

27.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

27.3、DeBakey无损齿，S型柄弯；

27.4、长度：160mm；

27.5、可高温高压消毒；

28、血管钳

28.1、数量：10把；

28.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

28.3、海更式，圆弯，弯柄；

28.4、全长：240mm

28.5、可高温高压消毒方式

29、血管钳

29.1、数量：10把

29.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

29.3、海更式，圆弯，直柄

29.4、全长：250mm

29.5、可高压消毒；

30、血管钳

30.1、数量：80把

30.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

30.3、DeBakey无损齿，S型, 柄弯；

30.4、长度：180mm

30.5、可高温高压消毒

31、组织钳

31.1、数量：520把

31.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

31.3、海绵钳，小头；

31.4、全长：250mm；

31.5、可高温高压消毒；

32、血管钳

32.1、数量：10把

32.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

32.3、弯全齿H10；

32.4、全长：220mm；

32.5、可高温高压消毒；

33、血管钳

33.1、数量：10把

33.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

33.3、弯全齿H20；

33.4、全长：220mm；

33.5、可高温高压消毒

34、血管钳

34.1、数量：20把

34.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

34.3、普通，直有钩；

34.4、全长：220mm；

34.5、可高温高压消毒；

35、血管钳

35.1、数量：10把；

35.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理普通；

35.3、弯有钩，WD；

35.4、全长：240mm；

35.5、可高温高压消毒；

36、血管钳

36.1、数量：70把；

36.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

36.3、直，全长：160mm；

36.4、可高温高压消毒；

37、血管钳

37.1、数量：130把；

37.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

37.3、直，全长：180mm

37.4、可高温高压消毒

38、血管钳

38.1、数量：250把；

38.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

38.3、直，全长：140mm；

38.4、可高温高压消毒；

39、血管钳：

39.1、数量：100把；

39.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

39.3、弯，全长：140mm；

39.4、可高温高压消毒；

40、血管钳：

40.1、数量：420把

40.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

40.3、头端弯，全长：160mm；

40.4、可高温高压消毒；

41、血管钳：

41.1、数量、420把

41.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

41.3、头端弯，全长：180mm；

41.4、可高温高压消毒

42、血管钳

42.1、数量：100把；

42.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

42.3、环柄带锁扣，工作端50mm处弯35°；

42.4、头端爪式吻合齿，完全吻合不回弹；

42.5、长度：220mm；

42.6、可高温高压消毒；

43、血管钳：

43.1、数量：80把；

43.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

43.3、环柄带锁扣，工作端50mm处弯35°；

43.4、头端爪式吻合齿，完全吻合不回弹；

43.5、长度：250mm；

43.6、可高温高压消毒；

44、分离钳

44.1、数量：130把

44.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

44.3、头端直角状，全长：180mm

44.4、可高温高压消毒

45、分离钳：

45.1、数量：100把

45.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

45.3、头端直角状，全长：220mm

45.4、可高温高压消毒

46、组织钳

46.1、数量：10把；

46.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

46.3、双关节，角弯20°，双角柄；

46.4、全长：220mm；

46.5、可高温高压消毒；

47、组织钳

47.1、数量：10把；

47.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

47.3、弯全齿H9，全长：180mm；

47.4、可高温高压消毒；

48、组织钳

48.1、数量：10把

48.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

48.3、全长：210mm；

48.4、可高温高压消毒；

49、组织钳

49.1、数量：10把；

49.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

49.3、多齿，全长：260mm；

49.4、可高温高压消毒

50、组织钳

50.1、数量：10把

50.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

50.3、弯，斜齿；

50.4、全长：250mm

50.5、可高温高压消毒

51、组织钳

51.1、数量：10把

51.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

51.3、直，斜齿，全长：250mm:

51.4、可高温高压消毒

52、组织钳

52.1、数量：10把

52.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

52.3、双关节，侧角40°刃，单角柄；

52.4、全长：220mm

52.5、可高温高压消毒；

53、组织钳

53.1、数量：10把

53.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

53.3、弯全齿，全长：240mm；

53.4、可高温高压消毒；

54、组织钳

54.1、数量：60把；

54.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

54.3、环柄带锁扣，手柄35mm处折弯90°，工作端长：≥70mm；

54.4、1x2 Debakey齿，全长：180mm；

54.5、可高温高压消毒；

55、组织钳

55.1数量：10把

55.2医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

55.3、角弯，无镀层；

55.4、全长：240mm；

55.5、可高温高压消毒；

56、组织钳

56.1、数量：10把

56.2、描述：医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

56.3、用于血管，单弯H22；

56.4、全长：240mm

56.5、可高温高压消毒；

57、组织钳

57.1、数量：10把

57.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

57.3、用于血管，单弯H28；

57.4、全长：240mm；

57.5、可高温高压消毒；

58、组织钳

58.1、数量：10把；

58.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

58.3、用于血管，单弯H32；

58.4、全长：240mm；

58.5、可高温高压消毒；

59、组织钳

59.1、数量：10把；

59.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

59.3、全长：220mm；

59.4、可高温高压消毒；

60、组织钳

60.1、数量：10把

60.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

60.3、弯全齿，全长：220mm；

60.4、可高温高压消毒；

61、组织钳

61.1、数量：10把

61.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

61.3、全长：160mm；

61.4、可高温高压消毒；

62、组织钳

62.1、数量：10把；

62.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

62.3、弯65mm×23mm，半齿；

62.4、全长：220mm；

62.5、可高温高压消毒；

63、组织钳

63.1、数量：10把；

63.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

63.3、弯68mm×17mm，半齿；

63.4、全长：240mm；

63.5、可高温高压消毒；

64、组织钳

64.1、数量：10把；

64.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

64.3、角弯14mm×110°，全齿；

64.4、全长：220mm；

64.5、可高温高压消毒；

65、组织钳

65.1、数量：10把

65.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

65.3、角弯90°×20mm，直半齿；

65.4、全长：220mm；

65.5、可高温高压消毒；

66、组织钳

66.1、数量：10把

66.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

66.3、角弯10mm×110°，全齿；

66.4、全长：180mm

66.5、可高温高压消毒

67、组织钳

67.1、数量：10把

67.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

67.3、双关节,弯

67.4、全长：300mm

67.5、可高温高压消毒

68、组织钳

68.1、数量：10把

68.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

68.3、双关节，直；

68.4、全长：300mm；

68.5、可高温高压消毒；

69、组织钳：

69.1、数量：350把

69.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

69.3、小弯，全长：160mm

69.4、可高温高压消毒

70、组织钳

70.1、数量：1110把

70.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

70.3、中弯，全长：180mm；

70.4、可高温高压消毒

71、组织钳

71.1、数量：60把

71.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

71.3、S形，DeBakey无损齿；

71.4、长度：210mm；

71.5、可高温高压消毒

72、组织钳

72.1、数量：10把；

72.2、描述：医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

72.3、普通，用于胸腔，全长：200mm；

72.4、可高温高压消毒

73、组织钳

73.1、数量：10把；

73.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

73.3、弯，无镀层，全长：220mm；

73.4、可高温高压消毒；

74、组织钳：

74.1、数量：10把

74.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

74.3、弯头宽：4.5mm，双齿(主韧带)；

74.4、全长：220mm；

74.5、可高温高压消毒；

75、组织钳

75.1、数量：10把

75.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

75.3、环柄，不带锁口；

75.4、头端闭合后镂空，头端长方形设计，可闭合；

75.5、用于夹持拆卸刀片，长方形内径宽≥7mm；高≥3.5mm；

75.6、总长：140mm

75.7、可高温高压消毒

76、组织钳

76.1、数量：10把；

76.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

76.3、头宽：12mm，全长：200mm；

76.4、可高温高压消毒；

77、组织钳

77.1、数量：10把

77.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

77.3、头宽：18mm，全长：200mm；

77.4；可高温高压消毒；

78、组织钳

78.1、数量：10把

78.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

78.3、头宽：27mm，全长：200mm

78.4、可高温高压消毒

79、组织钳

79.1、数量：30把

79.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

79.3、三叶钳，环柄带关节，全长≥260mm；

79.4、可高温高压消毒

80、组织钳

80.1、数量：10把；

80.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

80.3、直，全长≥160mm；

80.4、可高温高压消毒；

81、组织钳

81.1、数量：10把；

81.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

81.3、直三角，无镀层，全长：200mm；

81.4、可高温高压消毒；

82、组织钳

82.1、数量：2010把

82.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

82.3、头端1×2齿，横纹齿；

82.4、全长：180mm；

82.5、可高温高压消毒；

83、组织钳

83.1、数量：50把；

83.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

83.3、鼠齿状，全长：140mm；

83.4、可高温高压消毒；

84、组织钳

84.1、数量：1100把

84.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

84.3、鼠齿状，全长：160mm

84.4、可高温高压消毒

85、组织钳

85.1、数量：630把

85.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

85.3、鼠齿状，全长：180mm；

85.4、可高温高压消毒；

86、组织钳：

86.1、数量：200把

86.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

86.3、直头，全齿，全长：≥120mm；

86.4、可高温高压消毒；

87、组织钳

87.1、数量：3320把

87.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

87.3、弯头，全齿，全长：≥125mm

87.4、可高温高压消毒

88、组织钳

88.1、数量：40把

88.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

88.3、弯有齿，头宽：10mm；

88.4、全长：250mm；

88.5、可高温高压消毒；

89、组织钳

89.1、数量：20把

89.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

89.3、普通，直有齿，头宽：12mm；

89.4、全长：250mm；

89.5、可高温高压消毒；

90、组织钳：

90.1、数量：20把；

90.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

90.3、普通，弯有齿，头宽：12mm；

90.4、全长：250mm；

90.5、可高温高压消毒；

91、组织钳

91.1、数量：20把

91.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

91.3、直，无镀层，全长：200mm；

91.4、可高温高压消毒

92、组织钳

92.1、数量：290把；

92.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

92.3、头端弯，全长180mm；

92.4、可高温高压消毒；

93、组织钳：

93.1、数量：20把

93.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

93.3、弯，无镀层，全长：200mm；

93.4、可高温高压消毒；

94、组织钳

94.1、数量：940把；

94.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

94.3、头端带齿，夹持管道用，全长：180mm；

94.4、可高温高压消毒

95、组织钳

95.1、数量：10把

95.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

95.3、尖头，全长：90mm

95.4、可高温高压消毒

96、组织钳：

96.1、数量：1090把；

96.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

96.3、布巾钳，全长：140mm

96.4、可高温高压消毒

97、组织钳

97.1、数量：10把；

97.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

97.3、尖头，全长：110mm；

97.4、可高温高压消毒；

98、组织剪：

98.1、数量：10把

98.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

98.3、弯，无镀层，全长：220mm；

98.4、可高温高压消毒

99、组织剪

99.1、数量：60把；

99.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

99.3、直，全长180mm；

99.4、可高温高压消毒；

100、组织剪：

100.1、数量：10把

100.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

100.3、弯，无镀层，全长：220mm；

100.4、可高温高压消毒；

101、组织剪

101.1、数量：10把；

101.2、描述：医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

101.3、环柄直头，全：长160mm；

101.4、可高温高压消毒；

102、组织剪

102.1、数量：200把；

102.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

102.3、环柄直头，全长：140mm；

102.4、可高温高压消毒；

103、组织剪

103.1、数量：20把；

103.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

103.3、弯尖，全长：140mm；

103.4、可高温高压消毒；

104、组织剪：

104.1、数量：20把；

104.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

104.3、弯圆，全长：140mm；

104.4、可高温高压消毒；

105、组织剪

105.1、数量：40把；

105.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

105.3、直尖，全长：160mm；

105.4、可高温高压消毒；

106、组织剪

106.1、数量：20把；

106.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

106.3弯圆，无镀层，全长：160mm；

106.4、可高温高压消毒；

107、组织剪

107.1、数量：20把；

107.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

107.3、弯圆，全长：180mm；

107.4、可高温高压消毒；

108、组织剪

108.1、数量：20把

108.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

108.3、环柄，头端钝头，刃片弯；

108.4、全长：180mm；

108.5、可高温高压消毒；

109、组织剪

109.1、数量：90把；

109.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

109.3、环柄，剪线用，全长：190mm；

109.4、可高温高压消毒；

110、组织剪

110.1、数量：10把；

110.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

110.3、单关节，直，全长：140mm；

110.4；可高温高压消毒；

111、组织剪：

111.1、数量：10把

111.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

111.3、单关节，直，全长：180mm；

111.4、可高温高压消毒

；

112、组织剪

112.1、数量：10把

112.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

112.3、用于肋骨，单关节，无钩；

112.4、全长：340mm；

112.5、可高温高压消毒；

113、组织剪

113.1、数量：10把；

113.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

113.3、无镀层，全长：160mm

113.4、可高温高压消毒；

114、组织剪

114.1、数量：10把

114.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

114.3、无镀层，全长：200mm；

114.4、可高温高压消毒

115、组织剪

115.1、数量：900把

115.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

115.3、环柄，头端钝头，刃片弯；

115.4、全长：200mm；

115.5、可高温高压消毒；

116、组织剪

116.1、数量：10把；

116.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

116.3、球头，无镀层，全长：180mm；

116.4、可高温高压消毒；

117、组织剪

117.1、数量：60把

117.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

117.3、环柄，直头，全长：180mm

117.4、可高温高压消毒；

118、组织剪：

118.1、数量：200把；

118.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

118.3、环柄，直头，全长：140mm；

118.4、可高温高压消毒；

119、组织剪

119.1、数量：100把

119.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

119.3、环柄，直头，全长：160mm；

119.4、可高温高压消毒；

120、组织剪

120.1、数量：130把

120.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

120.3、环柄，弯尖头，全长：100mm；

120.4、可高温高压消毒；

121、组织剪

121.1、数量：60把；

121.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

121.3、环柄，直尖头，全长：100mm；

121.4、可高温高压消毒；

122、组织剪：

122.1、数量：50把

122.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

122.3、侧切剪，全长：180mm；

122.4、可高温高压消毒；

123、组织剪

123.1、数量：50把

123.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

123.3、脐带剪，全长：180mm；

123.4、可高温高压消毒；

124、牵开器

124.1、数量：50个；

124.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

124.3、小儿吸引器头，全长：180mm；

124.4、可高温高压消毒；

125、牵开器

125.1、数量/单位：50个；

125.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

125.3、成人吸引器头，全长：230mm；

125.4、可高温高压消毒；

126、牵开器

126.1、数量/单位：10个；

126.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

126.3、板式凹，36mm×120mm；

126.4、全长：180mm；

126.5、可高温高压消毒；

127、牵开器

127.1、数量：10个；

127.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

127.3、板式凹，32mm×110mm；

127.4、全长：180mm；

127.5、可高温高压消毒；

128、牵开器

128.1、数量：10个；

▲128.2、20Cr13不锈钢材质，维氏硬度值≥500HV

128.3、板式凹，28mm×100mm；

128.4、全长：180mm；

▲128.5、器械在酸性和碱性环境下外观无明显变化，高温（≥130℃）环境下不会形变；

129、牵开器

129.1、数量：30个；

129.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

129.3、3X4齿，尖头；

129.4、全长：200mm；

129.5、可高温高压消毒；

130、牵开器

130.1、数量/单位：60个；

130.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

130.3、3X4齿，尖头；

103.4、全长：≥160mm；

130.5、可高温高压消毒；

131、牵开器

131.1、数量：20个；

131.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

131.3、 3×4齿，全长：180mm；

131.4、可高温高压消毒；

132、牵开器

132.1、数量：2个；

132.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

133.3、直形，直径：3.2mm，全长：180mm

132.4、可高温高压消毒

133、牵开器

133.1、数量：2个；

133.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

133.3、直形，直径：4.5mm，全长：180mm；

133.4、可高温高压消毒；

134、牵开器

134.1、数量/单位：2个；

134.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

134.3、T形，直径：8mm，全长：100mm；

134.4、可高温高压消毒；

135、牵开器

135.1、数量/单位：2个；

135.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

135.3、直形，直径：2.0mm，全长：100mm；

135.4、可高温高压消毒；

136、牵开器

136.1、数量：2个；

136.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

136.3、直形，直径：2.5mm，全长：100mm；

136.4、可高温高压消毒；

137、牵开器

137.1、数量/单位：2个；

137.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

137.3、直形，直径：3.5mm，全长：120mm；

137.5、可高温高压消毒；

138、牵开器

138.1、数量：2个；

138.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

138.3、直形，直径：4mm，全长：180mm；

138.4、可高温高压消毒；

139、牵开器

139.1、数量/单位：2个；

139.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

139.3、T形，直径：6mm，全长：110mm

139.4、可高温高压消毒；

140、牵开器

140.1、数量：10个；

140.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

140.3、全长150mm；

140.4、可高温高压消毒；

141、拉钩

141.1、数量/单位：360个；

141.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

141.3、头端带钩，全长：200mm；

141.4、可高温高压消毒；

142、拉钩

142.1、数量/单位：20个；

142.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

142.3、同向直角，空心柄，全长：260mm；

142.4、可高温高压消毒

143、拉钩

143.1、数量/单位：10个；

143.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

143.3、.全长：200mm

143.4、可高温高压消毒；

144、拉钩

144.1、数量：10个；

144.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

144.3、90mm×150mm

144.4、可高温高压消毒

145、拉钩

145.1、数量：380个；

145.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

145.3、全长： 180mm-190mm

145.4、可高温高压消毒

146、拉钩

146.1、数量：30个；

146.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

146.3、同向直角/折角2×1个，全长：210mm；

146.4、可高温高压消毒

147、拉钩

147.1、数量：530个；

147.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

147.3、两侧10mm×25mm/10mm×37mm，全长：120mm

147.4、可高温高压消毒；

148、拉钩

148.1、数量：10个；

148.2、描述：医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

148.3、圆钩柄，平40mm×120mm；

148.4、全长：250mm；

148.5、可高温高压消毒；

149、拉钩

149.1、数量：180个；

149.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

149.3、全长：140mm；

149.4、可高温高压消毒；

150、拉钩

150.1、数量：10个；

150.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

150.3、全长：250mm；

150.4、可高温高压消毒；

151、拉钩

151.1、数量：10个；

151.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

151.3、用于肾窦。单头圆弯16mm；

151.4、全长：220mm；

151.5、可高温高压消毒；

152、拉钩

152.1、数量：160个；

152.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

152.3、长度：200mm

152.4、可高温高压消毒

153、拉钩

153.1、数量：160个；

153.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

153.3、长度：260mm；

153.4、可高温高压消毒；

154、拉钩

154.1、数量：10个；

154.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

154.3、半月牙形，全长：240mm；

154.4、可高温高压消毒；

155、拉钩

155.1、数量：70个；

155.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

155.3、全长：180-190mm；

155.4、可高温高压消毒；

156、拉钩

156.1、数量：20个；

156.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

156.3、板式无孔，直角/折角2×1个；

156.4、全长：180mm；

156.5、可高温高压消毒；

157、拉钩

157.1、数量：20个；

157.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

157.3、圆柄式，长度：280mm；

157.4、可高温高压消毒；

158、拉钩

158.1、数量：340个；

158.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

158.3、头端：8mm，长度：200mm；

158.4、可高温高压消毒；

159、拉钩

159.1、数量：20个；

159.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

159.3、四齿，锐钩，扁柄；

159.4、全长：230mm；

159.5、可高温高压消毒；

160、牵开器

160.1、数量：10把；

160.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

160.3、长度：250mm；

160.4、可高温高压消毒；

161、牵开器

161.1、数量：40把；

161.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

161.3、两侧10mm×25mm/10mm×37mm；

161.4、全长：180mm；

161.5、可高温高压消毒；

162、牵开器

162.1、数量：10把；

162.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

162.3、对径：3.5mm，全长：50mm；

162.4、可高温高压消毒

163、牵开器

163.1、数量：10把；

163.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

163.3、对径：2.5mm，全长：50mm；

163.4、可高温高压消毒

164、牵开器

164.1、数量：10把

164.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

164.3、直，全长：150mm；

164.4、可高温高压消毒；

165、牵开器

165.1、数量：10把

165.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

165.3、平/圆，全长：250mm；

165.4、可高温高压消毒

166、牵开器

166.1、数量：10把

166.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

166.3、单叶固定式，65mm*50mm；

166.4、可高温高压消毒；

- 牵开器

167.1、数量：10把；

167.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

167.3、圆柄，手柄握持位置滚花手柄；

167.4、工作端刃头刃片弧弯形，刀刃内弯，可更换刀头；

167.5、手术刀外径：6mm，刀柄长：200mm；

167.6、可高温高压消毒

168、牵开器

168.1、数量：10把；

168.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

168.3、六角形带保护，对径：2.5mm，全长：450mm；

168.4、可高温高压消毒；

169、牵开器

169.1、数量：10把；

169.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

169.3、枪形圆头，全长：250mm；

169.4、可高温高压消毒；

170、牵开器

170.1、数量：10把；

170.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

170.3、直碗形/匙形，头宽φ6/7mm；

170.4、全长：180mm；

170.5、可高温高压消毒；

171、牵开器

171.1、数量：10把；

171.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

171.3、直碗形/匙形，头宽φ10/11mm；

171.4、全长：210mm；

171.5、可高温高压消毒

172、牵开器

172.1、数量：10把；

172.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

172.3、弓形，全长：320mm；

172.4、可高温高压消毒；

173、牵开器

173.1数量：10把

173.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

173.3儿童型，叶片：28mm×30mm；

173.4、牵开距离：≥100mm；臂长：70mm-80mm；

173.5、可高温高压消毒；

174、牵开器

174.1、数量：10把；

174.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

174.3、4#-9#；

174.4、可高温高压消毒；

175、牵开器

175.1、数量：80把；

175.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

175.3、胸骨牵开器，双叶转动式，28mm×43mm；

175.4、可高温高压消毒

176、牵开器

176.1、数量：10把；

176.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

172.3、宽：12mm(11×1)，全长：160mm；

176.4、可高温高压消毒；

177、牵开器

177.1、数量：10把；

177.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

177.3、宽：10mm(7×1) ，全长：160mm；

177.4、可高温高压消毒

178、牵开器

178.1、数量：10把；

178.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

178.3、双槽(左、右)，宽：2.5-5mm；

178.4、全长：195mm；

178.5、可高温高压消毒；

179、牵开器

179.1、数量：10个

179.2、术中体内调节垫，包含双气囊、充气管路、压力指示阀、充气球囊。

179.3、气囊：TPU材质，外包一层内带海绵的医用绒布，内置左右双气囊。

179.4、气囊尺寸：≥410×340mm；气囊充气后高度最高：≥200mm；

179.5、气体充满后外力引起形变范围≤20mm；

179.6、单气囊可承受最大外力≥50KG；

179.7、管路长：≥310mm，球囊长≥110mm；

179.8、可高温高压消毒；

180、牵开器：

180.1、数量：10把；

180.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

180.3、带刻度，全长：500mm；

180.4、可高温高压消毒；

181、牵开器

181.1、数量：10把

181.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

181.3、全长：300mm；

181.4、可高温高压消毒

182、牵开器

182.1数量：60把

182.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

182.3、全长：230mm；

182.4、可高温高压消毒

183、吸针板

183.1、数量：10把；

183.2、吸针，小号50mm×100mm；

183.3、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

183.4、可高温高压消毒；

184、牵开器

184.1、数量：10把

184.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

184.3 、T形，HA：4.5mm，全长：60mm；

184.4、可高温高压消毒

185、牵开器

185.1、数量：10把；

185.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

185.3、T形，HB6.5mm，全长：80mm；

185.4、可高温高压消毒；

186、牵开器

186.1、数量：10把

186.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

186.3 、T形，HA3.5mm，全长：55mm；

186.4可高温高压消毒

187、牵开器

187.1、数量：10把

187.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

187.3、T形，HB4mm，全长：50mm；

187.4、可高温高压消毒

188、牵开器

188.1、数量：40把

188.2、记忆金属材质，头端：1.0mm，长度：140mm

188.3、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

188.4、可高温高压消毒

189、牵开器

189、数量：80把

189.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

189.3、单页固定，齿条式，40mm×35mm；

189.4、可高温高压消毒

190、牵开器

190.1、数量：20把

190.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

190.3、3×4齿，长度：140mm

190.4、可高温高压消毒

191、牵开器

191.1、数量：10把

191.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

191.3、丁字式，尺寸：60mm

191.4、可高温高压消毒

192、牵开器

192.1、数量：10把

192.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

192.3、筒形，直型平口，直径：20mm，长度：200mm；

192.4、可高温高压消毒

193、牵开器

193.1、数量：10把

193.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

193.3、长度：300mm

193.4、可高温高压消毒

194、牵开器

194.1、数量：10把

194.2、输尿管用，弯，头宽：4.5mm，全长：220mm；

194.3、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

194.4、可高温高压消毒

195、牵开器

195.1、数量：10把

195.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

195.3、双头，中立承重，直径：3.2/ 3.2mm，长度：50mm；

195.4、可高温高压消毒

196、牵开器

196.1、数量：10把

196.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

196.3、双头，直径：3.2/ 4.5mm，长度：50mm；

196.4、可高温高压消毒；

197、牵开器

197.1、数量：10把

197.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

197.3、双头，直径3.2/ 6.5mm，长度：50mm；

197.4、可高温高压消毒

198、牵开器

198.1、数量：10把

198.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

198.3、双头，中立承重，直径：2.5/ 2.5mm，长度：50mm；

198.4、可高温高压消毒

199、牵开器

199.1、数量：10把

199.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

199.3、双头，直径：2/ 4mm，长度：50mm；

199.4、可高温高压消毒

200、牵开器

200.1、数量：10把

200.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

200.3、双头，直径：2.5/ 3.5mm，长度：65mm；

200.4、可高温高压消毒

201、牵开器

201.1、数量：10把

201.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

201.3、梗式，双方梗二叶；

201.4、可高温高压消毒

202、牵开器

202.1、数量：10把

202.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

202.3、全长：300mm

202.4、可高温高压消毒

203、牵开器

203.1、数量：10把；

203.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

203.3、肋骨用，全长：240mm；

203.4、可高温高压消毒

204、牵开器

204.1、数量：20把；

204.2、描述：医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

204.3、弯形圆头，直径：10mm，全长：200mm；

204.4、可高温高压消毒

205、牵开器

205.1、数量：10把；

205.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

205.3、全长：90mm；

205.4、可高温高压消毒

206、牵开器

206.1、数量：10把；

206.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

206.3、全长：50mm；

206.4、可高温高压消毒

207、胸腔组织镊

207.1、数量：50把；

207.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

207.3、直，1×2钩，全长：200mm；

207.4、可高温高压消毒；

208、胸腔组织镊

208.1、数量：20把；

208.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

208.3、有定位，全长：200mm；

208.4、可高温高压消毒

209、胸腔组织镊

209.1、数量：160把；

209.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

209.3、头端熊掌状，全长：230mm；

209.4、可高温高压消毒；

210、胸腔组织镊

210.1、数量：50把；

210.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

210.3、弯无钩，全长：200mm；

210.4、可高温高压消毒；

211、钢丝剪

211.1、数量：240把

211.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

211.3、双关节，全长：180mm；

211.4、可高温高压消毒；

212、手术刀柄

212.1、数量：60把；

212.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

212.3、7L刀柄；

212.4、可高温高压消毒；

213、刀柄

213.1、数量：714把；

213.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

213.3、3L刀柄；

213.4、可高温高压消毒

214、刀柄

214.1、数量：200把；

214.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

214.3、4L刀柄

214.4、可高温高；压消毒

215、不锈钢方盘

215.1、数量：520个

215.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

215.3、尺寸：≥260mm×200mm×30mm；

215.4、可高温高压消毒

216、不锈钢服药杯

216.1、数量：20个

216.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

216.3、直径：45mm，高度：39mm，可上下浮动5%；

216.4、可高温高压消毒；

217、不锈钢换药碗

217.1、数量：530个；

217.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

217.3、直径：142mm，高度：52mm，可上下浮动10%；

217.4、可高温高压消毒

218、不锈钢换药碗

218.1、数量：40个；

218.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

218.3、直径：120mm，高度：45mm，可上下浮动 10%；

218.4、可高温高压消毒

219、不锈钢镊子罐

219.1、数量：200个；

219.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

219.3、直径：90mm，高度：198mm，可上下浮动10%；

219.4、可高温高压消毒

220、不锈钢腰子盘

220.1、数量：540个；

220.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

220.3、尺寸：204mm×130mm×25mm，可上下浮动10%；

220.4、可高温高压消毒

221、不锈钢腰子盘

221.1、数量：600个；

221.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

221.3、尺寸：190mm×116mm×25mm，可上下浮动10%；

221.4、可高温高压消毒；

222、不锈钢药膏罐（棉缸）

222.1、数量：720个

222.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

222.3、直径：≥100mm，高度：≥100mm；

222.4、可高温高压消毒；

223、不锈钢治疗盘

223.1、数量：20个；

223.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

223.3、尺寸：290mm×190mm×50mm，可上下浮动10%；

223.4、可高温高压消毒

224、大盆：

224.1、数量：300个；

224.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

224.3、直径≥235mm，高≥80mm；

224.4、可高温高压消毒；

225、大弯盘

225.1、数量：300个；

225.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

225.3、尺寸：≥210mm×400mm；

225.4、可高温高压消毒；

226、刮匙

226.1、数量：10把；

226.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

226.3、长度：270mm

226.4、可高温高压消毒

227、量杯

227.1、数量：20个；

227.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

227.3、量程≥50mL，带刻度；

227.4、可高温高压消毒；

228、棉缸：

228.1、数量：300个；

228.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

228.3、直径：≥90mm，高度≥110mm；

228.4、可高温高压消毒；

229、镊子筒

229.1、数量：340个；

229.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

229.3、高≥175mm，直径≥85mm；

229.4、可高温高压消毒；

230、器械消毒盒

230.1、数量：30个；

230.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

230.3、尺寸： ≥320mm×220mm×60mm；

230.4、可高温高压消毒；

231、器械筐

231.1、数量：80个

231.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

231.3、尺寸：300mm×180mm×60mm，可上下浮动10%；

231.4、可高温高压消毒；

232、器械筐：

232.1、数量/单位：80个

232.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

232.3、尺寸：300mm×250mm×64mm，可上下浮动10%；

232.4、可高温高压消毒；

233、器械筐：

233.1、数量：80个

233.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

233.3、尺寸：480mm×300mm×64mm，可上下浮动10%；

233.4、可高温高压消毒

234、器械筐：

234.1、数量：80个

234.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

234.3、尺寸：230mm×320mm×64mm，，可上下浮动10%；

234.4、可高温高压消毒；

235、取环器

235.1、数量：10把

235.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

235.3、头端环形，麻纹手柄，头端直径5.5mm，全长130mm

235.4、可高温高压消毒

236、勺

236.1、数量：160把；

236.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

236.3、全长≥250mm；

236.4、可高温高压消毒；

237、小弯盘：

237.1、数量：300个；

237.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

237.3、尺寸：≥190mm×130mm；

237.4、可高温高压消毒；

238、小药杯

238.1、数量：20把；

238.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

238.3、杯状，直径≥50mm，高度≥50mm；

238.4、可高温高压消毒

239、小药杯

239.1、数量：80个;

239.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

239.3、容积≥50mL；

239.4、可高温高压消毒;

240、小药杯带盖

240.1、数量：40个；

240.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

240.3、直径≥50mm，高度≥83mm；

240.4、可高温高压消毒

241、油膏缸（棉缸）

241.1、数量：50个；

241.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

241.3、规格:直径40mm，高60mm

241.4、可高温高压消毒；

242、治疗碗：

242.1、数量：600个；

242.2、医用不锈钢材质，表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

242.3、直径≥140mm，深度≥50mm

242.4、可高温高压消毒；

#### 6-5	微创搭桥手术器械包

一、数量：7套；

二、技术参数

1、牵开器

1.1、数量：1套；

1.2、医用不锈钢材质；

1.3、底座：40×135mm，可上下浮动5mm；

1.4、微创搭桥取乳内专用胸骨牵开器套装，含床旁主力臂，直形横臂，横齿臂，万向转换头、单拉钩、双齿乳内拉钩；

1.5、床旁主力臂长度：760mm±5mm，直径：25mm±5mm；

1.6、直形横臂：490mm±5mm，直径：12.5mm±5mm；

1.7、横齿臂长度：290mm±5mm；

1.8、万向转换头长：95mm±5mm

1.9、大孔径：25.5mm±5mm，小孔径12.7mm±5mm；

1.10、双头拉钩深度：95mm±5mm，拉钩宽度：15mm±5mm；

1.11、单头拉钩长度：115mm±5mm；

1.12、牵开器最大牵开长度：75mm±5mm；

1.13、大叶片：110×50mm，可上下浮动5mm；

1.14、小叶片：45×40mm，可上下浮动5mm；

1.15、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

1.16、可高温高压消毒；

2、胸骨牵开器

2.1、数量：1套；

2.2、医用不锈钢材质；

2.3、三对可替换叶片,最大牵开长度165mm±5mm；

2.4、臂长：115mm±5mm；

2.5、大叶片：67×36mm，可上下浮动5mm；

2.6、中叶片：53×36mm，可上下浮动5mm；

2.7、小叶片：36×36mm，可上下浮动5mm；

2.8、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

2.9、可高温高压消毒；

3、桌臂

3.1、数量：1个；

3.2、医用不锈钢材质，可完全拆卸分离；

3.3、总长度：795mm±5mm；

3.4、头端可牵开：0-15mm，头端长度135mm±5mm；头端一侧内置高分子材料；

3.5、底端长度：310mm±5mm；

3.6、中间长度：205mm±5mm；

3.7、上端长度：280mm±5mm；

3.8、底座（高×宽×长）：75×45×80mm，可上下浮动5mm；

3.9、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

3.10、可高温高压消毒；

4、胸腔心血管外科用持针钳

4.1、数量：1把；

4.2、医用不锈钢材质，头端碳化钨镶片；

4.3、直头，缩窄型，头端：1×10mm，可上下浮动0.5mm；可夹持5/0-6/0针；

4.4、长度：300mm±5mm）；

4.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

4.6、可高温高压消毒；

5、胸腔心血管外科用持针钳

5.1、数量：1把；

5.2、医用不锈钢材质；

5.3、头端金刚砂涂层，直头，窄弯

5.4、长度：300mm±5mm；直径：3mm±0.5mm，可夹持6/0-8/0针；

5.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

5.4、可高温高压消毒；

6、胸腔组织镊

6.1、数量：1把；

6.2、医用不锈钢材质；

6.3、DeBakey无损齿, 头宽：1.5mm±0.5mm；杆直径：3.4mm±0.5mm；长度：300mm±5mm；

6.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

6.5、可高温高压消毒；

7、胸腔组织镊

7.1、数量：1把；

7.2、医用不锈钢材质；

7.3、圈形, 头端金刚砂涂层，单侧开口；

7.4、头宽：1.0mm±0.5mm；杆直径：3.4mm±0.5mm；长度：300mm±5mm；

7.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

7.6、可高温高压消毒；

8、胸腔心血管外科用持针钳

8.1、数量：1把；

8.2、医用不锈钢材质，头端碳化钨镶片；

8.3、弯头，可夹持2-0到4-0针；

8.4、长度：360mm±5mm；

8.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

8.6、可高温高压消毒；

9、胸腔组织镊

9.1、数量：1把；

9.2、医用不锈钢材质

9.3、Debakey齿，前端杆60mm处弯30°；

9.4、杆直径：3mm±0.5mm；头宽：1.5mm±0.5mm；长度：300mm±5mm；

9.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

9.6、可高温高压消毒；

10、胸腔组织镊

10.1、数量：1把；

10.2、医用不锈钢材质；

10.3、DeBakey无损齿，双开口；

10.4、头宽：1.5mm±0.5mm；长度：360mm±5mm；

10.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

10.6、可高温高压消毒；

11、胸腔心血管外科用剪

11.1、数量：2把

11.2、医用不锈钢材质；

11.3、头端角度30°,刃片精细型，长度：360mm±5mm；

11.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

11.5、可高温高压消毒；

12、打结器

12.1、数量：1把；

12.2、医用不锈钢材质；

12.3、头端角度45°，杆直径：3.4mm±0.5mm，长度：300mm±5mm；

12.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

12.5、可高温高压消毒；

13、血管钳

13.1、数量：1把；

13.2、20Cr13不锈钢材质，维氏硬度值≥500HV0.3

13.3、DeBakey无损齿，S型；
13.4、钳口：30×36mm，可上下浮动5%；弓部：25mm±0.5mm，圆弧形，弯头，后身圆弧过渡；

13.5、长度：220mm±5mm；

▲13.6、器械在酸性和碱性环境下外观无明显变化，高温≥130℃环境下不会形变；

14、血管钳

14.1、数量：1把；

14.2、医用不锈钢材质；

14.3、DeBakey无损齿， S型；

14.4、钳口：30×36mm, ，可上下浮动5%；弓部：25mm±0.5mm，圆弧形，弯头，后身圆弧过渡；

14.5、长度：250mm±5mm；

14.6、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

14.7、可高温高压消毒；

15、拉钩

15.1、数量：2把

15.2、医用不锈钢材质，勾线器，长度：300mm±5mm；

15.3、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

15.4、可高温高压消毒；

16、银夹钳

16.1、数量：1把；

16.2、医用不锈钢材质；

16.3、小号，头端弯15°，长度360mm±5mm；

16.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

16.5、可高温高压消毒；

17、银夹钳

17.1、数量：1把；

17.2、医用不锈钢材质；

17.3、中号，头端弯15°，长度：350mm±5mm；

17.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

17.5、可高温高压消毒；

18、银夹钳

18.1、数量：1把；

18.2、医用不锈钢材质；

18.3、大号，头端弯15°，长度：360mm±5mm；

18.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

18.5、可高温高压消毒；

19、皮肤组织穿孔器

19.1、数量：1个；

19.2、医用不锈钢材质；

19.3、由冲头及手柄组成；

19.4、手柄包括套筒、按手、弹簧；

19.5、头端直径：3.5mm±0.5m，长度：250mm±5mm；

19.6、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

19.7、可高温高压消毒；

20、器械盒

20.1、数量：1个；

20.2、微创双层器械盒，尺寸（长×宽×高）：460×280×76mm，可上下浮动5mm；

20.3、材质：铝合金

20.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

20.5、可高温高压消毒；

#### 6-6	微创换瓣手术器械包

一、数量：4套

1、胸骨牵开器

1.1、数量：1把；

1.2、医用不锈钢材质；

1.3、三对可替换叶片,最大牵开长度：165mm±5mm；

1.4、臂长：115mm±5mm；

1.5、大叶片：67×36mm，可上下浮动±5mm；

1.6、中叶片：53×36mm，可上下浮动±5mm；

1.7、小叶片：36×36mm，可上下浮动±5mm；

1.8、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

1.9、可高温高压消毒；

2、胸腔组织钳

2.1、数量：1把；

2.2、医用不锈钢材质；

2.3、头端1x2 Debakey齿，头端工作距离：70mm±0.5mm；

2.4、长度：310mm±5mm；

2.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.6、可高温高压消毒；

3、胸腔组织钳

3.1、数量：1把；

3.2、医用不锈钢材质；

3.3、头端1x2无损齿，头端工作距离：90mm±0.5mm；

3.4、长度：310mm±5mm；

3.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

3.6、可高温高压消毒；

4、二尖瓣膜拉钩

4.1、数量：1把；

4.2、医用不锈钢材质，包含 1把手柄和1把夹钳,6个叶片；

4.3、叶片35×35mm，可上下浮动5mm；

4.4、夹钳长度：255mm±5mm；夹持直径：6mm±0.5mm；

4.5、手柄长度180MM（±5MM），套装内应≥8件

4.6、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

4.7、可高温高压消毒；

5、胸腔心血管外科用持针钳

5.1、数量：1把；

5.2、医用不锈钢材质

5.3、直头头端碳化钨镶片，可夹持2-0到4-0针；

5.4、长度：360mm±5mm；

5.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

5.6、可高温高压消毒；

6、胸腔心血管外科用持针钳

6.1、数量：1把；

6.2、医用不锈钢材质；

6.3、头端碳化钨镶片，弯头，可夹持2-0到4-0针；

6.4、长度：360mm±5mm；

6.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

6.6、可高温高压消毒；

7、胸腔心血管外科用持针钳

7.1、数量：1把；

7.2、医用不锈钢材质；

7.3、头端钻石粉涂层，直头，可夹持5-0到6-0针；

7.4、长度：360mm±5mm；

7.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

7.6、可高温高压消毒；

8、胸腔组织镊

8.1、数量：1把；

8.2、医用不锈钢材质；

8.3、鳄鱼齿，头端：3.0×15mm，可上下浮动0.5mm；

8.4、长度：360mm±5mm；

8.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

8.6、可高温高压消毒；

9、胸腔组织镊

9.1、数量：1把；

9.2、医用不锈钢材质；

9.3、DeBakey无损齿, 双开口；

9.4、头端：2.8mm±0.5mm；长度：360mm±5mm；

9.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

9.6、可高温高压消毒；

10、胸腔组织镊：

10.1、数量：1把；

10.2、医用不锈钢材质；

10.3、DeBakey无损齿, 双开口；

10.4、头宽：1.5mm±0.5mm, 长度：360mm±5mm；

10.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

10.6、可高温高压消毒；

11、胸腔心血管外科用剪

11.1、数量：1把；

11.2、医用不锈钢材质，刃片加强加厚型；

11.3、头端角度：15°，长度：360mm±5mm；

11.3、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

11.4、可高温高压消毒；

12、胸腔心血管外科用剪

12.1、数量：1把；

▲12.2、马氏体不锈钢材质:20Cr13，维氏硬度值≥500HV0.3；

12.3、头端角度：30°，刃片加强加厚型，长度：360mm±5mm；

▲12.4、器械在酸性和碱性环境下外观无明显变化，高温≥130℃环境下不会形变；

13、胸腔心血管外科用剪

13.1、数量：1把；

13.2、医用不锈钢材质；

13.3、头端角度：50°，刃片加强加厚型，长度：360mm±5mm；

13.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.5、可高温高压消毒；

14.打结器

14.1、数量：1把；

14.2、医用不锈钢材质；

14.3、头端45°， 长度：360mm±5mm；

14.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

14.5、可高温高压消毒；

15、拉钩

15.1、数量：2件

15.2、医用不锈钢材质；

15.3、加强型，圆柄，长度：360mm±5mm；

15.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

15.5、可高温高压消毒；

16、手术刀柄

16.1、数量：2把

16.2、医用不锈钢材质，麻纹手柄；

16.3、可左右调节角度，尾端拉杆手环控制，长：300mm±5mm；

16.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

16.5、可高温高压消毒；

17、器械盒

17.1、数量：1个

17.2、微创双层器械盒，尺寸：460×280×76mm，可上下5mm；

17.3、材质：铝钢合金；

17.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

17.5、可高温高压消毒；

需提供此包样品

#### 6-7	常规搭桥手术器械包

一、数量：3套

二、技术参数：

1、胸腔心血管外科用持针钳

1.1、数量：1把；

1.2、医用不锈钢材质；

1.3、直头麻纹，流线型，带锁扣，钻石粉钳口；

1.4、钳口：0.8mm×1.4mm，可上下浮动±0.5mm；可夹持6/0-7/0针；

1.5、长度：210mm±5mm；

1.6、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

1.7、可高温高压消毒；

2、胸腔心血管外科用持针钳

2.1、数量：1把；

2.2、医用不锈钢材质；

2.3、直头麻纹，流线型，带锁扣；

2.4、钳口：1.3mm×2.0mm，可上下浮动±0.5mm；可加持5/0针；

2.5、长度：210mm±5mm；

2.6、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.7、可高温高压消毒；

3、胸腔心血管外科用持针钳

3.1、数量：1把；

3.2、高尔夫球手柄，直头，带锁扣；

3.3、头端碳化钨镶片，头宽：1.0×1.8mm，可上下浮动±0.5mm,可夹5-0针；

3.4、长度：210mm±5mm；

▲3.5、20Cr13=不锈钢材质，维氏硬度值≥500HV0.3；

▲3.6、器械在酸性和碱性环境下外观无明显变化，高温≥130℃环境下不会形变；

4、胸腔心血管外科用剪

4.1、数量：1把；

4.2、医用不锈钢材质；

4.3、麻纹圆柄弹簧式，头端45°，刃长：8mm±0.5mm，长度：180mm±5mm；

4.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

4.5、可高温高压消毒；

5、胸腔心血管外科用剪

5.1、数量：1把；

5.2、医用不锈钢材质

5.3、麻纹圆柄弹簧式，头端90°，刃长：8mm±0.5mm，长度：180mm±5mm；

5.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

5.5、可高温高压消毒；

6、胸腔心血管外科用剪

6.1、数量：1把；

6.2、医用不锈钢材质；

6.3、麻纹圆柄弹簧式，回头剪刀；

6.4、头端125°，刃长：8mm±0.5mm，长度：180mm±5mm；

6.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

6.6、可高温高压消毒；

7、胸腔组织镊：

7.1、数量：2把；

7.2、医用不锈钢材质；

7.3、直头，精细DeBakey无损齿，带重锤；

7.4、头宽：1.2mm±0.5mm，长度：210mm±5mm；

7.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

7.6、可高温高压消毒；

8、胸腔组织镊

8.1、数量：1把；

8.2、医用不锈钢材质；

8.3、直头，头端金刚砂涂层,带重锤；

8.4、头宽：0.7mm±0.5mm；长度：210mm±5mm；

8.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

8.6、可高温高压消毒；

9、胸腔组织镊

9.1、数量：1把；

9.2、医用不锈钢材质；

9.3、直头，头端金刚砂涂层,带重锤；

9.4、头端尺寸：1.0×0.5mm，可上下浮动0.3mm；长度：210mm±5mm；

9.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

9.6、可高温高压消毒；

10、组织剪

10.1、数量：1把；

10.2、医用不锈钢材质；

10.3、头端缩窄，超锋利，弯，长度180mm±5mm；

10.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

10.5、可高温高压消毒；

11、胆道探条

11.1、数量：1把；

11.2、记忆金属材质；

11.3、头端：1.0mm±0.5mm；长度：170mm±5mm；

11.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

11.5、可高温高压消毒；

12、胆道探条

12.1、数量：1把；

12.2、记忆金属材质；

12.3、头端：1.5mm±0.5mm，长度：170mm±5mm；

12.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

12.5、可高温高压消毒；

13、胆道探条

13.1、数量：1把；

13.2、记忆金属材质；

13.3、头端：2.0mm±0.5mm，长度：170mm±5mm；

13.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

13.5、可高温高压消毒；

14、凹凸齿止血夹

14.1、数量：3个

14.2、医用不锈钢材质；

14.3、直头，头端：14mm±0.5mm，长度：50mm±5mm；

14.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

14.5、可高温高压消毒；

15、凹凸齿止血夹

15.1、数量：3个

15.2、医用不锈钢材质；

15.3、弯头，头端：14mm±0.5mm，长度：50mm±5mm；

15.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

15.5、可高温高压消毒；

16、拉钩

16.1、数量：1把；

16.2、医用不锈钢材质；

16.3、精细型，长度：185mm±5mm；

16.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

16.5、可高温高压消毒；

17、牵开器

17.1、数量：2把

17.2、医用不锈钢材质；

17.3、钝头，孔径：1.5mm±0.3mm，可牵开范围：3mm±0.5mm；

17.4、长度：45mm±5mm；

17.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

17.6、可高温高压消毒；

18、手术刀柄

18.1、数量：1把；

18.2、医用不锈钢材质；

18.3、麻纹手柄，长度：155mm±5mm；

18.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

18.5、可高温高压消毒；

19、血管钳

19.1、数量：1把；

19.2、医用不锈钢材质；

19.3、S形，头端1×2 DeBakey无损齿，头端折弯35°，尾端折弯50°；

19.4、长度：210mm±5mm；

19.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

19.6、可高温高压消毒；

20、血管钳

20.1、数量：1把；

20.2、医用不锈钢材质；

20.3、S形，头端1×2DeBakey无损齿，头端折弯35°，尾端折弯50°；

20.4、长度：220mm±5mm；

20.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

20.4、可高温高压消毒；

21、组织镊

21.1、数量：1把；

21.2、医用不锈钢材质；

21.3、折弯，DeBakey无损齿；

21.4、头宽：2mm，长度：200mm±5mm；

21.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

21.6、可高温高压消毒；

22、器械消毒盒

22.1、数量：1个；

22.2、精密双层器械消毒盒，尺寸（长×宽×高）： 390×265×45mm，可上下浮动5mm；

22.3、材质：高分子材料

22.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

22.5、可高温高压消毒；

#### 6-8	常规换瓣手术器械包

一、数量：3套；

二、技术参数：

1、胸腔心血管外科用持针钳

1.1、数量：1把；

1.2、医用不锈钢材质；

1.3、直型，带平衡锤，带锁扣；

1.4、头端碳化钨镶片，头宽：2.0mm±0.5mm；

1.5、长度：230mm±5mm；

1.6、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

1.7、可高温高压消毒；

2、持针钳

2.1、数量：1把；

2.2、医用不锈钢材质；

2.3、金把环柄，直头，头端碳化钨镶片，可夹持2-0/3-0针；

2.4、长度：180mm±5mm；

2.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

2.6、可高温高压消毒；

3、持针钳

3.1、数量：2把

3.2、医用不锈钢材质；

3.3、金把环柄，直头，头端碳化钨镶片，可夹持2-0/3-0针；

3.4、长度：200mm±5mm；

3.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

3.6、可高温高压消毒；

4、持针钳

4.1、数量：2把

4.2、医用不锈钢材质；

4.3、金把环柄，直头，头端碳化钨镶片，可夹持2-0/3-0针；

4.4、长度：230mm±5mm；

4.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

4.6、可高温高压消毒；

5、持针钳

5.1、数量：2把

5.2、医用不锈钢材质；

5.3、金把环柄，直头，头端碳化钨镶片，可夹持2-0/3-0针；

5.4、长度：260mm±5mm；

5.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

5.6、可高温高压消毒；

6、持针钳

6.1、数量：1把；

6.2、医用不锈钢材质；

6.3、金把环柄，碳化钨镶片，直头，可夹持4-0/5-0针；

6.4、全长：200mm±5mm；

6.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

6.6、可高温高压消毒；

7、持针钳

7.1、数量：1把；

7.2、医用不锈钢材质；

7.3、金把环柄，碳化钨镶片，直头，可夹持4-0/5-0针；

7.4、全长：230mm±5mm；

7.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

7.6、可高温高压消毒；

8、胸腔心血管外科用持针钳

8.1、数量：1把；

8.2、医用不锈钢材质；

8.3、直头麻纹，流线型，带锁扣；

8.4、钻石粉钳口，尺寸：1.3×2.0mm，可上下浮动±0.5mm，可夹持5-0针

8.5、长度：230mm±5mm；

8.6、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

8.7、可高温高压消毒；

9、胸腔组织镊：

9.1、数量：1把；

9.2、医用不锈钢材质；

9.3、直头，精细DeBakey无损齿，带重锤；

9.4、头宽：1.2mm±0.5mm，长度：210mm±5mm；

9.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

9.6、可高温高压消毒；

10、组织镊

10.1、数量：2把

▲10.2、20Cr13不锈钢材质，维氏硬度值≥500HV0.3，头端碳化钨镶片网纹状；

10.3、头宽：1.8mm±0.5mm，长度：230mm±5mm；

▲10.4、器械在酸性和碱性环境下外观无明显变化，高温≥130℃环境下不会形变

11、组织镊：

11.1、数量：2把；

11.2、医用不锈钢材质；

11.3、DeBakey无损齿；

11.4、头宽：2mm±0.5mm；长度：200mm±5mm；

11.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

11.6、可高温高压消毒；

12、组织镊：

12.1、数量：2把；

12.2、医用不锈钢材质；

12.3、DeBakey无损齿；

12.3、头宽：2mm±0.5mm，长度：220mm±5mm；

12.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

12.5、可高温高压消毒；

13、组织镊

13.1、数量：1把；

13.2、医用不锈钢材质；

13.3、DeBakey无损齿；

13.4、头宽：2mm±0.5mm；长度：240mm±5mm；

13.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

13.6、可高温高压消毒；

14、组织镊

14.1、数量：2把；

14.2、医用不锈钢材质；

14.3、DeBakey无损齿；

14.4、头宽：2.7mm±0.5mm；长度：240mm±5mm；

14.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

14.6、可高温高压消毒；

15、组织镊

15.1、数量：2把

15.2、医用不锈钢材质，鳄鱼齿；

15.3、头宽：2.0mm±0.5mm；长：240mm±5mm；

15.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

15.5、可高温高压消毒；

16、组织剪

16.1、数量：1把；

16.2、医用不锈钢材质；

16.3、环柄超锋利，弯头，长度：230mm±5mm；

16.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

16.5、可高温高压消毒；

17、组织剪

17.1、数量：1把；

17.2、医用不锈钢材质；

17.3、环柄超锋利，弯头，长度：250mm±5mm；

17.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

17.5、可高温高压消毒；

18、组织剪

18.1、数量：1把；

18.2、医用不锈钢材质；

18.3、环柄，精细型,弯头；

18.4、长度：230mm±5mm；

18.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

18.6、可高温高压消毒；

19、组织剪

19.1、数量：1把；

19.2、医用不锈钢材质；

19.3、环柄，精细型，弯头，长度：250mm±5mm；

19.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

19.5、可高温高压消毒；

20、组织剪

20.1、数量：1把；

20.2、医用不锈钢材质；

20.3、环柄，S型，长度：240mm±5mm；

20.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

20.5、可高温高压消毒；

21、钢丝剪

21.1、数量：2把

21.2、医用不锈钢材质，内置高分子材料，刃片淬火工艺；

21.3、长度：180mm±5mm；

21.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

21.5、可高温高压消毒；

22、组织镊

22.1、数量：1把；

22.2、医用不锈钢材质，熊掌状；

22.3、头宽：7mm±0.5mm；头端孔：2mm±0.5mm；长度：220mm±5mm；

22.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

22.5、可高温高压消毒；

23、拉钩

23.1、数量：1把；

23.2、医用不锈钢材质；

23.3、头端：10mm±0.5mm；长度：200mm±5mm；

23.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

23.5、可高温高压消毒；

24、拉钩

24.1、数量：1把；

24.2、医用不锈钢材质

24.3、头端：12mm±0.5mm，长度：200mm±5mm；

24.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

24.5、可高温高压消毒；

25、拉钩

25.1、数量：1把；

25.2、医用不锈钢材质，可塑型；

25.3、尺寸：13mm×200mm，可上下浮动5mm；

25.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

25.5、可高温高压消毒；

26、拉钩

26.1、数量：1把；

26.2、医用不锈钢材质，可塑型；

26.3、尺寸：15mm×200mm，可上下浮动5mm；

26.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理

26.5、可高温高压消毒；

27、心脏拉钩

27.1、数量：1把；

27.2、医用不锈钢材质，长度：260mm±5mm；

27.3、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

27.4、可高温高压消毒；

28、拉钩

28.1、数量：2把

28.2、医用不锈钢材质；

28.3、钝头，直角形，长度：200mm±5mm；

28.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

28.5、可高温高压消毒；

29、血管钳

29.1、数量：1把；

29.2、医用不锈钢材质；

29.3、DeBakey无损齿，S型, 柄弯；

29.4、长度：180mm±5mm；

29.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

29.6、可高温高压消毒；

30、动脉瘤夹钳

30.1、数量：2个

30.2、医用不锈钢材质，DeBakey无损齿；

20.3、角度：60°；长度：220mm±5mm；

30.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

30.5、可高温高压消毒；

31、动脉瘤夹钳

31.1、数量：1把；

31.2、医用不锈钢材质；

31.3、DeBakey无损齿，60°；长度：260mm±5mm；

31.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

31.5、可高温高压消毒；

32、动脉瘤夹钳

32.1、数量：1把；

32.2、医用不锈钢材质；

32.3、1×2 DeBakey无损齿，头端45°；

32.4、工作距离：80mm±5mm，长度：190mm±5mm；

32.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

32.6、可高温高压消毒；

33、动脉瘤夹钳

33.1、数量：1把；

33.2、医用不锈钢材质；

33.3、2×3 DeBakey无损齿，60°，长度：210mm±5mm；

33.3、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

33.4、可高温高压消毒；

34、血管钳

34.1、数量：2把

34.2、医用不锈钢材质；

34.3、DeBakey无损齿，头端45°；全长：12.5cm±5mm

34.4、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

34.5、可高温高压消毒；

35、器械盒

35.1、数量：1个；

35.2、专用精细器械盒,双层；

35.3、尺寸：390×265×45mm，可上下浮动5mm；

35.4、材质：高分子材料；

35.5、表面采用阳极化防锈、防变色、防反光处理；

35.6、可高温高压消毒；

- 第7包  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 低温过氧化氢灭菌器 | 4 | 170 | 680 | 是 | 7-1 低温过氧化氢灭菌器 |
| 7-2 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 98 | 98 | 否 |  |
| 7-3 | 低温甲醛灭菌器 | 1 | 150 | 150 | 否 |  |
| 7-4 | 微创搭桥手术器械包 | 3 | 160 | 480 | 是 |  |
| 7-5 | 微创换瓣手术器械包 | 3 | 95 | 285 | 是 |  |
| 7-6 | 常规搭桥手术器械包 | 5 | 45 | 225 | 是 |  |
| 7-7 | 常规换瓣手术器械包 | 5 | 45 | 225 | 是 |  |
| 7-8 | 小儿先心手术器械包 | 5 | 45 | 225 | 是 |  |
| 7-9 | 小儿先心手术器械包 | 2 | 45 | 90 | 是 |  |
| 7-10 | 小儿先心手术器械包 | 2 | 45 | 90 | 是 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后90日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第7包

#### 7-1	低温过氧化氢灭菌器

一、技术参数

▲1、双门通道式，内腔容积≥130L；

2、采用矩形设计，腔内深度≥800㎜；

3、灭菌循环模式：≥3个，至少包括非管腔循环灭菌、软镜循环灭菌、管腔循环灭菌；

4、灭菌时间：

4.1、非管腔循环模式：≤30min；

4.2、软镜循环模式：≤40min；

4.3、管腔循环模式：≤ 55min；

5、灭菌方法：液态过氧化氢加温并注入灭菌腔后产生气态过氧化氢进行器械灭菌。

6、腔内灭菌循环温度：≤55°，要求提供技术白皮书证明；

7、去残留过程：采用抽真空及快速催化器去除及分解过氧化氢气体，形成水分子及氧气；

8、灭菌剂

▲8.1、灭菌剂（过氧化氢液体）浓度不超过60%,并有效保障每个灭菌循环的安全及有效性，提供技术白皮书证明。

8.2、灭菌剂包装：采用透明可视包装，常温保存；

9、测试方法：使用嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢进行生物监测；

10、所有灭菌程序在灭菌剂注入腔内前，均全自动检测腔内湿度并使其满足要求；

11、装载量：

11.1、非管腔循环的装载重量：≥20kg非管腔器械，提供技术白皮书证明；

11.2、软镜循环：可装载≥2根单及双通道软镜，可混合装载其他实体器械，要求提供技术白皮书证明。

▲11.3、管腔循环：可装载 ≥18根管腔内镜；可处理单，双及三通道管腔镜，要求提供技术白皮书证明。

12、灭菌能力

12.1、单通道硬式管腔内镜：最细管腔直径 ≤1mm、最长长度≥500mm，提供技术白皮书证明。

12.2、双通道硬式管腔内镜：最细管腔镜直径≤1mm、最长长度≥500mm，提供技术白皮书证明。

12.3、三通道硬式管腔内镜：最细管腔镜直径≤1.5mm、最长长度≥250mm；最细管腔镜直径≤2.0mm、最长长度≥300mm；最细管腔镜直径≤3mm、最长长度≥300mm；提供技术白皮书证明。

12.4、单通道软式内镜（带有光纤）：最细单通道软镜直径≤1mm、最长长度≥1000mm，要求提供技术白皮书证明。

▲12.5、双通道软式内镜（带有光纤）：最细双通道软镜直径≤1mm、最长长度≥1000mm，提供技术白皮书证明。

13、达芬奇机器人灭菌循环时间≤45min，一次循环同时可灭菌≥2个机械臂专用灭菌托盘；

14、控制系统

14.1、PC控制系统；

14.2、彩色液晶触摸显示屏≥ 10英寸，可实时显示当前循环模式及剩余时间和相关灭菌参数；

14.3、追溯信息端口免费开放；

15、检测报告：提供具有CMA检测资质的设备检测报告，检测项目包括《模拟现场实验》、《金属腐蚀性实验》、《毒理学安全性检测》等

16、过氧化氢灭菌生物阅读器：

16.1、与低温过氧化氢灭菌器同品牌；

16.2、培养时间：≤20分钟即可显示结果，提供产品说明书或产品彩页证明。

17、具备器械灭菌兼容性数据库，供可免费查询，提供网页截图证明；

▲18、灭菌兼容证明：提供市场主流品牌（STORZ、奥林巴斯、狼牌、史赛克、Pentax）中至少3个腔镜器械厂家的器械灭菌验证报告；

19、用途： 用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌

二、基本配置要求：

1、低温过氧化氢灭菌器：4台；

2、过氧化氢灭菌剂：≥180锅次；

3、过氧化氢灭菌生物阅读器：1台；

4、过氧化氢灭菌生物指示剂：100支；

#### 7-2	环氧乙烷灭菌器

一、技术参数

（一）环氧乙烷灭菌器主机

1、有效容积：≥140L

2、内置100%环氧乙烷小气罐，无需外接气瓶,机器自动穿刺气瓶

3、控制系统：

3.1、自动化控制系统，如出现故障或误差，立即停止操作，并显示故障错误代码。

3.2、具备液晶显示屏，可显示工作状态，包括操作步骤、运行情况；

3.3、温度：37℃±1℃、55℃±1℃可选

3.4、内置湿度传感器，自动加湿并监控湿度，湿度≥65%。

3.5、运行程序可组合选择，包括高温灭菌模式（55℃±1℃）、低温灭菌模式（37℃±1℃）、单通风（55℃±1℃）、单通风（37℃±1℃）、测试泄露情况模式。

3.5、内置打印机，可打印曲线图、运行开始时间、灭菌开始时间、灭菌完成时间、运行结束时间；

3.6、具备USB接口；设备运行参数记录信息追溯端口免费开放。

3.7、当处理对环氧乙烷气体吸附量较大的灭菌对象时，监测系统将自动延时运行；

3.8、配备紧急停止开关；

4、通气

4.1、灭菌结束后自动进入通气阶段，无需外置通气；

▲4.2、采用脉动抽真空通气过程，输入的空气经过高效过滤，灭菌后物品的EO残留量≤2mg/m

4.3、具备干式真空泵，气体解析装置安装后不用进行重复改造

（二）、环氧乙烷气体解析器

1、气体解析装置可放置在主机下方；

2、工作原理：催化燃烧方式，将环氧乙烷废气分解为水蒸气和二氧化碳；

▲3、分解效率：可将99.9%的环氧乙烷气体分解为无害的水蒸气和二氧化碳；

4、分解环氧乙烷能力：≥7g/min；

5、匹配环氧乙烷灭菌器数量：≥2台；

6、接收环氧乙烷灭菌器信号，可以自动进行运转；

7、负压处理，灭菌气体不向外泄漏；

8、处理时间：200g的EO气体到45ppm以下的时间≤105min；

9、安全设计：从灭菌器导入的气体可以在进入催化剂之前被稀释；

10、运行程序：预热、气体处理、冷却、待机程序；

11、催化床更换期≥3年；

12、排放方式：大气排放；通过稀释，排出气体的温度可以实现100℃以下；

13、电源：AC 380V±10%，50Hz±2%；

二、主要配置：

1、环氧乙烷灭菌器主机：1台；

2、环氧乙烷气体解析器：台；

3、不锈钢篮筐（≥440ｍｍ（宽）×240ｍｍ（高）×850ｍｍ（长））：1个

4、打印纸：1卷。

#### 7-3	低温甲醛灭菌器

一、技术参数：

▲1、灭菌方法：持续真空条件下，2%的甲醛借助蒸汽的穿透效应灭菌；

2、解析方法：纯水解析，排水口甲醛浓度均≤0.5g/L，提供第三方检测报告。

3、灭菌速度：标准灭菌循环≤ 240min、高级灭菌循环≤180min。

4、灭菌剂加样：采用全自动密闭加样系统，灭菌剂软袋罐装，容量≥5L

▲5、灭菌室容积≥230L。

6、内舱尺寸：≥ 900×500×500mm

7、门：

7.1、密封双门，采用电磁门锁开门，设备运行中或发生故障门自动互锁；

7.2、灭菌器自动进入解析状态，待冲洗结束后，自动解锁；

8、灭菌兼容性：提供内径≤2mm，长度≥1.5m的管腔PCD，符合灭菌效果。

▲9、灭菌介质残留：灭菌后器械表面不同测试点滤纸中甲醛含量≤200ug，符合相关国内标准要求。提供经卫计委备案的检测报告。

10、设备运行环境中甲醛浓度≤0.01mg/m3；

11、控制系统：

11.1、采用PLC控制器；

11.2、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸；

11.3、灭菌程序：具备60℃±2℃灭菌程序、78℃±2℃灭菌程序；

11.4、具有真空测试程序和蒸汽消毒程序；

11.5、程序各阶段参数均可显示、可记录、可追溯，可保存，可调阅。

11.6、具备压力及温度曲线存储功能，追溯信息端口免费开放。

11.7、内置多通道打印机，可打印压力及温度曲线；

11.8、具备自动报警系统，包括甲醛溶液报警、结束提示、系统错误报警，可提示错误信息；

12、灭菌效果：半周期运行，即可达到SAL 10-6水平，提供第三方检测报告。

13、灭菌效果测试方法：采用置于PCD内的嗜热脂肪杆菌芽孢染菌载体进行灭菌效果测试，染菌载体不得吸收甲醛；

14、机器自带蒸汽发生器，无需外源蒸汽；

15、工作条件:

15.1、电源：AC 380V±10%，50Hz±2%，功率≤10KW；

15.2、无需独立安装空间及额外解析设备；

16、灭菌剂保存：常温保存；

17、用途：用于不能耐受压力蒸汽的热敏器械、金属器械、有源器械、光学器械、精密器械的灭菌；

三、主要配置：

1、低温甲醛蒸汽灭菌器主机：1台；

2、标准网框：2个；

3、专用2%复方甲醛溶液：4袋；

4、自含式甲醛灭菌器生物指示物：10支；

5、甲醛灭菌器包内指示卡： 20片；

6、甲醛灭菌器化学指示物（管腔PCD专用）：10条；

7、甲醛灭菌器生物监测培养仪：1台；

8、打印纸：2盒；

#### 7-4	微创搭桥手术器械包

一、数量： 3套

二、技术参数：

1、持针器

1.1、数量：1 把

1.2、弯头 带锁扣

1.3、工作端长：17cm±1cm；头宽：2.7mm±0.1mm；

1.4、材质：医用不锈钢材质；

1.5、可高温高压消毒；

2、手术剪

2.1、数量：1 把

2.2、Potts，头部125°；工作端长：17cm±1cm；刃长：4mm±1mm；刃宽：3mm±1mm；

2.3、材质：医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒；

3、手术剪

3.1、数量：1 把；

3.2、工作端长：25cm±1cm；微弯；

3.3、材质：医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒；

4、医用镊

4.1、数量：1 把；

4.2、头部：≤1.0×10mm，带齿；工作端长：17cm±1cm

4.3、材质：医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒；

5、外科牵开器

5.1、数量：1 把；

5.2、IMA Crane 桌臂；

5.3、材质：医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒；

6、外科牵开器

6.1、数量：1 把；

6.2、IMA Crane 横臂；

6.3、材质：医用不锈钢材质

6.4、可高温高压消毒；

7、外科牵开器

7.1、数量：1 把；

7.2、IMA Crane 起重器；

7.3、材质：医用不锈钢材质

7.4、可高温高压消毒；

8、外科牵开器

8.1、数量：1 把

8.2、IMAgate 主体

8.3、材质：医用不锈钢材质

8.4、可高温高压消毒；

9、外科牵开器

9.1、数量：1 把；

9.2、IMAgate，带孔，直径：32mm±1mm；

9.3、材质：医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒；

10、外科牵开器

10.1、数量：1 把；

10.2、 IMAgate，叶片：45×33mm，可上下浮动2mm；

10.3、材质：医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒；

11、止血钳

11.1、数量：1 把；

11.2、Clip Applying，适用小号钛钉；

11.3、工作端长 ：25cm±1cm；

11.4、材质：医用不锈钢材质；

11.5、可高温高压消毒；

12、医用镊

12.1、数量：1 把；

12.2、DeBakey Mini，直头；

12.3、头部≤1mm，工作端长：17cm±1cm

12.4、材质：医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒；

13、血管钳

13.1、数量：1把；

13.2、 Lambert-Kay血管钳，头部：1×2齿；

13.3、长度：35cm±1cm；

13.4、材质：医用不锈钢材质；

13.5、可高温高压消毒；

14、持针器

14.1、数量：1 把；

14.2、工作端长：17cm±1cm；头部≤3mm；

14.3、材质：医用不锈钢材质

14.4、可高温高压消毒；

15、持针器

15.1、数量：1 把；

15.2、头部≤1.5mm；长：35.5cm±1cm；

15.3、材质：医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒；

16、套管针和打孔器

16.1、数量：1套；

16.2、可重复使用；长：25cm±1cm；内径：4.0mm±1mm；

16.3、材质：医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒；

17、消毒灭菌盒

17.1、数量：1个；

17.2、尺寸（长×宽×高）：478×203×130mm，可上下浮动10mm；

17.3、材质：医用高分子塑料；

17.4、可高温高压消毒；

18、消毒灭菌盒

18.1、数量：1个；

18.2、尺寸（长×宽×高）：590×290×100mm，可上下浮动10mm；

18.3、材质：医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒；

19、消毒灭菌附件附件

19.1、数量：1 个

19.2、尺寸（长×宽×高）：485附件255×70mm，可上下浮动10mm；

19.3、材质：医用不锈钢材质

19.4、可高温高压消毒；

20, 消毒灭菌盒附件

20.1、数量：1 把；

20.2、尺寸（长×宽）：440×230mm，可上下浮动10mm；带孔；

20.3、材质：硅胶；

20.4、可高温高压消毒；

样品：项目5、6、7需提供实物样品，附检验报告

#### 7-5	微创换瓣手术器械包

一、数量：3套

1、手术剪

1.1、数量：1把；

1.2、弯头，头部70°；尾端带调节型旋钮，直冲式管腔；

1.3、工作端长度：25cm±1cm；

1.4、材质：医用不锈钢材质；

1.5、可高温高压消毒；

2、手术剪

2.1、数量：1 把；

2.2、描述：加强型，弯头，头部30°；尾端带调节型旋钮，直冲式管腔；

2.3、工作端长度：25cm±1cm ；刃长：7mm±1mm；

2.3、材质：医用不锈钢材质

2.4、可高温高压消毒；

3、 医用镊

3.1、数量：1 把；

3.2、 DeBakey，直头1x2齿，窄型，尾端带调节型旋钮，直冲式管腔；

3.3、工作端长度：25cm±1cm；头部≤1.5x11mm；

3.4、材质：医用不锈钢材质；

3.5、可高温高压消毒；

4、持针器

4.1、数量：1 把；

4.2、直头，带锁扣；TC镶片，可夹持2/0-4/0缝针；尾端带调节型旋钮，直冲式管腔；

4.3、工作端长度：25cm±1cm；

4.4、材质：医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒；

5、持针器

5.1、数量：1 把；

5.2、弯头，带锁扣，TC镶片，可夹持2/0-4/0缝针；尾端带调节型旋钮，直冲式管腔；

5.3、工作端长度：25cm±1cm；

5.4、材质：医用不锈钢材质；

5.5、可高温高压消毒；

6、持针器

6.1、数量：1 把；

6.2、短吻推结；尾端带调节型旋钮，按压关闭式，直冲式管腔；

6.3、工作端长度：25cm±1cm；

6.4、材质：医用不锈钢材质；

6.5、可高温高压消毒；

7、血管钳

7.1、数量：1 把；

7.2、Debakey无创伤齿形；

7.3、总长度：34cm±1cm；工作端长度：90/75mm±2mm

7.4、材质：医用不锈钢材质；

7.5、可高温高压消毒；

8、外科牵开器

8.1、数量：1 把；

8.2、2×2叶片，双关节

8.3、叶片尺寸：36×38mm和36×x52mm，可上下浮动2mm；

8.4、材质：医用不锈钢材质；

8.5、可高温高压消毒；

9、外科牵开器

9.1、数量：1 套

9.2、含6只叶片(35mmx40mm、35mmx60mm、35mmx50mm、45mmx50mm、45mmx60mm、45mmx70mm，可上下浮动2mm) 、长短支撑杆各1、施夹钳1把；

9.3、材质：医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒；

10、外科牵开器

10.1、数量：1 套；

10.2、L型把，工作端：50cm±2cm；

10.3、材质：医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒；

11、消毒灭菌盒

11.1、数量：1 个

11.2、描述（长×宽×高）：478×203x×130mm，可上下浮动10mm；

11.3、材质：医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒；

样品：项目3、4、9需提供实物样品，附检验报告

#### 7-6	常规搭桥手术器械包

一、数量：5包

二、技术参数：

1、手术剪

1.1、数量：1 把；

1.2、长度：21cm±1cm；头部：45°；刀刃：10mm±1mm；

1.3、材质：医用不锈钢材质

1.4、可采用高温高压消毒方式；

2、手术剪

2.1、数量：1 把；

2.2、长度：21cm±1cm；头部：90°；刀刃：10mm±1mm；

2.3、材质：医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒；

3、手术剪

3.1、数量：1把；

3.2、长度：21cm±1cm；头部：125°；刀刃：10mm±1mm；

3.3、材质：医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒；

4、手术剪

4.1、数量：1 把

4.2、描述：弯刃，长：20cm±1cm

4.3、材质：医用不锈钢材质；

4.4、可高温高压消毒；

5、手术剪

5.1、数量：1 把

5.2、长度：20cm±1cm；弯刃；锋利刃口；

5.3、材质：医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒；

6、医用镊

6.1、数量：2把

6.2、长度：21cm±1cm；直头，1mm±1mm；无创；

6.3、材质：医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒；

7, 医用镊

7.1、数量：1 把；

7.2、长度：21cm±1cm；直头，0.8×6mm，可上下浮动0.1mm；

7.3、材质：医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒；

8、医用镊

8.1、数量：1 把；

8.2、长度：21cm±1cm；直头，0.5×1.0mm，可上下浮动0.1mm；

8.3、材质：医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒；

9、医用镊

9.1、数量：1 把；

9.2、DeBakey；长度：19.5cm±1cm，弯头：2.0mm±0.1mm；

9.3、材质：医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒；

10、医用镊

10.1、数量：1把；

10.2、DeBakey；长度：19.5cm±1cm；直头，2.0mm±0.1mm；

10.3、材质：医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒；

11、持针器

11.1、数量：1 把；

11.2、长度：20.5cm±1cm；直头，1.2mm±0.1mm；

11.3、带锁扣，宽手柄；

11.4、可夹持5/0-6/0缝针；

11.5、材质：医用不锈钢材质；

11.6、可高温高压消毒；

12、持针器

12.1、数量：1把；

12.2、长度：20.5cm±1cm；直头，0.8mm±0.1mm；

12.3、带锁扣，可夹持6/0-8/0缝针；

12.4、材质：医用不锈钢材质；

12.4、可高温高压消毒；

13、持针器

13.1、数量：1 把；

13.2、French-Eye；长度：20.5cm±1cm；

10.3、可夹持4/0-6/0缝针；

13.4、材质：医用不锈钢材质；

13.5、可高温高压消毒；

14、显微止血夹

14.1、数量：1 把；

14.2、 Diethrich；长度：5cm±1cm；有角度，8mm±1mm；

14.3、材质：医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒；

15、显微止血夹：

15.1、数量：1 把；

15.2、Diethrich；长度5cm±1cm；直头：8mm ±1mm；

15.3、材质：医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒；

16、血管钳

16.1、数量：1 把；

16.2、Lambert-Kay；长度：20cm±1cm；

16.3、材质：医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒；

17、套管针和打孔器

17.1、数量：1 套；

17.2、可重复使用；

17.3、长：17cm±1cm, 内径：4.0mm±0.1mm；

17.4、材质：医用不锈钢材质；

17.5、可高温高压消毒；

18、吸管

18.1、数量：1个

18.2、肝素灌注，直径：2.0mm±0.1mm；长度：4.5cm±1cm

18.3、材质：医用不锈钢材质；

18.4、可高温高压消毒；

19、外科牵开器

19.1、数量：1 把；

19.2、长度：19cm±1cm；直径0.5mm±0.1mm；

19.3、材质：银质；

19.4、可高温高压消毒；

20、外科牵开器

20.1、数量：1 把；

20.2、长度：19cm±1cm；直径：1.0mm±0.1mm；

20.3、材质：银质；

20.4、可高温高压消毒；

21、外科牵开器

21.1、数量：1 把；

21.2、长度：19cm±1cm；直径1.5mm±0.1mm；

21.3、材质：银质；

21.4、可高温高压消毒；

22、外科牵开器

22.1、数量：1 把；

22.2、长度：19cm±1cm；直径：2.0mm±0.1mm；

22.3、材质：银质；

22.4、可高温高压消毒；

23、外科牵开器

23.1、数量：1 把：

▲23.2、头宽：1.5mm±0.1mm；长度：26cm±1cm；

23.3、材质：医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒 ；

24、手术刀

24.1、数量：1 把

▲24.2、高尔夫球面手柄；长度：18cm±1cm，兼容15号刀片；

24.3、材质：铝制

24.4、可高温高压消毒

25、消毒灭菌盒

25.1、数量：1个

25.2、尺寸（长×宽×高）：478×203×130mm，可上下浮动10mm；

25.3、材质：医用高分子塑料；

25.4、可高温高压消毒；

样品：项目23、24需提供样品实物

#### 7-7	常规换瓣手术器械包

一、数量：5包；

二、技术参数：

1、持针器

1.1、数量：1 把；

▲1.2、Crawford持针器，直径：25cm±1cm

1.3、材质：医用不锈钢材质；

1.4、可高温高压消毒；

2、止血钳：

2.1、数量：1把

2.2、Gregory Stay Suture止血钳；长度：9.5cm±1cm；直头

2.3、医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒；

3、外科牵开器

3.1、数量：1 把；

3.2、Cooley Atrial 外科牵开器；小型，右弯，带锯齿；

3.3、规格：18×30×8mm，可上下浮动1mm；

3.4、材质：医用不锈钢材质；

3.5、可高温高压消毒；

4、外科牵开器

4.1、数量：1 把

4.2、 Cooley Atrial 外科牵开器；

4.3、右弯，45×45mm，可上下浮动1mm；

4.4、材质：医用不锈钢材质；

4.5、可高温高压消毒；

5、血管钳

5.1、数量：1 把；

5.2、DeBakey-Morris 血管钳；

5.3、长度21cm±1cm，弯曲；

5.4、材质：医用不锈钢材质；

5.5、可高温高压消毒；

6、外科牵开器

6.1、数量：1 把；

6.2、Aortic Valve 外科牵开器；

6.3、长度：24cm±1cm；头宽：8mm±1mm；

6.4、材质：医用不锈钢材质；

6.5、可高温高压消毒；

7、外科牵开器

7.1、数量：1把

7.2、Ross外科牵开器；

7.3、长度：24cm±1cm；工作端：24×16mm ；

7.4、材质：医用不锈钢材质；

7.5、可高温高压消毒；

8、咬骨钳

8.1、数量：1 把；

8.2、 Bailey Valve 咬骨钳；

8.3、工作端长：120mm±5mm，头部70°向下；

8.4、材质：医用不锈钢材质；

8.5、可高温高压消毒；

9、血管钳

9.1、数量：1 把

9.2、DeBakey 外周血管钳；

9.3、长度：18cm±1cm，弯曲；

9.4、材质：医用不锈钢材质；

9.5、可高温高压消毒；

10, 血管钳

10.1、数量：1 把

10.2、DeBakey多用途 血管钳

10.3、长度：25cm±1cm；

10.4、材质：医用不锈钢材质；

10.5、可高温高压消毒；

11、止血钳

11.1、数量：1 把

11.2、Guyon Renal Pedicle止血钳；
11.3、弯头，长型，长度：23cm±1cm；

11.4、材质：医用不锈钢材质；

11.5、可高温高压消毒；

12、止血钳

12.1、数量：1 把

12.2、描述：DeBakey止血钳 长度19cm±1cm

12.3、材质：医用不锈钢材质

12.4、可高温高压消毒；

13、手术剪

13.1、数量：1 把

13.2、Nelson-Metzenbaum 手术剪；

13.3、弯头，长度23cm±1cm；

13.4、材质：医用不锈钢材质；

13.5、可高温高压消毒；

14、手术剪

14.1、数量：1 把

14.2、 Hohenfellner 手术剪；

14.3、长度：21cm±1cm，弯头；

14.4、材质：医用不锈钢材质

14.5、可高温高压消毒；

15、手术剪

15.1、数量：1 把；

15.2、Satinsky手术剪；

15.3、长度：24.cm±1cm，弯头

15.4、材质：医用不锈钢材质

15.5、可高温高压消毒；

16、手术剪

16.1、数量：1 把

16.2、Diethrich-Hegemann 手术剪；

16.3、长度：18cm±1cm；头部45°；锋利刃口；

16.4、材质：医用不锈钢材质；

16.5、可高温高压消毒；

17、手术剪

17.1、数量：1 把

17.2、Metzenbaum手术剪；

17.3、长度：23cm±1cm ；弯头；锋利刃口；

17.4、材质：医用不锈钢材质；

17.5、可高温高压消毒；

18、手术剪

18.1、数量：1 把；

18.2、Thorek 手术剪；

18.3、长度：25cm±1cm，弯头；

18.4、材质：医用不锈钢材质；

18.5、可高温高压消毒；

19、医用镊

19.1、数量：1 把

19.2、Russian Pattern医用镊；

19.3、长度：20cm±1cm；

19.4、材质：医用不锈钢材质；

19.4、可高温高压消毒；

20、医用镊

20.1、数量：1 把；

20.2、DeBakey医用镊；

20.3、长度：24.0cm±1cm；头宽：1.5mm±1mm；

20.4、材质：医用不锈钢材质；

20.5、可高温高压消毒；

21、医用镊

21.1、数量：1 把；

21.2、DeBakey医用镊；

21.3、长度：24.0cm±1cm；头宽：2.0mm±0.2mm；

21.4、材质：医用不锈钢材质；

21.5、可高温高压消毒；

22、医用镊

22.1、数量：1 把

22.2、 DeBakey医用镊；

22.3、长度：24.0cm±1cm ；头宽：2.8mm±0.2mm；

22.4、材质：医用不锈钢材质

22.5、可高温高压消毒；

23、医用镊：

23.1、数量：1 把；

23.2、Resano医用镊；长度：23cm±1cm；

23.3、材质：医用不锈钢材质；

23.4、可高温高压消毒；

24、医用镊

24.1、数量：1 把

24.2、TitaniumDeBakey医用镊；

24.3、长度：19.5cm±1cm；头宽：2.0mm±0.2mm；

24.4、材质：钛合金；

24.5、可高温高压消毒；

25、医用镊

25.1、数量：1把；

25.2、Atrauma医用镊；

25.3、长度：21cm±1cm；直头。头宽1mm±0.1mm

25.4、材质：医用不锈钢材质；

25.5、可高温高压消毒；

26、手术刀

26.1、数量：1 把；

26.2、长：21cm±1cm；

26.3、材质：医用不锈钢材质；

26.4、可高温高压消毒；

27、持针器

27.1、数量：1 把；

27.2、Mayo-Hegar 持针器；

27.3、长度：20cm±1cm；

27.4、材质：医用不锈钢材质

27.5、可高温高压消毒；

28、持针器

28.1、数量：1 把

28.2、Mayo-Hegar 持针器；

28.3、长度：24cm±1cm；

28.4、材质：医用不锈钢材质；

28.5、可高温高压消毒；

29、持针器

29.1、数量：1 把；

29.2、描述：Crile-Wood 持针器；

29.3、长度：23cm±1cm ；

29.4、材质：医用不锈钢材质；

29.5、可高温高压消毒；

30、持针器

30.1、数量：1 把；

30.2、iannini Heavy 持针器；

30.3、长度：24cm±1cm；

30.4、材质：医用不锈钢材质；

30.5、可高温高压消毒；

31、持针器

31.1、数量：1 把

31.2、Intracardiac 持针器；

31.3、长度：20.5cm±1cm；

31.4、材质：医用不锈钢材质；

31.5、可高温高压消毒；

32、持针器

32.1、数量：1 把

32.2、Mini-Ryder持针器；

32.3、长度：20cm±1cm；

32.4、材质：医用不锈钢材质；

32.5、可高温高压消毒；

33、持针器

33.1、数量：1 把；

33.2、Stratte 持针器；

33.3、长度：24cm±1cm；

33.4、材质：医用不锈钢材质

33.5、可高温高压消毒；

34、止血钳

34.1、数量：1 把

34.2、Allis止血钳；

34.3、长度：20cm±1cm

34.4、材质：医用不锈钢材质

34.5、可高温高压消毒；、

35、消毒灭菌盒

35.1、数量：1 个

35.2、尺寸：478×203×130mm，可上下浮动：±10mm；

35.3、材质：医用高分子塑料

35.4、可高温高压消毒；

样品：项目1需提供实物样品

#### 7-8	小儿先心手术器械包

一、数量：5套

二、技术参数：

1、持针器

1.1、数量：1 把；

1.2、流线型，直头，带锁扣，宽手柄；

1.3、长度：20.5cm±1cm, 头部宽度：1.2mm±0.1mm

1.4、材质：医用不锈钢材质；

1.5、可高温高压消毒；

2、持针器

2.1、数量：2 把

▲2.2、描述：黑色陶瓷镀层 流线型直头 带锁扣；

2.3、长度：20.5cm±1cm；头部宽度：0.8mm±0.1mm；

2.3、材质：医用不锈钢材质；

2.4、可高温高压消毒；

3、医用镊：

3.1、数量：1 把；

3.2、无创齿形；直头；

3.2、长度：21cm±1cm；头宽：≤1mm；

3.3、材质：医用不锈钢材质；

3.4、可高温高压消毒；

4、医用镊：

4.1、数量：2 把；

4.2、黑色陶瓷镀层，无创齿形；

4.3、长度：21cm±1cm；头宽≤1mm材质：

4.4、材质：医用不锈钢材质；

4.5、可高温高压消毒；

5、外科牵开器

5.1、数量：1把；

5.2、DeBakey；长度：19cm±1cm；头部直径≤1.0mm；

5.3、材质：银质；

5.4、可高温高压消毒；

6、外科牵开器

6.1、数量：1把；

6.2、DeBakey；长度：19cm±1cm；头部直径≤1.5mm；

6.3、材质：银质；

6.4、可高温高压消毒；

7、外科牵开器

7.1、数量：1 把；

7.2、DeBakey；长度：19cm±1cm；头部直径≤2.0mm

7.3、材质：银质；

7.4、可高温高压消毒；

8、外科牵开器

8.1, 数量：1 把；

8.2、长度：26cm±1cm，宽：1.5mm±1mm；

8.3、材质：医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒；

9、手术剪

9.1、数量：1 把；

9.2、Toennis Adson，弯头；

9.3、长度：17.5cm±1cm；

9.4、材质：医用不锈钢材质；

9.5、可高温高压消毒；

10、手术剪

10.1、数量：1 把

10.2、Micro-Hegemann，锋利刃口；

10.3、长度：18cm±1cm，头部45°；

10.4、材质：医用不锈钢材质；

10.5、可高温高压消毒；

11、吸管

11.1、数量：1 条

11.2、Southhampton，可更换工作端；

11.3、长度：19.5cm±1cm；直径≤3mm；

11.4、材质：医用不锈钢材质；

11.5、可高温高压消毒；

12、血管钳

12.1、数量：1 把；

12.2、Cooley-Derra；长度：17cm±1cm；

12.3、材质：医用不锈钢材质

12.4、可高温高压消毒；

13、血管钳

13.1、数量：1 把；

13.2、用于婴儿，半月型；

13.3、长度：12cm±1cm；头部70°；

13.4、材质：医用不锈钢材质；

13.5、可高温高压消毒；

14、止血钳

14.1、数量：1 把；

14.2、Bailey，长度：18cm±1cm；头部90°；

14.3、材质：医用不锈钢材质

14.4、可高温高压消毒；

15、血管钳

15.1、数量：1 把；

15.2、DeBakey-Castaneda；长度12cm±1cm；头部30°；

15.3、材质：医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒；

16、止血钳

16.1、数量：1 把；

16.2、Ochsner，长度：11.5cm±1cm；头部90°；

16.3、材质：医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒；

17、器械盒

17.1、数量：2 个；

17.2、尺寸（长×宽×高）：270×160×35.0mm，可上下浮动10mm；

17.3、材质：医用高分子塑料；

17.4、可高温高压消毒；

18、血管钳

18.1、数量：1把；

18.2、DeBakey，直形超精细多用途血管钳；

18.3、长度：16.5cm±1cm；

18.4、材质：医用不锈钢材质；

18.5、可高温高压消毒；

19、血管钳

19.1、数量：1把；

19.2、DeBakey，超精细多用途血管钳；

19.3、长度：15.5cm±1cm；头部15°；

19.4、材质：医用不锈钢材质；

19.5、可高温高压消毒；

20、血管钳

20.1、数量：2 把

20.2、DeBakey，超精细多用途血管钳；

20.3、长度：14.0cm±1cm；头部45°

20.4、材质：医用不锈钢材质

20.5、可高温高压消毒；

样品：项目2、11需提供实物样品，附检测报告

#### 7-9	小儿先心手术器械包

一、数量：2套；

二、技术参数

1、止血钳

1.1、数量：1把；

▲1.2、Bailey 止血钳； 头部90°；

1.3、长度：18cm±0.5cm

1.4、材质：医用不锈钢材质；

1.5、可高温高压消毒；

2、止血钳

2.1、数量：1把；

2.2、Coronary Artery Dissecting止血钳；长度：18.5cm±0.5cm

2.3、材质：医用不锈钢材质

2.4、可高温高压消毒；

3, 医用镊

3.1、数量：1把；

3.2、Atrauma医用镊，长度21cm±0.5cm；头宽：1mm；

3.3、材质：医用不锈钢材质；黑色陶瓷镀层；

3.4、可高温高压消毒；

4、医用镊

4.1、数量：1把；

4.2、描述： DeBakey医用镊。高尔夫球面手柄；头部直

4.3、长度：21cm±0.5cm，头宽：1mm

4.4、材质：医用不锈钢材质。黑色陶瓷镀层；

4.5、可高温高压消毒；

5、医用镊

5.1、数量：1把；

5.2、Atrauma医用镊；头部直；

5.3、长度：21cm±0.5cm，头宽：1mm；

5.4、材质：医用不锈钢材质；

5.5、可高温高压消毒；

6、医用镊

6.1、数量：1把；

6.2、Atrauma医用镊；头部直

6.3、长度：23cm±0.5cm；头宽：1mm；

6.4、材质：医用不锈钢材质

6.5、可高温高压消毒；

7、医用镊

7.1、数量：1把；

7.2、长度：21cm±0.5cm，头部：0.5x1.0mm

7.3、材质：钛合金；

7.4、可高温高压消毒；

8、血管钳

8.1、数量：1把；

8.2、幼婴显微血管钳；长度：10.5cm±0.5cm；

8.3、材质：医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒；

9、血管钳

9.1、数量：1把；

9.2、描述：幼婴血管钳；长度：10cm±0.5cm；

9.3、材质：医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒；

10、血管钳

10.1、数量：1把；

10.2、DeBakey 外周血管钳；弯曲

10.3、长度：19cm±0.5cm

10.4、材质：医用不锈钢材质

10.5、可高温高压消毒；

11、血管钳

11.1、数量：1把；

11.2、DeBakey 血管钳；角度的长度：12cm±0.5cm；

11.3、材质：医用不锈钢材质；

11.4、可高温高压消毒；

12、血管钳

12.1、数量：1把；

12.2、幼婴显微血管钳；长度10.5cm±0.5cm ；

12.3、材质：医用不锈钢材质

12.5、可高温高压消毒；

13、血管钳

13.1、数量：1 把

13.2、描述：婴儿半月型血管钳；长度12cm±0.5cm ，头部70°；

13.3、材质：医用不锈钢材质；

13.4、可高温高压消毒；

14、血管钳

14.1、数量：1把；

14.2、Cooley 血管钳；长度12cm±0.5cm

14.3、材质：医用不锈钢材质；

14.4、可高温高压消毒；

15、血管钳

15.1、数量：1把；

15.2、婴儿半月型血管钳；长度13cm±0.5cm；中号；

15.3、材质：医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒；

16、血管钳

16.1、数量：1把；

16.2、婴儿半月型血管钳；长度：13cm±0.5cm；小号

16.3、材质：医用不锈钢材质；

16.4、可高温高压消毒；

17、外科牵开器

17.1、数量：1把；

17.2、描述：DeBakey 外科牵开器  长度19cm±0.5cm 头部直径1.0mm

17.3, 材质：银质

17.4、可高温高压消毒；

18, 外科牵开器

18.1、数量：1把；

18.2, 描述：DeBakey 外科牵开器  长度19cm±0.5cm 头部直径1.5mm

18.3, 材质：银质

18.4、可高温高压消毒；

19、外科牵开器

19.1、数量：1把；

19.2、DeBakey 外科牵开器；长度：19cm±0.5cm，头部直径：2.0mm

19.3、材质：银质；

19.4、可高温高压消毒；

20、外科牵开器

20.1、数量：1把；

20.2、DeBakey 外科牵开器；长度：19cm±0.5cm，头部直径：3.0mm

20.3、材质：银质；

20.4、可高温高压消毒；

21、外科牵开器

21.1、数量：1把；

21.2、DeBakey 外科牵开器；长度：19cm±0.5cm；头部直径：4.0mm

21.3、材质：银质；

21.4、可高温高压消毒；

22、外科牵开器

22.1、数量：1把；

22.2、DeBakey 外科牵开器；长度：19cm±0.5cm；头部直径：5.0mm；

22.3、材质：银质；

22.4、可高温高压消毒；

23、外科牵开器

23.1、数量：1把；

23.2、 DeBakey 外科牵开器，长度：19cm±0.5cm；头部直径：6.0mm

23.3、材质：银质；

23.4、可高温高压消毒；

24、外科牵开器

24.1、数量：1把；

24.2、DeBakey 外科牵开器；长度：19cm±0.5cm；头部直径：7.0mm

24.3、材质：银质；

24.4、可高温高压消毒；

25、外科牵开器

25.1、数量：1 把

25.2、描述：DeBakey 外科牵开器；长度19cm±0.5cm；头部直径8.0mm

25.3、材质：银质

25.4、可高温高压消毒；

样品：项目1需提供实物样品

#### 7-10	小儿先心手术器械包

一、数量：2套；

二、技术参数：

1、外科牵开器

1.1、数量：1 把；

1.2、DeBakey外科牵开器；长度19cm±0.5cm；头部直径9.0mm；

1.3、材质：银质

1.4、可高温高压消毒；

2、外科牵开器

2.1、数量：1 把；

2.2、DeBakey 外科牵开器；长度：19cm±0.5cm；头部直径：10.0mm

2.3、材质：银质；

2.4、可高温高压消毒；

3、外科牵开器

3.1、数量：1 把；

3.2、描述：PBI外科牵开器；90°弯头

3.3、头部直径：5mm；长度18cm±0.5cm；

3.4、材质：医用不锈钢材质；

3.5、可高温高压消毒；

4、探针；

4.1、数量：1 支；

4.2、90度角、无球；

4.3、探针长度：19cm±0.5cm、头部直径：2mm；

4.4、材质：医用不锈钢材质；

4.5、可高温高压消毒；

5、手术剪

5.1、数量：1 把；

5.2、Micro-Hegemann 手术剪；长度18cm±0.5cm；头部25°，锋利刃口；

5.3、材质：医用不锈钢材质；

5.4、可高温高压消毒；

6、手术剪

6.1、数量：1 把；

6.2、 Micro-Hegemann 手术剪；长度18cm±0.5cm；头部90°，锋利刃口；

6.3、材质：医用不锈钢材质；

6.4、可高温高压消毒；

7、手术剪

7.1、数量：1 把；

7.2、Micro-Hegemann 手术剪；长度18cm±0.5cm；头部125°，锋利刃口；

7.3、材质：医用不锈钢材质；

7.4、可高温高压消毒；

8、手术剪

8.1、数量：1 把；

8.2、Metzenbaum 手术剪；弯头；长度18cm±0.5cm

8.3、材质：医用不锈钢材质；

8.4、可高温高压消毒；

9、手术剪

9.1、数量：1 把；

9.2、Reynolds手术剪；长度：20.0cm±0.5cm；弯头，锋利刃口；

9.3、材质：医用不锈钢材质；

9.4、可高温高压消毒；

10、器械灭菌盒

10.1、数量：1 个

10.2、尺寸（长×宽×高）：203×114×30 mm；可上下浮动5mm；双层容器；

10.3、材质：医用不锈钢材质；

10.4、可高温高压消毒；

11、持针钳

11.1、数量：2 把；

11.2、流线型，带锁扣；圆手柄；宽柄

11.3、长度：21cm±0.5cm；尖端宽度：1.2mm，钻石粉涂层；

11.4、材质：医用不锈钢材质，黑色陶瓷镀层；

11.5、可高温高压消毒；

12、持针器

12.1、数量：2 把

12.2、流线型带锁扣，圆手柄；

12.3、长度：20.5cm±0.5cm；尖端宽度：0.8mm，钻石粉涂层；

12.4、材质：医用不锈钢材质；黑色陶瓷镀层；

12.5、可高温高压消毒；

13、持针器

13.1、数量：1 把；

▲13.2、描述：流线型持针器，带锁扣长度，直

13.3、长度：20cm±0.5cm；尖端宽度： 0.4mm；

13.4、材质：钛合金；

13.5、可高温高压消毒；

14、消毒灭菌盒

14.1、数量：1 个

14.2、尺寸（长×宽×高）：262×465×59mm；可上下浮动10mm；带硅胶垫；

14.3、材质：医用高分子塑料；

14.4、可高温高压消毒；

15、血管钳

15.1、数量：1 把

15.2、DeBakey-Castaneda 血管钳；长度：12cm±0.5cm；

15.3、材质：医用不锈钢材质；

15.4、可高温高压消毒；

16、血管钳

16.1、数量：1 把

16.2、DeBakey-Castaneda 血管钳；长度：12.5cm±0.5cm

16.3、材质：医用不锈钢材质

16.4、、可高温高压消毒；

17、血管钳

17.1、数量：1 把

17.2、DeBakey-Castaneda 血管钳；长度：12.5cm±0.5cm；

17.3、材质：医用不锈钢材质，黑色陶瓷镀层

17.4、可高温高压消毒；

样品：项目12、13需提供实物样品，附检验报告

- 第11包 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-1 | 细胞DNA倍体分析系统 | 2 | 4 | 8 | 否 | 11-3包埋机 |
| 11-2 | 自动组织脱水机 | 2 | 30 | 60 | 否 |  |
| 11-3 | 包埋机 | 4 | 13 | 52 | 否 |  |
| 11-4 | 冷冻切片机 | 3 | 20 | 60 | 否 |  |
| 11-5 | 染色封片一体机 | 1 | 50 | 50 | 否 |  |
| 11-6 | 染色机 | 1 | 25 | 25 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后90日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第11包

#### 11-1 细胞DNA倍体分析系统

一、技术参数

1、系统硬件

1.1、切片装载容量：单次装载量≥6片。

1.2、扫描仪主机

▲1.2.1、一体化设计（非显微镜加装电动平台结构），防尘、防潮及防干扰光。

1.2.2、扫描范围：X向扫描范围≥25mm，Y向扫描范围≥45mm。

1.2.3、光学系统：无限远色差校正光学系统（CCIS）。

1.2.4、扫描摄像头：≥500万像素。

1.2.5、光源： LED，寿命≥25,000小时。

▲1.2.6、具备独立硬件（自适应运动对焦装置）进行实时自动对焦，对焦时间小于15ms。

▲1.2.7、具备三孔物镜转换器，电动切换。

1.2.8、高速USB数据通讯接口，提供稳定的传输性能及系统兼容性。

1.3、图文处理工作站：CPU：i7以上；显示器：≥27寸；内存：≥16GB；硬盘：≥1TB；操作系统：Windows10 64以上；

2、系统软件：细胞DNA倍体分析扫描软件、细胞DNA倍体分析管理软件。

2.1、细胞DNA倍体分析扫描软件

2.1.1、对标本片全自动扫描和智能控制，快速、稳定地完成扫描。

2.1.2、可根据需要进行扫描参数设置（扫描区域、扫描细胞数量等）。

2.1.3、可根据需要支持多种标本类型、各种制片方式的检测。

2.1.4、可对细胞核的形态、纹理、密度等多个参数进行综合智能分析，将。扫描记录到的所有细胞进行自动分类，并计算细胞核内DNA的相对含量

2.2、细胞DNA倍体分析管理软件

2.2.1、重复定位：可对扫描的每个细胞进行自动定位，便于人工复核，增加诊断的准确性。

2.2.2、双重诊断：对每个细胞做细胞核DNA定量的同时，也能做形态学观察。

2.2.3、流程化的实验室病例管理系统：方便了解标本检测流程和进度。

2.2.4、可编辑并打印图文格式的细胞DNA倍体检测报告，报告项目至少有：细胞总数、正常二倍体细胞数、病变细胞数、粒细胞数、DNA指数与数量分布图、DNA指数与面积分布图、DNA检测结果。

2.2.5、所有的诊断报告将储存在数据库中，便于查阅、复核和检索。

#### 11-2	自动组织脱水机

一、技术参数

1、可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行，满足用户分类处理不同类型、不同大小组织的需求

2、双脱水缸可独立运行，并具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置。

3、试剂瓶：≥17个；冷凝瓶：≥1个；试剂瓶容量≥3.5L

4、支持活检等小组织样本快速脱水≤3小时

5、试剂瓶具备半透明设计，且内置彩色编码且耐受试剂标签

6、试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计，确保足够试剂和石蜡使用。

7、试剂瓶具备防溢出设计

8、石蜡熔化时长≤3.5小时

9、试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯开启/关闭，直观指示试剂瓶连接状态

10、设备液位传感器数≥4个，每个脱水缸均具备两个液位传感器。低位液位传感器，可监测双样品篮液位；高位传感器具备风险触发监测功能。

11、具备声音提示及确认功能，以安全提示试剂瓶与连接点准确对接

12、具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器2个，即每个脱水缸1个。

13、脱水缸底部滤网设计

14、包埋盒样品篮采用不锈钢材质和内置弹簧设计

15、提供蓝色和黑色样品篮夹并印有条形码，以实现特定样品篮与特定程序链接

16、石蜡缸：4个，蜡缸容量 ≥3.5L; 蜡缸温度范围：50-71℃。蜡缸间需气流相同，压力相同。

17、脱水缸温度范围35-85℃，其中石蜡58-85℃，脱水试剂35-65℃，清洗试剂35-85℃

18、脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排。

19、具备试剂管理系统，可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换，以确保组织一直在试剂最佳状态下处理

20、液滴收集盘容量≥3.5L

21、访问级别≥5级

22、中文彩色LCD触摸屏，基于Windows OS的用户界面，且可旋转及翻转，可进行文件的拷贝和下载

23、具备智能错误处理功能

24、可自由配置程序数≥20个，预装4个脱水程序及1个快速清洁程序。预置二甲苯程序及非二甲苯程序。脱水程序可含10种试剂和3个石蜡脱水步骤。每个步骤设置时间:0-5999分钟，延迟时间≥1000小时。

25、包埋盒样品篮内置蓝色二维码卡片及黑色二维码卡片

26、具备活性炭过滤功能，以吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统。

27、具备外接式加注、排放试剂与石蜡功能

28、清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。

29、具备两个外接报警系统端口，用于本地报警和远程报警

30、具有脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能

31、具备NMPA资质，且符合中国RoHS指令。

#### 11-3	包埋机

一、技术参数

1、组织包埋机

1.1、分体式组织包埋机，适合左右利手

▲1.2、可拆式加热镊子架，可放置 6 把镊子，从两侧进行操作

1.3、独立冷台可以随意放置在热台的两侧

1.4、≥5英寸LCD触摸屏幕

1.5、石蜡出口的触发开关高度可调，可以翻至后方而使用脚踏开关。

1.6、工作区域配有废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢

1.7、石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节

1.8、标LED照明

▲1.9、速冷点面积≥6.5cm6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋

1.10、石蜡槽容量:≥4升

1.11、包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量≥150个标准尺寸包埋盒或500个包埋模具

1.12、包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至75℃，以1℃递进

1.13、镊子座单独加热温度：70℃±10%

1.14、可选配方形放大镜，定焦于包埋区

1.15、可预设自动开机、关机时间

1.16、可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日

1.17、提供出错消息，便于监控操作条件。

2、分体式独立冷台

2.1、可用作切片前样本预冷。

2.2、制冷温度≤ -6 °C。

2.3、冷台可以防止冷凝水滴落。

▲2.4、制冷面积：可容纳≥60 个蜡块。

2.5、工作环境温度范围+20 °C 至 +30 °C

#### 11-4	冷冻切片机

一、技术参数

1、按键式操作机身，便于戴手套操作

2、双压缩机实现腔体与样本头单独制冷

3、冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃

4、冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次

5、带冷冻箱手动除霜功能

6、速冻架冷冻位点：≥15+2个

7、Peltier位点：≥2个

8、速冷架制冷温度最低：小于等于-42℃

9、切片厚度范围：1-100 um

10、切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全

11、电动粗进速度：≥2档；包含：0.9mm/s，0.3mm/s

12、带样品回缩功能

13、样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行

14、仪器外部具有抗菌银离子表面涂层

▲15、箱体内部具有紫外线消毒装置（提供有效的消毒效果检测报告）

16、刀架空气循环制冷，不易结霜

▲17、具备 HEPA空气净化系统

#### 11-5	染色封片一体机

一、染色机技术参数

1、能进行非滴染式H&E染色，并提供标准化染色方案

2、具备ISOT智能染色优化技术

3、具备载玻片自动计数功能并搭载RFID技术

4、具备自动生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据周期≥3年

5、每小时处理的样本载玻片数量≥240张

6、内置RFID传感器，具备扫描及读取试剂瓶RFID 标签和识别试剂功能

7、仪器可自动记录试剂信息并具备试剂过期提醒功能

8、可按月查看最近 3 年的试剂更换信息，并导出试剂更换报告

9、可按日期查看最近 3 年内设备操作记录，并导出用户运行日志报告

10、可同时处理≥10个玻片架，每个玻片架可容纳≥30片载玻片

11、内置彩色高清液晶触摸屏

12、站点总数≥26个，其中试剂站点总数≥18个，冲洗站点≥5个，冲洗流速≥8 l/m，试剂容器容量≥450mL，试剂缸内部标注最低和最高加注液位

13、染色架加载站点和卸载站点各1个，烤箱站点数量1个，烤箱内温度30- 65℃

14、具有用于抽取试剂蒸汽的集成系统，并集成活性炭过滤器和外部排气系统

15、具备操作员、高级用户和管理员三级访问权限

16、具备试剂管理系统，可直观显示试剂信息，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、有效天数、有效片数、已染天数、已染片数、更换日期、更换者

17、试剂站点可设置并具备内部缓冲站点功能

18、水容器和试剂容器具有不同的形状和颜色。水容器为蓝色，试剂容器为白色及黄色，其中黄色试剂容器专用于加载抽屉

19、具有节水功能，当所有冲洗站点均未使用且已将试剂残留冲出时，可停止水流

20、染色期间可查看程序运行进度及各玻片架详细信息

21、设备符合中国RoHS指令

22、RFID激光类别为IEC 1 类，且符合GB7247.1-2012标准，RFID扫描距离≥20mm

23、具备与封片机连接集成为染色封片一体机功能

二、封片机技术参数

1、玻璃盖片机，适用于细胞学和组织学等封片处理

▲2、弧型封片，磁珠识别方式：无气泡，不返工

3、软件控制进行自动识别及自动封片，支持一体化自动上样和手工上样

4、封片速度≥400片/小时，可进行封片行程和位置校准

▲5、可设置：盖玻片封固行程、盖玻片放置和起始位置、封固剂用量、喷胶压力

▲6、具有自动识别以及废弃破损玻片功能，同时不停止封片过程

7、能兼顾所有国产玻璃盖玻片，尺寸：22-24 x 40-60mm、载玻片、封固剂

8、兼顾各品牌染色架，输出架选择：20片和30片

9、具有活性碳滤网和气体抽排装置

10、兼顾干性和湿性封片

11、封片机输入、输出架总量≥60片

#### 11-6	染色机

一、技术参数：

1、能进行非滴染式H、E染色，并提供标准化染色方案

2、具备ISOT智能染色优化技术

3、具备载玻片自动计数功能并搭载RFID技术

4、具备自动生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据周期≥3年

5、每小时处理的样本载玻片数量≥240张

6、内置RFID传感器，具备扫描及读取试剂瓶RFID 标签和识别试剂功能

7、可自动记录试剂信息并具备试剂过期提醒功能

8、可按月查看最近3年的试剂更换信息，并导出试剂更换报告

9、可按日期查看最近3年内设备操作记录，并导出用户运行日志报告

10、可同时处理≥10个玻片架，每个玻片架可容纳≥30片载玻片

11、内置彩色高清液晶触摸屏

12、站点总数≥26个，其中试剂站点总数≥18个，冲洗站点≥5个，冲洗流速≥80m，试剂容器容量≥450mL，试剂缸内部标注最低和最高加注液位

13、染色架加载站点和卸载站点各1个，烤箱站点数量1个，烤箱内温度范围30-65℃

14、具有用于抽取试剂蒸汽的集成系统，并集成活性炭过滤器和外部排气系统

15、具备操作员、高级用户和管理员三级访问权限

16、具备试剂管理系统（RMVS），可直观显示试剂信息，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、有效天数、有效片数、已染天数、已染片数、更换日期、更换者

17、加载抽屉旁三个试剂站点可设置并具备内部缓冲站点功能

18、水容器和试剂容器具有不同的形状和颜色。水容器为蓝色，试剂容器为白色及黄色，其中黄色试剂容器专用于加载抽屉

19、具有节水功能，当所有冲洗站点均未使用且已将试剂残留冲出时，可停止水流

20、染色期间，可查看程序运行进度及各玻片架详细信息

22、设备符合中国RoHS指令

22、RFID激光类别为IEC1类，且符合GB7247.1-2012标准，RFID扫描距离≥20mm

23、具备与封片机连接集成为染色封片一体机功能

- 第12包  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-1 | 显微手术器械 | 1 | 40 | 40 | 否 | 12-2手术显微镜 |
| 12-2 | 手术显微镜 | 1 | 330 | 330 | 否 |  |
| 12-3 | 内镜鼻窦器械 | 2 | 20 | 40 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后90日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第12包

#### 12-1	显微手术器械

一、颈动脉手术器械包：

1、牵开器：

1.1、总长：170mm-180mm；

1.2、工作杆长：90mm-100mm；

1.3、最大撑开距离：75mm-85mm；

1.4、5×6齿，齿宽：≤35mm×45mm；齿深：25mm-30mm，钝齿；

1.5、材质：316不锈钢；

1.6、数量：1把；

2、分离钳：

2.1、总长：150mm-160mm；

2.2、弯头，头端前4mm-5mm横齿，后部带打结平台；

2.3、材质：316不锈钢；

2.4、数量：1把；

3、组织剪：

3.1、CEA侧手专用剪；

3.2、总长：170mm-180mm；

3.3、角弯50°；

3.4、刃长12mm-15mm；

3.5、材质：316不锈钢；

3.6、数量：1把；

4、剥离器：

4.1、总长：190mm-200mm；

4.2、叶片头，头端≤2.7mm×4.6mm，半锐刃；

4.3、材质：316不锈钢；

4.4、数量：1把；

5、组织剪：

5.1、总长：170mm-180mm；

5.2、侧弯60°；

5.3、带碳化钨镶片，单侧刃带齿；

5.4、材质：316不锈钢；

5.5、数量：1把；

6、组织剪：

6.1、总长：170mm-180mm；角弯45°；

6.2、刃长：12mm-14mm，带碳化钨镶片，单侧刃带齿；

6.3、材质：316不锈钢；

6.4、数量：1把；

7、组织镊

7.1、总长：170mm-180mm

7.2、1×2齿，头端宽度≤1.0mm；

7.3、材质：316不锈钢；

7.4、数量：2把；

8、显微剪：

8.1、总长：170mm-180mm；

8.2、直刃，刃长9mm-10mm，开口：3mm-4mm；

8.3、材质：316不锈钢；

8.4、数量：1把；

9、持针钳：

9.1、总长：150mm-160mm；

9.2、头端节距：≤0.2mm，带碳化钨镶片；

9.3、适用于5-0、6-0、7-0缝线；

9.4、材质：316不锈钢；

9.5、数量：1把；

10、剥离器：

10.1、双头剥离器，双弯头，长圆形，

10.2、总长：190mm-200mm，头宽≤4mm/2.5mm，半锐刃；

10.3、材质：316不锈钢；

10.4、数量：1把；

11、心血管钳：

11.1、弯杆，1×2齿，角弯≥60°；

11.2、头端深：20mm-30mm；

11.3、总长：120mm-130mm；

11.4、可用于颈主阻断；

11.5、材质：316不锈钢；

11.6、数量：1把；

12、显微止血夹：

12.1、反力式，1×2齿，直型；

12.2、总长：45mm-50mm；

12.3、可用于颈外/内阻断；

12.4、材质：316不锈钢；

12.5、数量：1个；

13、显微止血夹：

13.1、反力式，1×2齿，直型；

13.2、总长：50mm-55mm；

13.3、可用于颈外/内阻断；

13.4、材质：316不锈钢；

13.5、数量：1把；

14、显微止血夹：

14.1、反力式，1×2齿，弯型；

14.2、总长：50mm-55mm；

14.3、可用于颈外/内阻断；

14.4、材质：316不锈钢；

14.5、数量：1把；

15、显微止血夹：

15.1、反力式，1×2齿，弯型；

15.2、总长：55mm-60mm；

15.3、可用于颈外/内阻断；

15.4、材质：316不锈钢；

15.5、数量：1把；

16、显微止血夹：

16.1、曲膝式，左向弯曲，1×2齿

16.2、总长：100mm-110mm；

16.3、可用于颈外/内高位阻断；

16.4、材质：316不锈钢；

16.5、数量：1把；

17、显微止血夹：

17.1、曲膝式，右向弯曲，1×2齿

17.2、总长：100mm-110mm；

17.3、可用于颈外/内高位阻断；

17.4、材质：316不锈钢；

17.5、数量：1把；

18、器械盒：

18.1、316不锈钢；

18.2、尺寸≥405mm×250mm×50mm，带盖；

18.3、数量：1个

二、基础显微器械包：

1、显微剪：

1.1、直头，刺刀状；

1.2、总长：215mm-225mm，工作长度：90mm-100mm；

1.3、手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质；

1.4、刃口带细齿；

1.5、数量：1把；

2、显微剪：

2.1、上弯，刺刀状；

2.2、总长：215mm-225mm，工作长度90mm-100mm；

2.3、手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质；

2.4、刃口带细齿；

2.5、数量：1把；

3、显微剪：

3.1、左弯，刺刀状；

3.2、总长：215mm-225mm，工作长度：90mm-100mm；

3.3、手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质；

3.4、刃口带细齿；

3.5、数量：1把；

4、显微剪：

4.1、右弯，刺刀状；

4.2、总长：215mm-225mm，工作长度：90mm-100mm；

4.3、手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质；

4.4、刃口带细齿；

4.5、数量：1把；

5、组织镊：

5.1、直头，刺刀状；

5.2、总长：210mm-220mm，工作长度：90mm-100mm；

5.3、手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质;

5.3、头端宽度≤0.3mm，带细纹；

5.4、数量：1把；

6、组织镊：

6.1、直头，刺刀状；

6.2、总长：210mm-220mm，工作长度：90mm-100mm；

6.3、手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质；

6.4、头端宽度≤0.6mm，带细纹；

6.4、数量：1把；

7、显微镊：

7.1、刺刀状

7.2、总长：210mm-220mm，工作端长度：90mm-100mm；

7.3、长圆头，头端≤2.75×2mm，钛合金材质；

7.4、数量：1把；

8、显微镊：

8.1、刺刀状；

8.2、总长：210mm-220mm，工作端长度：90mm-100mm；

8.3、长圆头，头端≤3.5×2.75mm，钛合金材质；
8.4、数量：1把；

9、椎板咬骨钳：

9.1、头端≥130°，刃口：≤2mm

9.2、总长：190mm-200mm；

9.3、材质：316不锈钢

9.4、数量：1把；

10、椎板咬骨钳：

10.1、头端≥ 130°，刃口：≤2mm；

10.2、总长：220mm-230mm；

10.3、材质：316不锈钢

10.4、数量：1把；

11、冲洗吸引管：

11.1、下弯直头式，直径：1.5mm；

11.2、工作端长度：150mm-160mm，总长：220mm-230mm；

11.3、冲吸一体化，吸力大小可调控；

11.4、材质：316不锈钢

11.5、数量：1条；

12、冲洗吸引管：

12.1、下弯直头式，直径：2mm；

12.2、工作端长度：150mm-160mm，总长：220mm-230mm；

12.3、冲吸一体化，吸力大小可调控；

12.4、材质：316不锈钢

12.5、数量：1条；

13、持针钳：

13.1、上弯，刺刀状；

13.2、总长：215mm-225mm，工作长度：90mm-100mm；

13.3、手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质；

13.4、数量：1把；

14、组织镊：

14.1、直头，头端带平台，直径：0.3mm；

14.2、总长度：190mm-200mm；

14.3、钛合金材质，无磁，防滑；

14.4、数量：1把；

15、组织镊：

15.1、弯头，头端带平台，直径：0.3mm；

15.2、总长度 190mm-200mm；

15.3、钛合金材质，无磁，防滑；

15.4、数量：1把；

16、器械盒：

16.1、316不锈钢；

16.2、尺寸≥405mm×250mm×50mm，带盖；

16.5、数量：1个；

17、剥离器	：

17.1、圆盘状头端，头端直径：1.3mm；

17.2、总长度：190mm-200mm；

17.3、材质：钛合金；

17.4、数量：1把；

18、剥离器：

18.1、圆盘状头端，头端直径：2mm-3mm；

18.2、总长度：190mm-200mm；

18.3、材质：钛合金；

18.4、数量：1把；

19、剥离器：

19.1、圆盘状头端，头端直径：3mm-4mm；

19.2、总长度：190mm-200mm；

19.3、材质：钛合金；

19.4、数量：1把；

20、剥离器：

20.1、狭长状头端，头端直径：1mm-1.5mm；

20.2、总长度：190mm-200mm；

20.3、材质：钛合金；

20.4、数量：1把；

21、剥离器	：

21.1、头端直径：2mm-2.5mm；

21.2、总长度：190mm-200mm；

21.3、材质：钛合金；

21.4、数量：1把；

22、剥离器：

22.1、叶片状头端，头端宽度：1mm-1.5mm；

22.2、长度：190mm-200mm；

22.3、材质：钛合金；

22.4、数量：1把；

23、剥离器：

23.1、叶片状头端，头端宽度：1.5mm-2mm

23.2、长度：190mm-200mm；

23.3、材质：钛合金；

23.4、数量：1把；

24、剥离器：

24.1、叶片状头端，头端宽度：2mm-2.5mm；

24.2、长度：190mm-200mm；

24.3、材质：钛合金；

24.4、数量：1把；

25、剥离器：

25.1、针状头端，90°，头端半锐/钝头；

25.2、长度190mm-200mm

25.3、材质为钛合金；

25.4、数量：1把；

26、剥离器：

26.1、针状头端，90°，头端钝头；

26.2、长度：190mm-200mm；

26.3、材质：钛合金；

26.4、数量：1把；

27、剥离器：

27.1、针状头端，40°，头端钝头；

27.2、长度：190mm-200mm；

27.3、材质：钛合金；

27.4、数量：1把；

28、剥离器：

28.1、针状头端，直头；

28.2、长度：190mm-200mm；

28.3、材质：钛合金；

28.4、数量：1把；

29、剥离器：

29.1、刮匙状头端，直头；

29.2、长度：190mm-200mm；

29.3、材质：钛合金；

29.4、数量：1把；

30、剥离器：

30.1、刮匙状头端，弯头；

30.2、长度：190mm-200mm；

30.3、材质：钛合金；

30.4、数量：1把；

31、剥离器：

31.1、泪滴状头端，直头；

31.2、总长度：190mm-200mm；

31.3、材质：钛合金；

31.4、数量：1把；

32、剥离器：

32.1、显微剥离器，泪滴状头端，90°；

32.2、头端长度：3mm，总长度：190mm；

32.3、材质：钛合金；

32.4、滚花手柄带平切；

32.5、数量：1把；

33、剥离器：

33.1、泪滴状头端，90°；

33.2、头端长度：4mm-5mm，总长度：190mm-200mm；

33.3、材质：钛合金；

33.4、数量：1把；

34、剥离器：

34.1、泪滴状头端，40°；

34.2、头端长度：3mm-4mm；总长度190mm200mm；

34.3、材质：钛合金；

34.4、数量：1把；

35、剥离器：

35.1、泪滴状头端，40°；

35.2、头端长度：6mm-8mm，总长度：190mm-200mm；

35.3、材质：钛合金；

35.4、数量：1把；

36、剥离子器械盒：

36.1、尺寸≥260×210×25mm

36.2、材质：316不锈钢

36.3、数量：1个

三、烟雾病手术器械包：

1、组织镊：

1.1、直头，头端≤0.3mm；

1.2、长度：150mm-160mm；

1.3、钛合金材质，无磁，防滑；

1.4、数量：1把；

2、持针钳：

2.1、弯头，头端≤0.5mm；

2.2、长度：150mm-160mm；

2.3、钛合金材质，无磁，防滑；

2.4、数量：1把；

3、显微剪：

3.1、直头；

3.2、长度：150mm-160mm；

3.3、钛合金材质，无磁，防滑；

3.4、数量：1把；

4、显微剪：

4.1、弯头；

4.2、长度：150mm-160mm；

4.3、钛合金材质，无磁，防滑；

4.4、数量：1把；

5、显微剪：

5.1、右弯；刃口带细齿

5.2、总长：170mm-180mm，工作长度：70mm-80mm；

5.3、手柄：钛合金材质；工作端：不锈钢材质；

5.4、数量：1把；

6、显微剪：

6.1、直型，直锐头端

6.2、总长120mm-130mm，工作端长度30mm-40mm；

6.3、钛合金材质；

6.4、数量：1把；

7、显微剪：

7.1、直型，上弯锐头端；

7.2、总长：120mm-130mm，工作端长度：30mm-40mm；

7.3、钛合金材质；

7.4、数量：1把；

8、器械盒：

8.1、材质：316不锈钢；

8.2、尺寸≥400mm×250mm×50mm，带盖；

8.3、数量：1个

#### 12-2	手术显微镜

一、技术参数

（一）、光学系统

1、显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。

▲2、全金属变角双目镜筒，角度调节范围0-180°；

3、双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮。

▲4、12.5倍广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围±7D。

5、目镜视场直径12mm~160mm。

6、电动连续变倍系统，放大倍数1.3X-18.5X。

7、助手镜：配有助手镜系统，助手镜目镜翻转角度不小于180°。

8、多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；明亮度调节、一键开关光源；

▲9、变焦系统：内置原厂一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围F=200mm- 600mm，具备一键自动对焦功能。

10、LCD显示：显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、LED 光源亮度等参数。

（二）、照明系统

▲1、光源: 集成LED照明系统，色温 5500K，CRI≥90,照度＞100000 Lux。

2、照明光斑大小多档可调，照明光斑直径100mm—210mm。

3、配置消光功能:偏光消反光

（三）、支架部分

▲1、六电磁锁控制系统：按钮控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动。

2、落地式支架，臂展≥1350mm

3、配有主镜可调节平衡系统（前后、左右）；

（四）、影像部分

▲1、内置 4K-3D 超高清影像摄录系统，分辨率≥ 3840x2160;

2、影像存储: USB3.0 影像储存，图片、视频记录格式：JPEG;MP4;

3、影像输出方式:双视频输出 1 HDMI、1 DVI 两种端口;

4、影像一键自动对焦功能

5、≥ 27 寸 4k 液晶显示器（含显示器支架、显微镜立柱抱箍）

6、≥55寸3D显示器

（五）、裸眼3D系统

1、屏幕尺寸≥28 英寸，有效画面尺寸: ≥640mm(H)*360mm(V)，屏幕分辨率: ≥3840*2160，屏幕比例: 16:9，色彩: ≥72% NTSC。

2、裸眼 3D 观看距离: 0.6m~1.5m;裸眼3D 观看角度: 水平 50°

3、辅助显示通道 HDMI 输入: HDMI*2，左右 3D 信号输入，支持 1080P@60Hz。

4、人眼追踪功能: 支持带口罩和手术帽识别。

（六）、显微镜摄录像系统

1、主机（不低于）：CPU  i7；内存：DDR4 16G；硬盘：4TB 7200RPM；独立显卡：4G;

2、显示器：≥27 寸 4K 液晶显示器，分辨率≥ 3840x2160；

3、显微镜摄录像系统软件：支持动/静态采集分辨率：3840x2160；支持多视频压缩格式：左右格式MPEG4、 WMV、H.264；视频压缩码率 6~30Mbps；帧率 60Fps；支持病例资料录入、编辑、保存、检索；方便模糊查询手术录像、照片；回放录像，可快进、快退；照片可连续回放

#### 12-3	内镜鼻窦器械

一、技术参数

1、鼻粘膜刀

1.1、镰状：尖头，刀片长≥9mm、中间背厚≥0.6mm、中间高度≥1.5mm；整体为一体式结构。

1.2、双头：

1.2.1半圆形：刀片长≥4.5mm、中间背厚≥1mm、中间高度≥3.5mm。

1.2.2长圆形：刀片长≥10mm、中间背厚≥1.5mm、中间高度≥4mm，具有剥切功能；整体为一体式结构。

2、鼻窦刮匙

2.1、麦粒形：锐口，50°，匙头长≥6mm、中间宽≥2.3mm、中间高≥1.7mm；屋脊形匙背，横向匙柄，整体为一体式结构。

2.2、麦粒形：锐口，50°、90°，匙头长≥6mm、中间宽≥2.3mm、中间高≥1.7mm；屋脊形匙背，横向匙柄，整体为一体式结构。

2.3、微弯：锐口，匙头宽≥3.5mm、厚≥1mm，头杆落差≤2.5mm；带吸引，内侧减压，吸引接头可360°旋转。

2.4、45°、锐口，匙头宽≥3.8mm、厚≥1mm，头杆落差≤8mm；带吸引，内侧减压，吸引接头可360°旋转。

2.5、75°、锐口，匙头宽≥3.8mm、厚≥1mm，头杆落差≤25mm；带吸引，内侧减压，吸引接头可360°旋转。

3、鼻剥离器

3.1、长圆形：

3.1.1中弯：头长≥19mm、宽≥4.5mm厚≥1mm，头杆落差≤4mm；

3.1.2微弯：头长≥19mm、宽≥3.5mm、厚≥1mm，头杆落差≥3.5mm；整体为一体式结构。

3.2、长圆形、尖圆形：

3.2.1中弯：头长≥10mm、宽≥4mm、厚≥1mm，头杆落差≤4mm；

3.2.2微弯：头长≥5mm、宽≥3、厚≥1mm/头杆落差≤3.5mm；整体为一体式结构。

3.3、长圆形、微弯：头长≥15mm、宽≥3.8mm、厚≥1mm，头杆落差≤4mm；带吸引，内侧减压，吸引接头可360°旋转。

3.4、长圆形、下弯：头宽≥3.8mm、厚≥1.5mm，头杆落差≤8mm；带吸引，内侧减压，吸引接头可360°旋转。

4、吸引管

4.1、0°、后弯：直径3-3.5mm，工作长度≥160mm；

4.2、15°、圆柄式：直径3mm，头杆落差≤7.5mm，工作长度≥70mm；带防划帽，吸引接头可360°旋转。

4.3、40°、圆柄式：直径3mm，头杆落差≤22mm，工作长度≥70mm；带防划帽，吸引接头可360°旋转。

4.4、75°、圆柄式：直径3mm，头杆落差≤25mm，工作长度≥70mm；带防划帽，吸引接头可360°旋转。

4.5、110°、圆柄式：直径3mm，头杆落差≤28mm，工作长度≥70mm；带防划帽，吸引接头可360°旋转。

5、鼻探针

5.1、左长右短：

5.1.1左：55°，球直径≤1.3mm，落差≤27mm；

5.1.2右：55-90°，球直径≤1.3mm，落差≤15mm；整体为一体式结构。

5.2、左短右长：

5.2.1左：55°，球直径≤1.3mm，落差≤15mm；

5.2.2右：55-90°，球直径≤1.3mm，落差≤21mm；整体为一体式结构。

6、鼻筛窦钳

6.1、尖圆形：0°，钳片L≥7mm、W≥2.5mm、H≥2mm，钳片L≥8mm、W≥3mm、H≥2.1mm，钳片L≥10mm、W≥4mm、H≥2.3mm；渐扁钳头，碗口后斜。

6.2、尖圆形：45°，钳片L≥7mm、W≥2.5mm、H≥2mm，钳片L≥8mm、W≥3mm、H≥2.1mm，钳片L≥10mm、W≥4mm、H≥2.3mm；渐扁钳头，碗口后斜。

6.3、尖圆形：90°，钳片L≥5mm、W≥2.5mm、H≥2mm，钳片L≥6mm、W≥3mm、H≥2.1mm，钳片L≥8mm、W≥4mm、H≥2.3mm；渐扁钳头，碗口后斜。、

7、抓钳

长圆形：120°，钳片L≥10mm、W≥3.7mm、H≥3.5mm；渐细钳杆。

8、鼻咬切钳

8.1、尖圆形：0°，钳片L≥6.5mm、W≥2.4mm、H≥2.2mm，钳片L≥7mm、W≥2.8mm、H≥2.4mm；斜刃，喇叭状钳口。

8.2、尖圆形：45°，钳片L≥6mm、W≥2.4mm、H≥2.2mm，钳片L≥6.5mm、W≥2.8mm、H≥2.4mm；斜刃，喇叭状钳口。

8.3、圆钝形：0°，钳片L≥6.5mm、W≥2.4mmH≥2.2mm；斜刃，喇叭状钳口。

8.4、圆钝形：45°，钳片≥L6.5mm、W≥2.4mm、H≥2.2mm；斜刃，喇叭状钳口。

8.5、圆形：0°，钳头直径5mm；双侧带侧孔。

8.6、圆形：75°，钳头直径5mm、头杆落差≤32mm；双侧带侧孔。

8.7、侧开口：0°，钳头直径4mm；带吸引，带回弹，吸引接头可360°旋转。

8.8、内开口：45°，钳头直径4mm、头杆落差≤24mm；带吸引，带回弹，吸引接头可360°旋转。

8.9、外开口：45°，钳头直径4mm、头杆落差≤24mm；带吸引，带回弹，吸引接头可360°旋转。

9、鼻息肉钳

9.1、前后开口：长圆形、75°、碗口L≥6mm、直径3.5mm、头杆落差≤32mm；渐细钳杆。

9.2、左右开口：长圆形、75°、碗口L≥6mm、直径3.5mm、头杆落差≤32mm；渐细钳杆。

10、鼻组织剪

直形，剪片L≥8mm、W≥0.6mm、H≥0.7mm；斜刃结构。

11、上颌窦咬骨钳

长方形：0°，钳片L≥7.5mm、W≥1.8、H≥1.9mm；张开角度≥80°，钳片带倒钩带刃口。

12、鼻咬骨钳

长圆口：0°、60°斜切口、切口长≥7mm、碗口W≥2mm、H≥2.7mm；浅锅底形碗口，斜刃刃口，可拆卸结构。

二、工艺要求：

1、切割、咬切、剪切、咬骨类器械硬度≥51HRC。

2、全部器械需经耐腐蚀、耐磨损处理。

三、配置要求：

1、鼻粘膜刀：4把

2、鼻窦刮匙：10把

3、鼻剥离器：8把

4、吸引管：12把

5、鼻探针：4把

6、鼻筛窦钳：18把

7、抓钳：2把

8、鼻咬切钳：22把

9、鼻息肉钳：4把

10、鼻组织剪：2把

11、上颌窦咬骨钳：2把

12、鼻咬骨钳：2把

- 第13包 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-1 | 自动封片机 | 4 | 30 | 120 | 否 | 13-1自动封片机 |
| 13-2 | 包埋盒打印机 | 5 | 18 | 90 | 否 |  |
| 13-3 | 染色封片一体机 | 1 | 50 | 50 | 否 |  |
| 13-4 | 自动组织脱水机 | 1 | 30 | 30 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后90日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第13包

#### 13-1	自动封片机

一、技术参数：

1、封片工作量要求：

▲1.1、封片速度≥1000张/小时

1.2、不需要中性树脂胶封片

1.2.1、处理后的载片装入专用筐内，容量：≥12筐（240张载片）

▲1.3、封片后不需要晾片，可直接在镜下观看。

1.3.1、设有活性炭排风系统和尾气的外排系统，祛除二甲苯废气。

2、封片设定要求：

2.1、胶片切割尺寸可调节，至少包括：45,50,55,60mm

2.2、二甲苯分量调节：≥5档

3、设备要求：

3.1、可对病理组织切片和细胞学切片进行自动封片和干燥处理。

4、使用环境：

4.1、周围温度：10~40℃,相对湿度：30~85% ,相对气压：70~106kpa

4.2、电压范围：中国地区电源220V 50HZ可用范围内

#### 13-2	包埋盒打印机

一、技术参数：

1、打码原理：采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带，不需要打印耗材

2、运行噪音≤60dB，待机无噪音

3、打印效果：字迹精细、无失真、不掉色，激光功率自动补偿功能，确保长期打印效果一致

▲4、打印精度≥2000dpi

5、上料装置：插入式料仓，料仓≥6个，单个料仓容量≥100个包埋盒

6、外部结构：外壳采用高分子材质，耐腐蚀，不生锈

7、具有智能语音提醒功能

▲8、打印速度：2秒/个包埋盒

9、软件兼容性：全中文界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等

▲10、支持蓝牙无线连接

11、≥9寸触摸显示屏

12、配备专用料仓，可以自选激光粉型包埋盒

#### 13-3	染色封片一体机

一、技术参数

1、组织样本处理类型：可同时进行组织学和细胞学样本的HE染色和特殊染色。

2、具备多种容积的染色槽，根据不同染色工作量和染色方法的需要，更换不同容积的药液槽。

2.1、总槽数：总槽数≥52个

2.2、药液槽/烘箱/加温槽配置：药液槽≥40个，烘干槽≥2个 加温槽≥2个

2.3、水洗槽配置：≥4个

▲2.4、开始/结束槽配置：可设置开始/结束槽各3个

3、染色量处理量：≥每小时360片组织切片

▲3.1、每次组织切片染色容量：≥60个载玻片，设有二种规格的染色架，可分别放置20片和10片的组织切片进行染色。

4、烘箱温度： 30℃至65℃可调，步进1℃

▲5、试剂槽规格和容量：试剂槽规格2种

容量要求：160-180ml/个

680-820ml/个

▲6、染色设置程序/染色步骤：可同时设置≥50个不同的染色程序

每个程序可设≥50个染色步骤

可设置药液名：≥ 100个

7、染色时间设置：每个步骤处理时间：0-99分59秒可调

8、设有提高染色性能的振荡、置换促进功能，可适应高浓度的特殊染色，组织篮筐在染色时的振荡幅度1-5档设置、振荡次数1-5个档次设置和振荡速度1-5个档次每个档次的次数可调

9、尾气烟雾控制和外排系统：设有尾气双层活性碳滤系统和外接排放系统

10、液晶显示系统：≥10吋彩色液晶触摸显示屏。

11、通用网络接口和CF卡存储器

12、可通过网络进行应用软件的升级,可与封片机进行连接使用为染色封片一体工作站.

13、染色运转监测系统：实时监视≥11个染色篮的位置、染色时间和剩余时间。

14、设备要求：可对病理组织切片和细胞学切片进行自动封片和干燥处理。

15、封片工作量要求：

▲15.1、封片速度：≥1000张组织切片/小时

15.2、不需要中性树脂胶封片

15.2.1、处理后的载片装入专用筐内，容量：≥12筐（240张载片）

15.3、封片后不需要晾片，可直接在镜下观看。

15.3.1、设有活性炭排风系统和尾气的外排系统，祛除二甲苯废气。

16、封片设定要求：

16.1、胶片切割尺寸可调节，至少包括：45,50,55,60mm

16.2、二甲苯分量调节≥5档。

#### 13-4	自动组织脱水机

一、技术参数

1、组织盒有序、间隔摆放时，最大处理量≥300 个标准塑料组织盒。

2、组织脱水槽的最大浸泡容积≥4.8升。

3、金属脱水篮筐，有分隔板，单个篮筐容量≥125个包埋盒。

▲4、组织脱水槽盖具有可见的双锁钩机械装置压紧、锁定（提供实物图证明）。

▲5、石蜡缸（不含废蜡缸）数量≥4 个。

6、全部石蜡缸位于脱水缸的正下方，抽屉式并排结构, 无需借助工具即可装入或抽出。

▲7、石蜡缸加热温度在50℃～70℃范围内每度可调。（提供证明材料）。

8、所有试剂桶均可自由抽出和推入,方便清洁，防止堵管。

9、启动脱水程序前自动运行试剂桶连接状态检查程序。

10、在延迟启动模式中，可设定程序结束时间，仪器能自动对处理时间进行校验。

11、预计结束时间可设置，0-9天可调。

12、在组织处理期间可对程序进行重新编制，暂时改变运行中的程序的剩余步骤。

13、二甲苯、酒精清洗前，脱水槽自动预热≥10分钟，预热温度≥70℃。

▲14、运行自动清洗程序时，清洗循环次数可自由设定范围：5～15次。（提供证明材料）

15、脱水槽经二甲苯、酒精自动清洗后，自动加热烘干。

16、有温水清洗程序，溶解和去除试剂管道附着沉淀物。

17、全封闭运行，泵出时压力≥33kPa，抽真空时压力达到≥ -70kPa。

▲18、多向旋转阀：陶瓷材质，具有有独立加热系统，加热温度65℃。（提供证明材料）

二、基本配置要求：

1）主机1台

2）试剂瓶12个

3）石蜡缸4个

4）试剂溢液托盘1个

5）石蜡溢液托盘1个

- 第15包 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-1 | 全自动实验室样本采集运输管理系统 | 1 | 500 | 500 | 是 | 15-1 全自动实验室样本采集运输管理系统 |
| 15-2 | 基因测序仪 | 1 | 100 | 100 | 否 |  |
| 15-3 | 高通量基因测序系统 | 1 | 196 | 196 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后90日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第15包

#### 15-1	全自动实验室样本采集运输管理系统

一、技术参数

1、结构设计：采用蜗杆取管方式，自锁机械结构。

2、处理能力：单台智能试管贴标机最大处理速度≥1800管/小时，11台设备≥19800管/每小时。

3、试管容量：≥7种不同试管，装载量≥140支。

4、采血管种类：≥9种，贴采血管的同时，可贴儿童使用的微量采血管。

5、采血管规格：直径范围12-18mm，长度范围75-100mm，塑胶盖符合要求的尿管都可以；可同时贴标采血管和尿管。

6、打印机：内置式热敏打印机，打印纸可装载≥4000张/机。

7、条码打印机：单台智能试管贴标机具备3台打印机，当其中一台设的主打印机故障时，可由副打印机打印标签；整机嵌入式设计回执单打印机。

8、整机嵌入设计条码阅读器。

9、机型体积尺寸：≤600长×400高×200mm宽。

10、净重：≤15kg。

11、电源：AC220V，50Hz。

二、技术功能

1、每个采血窗口旁配置一台智能试管贴标机。

2、采血方式：可满足JCI NPSG.01.01.01要求，可以当着病人的面进行选管和贴标，不会提前或背对病人准备试管。

3、试管仓设定：具备同一种采血管可放置在多个试管仓的设定功能。

4、采血管定位：取试管后试管按照首尾一致的方向进入打印贴标位置，无需判别试管盖子的方向。

5、分级报警：根据故障等级，具备分级报警功能，能够用屏幕分步指导用户处理故障。

6、余量探测：采血管余量探测，LED灯预警，用完设备自动报警。

7、试管仓指引：仓位上可放置样管，直观指引使用者放入正确类型的采血管。

8、打印条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。

9、容纳的标签数量：每台智能试管贴标机容纳2卷标签纸，每卷≥2000张标签。

10、打印格式：标签打印格式可随意设定，支持0、90、180、270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆。

11、试管标签：试管标签内容可设，标签粘贴位置可设。

12、原标签覆盖功能：自动识别原标签的位置，在原标签的位置进行粘贴试管，保证永远保留一条观察试管中血液的透明窗口。

13、其中任何一台智能试管贴标机发生故障不影响其它采血窗口的智能试管贴标机正常运转，系统不瘫痪，实现整体采血服务不间断的目标。

14、具备按照采血相关信息（医嘱信息），自动在采血管仓中选择出正确的采血管的功能。

15、具备按照采血相关信息（医嘱信息），自动把选择出来的各采血管的对应信息打印在标签上的功能。

16、具备把各打印好的标签各自动粘贴在对应的已选择出来的采血管固定位置上的功能。

三、软件功能

1、操作终端配操作指南：在需要用户对仪器进行操作时，仪器会提供操作指南。

2、自我诊断机能：主机故障自我诊断，报告输出系统故障自我诊断。

3、故障位置报警：具备通过触摸屏显示本设备故障方位的功能。

4、系统软件包：能完成采血工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能。

5、软件具备工作人员登陆功能，工作量统计功能；患者信息查询，患者采血状态查询，可扩展患者影像记录功能。

6、资质：所有软件均为自主开发，具备软件著作权证。（需提供证书复印件加盖公章）。

7、中央调度系统。

8、配备服务器，具备从医院 HIS、LIS 系统下载采血相关信息的功能。

9、具备把从医院 HIS、LIS 系统下载的采血相关信息分配到系统各子系统或模块的功能。

10、具备收集各子系统或模块反馈信息的功能。

11、具备向医院 HIS、LIS 系统反馈采血相关信息的功能。

12、具备响应采血工作人员（或采血者）的请求，自动把病人相对应采血项目的采血管传送到发出请求的采血工位功能。

四、其他功能

▲1、项目叠加功能：对于特殊采血需求并抽取相同品规的2支以上标本时，设备可预先设定该品规的备管支数≥2，可直接备管，无需护士二次操作手工备管。

▲2、可以粘贴微量采血管（提供证明材料）。

▲3、可以粘贴尿管（提供证明材料）。

▲4、配备≥3.5英寸液晶显示屏,实时动态显示备管状态,包括备管完成提示、试管托盘状态、仓位缺管提醒、换纸提示等。

#### 15-2	基因测序仪

一、技术参数：

1、在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列，可用于辅助诊断疾病或疾病易感性。

2、可开展低深度全基因组测序、靶向捕获/多重测序、小型基因组测序、RNA测序、全外显子测序等科研应用，可开展胎儿染色体异常无创产前基因检测、胚胎植入前染色体异常检测、单基因遗传病基因检测、宏基因组检测等临床应用。

3、测序仪及试剂、芯片全部为国产。

4、测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。

5、通量：单次运行可产出≥150G碱基的序列信息。

6、序列数目：单张芯片单次运行可产出≥500M有效信号点。

7、平台：配置两种规格芯片。高通量芯片（FCL）能满足≥500M 有效信号点，中通量芯片（FCS）能满足≥100M 有效信号点。

▲8、序列读长至少含有SE50、PE100可选，且有成熟试剂盒已获药监局批准可用于临床。

9、样本标签序列≥9个碱基（bp）。

10、芯片：采用规则阵列技术。

▲11、自样品放入基因测序仪后无需PCR反应。

12、数据质量：使用标准文库，采用SE50，PE100测序读长时， 85%以上的碱基数据质量高于Q30。

13、检测模式：提供一键测序模式。

14、测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。

15、自动化信息分析：基因测序仪的服务器，配有专业的数据处理分析软件，软件支持全功能、本地化离线处理功能，测序原始数据无需联网即可完成数据的存储、分析、生成报告报告等全部操作。

▲16、仪器适用海拔为 0-3000米，可支持高海拔、低气压环境中也能开展检测服务项目。

▲17、具备与此平台适配的肿瘤相关的高通量基因检测试剂盒，需提供三类医疗器械注册证以及适配证明材料。

18、具有配套的肿瘤检测相关分析软件，且软件获得二类医疗器械注册证。

19、可拓展临床应用，具备与此平台适配的生育相关的高通量基因检测试剂盒≥3种，需提供三类医疗器械注册证以及适配证明材料。

20、可拓展临床应用分析，具备与生育相关的高通量基因检测试剂盒配套分析软件≥3种，需提供医疗器械注册证。

#### 15-3	高通量基因测序系统

一、技术参数：

- 1、在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列，可用于辅助诊断疾病或疾病易感性。

- 2、可开展全基因组测序、全外显子测序、表观基因组测序、转录组测序、宏基因组测序、单细胞测序等科研应用，可开展胎儿染色体异常无创产前基因检测、胚胎植入前染色体异常检测、单基因遗传病基因检测、遗传性肿瘤基因检测、遗传性乳腺癌基因检测、肺癌个体化诊疗基因检测、未知病原微生物基因检测等临床应用、新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测等。

- ▲3、通量：单次运行可产出≥1000G碱基的序列信息。

- ▲4、序列数目：单张芯片单次运行≥1500M有效信号点，双芯片模式单次运行可达到3000M有效信号点。

- ▲5、光学系统：具有四通道光路识别。

- ▲6、序列读长至少含有SE50、PE100可选，且有成熟试剂盒已获药监局批准可用于临床。

- 7、样本标签序列≥9个碱基（bp）。

- 8、可连续读取12个以上单个重复碱基序列信息。

- ▲9、单次可同时运行≥2张芯片。

- 10、芯片采用规则阵列技术。

- ▲11、自样品放入基因测序仪后无需PCR反应。

- 12、数据质量：使用标准文库，采用SE50，PE100测序读长时， 85%以上的碱基数据质量高于Q30。

- 13、检测模式：可提供一键测序模式。

- 14、信息分析：自动本地化完成信息分析，分析结束后直接输出检测报告。测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。

- 15、加载系统：能满足自带或外置样本加载系统的功能，实现芯片制备，不同芯片可以加载不同样本。

▲16、仪器适用海拔为 0-3000 米可以正常运行,可支持高海拔环境中也能开展检测服务项目。

17、具备与此平台适配的病原相关的高通量基因检测试剂盒，需提供三类医疗器械注册证以及适配证明材料。

18、具备配套的高通量基因检测病原相关分析软件≥2个，需提供医疗器械注册证。

19、可拓展临床应用，具备与此平台适配的生育、肿瘤相关的高通量基因检测试剂盒≥5种，需提供三类医疗器械注册证以及适配证明材料。

20、可拓展临床应用分析，具备与生育、肿瘤相关的高通量基因检测试剂盒配套分析软件≥5种，需提供医疗器械注册证。