项目名称：北京老年医院医疗设备维保集采服务项目

项目编号：ZXHD24009

包    号：02包

包 名 称：直线加速器维保

- 采购需求

一、 采购标的

| 包号 | 包名称 | 内容 | 数量 | 分包最高限价 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 直线加速器维保 | 直线加速器维保 | 1项 | 68.91万元/3年 | 为采购人指定品牌/型号的直线加速器提供维保服务（包括备件更换）。 设备报修：初次电话响应时间：接到采购人通知后1小时内进行响应；现场响应时间：接到采购人通知8小时内到达现场；工程师服务时间:365天×24小时。 |

二、商务要求

1.服务期限和地点：

1.1 服务期限：3年，合同一年一签

1.2 服务地点：采购人指定地点

- 付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

三、技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是“北京老年医院医疗设备维保集采服务项目（02包：直线加速器维保）”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

2.服务内容及要求

2.1 维保设备情况：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器 | 瓦里安CL-IX加速器 | 1台 | 2016 年投入使用 |

2.2 维保类型：所有人工费用

2.3 如需更换备件，供应商应进行更换（价格已包含在投标总价中），所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的原厂零配件，并提供零配件的相关材料。维保项目结束前，保证设备状态正常，不得带病出保，并提供当年的设备总体状态总结。

2.4 供应商需达到服务期间保证保修设备开机率达到95%以上, 如开机率达不到要求，每超过一天则维保服务期相应延长1天。

2.5 设备报修：初次电话响应时间：接到采购人通知后1小时内进行响应；现场响应时间：接到采购人通知8小时内到达现场；工程师服务时间:365天×24小时。

2.6 提供每年不少于1次的详细设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。

2.7 在保修服务期内，供应商免费提供直线加速器生产厂家对设备的软硬件安全升级，系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。

2.8 供应商所使用的维保软件必须是制造商的正版软件。若因供应商提供的产品及备件问题维保设备被国家药监局检查为不合格，供应商应承担一切相关责任，并确保项目涉及的知识产权相关事项符合国家法律法规的规定，并承担相关法律责任。

2.9 为确保维修状态下的开机率，供应商需常年备有加速管、磁控管、电子枪、靶等四类核心备件。

2.10 供应商需具备远程诊断系统，可以进行前瞻性和预防性维修并可以提供远程维修技术支持和远程临床运用服务支持等功能。

2.11 为确保设备治疗安全，在保修服务期内，供应商应免费提供所维保设备制造商对设备的软硬件安全升级，系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。

2.12 供应商拟派的维保服务人员须具备设备制造商出具的技术服务培训认证证书（提供证书复印件并加盖供应商单位公章）。