# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT维保服务 | ## 一项 | ## 1.5年 |

二、商务要求

1.实施的期限和地点：

# 1.1采购项目（标的）实施的时间：按首都医科大学附属北京世纪坛医院要求

# 1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）：

以最终合同签订为准。

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院提供CT维保服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

2 验收标准

# 2.1符合采购人服务范围要求。

# 2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

# 2.3完成采购人要求的工作内容。

# 2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

3. 服务内容要求、技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（一）维保设备信息

设备名称：电子计算机断层扫描设备，数量：1套，品牌：GE，型号：Revolution CT；

（二）基本要求

1、最终服务商具有全新球管更换的能力；

▲2、最终服务商在本地有CT系列设备专职技术支持团队≥4人，且至少1名具备10年以上服务年限。提供技术支持团队每位工程师姓名及原厂培训考核合格授权资质证，且在考核合格有效期内；

3、最终服务商可取得相关设备生产者研发部门和工厂的技术支持；

4、最终服务商有合法权限访问所维修保修保养设备的原厂全球维修经验数据库《Offline knowledge》，提供有效的访问用户名；

5、最终服务商具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件；

▲6、最终服务商所有更换的零部件必须是该设备的原厂备件；

7、最终服务商能合法并及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改进措施即FMI；

▲8、最终服务商具备合法获得、可完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key）；

9、最终服务商在北京市设有一个常驻服务机构且在北京设有备件仓库。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、最终服务商具备免费客户服务专线电话。每年365天开通，并有专人接听并全程协调资源。每天开通服务时间≥14小时；

2、到达现场时间≤24h；

3、每年提供设备定期保养≥4次，并提供符合原厂技术要求的保养报告；设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。

▲4、全系统保修合同包括主机、工作站所有配件和人工费和球管和探测器免费更换；

5、设备开机率≥95%以上（365天），停机每超过1天，保修期顺延3天；

6、每月巡检≥1次

（四）远程服务

1、设备运行分析管理

1.1、客户可通过登录提供的链接查询设备状态信息

1.2、支持远程服务的记录查询

1.3、支持设备使用分析统计（扫描量，使用序列等）

2、设备维修维护管理

2.1、提供设备维修的历史记录服务报告

2.2、提供设备维护的历史记录服务报告

2.3、提供设备合同状态查询；

2.、提供工程师的派工状态查询

▲3、提供一台远程服务终端接入设备；