- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都儿科研究所配置儿童发育与健康研究平台仪器设备，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 高通量微电极阵列系统 | 1 | 是 |
| 2 | 2-1 | 蛋白层析系统 | 1 | 是 |
| 3 | 3-1 | 多孔板活细胞工作站 | 1 | 是 |
| 4 | 4-1 | 研究级正置荧光显微镜 | 1 | 是 |
| 5 | 5-1 | 便携睡眠检测综合分析评估系统 | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后后10天内。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都儿科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.	投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.	投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.	投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.	投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.	投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.	在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备质量保证期自验收合格之日起不少于5年，质保期内卖方负责免费维修、更换配件。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家（或境内总代理、独家代理）公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1高通量微电极阵列系统

一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、主机

1、场电位检测

▲1.1、场电位检测通道≥350个，且所有电极通道均可同时记录并实时监测样本的电生理数据；

1.2、场电位检测范围-20mV至+20mV，采样频率12.5K Hz;

1.3、可进行心肌细胞电生理检测；

1.4、可提供≥4种电生理相关参数，至少包括场电位、局部细胞外动作电位(LEAP)、收缩、传播；

2、实验过程无需使用任何染料、标签和报告子，对样本也没有物理及机械损伤。

3、刺激模块：

▲3.1、具备电压刺激和电流刺激功能；

3.2、电刺激时，任何板型上电极阵列中的所有电极都能被同时选中，以完成单孔中多个电极的共刺激；

3.3、电流刺激范围：-250μA至+250μA，刺激时长最大可达1000ms；

3.4、电压刺激范围：-1.2V至+1.2V，刺激时长最大可达1000ms；

4、样本环境控制系统

4.1、主机内置样本环境控制系统，可集中控制完成气体及温度；

4.2、CO2气源浓度范围：0-100%；检测仓CO2调节范围0-10%；检测仓温度范围：环境温度+7℃至46℃；

5、阻抗检测功能模块：

5.1、配合多孔板电极及原位闭环测试技术，可实时、无标记、无损地记录并分析非兴奋性细胞（如肿瘤细胞、体细胞、免疫细胞等）阻抗值的变化；

5.2、可通过阻抗检测开展哺乳动物细胞增殖、细胞毒性、病毒学实验、肿瘤球检测、克隆形成实验、肿瘤免疫、细胞转染与转导、划痕及细胞迁移实验、屏障功能等相关实验；

6、光遗传控制模块：

6.1、具备原厂光遗传控制模块；

6.2、单孔内独立光通道数量≥3个；

7、记录时所有样本位于主机内部，对外界机械震动及电子干扰提供360度完全屏蔽；

8、更换板型时无需做任何硬件调试或改动；

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能；

2、内存：≥16G；硬盘≥4T；Windows 10 Pro系统；

3、彩色液晶显示器≥21英寸；

4、打印机：黑白激光打印机；

（三）、软件功能；

1、软件内嵌信号质控程序，软件可根据其中的活跃电极进行数据质控和参数计算；

2、具备神经数据分析软件，分析指标≥50条；

（四）、配套耗材：

1、可提供电刺激专用多孔MEA板型；

2、可提供≥2种通量的独立多孔MEA测试板现货；
3、可提供不透明和全透明板底的MEA板，并可在完成电生理记录后对同一样本开展下游的其它实验；

4、所有现货板型每孔内由多电极（≥5个）组成电极阵列；

三、主要配置：

1、主机：1台；

2、工作站：1套；

3、软件：1套；

第2包 品目2-1蛋白层析系统

一、数量：1套

二、主要用途：可纯化分析多种生物活性分子，包括蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子等；

三、技术参数：

1、系统泵：

▲1.1、全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都要有独立除气阀；泵头材质：钛合金材质。

1.2、单泵流速范围：0.001-25ml/min；

1.3、双泵模式运行：0.1-50ml/min；

1.4、具备恒压调速功能，软件可调节流速简单，不需要泵头的更换或者阀门操作；

2、光源：

2.1、光源与检测器通过光纤连接；

2.2、波长范围：不少于200nm-700 nm；

2.3、可通过单色器可以连续选择、同时检测≥3个波长，波长调节范围≤1nm；

可满足品牌型号：

3、紫外检测量程范围：不少于±5AU；线性：≤2%；

4、电导检测器

4.1、实时自动检测；

4.2、检测范围：0.01mS/cm-999.9mS/cm；

4.3、精确度：±0.01mS/cm；

5、缓冲液切换阀：在单个阀上可实现2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口的选择；

6、出口阀组件：收集位置≥3个，可自动切换收集位置；

7、组分收集器：

7.1、可根据体积或峰自动收集；

7.2、收集范围：0.1ml-50ml；

7.3、具有滴感应器和防滴漏功能；

▲8、流路：PEEK惰性材料，保持蛋白活性；

9、控制软件：内置层析柱和凝胶的信息，可直接选择层析柱、智能编程；

10、工作条件：

10.1、环境温度：4-35℃；

10.2、相对湿度：20-95%，无冷凝水；

10.3、电源：AC 100-240V，50Hz±1 Hz；

10.4 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定；

四、主要配置

1、主机（包括系统泵、紫外检测器、电导检测器、单入口缓冲液切换阀和单出口阀组件）：1台

2、收集器：1个

3、控制软件：1套

五、技术资料

1、免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

2、提供相关应用技术资料。

六、售后服务

1、提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场进行操作及维护培训。

2、整机质保≥5年，在质保期内，所有服务及非耗材配件全部免费。

3、质保期内，投标人应每年对所供设备提供定期回访及设备维护保养。

4、供应商在国内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时到达现场。

5、巡检：每年≥2次；预防性维护：每年≥2次。

6、投标人或生产厂商的应用支持可针对采购人提出的特殊试验，协助建立实验方案。如果采购人将来有新的技术应用，可派专业技术人员协助。

7、交货期：合同签订后后10天内。

8、交货地点：用户指定地点。

第3包 品目3-1多孔板活细胞工作站

- 数量：1套

- 用途：可在培养箱内原位观察记录活细胞连续变化，得到活细胞动态变化视频和实验分析数据态功能多样性研究。

三、技术参数：

（一）、主机：

1、光源：

1.1、明场、荧光光源均为长寿命LED光源，寿命≥50,000小时；

1.2、光源强度可调强度；

1.3、无需预热，实验后无需降温，即开即用；

2、光学通道：

▲ 2.1、光学通道≥5个，会少包括红、绿、蓝三色荧光通道、明场、相差通道；

2.2、5个光学通道成像可自动任意叠加了；

2.3、可同时进行具有红、绿、蓝三色荧光通道及明场、相差通道等不少于5个光通道的延时成像；

2.4、荧光通道采用固态光学系统设计；

2.5、蓝色：激发波长，370nm-410nm以内；发射波长，429nm-462nm以内；

2.6、绿色：激发波长，473nm-491nm以内；发射波长，502nm-561nm以内；

2.7、红色：激发波长，580nm-598nm以内；发射波长，612nm-680nm以内；

▲3、滤镜规格：双向三色滤镜；

▲4、物镜配置：配置4×物镜1个、10×相差物镜1个、20×相差物镜1个、40×相差物镜1个、60×物镜1个；100×物镜（油镜）1个；

5、物镜转盘≥4孔位；

6、聚焦方式：自动聚焦、用户自定义聚焦，Z轴层扫聚焦；

7、全电动载物台：

7.1、扫描面积：≥120mm×80mm；

7.2、扫描精度≤1μm；

7.3、96孔板的全板扫描速度≤2min@明场成像时、10X镜下；

8、相机：

▲8.1、像素≥500万，成像位数≥12位；
▲8.2、最大分辨率≤0.1μm/pixel；

8.3、光源及CMOS摄像头在拍摄间隔期间自动休眠；

8.4、成像模式：明场成像、相差成像、荧光成像、叠加成像、Z轴层扫成像、延时成像、定点录像、拼接成像；

8.5、Z轴层扫：

8.5.1、范围≥10000um，步进≤100nm；

8.5.2、在Z轴浮动的上下焦距范围内捕获一系列的高分辨率图像，可以通过自定义逐层捕获的层量或者每个Z轴层面的距离来确定所捕获的图像数量；

8.6、拍摄时间间隔可调，最小时间间隔≤1秒；

8.7、拍摄过程可自动聚焦、自动曝光以及自动LED强度调整，并自动采集活细胞随时间变化的图像，根据时间变化的图像可以输出动态录像；

▲ 9、设备适用环境：

9.1、温度范围：0℃- 42℃；

9.2、湿度范围：5% - 95% RH不凝结；

9.3、整机可放入常规二氧化碳培养箱、厌氧培养箱、三气培养箱、4℃冰箱、超净工作台等；

9.4、无需专人值守，一边培养细胞一边拍摄，拍摄时长无上限；

10、培养容器：兼容各种常规培养容器，包括6-1536孔板、培养瓶、培养皿、载玻片、微流控芯片等；

（二）、工作站：

1、CPU：i7或以上性能；

2、内存≥32G；硬盘≥2TB；

3、彩色液晶显示器≥27英寸；

4、打印机：彩色喷墨打印机

（三）、采集分析软件

1、数据分析时可根据需要自定义分析区域的形状，并实现AI自动定量该区域相关指标；

2、可自动记录日志文件；

3、数据存储格式： TIFF、JPEG、BMP、PNG、MP4、AVI；

4、远程控制：可以远程控制实时观察样品状况，无需进入细胞间即可获取实验数据和调整拍摄方案。

6、可对细胞趋化、血管生成、受精卵发育等特殊实验实时拍照，生成视频；

7、可在明场和荧光场条件下，完成在任意多孔板内对3D肿瘤球的拍照；

8、可在明场或荧光条件下，完成在任意多孔板内对类器官的拍照；

9、可自动对单细胞及群体细胞进行定量统计，提供形态学和行为学参数，包括细胞计数，圆度，面积，周长，荧光强度，速度，加速度等；

10、可自动完成包含细胞汇合度、转染效率、划痕愈合、克隆计数、类器官分析实验在内的应用分析；

11、可进行复杂的表型定量分析，包括亚细胞结构分析，钙离子震荡分析、心肌跳动、细胞共定位分析、神经生长分析、肿瘤球体、干细胞集落分析、胞吐作用、细胞芯片分析；

12、可自动定量明场细胞汇合度指标，用于细胞增殖、细胞凋亡、细胞毒性等药物筛选和评估的研究；

13、可自动定量荧光场细胞汇合度、荧光数量指标，=用于转染效率、细胞杀伤、细胞吞噬、抗体内化、药物递送等研究；

14、可监测整孔内干细胞克隆形成过程，追溯验证单克隆性，同时可自动定量克隆数量、克隆面积和圆度等指标；

15、细胞划痕实验中，AI自动定量划痕面积（Area）以及细胞迁移速度（Speed）；

16、可进行细胞运动追踪、纤维跟踪、细胞核追踪、颗粒追踪实验，绘制运动轨迹及给出相关运动分析数据；

17、具备一键自动细胞计数功能，可对使用细胞核染色的视野进行细胞一键计数，自动计算细胞数，无需流程设计；或可通过荧光染料种类、强度和细胞大小进行细胞亚群的划分和计数；

18、具备图像分割和无缝拼接功能，可对感兴趣的局部区域进行图像分割捕获拍照，自动拍摄和无缝拼接成大视野下高分辨率的完整图像；

四、主要配置

1、主机：1套

2、工作站：1套

3、图像分析及处理软件：1套

五、售后服务

1、在货物到达后，投标人负责设备安装、调试、运行、性能测试并提供完整的报告，保证采购人正常使用；

2、投标人提供操作手册及维护手册；

3、质保服务

3.1、质保期：自验收完成之日起计算，≥5年；

3.2、质保期内投标人负责免费维修、更换配件；

3.3、在质保期内，投标人应在接到采购人要求对所购仪器设备进行维修通知后2小时内响应，48小时内派人到现场进行维修服务，7个工作内排除故障，所有费用由投标人承担；

3.4、质保期内，投标人应每年对所供设备提供定期回访及设备维护保养；

3.5、质保期内，提供主机软件、硬件免费升级服务；

4、投标人或生厂商可针对采购人提出的特殊试验，协助建立实验方案。如果采购人将来有新的技术应用，投标人可派专业技术人员协助；

6、提供在北京地区设有的维修及售后服务网点具体分布情况，包括网点地址、电话、联系人等；

7、备件供应期≥10年；

8、巡检：每年≥2次，预防性维护：每年≥2次；

9、培训等相关要求

9.1、在安装调试完毕后，投标人派专业售后技术专家到现场提供技术培训。承诺保证采购人的使用人员正常、熟练地操作设备，软件使用和设置以及仪器日常维护保养程序；

9.2、投标人在中国境内设有专业的培训中心，为采购人提供两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。

第4包 品目4-1研究级正置荧光显微镜

一、数量：1套

二、主要用途：主要用于切片的明场（BF）、荧光（FL）观察和研究工作；

三、技术参数：

（一）、显微镜主机：

1、研究级正置显微镜，可作明场观察、荧光（FL）观察；

▲2、学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离：45mm；

3、调焦系统：

3.1、调焦行程≥25mm；

3.2、具备聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调；

3.3、最小微调刻度单位≤1μm；

4、观察镜筒：

4.1、三目观察筒，倾角：30°；

4.2、视野数≥25mm；

5、明场照明：

5.1、内置透射光柯勒照明器；

5.2、光源：LED；

5.3、具有光强预设功能，预定中心亮度连续可调；

6、物镜：

▲6.1、配置4×、10×、20×、40×、100×万能平场半复消色差物镜各1个；

6.2、4×物镜：N.A.≥0.13，W.D.≥17mm；

6.3、10×物镜：N.A.≥0.3，W.D.≥10mm；

6.4、20×物镜：N.A.≥0.5，W.D.≥2.1mm

6.5、40×物镜：N.A.≥0.75，W.D.≥0.51mm；

6.6、100×物镜：N.A.≥1.3，W.D.≥0.2mm；

7、载物台：

7.1、具备右手、低位置同轴驱动选钮；

7.2、具备陶瓷覆盖层；

8、10×目镜：

8.1、视场数≥25mm ；

8.2、屈光度调节范围：-500D～+500D；

▲9、物镜转盘：≥5孔编码物镜转盘；

10、摇摆式聚光镜N.A.： 0.9-0.16；

11、荧光照明：

11.1、荧光光源： LED，寿命≥20000小时；

11.2、激发镜转换器≥8孔位；

11.3、荧光激发块：紫外激发

11.4、荧光滤色片组：红、绿、蓝、黄；

（二）、彩色制冷型显微数码相机：

1、芯片规格：≥1/1.2 英寸；

2、最大像素：≥2000万；

3、感光灵敏度：ISO 200-ISO6400范围内≥5档可选；

4、像素混合：具备2×2像素混合功能；

5、图像帧频：≥60 fps@1920×1200 (1×1)；

6、图像传输时间：≤4s@分辨率4800×3600；

7、测光方式：≥4种，至少包括全幅、30%；

8、测光模式：手动、自动、荧光自动（SFL）；

9、曝光时间：40μs-60s；

10、制冷模式：Peltier制冷；

11、动态范围：≥12bit；

12、白平衡：自动、单触、手动、区域指定；

13、黑平衡：自动、单触、手动、区域指定；

14、支持波长范围：400nm-1000nm，配备可调节红外截止片；

15、数据接口：USB3.0或以上

16、光学接口：C型接口

17、具备明场、弱荧光、近红外成像功能；

18、具备位置导航功能；

（三）、图像处理工作站：

1、CPU：i7或以上性能；

2、内存≥16G；硬盘≥1T；

3、彩色液晶显示器≥27英寸；

（四）、图像分析软件

1、可显示图像中的直线上灰度强度变化；

2、可在图像上添加注释、箭头；

3、可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度；

4、可对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数；

5、可以改变图像分辨率；

6、可旋转图像；

7、支持反转、低通、高通、锐化等滤镜；

8、可对单荧光通道图片做色彩合成；

9、可合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

10、输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系；

11、可做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理；

12、可对多幅视野相邻的图像做大图拼接；

13、可测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL；

14、可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息；

15、 手动计数：支持分组功能，数据可输出到Excel；

（五）、工作条件

1、电源：AC 220V10%，50Hz2%；

2、环境温度：5℃-40℃；

3、最大相对湿度：≤80%即可运行；

第5包 品目5-1便携睡眠检测综合分析评估系统

一、数量：1套

二、主要用途：用于儿童、成人的睡眠呼吸暂停的诊断；

三、技术参数：

1、记录盒：

1.1、便携式，既可以应用于睡眠实验室，也可以在病房进行监测；

1.2、信号检测通道：≥6个，至少包含外周动脉张力信号、脉搏、鼾声、体位、血氧饱和度、呼吸事件；

▲1.3、采用3维腕动记录仪或者三维体位传感器探测患者体位，无需胸腹绑带；

1.4、连续记录时间≥8h；

2、工作站：

2.1、CPU：i7或以上性能；

2.2、内存：≥16GB；硬盘≥1 TB；

2.3、彩色液晶显示器≥23英寸；

2.4、打印机：黑白激光打印机；

3、分析软件：

3.1、检测原始数据可实时回放并允许人工调整；

3.2、报告中可提供整个记录期间的体位变化曲线和各体位所占的睡眠时长与百分比；

▲3.3、睡眠报告中可提供患者的清醒、睡眠的具体时间；可提供浅睡眠、深睡眠，眼动期等睡眠结构，并以曲线图及百分比展示；

3.4、睡眠报告中可提供记录期间鼾声的变化曲线以及不同分贝所占总睡眠时间的百分比；

3.5、睡眠报告中可分别提供快速眼动期和非快速眼动期的呼吸紊乱指数、呼吸暂停低通气指数和氧减指数；呼吸暂停低通气指数和氧减指数睡眠报告自动生成，无需人工校正。

四、主要配置：

1、便携睡眠检测设备1套；

2、工作站：1套；

3、分析软件：1套；