# 第五章  采购需求

# 一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 是否允许进口产品参与投标 | 数量 | 交货期 | 交货 地点 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型仪器共享管理系统 | 否 | 1套 | 合同签订后90个日历天内完成货物的供货及安装调试 | 北京市农林科学院 | 工业 |
| 2 | 梯度荧光定量PCR系统 | 是 | 1套 | 合同签订后90个日历天内完成货物的供货及安装调试 | 北京市农林科学院 | 工业 |
| 3 | 人工气候养虫室 | 否 | 1套 | 合同签订后90个日历天内完成货物的供货及安装调试 | 北京市农林科学院 | 工业 |
| 4 | 快速超高分辨共聚焦系统 | 是 | 1套 | 合同签订后90个日历天内完成货物的供货及安装调试 | 北京市农林科学院 | 工业 |
| 5 | 智能成像系统 | 是 | 1套 | 合同签订后90个日历天内完成货物的供货及安装调试 | 北京市农林科学院 | 工业 |

注：完成上述设备的供货、运输、安装、调试、配合后期验收、使用培训、售后服务等。

二、设备参数

以下设备参数中“★”条款为废标条款；“#”条款为扣分款；其他无标记条款为一般条款。

# 一、大型仪器共享管理系统

## 1 项目总体要求

#要求系统采用B/S架构，C#语言开发，基于.Net Core框架，支持Windows和Linux跨平台部署，支持SQL Sever和Mysql数据库。

## 2 系统总体功能

#要求为单位内、单位外用户提供统一的实验室仪器共享管理门户入口，支持灵活搭载用户管理、课题组管理、用户工作台、仪器管理、培训管理、仪器预约、授权管理、计费管理、报障与维修、查询及统计报表、门户及内容发布等功能模块。

## 2.1用户管理

要求支持用户注册、管理审核、登录认证功能，管理员可通过此模块管理用户预约仪器的资质和相关权限设置。

1、支持用户基本信息登记，支持用户设置角色、新增、导出、批量导入、批量删除、批量审核通过、批量审核不通过、批量禁止登录和批量禁止预约功能；

2、支持用户类型设置，信用额度设置，自定义设置额度预警值、不可使用值、不可预约值；

#3、支持设置用户管辖范围，如：管理的设备、管理的地址、管理的用户、管理的考试；根据用户的身份类型，管理员可以自定义设置不同的管理范围；(提供系统截图)

4、支持在查看用户使用权限，包括仪器授权、仪器周期性授权、门禁授权和门禁周期性授权，支持对用户授权新增、修改和删除；

5、支持查看用户仪器使用资质，支持通过仪器名称、审核状态进行检索，支持新增、批量审核、删除使用资质功能。

## 2.2课题组管理

要求支持课题组管理功能。

1、要求支持编辑课题组基本信息，包括：课题组名、当前状态、联系方式、创建时间、结束时间、编号、类型、所属学科、所在地、用地面积和所在地等。

2、支持导师实时新增或删除课题组成员或合作导师，支持定义课题组成员的付费方式为导师账户付费或分配经费。

3、支持导师对课题组成员进行预警值、不可预约值和不可使用值设置。

4、实验人员在申请注册时，需经过导师审批，审批通过后可以直接加入课题组，无需二次手动添加；支持导师具备设备培训、设备预约和送样申请审核功能。

#5、支持导师查看课题组成员预约记录、使用记录、培训记录、考试记录和设备使用申请记录，并支持查看记录详情；支持导师查看学生考试答题情况，方便导师更好的指导学生进行实验操作。(提供系统截图)

6、支持导师查看账户余额。

1)账户概览可以查看账户余额、真实币、赠送币；支持查看账户存款记录，支持通过申请时间、审核情况和存款编号进行检索存款记录。

2)收支明细可以查看课题组成员在预约、培训、送样等扣费信息，支持通过申请时间、类型和收支类型进行查看，支持导出功能。

7、支持导师查看扣费记录，包括：机时扣费、手工扣费、送样扣费和培训扣费，支持查看扣费记录详情，支持导出扣费记录功能。

## 2.3用户工作台

1、实验人员工作台：展示导师信息、课题组名称、课题组余额信息、剩余额度、预警值、不可使用值、不可预约值；提供日程列表信息，实验人员可以查看所有预约信息，支持点击跳转到详情页面；支持通过常用设备、收藏的设备直接预约仪器；支持消息通知查看，点击更多可以跳转到消息通知页面。

2、导师工作台：要求支持查看所有课题组成员付费方式，点击可以跳转到课题组成员管理页面；提供日程管理列表，支持查看课题组所有预约信息，点击可以查看预约详情；支持快捷新建课题项目；支持查看账户费用统计信息；支持消息通知查看，点击更多可以跳转到消息通知页面。

#3、管理后台总览：要求支持我的待办事项、我管理的仪器、我管理的机构、快捷入口、消息查看等功能，支持新增和移除管理组件模块，支持鼠标拖动各个组件模块，支持一键还原为组件初始状态。

1)我的待办包括：使用资质审核、培训审核、设备报障、设备预约审核和用户注册审核，支持快捷点击跳转至审核页面。

2)我管理的仪器：支持以饼状图的方式展示仪器机时占比、仪器实时使用情况，提供仪器机时排行。

3)我管理的机构：支持以饼状图的方式展示仪器机时情况，提供机构机时前6位排行榜、机构机时后6位排行榜。

4)快捷入口：自定义添加快捷入口，支持点击快捷按钮快速进入到仪器使用记录、机时扣费和用户管理等对应的页面。

5)消息：支持显示消息标题、部分消息内容和消息通知时间，点击后跳转至消息通知页面。

## 2.4仪器管理

1、要求支持管理员通过系统后台，发布和管理开放预约的仪器，填写仪器相关信息，包括：仪器名称、资产编号、所属机构、放置地点、设备来源、资产负责人、联系电话、联系邮箱、型号、规格、产地、厂家、所属品牌、出产编号、出产日期、购买日期、供应商、价格、上线时间、使用性质、是否大型设备、所属分类主要规格及技术指标、主要功能及特色(应用范围)、服务内容、仪器设备图片上传、设备使用相关说明和备注等。

2、支持仪器状态的修改，如：在用、多余、待修、待报废、降档和其他，支持对当前的状态进行描述。支持记录仪器状态修改日志，包括：创建人、创建时间、更改前状态、更改后状态、备注以及状态描述。

3、支持仪器扩展信息补充，以便于后期对接国家科技部平台进行数据上报，包括：高校固定资产分类（教育部)、仪器设备类别、主要学科领域、设备分类名称（科技部）、主要购置经费来源、所属资源载体、海关监管年限、进口报关单编号、仪器设备在进口报关单上名称、免税证明号、海关放行日期、进口报关单项号、入账日期、资产管理员、邮政编码、上报地址等。

4、支持仪器附件上传，附件支持文件类型:doc,docx,jpg,png,gif，支持设置为用户登录后才可下载。

5、支持仪器信息同步管理，通过Excel一键导入或后期对接资产系统进行数据同步。

6、支持实验人员在门户仪器预约界面查看使用者、总次数、总时长、收藏者、仪器收费标准、设备型号、当前状态、负责人、联系人、放置地点、仪器基本信息、公告及同类仪器等信息；支持仪器预约、送样预约、附件下载、仪器收藏和故障报告功能。

## 2.5培训管理

1、支持管理员设置是否需要培训完成后才能预约仪器。

2、支持设置审批流程为管理员审核或导师和管理员都需审核。

3、支持培训计费，管理员可根据实际情况制定收费金额。

4、支持为仪器制定培训计划，包括：培训时间、培训人、培训地点、培训时间是否不对外开放预约和培训人员数量上限等，支持自定义培训完成后可以预约哪些时段。

5、如未经过培训的实验人员在申请预约仪器时，提示实验人培训未通过，支持点击“申请培训”快捷键进行培训申请，申请成功后支持查看培训详情。

## 2.6预约规则管理

要求支持仪器使用资质审查、预约定义设置、预约规则、节假日设置等功能。

1、实验人员预约仪器时系统自动对账户进行资格审查：仪器黑名单、不良行为、培训申请、使用设备权限、在线考试（设备、机构）、使用反馈和使用评价；账户审查未通过资质审查的，系统需提示有哪些未通过的资质，如需培训申请或使用权限申请的则提供快捷申请按钮；通过资质审查的可直接预约仪器。

#2、预约设置(提供系统截图)

1)支持设置仪器是否开放；

2)支持设置机时预约方式：授权使用、需要预约、停用预约、随到随用；

3)支持设置提前开放期限：可提前多少分钟开放；

4)支持设置提前预约期限：最早提前多少天预约，最晚提前多少分预约；

5)支持设置预约审核：需要审核，无需审核；

6)支持设置取消预约：至少提前多少分钟取消，未结束的预约是否允许取消，已审核的预约是否允许取消；

7)支持预约弹窗提示；

8)支持预约页面提示；

9)支持按工作日设置开放时间，自定义预约时间单位，自定义修改起始分钟，自定义每天开放的时间段；

10)支持设置账户低于多少元不可预约；

11)支持设置是否显示预约人联系方式；

12)支持自定义预约可选多个部件；

13)支持强制使用评价；

14)支持强制进行考试：要求支持选择考试试卷。

#3、预约规则(提供系统截图)

要求支持以下规则设置：

1)不可预约时间

支持用户根据具体的管理需求灵活设置不可预约的时间段，如：七、八月份为暑假期间，只开放周一到周五的上午九点到下午五点，其他时间设置为不可预约时间。

2)用户预约优先权

支持设定部分特殊用户能在预留时段内具备优先预约权，可以按照用户、课题组、机构、用户类型等方式快速进行设置，主要应用于预约时间比较紧俏，而部分特殊用户又需要在特定时间内能预约使用，需支持灵活设置，如：每周一到周五，下午2点到下午5点为预留时间；需支持设置优先权失效时间，支持按照自然日失效。

3)用户可预约时间段

支持设定仪器只能在设置的时段内具备预约权限，支持根据用户、课题组、机构、用户类型、用户身份和工作进行设置。

4)用户预约限制

支持设置预约限制的时间段，支持设置在几天内最多可预约多少小时和多少次，支持同时添加多个用户或课题组，支持根据用户、课题组、机构、用户类型、用户身份和工作进行设置。

4、自定义预约参数扩展

支持通过输入自定义公式及变量，实现更为复杂的预约规则，例如：某个实验人员，除工作日能预约外，在未来3个月内也可预约非工作日时间（如晚上18时至次日上午9时，中午12时到下午15时，周六周日，节假日）。

5、节假日设置：支持管理员对节假日仪器开放进行调整，可批量选择节假日不可预约的仪器，支持自定义开始时间和结束时间，支持选择生效范围为机时预约或送样预约。

## 2.7仪器授权管理

要求支持仪器的授权管理，与控制器终端联动，提供权限鉴别服务。

1、要求支持仪器授权

1)时间段授权：支持授权用户在指定的时间段内无需预约可使用。

2)周期式授权：支持授权用户在指定的周期内无需预约即可使用，比如授权张三在3月份的每个星期二的10点到11点，无需预约直接刷卡使用，其他时间仍需遵从预约规则，方便管理员进行个性化周期式授权。

2、要求支持用户授权

支持对用户授权仪器使用权限或管理权限。

3、要求支持预约自动授权

要求支持实验人员预约后系统自动授予对应权限

4、要求支持随到随用

要求支持随到随用功能，实验人员只需到场后刷卡或扫码登记直接使用。

## 2.8计费收费管理

1、计费规则管理

要求支持计费管理功能，根据实验人员使用仪器的使用记录进行计费。

1)计费方式

支持免费使用、按使用时间、按使用次数、按样品数、按预约等计费方式；

支持统一预约的不同使用记录分开计费；

支持预约预扣费模式；

支持附加项目计费。

2)分段计费

支持按时间段设置不同收费标准，主要用于设置闲时、忙时分段计费。

3)个别收费标准设置

支持个别收费设置，可针对个人或用户类别定义不同的收费标准

4)可定义计费起步时长

支持计费起步时长设置，小于或等于该时长的，不进行计费。大于该时长的则按实际时长计费。

#5)支持仪器附件预约使用计费(提供系统截图)

通过附件或部件预约使用计费功能，实现特殊的仪器的附件使用计费。特殊仪器，在使用时，采用不同的检测部件，计费单价都不同。

2、扣费管理

支持机时扣费、手工扣费、培训扣费功能，

1)机时扣费

#要求支持对机时进行预扣费和已扣费进行标识；支持对已扣费的使用记录修改；支持重新扣费功能，支持选择管理员上机是否计费。支持管理员根据实际使用需求对机时扣费记录字段进行调整。(提供系统截图)

2)手工扣费

该功能主要是用于管理员后期补充收费，实验人员在实验中可能会存在耗材、试剂等临时领用的情况，可以使用手工扣费功能进行补充收费。支持管理员根据实际使用需求对机时扣费记录字段进行调整。

3)培训扣费

需支持培训扣费修改和导出功能，支持通过申请人、仪器名称、资产编号、付费人、扣费时间进行检索培训扣费记录。

3、存款管理

存款支持真实币存款和赠送币两种模式，真实币是通过存款的方式，赠送币是通过发奖金的方式。支持对存款进行预审和最终审核双重保障，支持对审核中的存款记录进行修改、删除和打印。

4、支持根据管理员权限查看用户账户余额和收支记录。

5、定期结算

1)未结算

支持查看未结算明细，支持逐个结算、结算全部、导出汇总和导出明细功能。

2)已结算

支持结算单明细查看、生成结算单、生成结算单汇总表、确认结算单、删除结算单和导出汇总功能。

## 2.9查询及统计报表

#支持查询预约记录、使用记录。可导出预约明细表、使用明细表。支持按付费人、仪器统计和机构统计扣费情况，对仪器的使用次数、使用机时、机时费用进行全方位统计,方便管理员进行汇总统计。(提供系统截图)

1、预约记录

支持根据管理员权限查看预约记录详情、批量审核、导出、爽约、登记和打印等功能，支持管理员根据实际使用需求对预约记录字段进行调整。

2、使用记录

支持根据管理员权限查看使用记录详情、新增、导入、导出、修改等功能，支持管理员根据实际使用需求对预约记录字段进行调整。

3、付费人统计

要求支持从付费人角度进行统计功能，信息要包括付费人、付费人单位、使用汇总（使用次数、实际用时、付费仪器数、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。管理员可进行查看明细、导出操作。

4、仪器统计

要求支持从仪器角度进行统计，信息要包括仪器名称，资产编号、所属机构、负责人、单价、机时（预约次数、预约时长、使用次数、实际用时、付费人数、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。

5、机构统计

要求支持从机构角度进行统计，信息要包括机构名称、仪器总数、机时（使用次数、实际用时、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。

6、送样统计

支持按照送样项目统计和测试人统计：

项目统计包括项目名称、设备名称、资产编号、所属机构、申请单数、样品数、实际样品数、实际检测机时、扣费金额信息。管理员可进行查看明细、导出操作。

测试人统计包括测试人、登录名、测试人单位、测试单数、样品数、实际样品数、实际检测机时、总金额信息。管理员可进行查看明细、导出操作。

## 2.10门户及内容发布

1、门户首页

1)支持用户统一登录入口，支持账户登录、注册、修改密码等；

2)支持仪器开放资料查看下载、仪器设备展示预约、通知公告等。

3)门户首页可根据用户需求展示仪器总数、仪器总价值、仪器使用机时，同时以广告轮播的方式展示预约信息，仪器图片等.

4)支持提供仪器使用排行、预约排行、收藏排行和仪器使用走势图，为保护实验中心数据安全，提供登录后才可查看数据功能。

2、内容管理

1)导航管理：根据用户的需求对导航栏进行调整和修改，支持管理员在后台自行更改导航菜单名称、位置、链接、导航父级分类等。

2)文章管理

文章列表：提供文章新增、发布、取消发布、批量删除等功能；支持文章分类、关联分类、文章置顶、登录后阅读和登录后下载功能，管理员可以将重要公告或重要文件设置问登录后阅读或登录后下载，实验人员登录后跳转至公告或必读文件页面。支持上传文章附件功能，格式支持txt,doc,pdf,docx,xls,xlsx,jpg,png,gif,ico,doc,xls,zip,rar。

文章分类管理：支持新增、修改、删除文章分类，支持修改文章所属门户、所属机构、展示方式、首页位置。

文章关联显示审核：支持文章关联发布审核功能，审核通过后才能正式发布关联文章。

## 3 实验室仪器预约助手软件(在线版）

#1、要求支持实验者微信查找仪器、申请资质、预约仪器、扫码上机、扫码下机等功能，并提供相应的预约记录查询、使用记录查询，同时支持微信接收系统推送的仪器动态及系统反馈的信息，同时为管理员提供微信端审核功能。

2、微信号绑定：支持微信号与单位平台本地账号绑定与解绑，实现微信号自动登录。

3、个人中心：要求支持个人信息查询、使用记录查询、预约记录查询、送样检测记录查询、账号绑定解绑等操作。并提供必要的记录详情查看页面。

4、查找仪器：要求支持微信端仪器信息浏览，包括：仪器名称、仪器型号、联系人、联系电话、放置地点等仪器简要概况信息。仪器详情信息：名称、资产编号、型号、产地、出产日期、购买日期、所属单位、所属分类、联系人、放置地点。同时提供申请、撤销申请、预约、送样预约等快捷操作功能。

5、仪器预约：要求支持申请预约权限、撤销申请、仪器预约等操作，同时可检查用户的预约权限资质，如用户注册状态、不良行为、仪器黑名单、公告阅读、培训申请、使用仪器权限、使用反馈、在线考试等资格审查，通过之后才可预约。如通不过，则返回具体未通过的原因。同时接收预约提醒信息。

6、送样预约：要求支持实验者送样预约微信填单功能。流程步骤应遵循电脑端送样预约填单流程。

7、扫码上下机：通过预约助手的扫码功能，可实现扫码上机和扫码下机功能。

#8、管理功能：管理员可根据所绑定共享系统的管辖范围及权限，进行仪器预约申请审核、用户信息查询、当前正在使用的仪器列表、使用记录查询、近期预约情况查询等管理操作。并提供必要的记录详情查看页面。

#9、消息推送：要求支持预约时间提醒、仪器申请消息、用户审核消息、预约审核消息、超时关机提醒消息。消息应来源于绑定的共享系统。(提供系统截图)

10、支持与共享系统对接，完成上述相关业务流程。系统应保持手机端操作结果与电脑端操作结果相一致。

#11、与蓝牙控制器联动，实现控制器无网络鉴别身份及权限。

## 4 蓝牙电源控制器

1.蓝牙电源控制器品牌与管理系统为同一品牌，与系统联动使用。

2.采用一对一控制。

3.身份验证：支持微信扫码上下机

4.控制方式：控制电源。

#5.通信方式：控制器应采用移动互联网技术、蓝牙通信技术，无需架设有线或无线网络，减少施工周期，避免后期网络故障维护难的问题。为避免控制器后期流量通信费，不接受控制器直接连接GPRS/4G的方式。

#6.安装方式：控制器应采用智能化设计，要求现场管理员无需任何配置，即插即用。

#7.跨地域部署：支持跨楼宇、跨地域快速部署应用，要求即插即用，避免繁杂的网络申请和布线施工。

#8.支持与手机微信端预约助手联动，采用微信扫码上下机。

9.支持电压220V，支持最大电流10A。

10.控制协议：采用BL私有加密控制协议，拒绝处部指令调用。

#11.防护等级：IP55防水（提供第三方检测报告佐证）

#12.阻燃等级：V-0（提供第三方检测报告佐证）

13.防插拔功能：控制器采用防插拔设计，避免将仪器插头拔出，绕开控制器的行为。

14.工作环境：温度-10至45度，湿度5%到85%

## 5 配置清单

1 管理系统软件                       1套

2 实验室仪器预约助手软件             1套

3 蓝牙电源控制器                     35个

二、梯度荧光定量PCR系统参数

1．用途

可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、转基因生物检测及产物特异性分析等多种研究领域。

２.性能与技术参数

2.1样品容量：≥96x0.2ml

2.2反应体系：1-50µl

2.3 试剂耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等

#2.4光源：需具有不少于三个独立的LED光源

#2.5升降温速度可达：5℃/sec

★2.6 温度准确性可达±0.2℃,温度均一性可达±0.3℃；一次可同时运行8个不同的温度梯度

2.7 模块温控范围：4-100℃

#2.8梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃

2.9灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因

2.10动态范围：10个数量级

#2.11 系统免校正：系统无需定期校正，搬动后无需校正

2.12数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能

#2.13系统具有多内参基因筛选功能：内置内参基因稳定度计算公式，可自动完成内参基因筛选分析

#2.14 系统具有自动统计学分析功能：只需点击鼠标，就可以对实验数据进行t-检验或单因素方差分析

2.15导出：Excel, Word, 或 PowerPoint，用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF

三、人工气候养虫室

1、功能：用于精确控制培养室内温度、湿度、光照、新风等环境参数，培养植物及附着昆虫。

2、温度：10-35℃，精度：小于0.5℃；压缩机升温-降温；

3、湿度：50-90%，精度：小于5%；内风机除湿、超声波加湿。

4、光照：虫笼内不低于300umol；

5、新风：不低于150立方/小时；

#6、压缩机：3管冷藏压缩机1台，不低于4P，国际知名品牌。压缩机具备同时制冷、制热功能，系统加热无需PTC电加热。

#7、外机：1套含：自动调速散热风扇-电路板-调频电源，风扇自动无极变速，保证高压、低压稳定。

#8、外机远程监控：1套；在线自动监测排气温度、回气温度、出风温度、内盘温度、高压、低压。以上参数异常，自动报警，进行远程查看及故障诊断。

#9、内风机：1套；内风机风速触摸屏任意可调，左右出风顶部回风。

10、保温材料：1组；厚度不低于50mm，符合国家防火标准。

11、控制系统：1套；PLC控制器，10寸触摸屏。软件可设定温度、湿度、光照、新风自动运行。

12、远程通讯模块：手机APP 1套，进行参数查看、设定，管理养虫室；远程实时监控机组运行参数，远程诊断及故障处理，包括蒸发温度，冷凝温度，出风温度，膨胀阀开度、高压、低压等。

13、总面积：不小于16平；

14、养虫架：304拉丝不锈钢，3层；高度任意可调；长宽高尺寸不低于：1.35m*0.6m*2.0m；数量：5个；

15、地面：PVC地胶；

16、风墙：不锈钢导风墙，1套。

17、试验台：不锈钢试验台1个，不小于1.2*0.6m；

18、配置：养虫室1套；

四、快速超高分辨共聚焦系统

设备用途：

该设备用于获取清晰的高质量的共聚焦荧光图像，可用于观测真菌菌丝、担子、植物叶片、原生质体、动物组织以及其他不同组织的深层结构等等， 得到清晰锐利的多层Z 平面结构 （光学切片）。主要应用包括：农业科学、真菌学、昆虫学、林业科学、植物生理学、植物病理学、植物保护研究、等科学研究。

工作环境温度和湿度：

温度19-25℃，相对湿度≤65%（30℃），即在常规空调环境下能正常运转，房间需要做防尘设计。

主要技术参数：

1  研究级全电动显微镜

- 1.1研究级全自动倒置显微镜，高效率型光路设计。

- 1.2显微镜内置电动调焦驱动马达，电动 z 轴最小步进≤10nm。

- 1.3全电动扫描台，行程≥130 mm×100 mm，最大速度≥ 25 mm/s，具有独立的控制器及操控手柄。

- 1.4显微镜透射光源：高亮度卤素灯光源，与透射光检测器一体化设计，通过电动控制方式切换。

- 1.5荧光附件：复消色差荧光光路，≥六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含 UV、B、G 激发滤色镜组件和长寿命荧光光源。

- 1.6通过 TFT 电子触控屏系统控制显微镜并显示工作状态，TFT 触摸屏可以远离显微镜机身实现远程控制。

2  共聚焦扫描模块

2.1共聚焦扫描检测单元与显微镜一体化设计，荧光检测器与扫描头直接耦合，无光纤连接。

- 2.2共聚焦针孔采用复消色差校正，调节范围 0-10AU（艾利斑单元 Airy Unit）。

- 2.3#检测器数量：光谱型荧光检测器：≥3 个，透射光检测器≥1 个。

- 2.4荧光检测器类型： 荧光检测器全部为光谱型检测器；光谱型 PMT 检测器数量≥2 个，光谱型 GaAsP（磷酸砷化镓）超高分辨率面阵检测器数量≥1 个，其中 GaAsP 检测元件数量≥30个。

- 2.5主分光镜：小角度入射，≤10°或 AOBS，激发光背景压制效率≥99.999%。

- 2.6#光谱分光：光谱扫描分辨精度（最小光谱检测范围，而非步进精度）≤1nm。

- 2.7#扫描振镜数量≤2 个，减少荧光信号多次反射损失。

- 2.8扫描头绝对线性扫描运动，每像素点驻留成像时间一致，保证不同扫描分辨率下成像效率一致。

- 2.9扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt， xλ，xyλ，xyzλ，xytλ，xyzt λ，xzλ，xtλ，xztλ，直线扫描，剪切扫描、旋转扫描及变倍扫描。

- 2.10#在所有成像模式下，扫描振镜可以连续≥359°连续旋转，可兼容各朝向样品直接正立成像。

- 2.11扫描光学变倍：在所有成像模式下，变倍范围包括≤0.45×，连续调节。

- 2.12★最大扫描分辨率≥6000×6000，及 16 位灰度级（65536 个灰度级）。

- 2.13在常规线性扫描模式下，可同时满足以下扫描速度指标：≥8 幅/秒（512×512 像素，16 位）；≥64 幅/秒（512×64 像素，16 位）；≥250 幅/秒（512×16 像素，16 位）。

- 2.14一次实验中单次扫描可以实现三个荧光检测通道同时成像，如果一次实验设置分次扫描，分次扫描次数不限。

- 2.15具有独立的实时电路系统（Real time system）监控扫描过程，同步及数据采集， 采用≥16 位 A/D 转换的动态范围。

3  超高分辨率模块

- 3.1超高分辨率成像方法：只接受以硬件方式实现的超高分辨率成像方式。

- 3.2超高分辨率检测器需要满足条件：多通道 GaAsP（磷酸砷化镓）-PMT 组成的高灵敏度面阵列探测器， GaAsP-PMT 元件数量≥30个。

- 3.3#成像分辨率：共聚焦物理针孔≥1AU 情况下（即面阵成像或 1 个针孔成像时），XY 方向上≤90nm；Z 方向上≤270nm。

- 3.4超高分辨率成像速度：≥4 幅/秒（512×512 像素，16 位）。

- 3.5快速超高模式同时满足：≥8 幅/秒（512×512 像素，16 位），并且每像素点成像时间≥500 纳秒， 成像分辨率 XY 方向≤140nm，Z 方向≤450nm。

- 3.6超高分辨率多通道成像：可以灵活选择荧光收集波段，最小收集波段范围≤1nm。

- 3.7超高分辨率成像可使用激光器波段：405nm-640nm。

- 3.8荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的激光共聚焦样品都可以进行超高分辨率成像。

- 3.9超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。

4  专业软件模块

- 4.1智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供 4 种光路配置模式，一键自动设置所有的光路。

- 4.2多维获取图像获取：包括多通道荧光、Z 轴序列扫描、时间序列扫描、区域扫描、旋转扫描、变倍扫描、光谱扫描、多点扫描和大视野拼图扫描等。

- 4.3Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。

- 4.4交互式漂白，在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。

- 4.5扫描条件再调用功能：它可以再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验。

- 4.6图像分析功能：用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的序列测量，长度、角度、表面、强度等的测量。

- 4.7图像操作：加减乘除、比例、位移、滤波（低通滤波、中值滤波、高通滤波）

- 4.8自动图像分析模块：可以根据要求编辑测量程序，批量进行图像分析。

- 4.9离线软件：处理，分析和多种模式显示图像，使用文件浏览器管理图像数据，图像和视频的导入和输出等。

- 4.10多点实验模块和大图拼接模块：配置电动扫描载物台高级应用模块，支持多位点实验和自由大图拼接功能，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。

- 4.11专业三维软件模块

高级三维图像处理：3D 和 4D 图像的渲染及分析，有四种渲染方式（阴影、透明、表面、及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可做 Z 轴颜色编码视图及浮雕立体视图；可实现三维空间的距离和角度测量； 自定义式的 3D 视频以及 4D 视频制作与导出。

- 4.12光电联用模块

多模态跨尺度图像关联模块：即图像联用功能，可处理多种来源（包括但不限于扫描电镜、X 射线、光学显微、数码相机）的图像：从样品的全部宏观视图放大到纳米级的细节，实现管理、纠正、对齐图像。

- 4.13FRET专业软件模块

可实现多种FRET实验方法：Acceptor Photobleaching和 Sensitized Emission，用于对生物大分子之间相互作用定性、定量检测。可进行蛋白质亚基、DNA等分子内结构构象变化、蛋白质之间、酶与底物、离子与通道等大分子间相互作用、离子浓度测量（通过构建FRET蛋白测量Ca2+, PH, cAMP等）、分子间作用距离测量。

- 4.14生理学分析模块

用于离子浓度分析，可对Ca2+、H+（PH值）等离子进行实时定量测定和校正，可在图像拍摄的同时实时传输数据并做图像处理，支持多种模式的图像处理。具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析，实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度。

5 其他模块

- 5.1专业级平场复消色差物镜模块

- 5.1.1≥6 孔位电动物镜转盘。

- 5.1.2物镜：

5x 干镜，工作距离≥18 毫米

10x 干镜，数值孔径≥0.45；

20x 干镜，数值孔径≥0.8，同时满足工作距离≥550 微米；

40x 干镜，数值孔径≥0.95，同时满足工作距离≥230 微米；

63x 油镜，数值孔径≥1.4；同时满足工作距离≥190 微米；

- 5.2温度控制系统

- 5.2.1培养皿底部可加热，上部也可同时加热；多孔板培养时顶部和底部均可被加热。

- 5.2.2控温系统可同时控制至少4个独立的通道温度设定，温度控制范围：室温至60℃，精度0.1℃。

- 5.3激光器系统

- 5.3.1激光器：激光器寿命≥10000小时；

固态激光器 405nm：功率≥15mW；

固态激光器 488nm：功率≥25mW；

固态激光器 561nm：功率≥25mW；

固态激光器 640nm：功率≥15mW；

- 5.3.2激光器功率调节精度≤0.001%。

- 5.4图形工作站

图形工作站硬件配置不低于以下要求：Intel® Xeon 4 核处理器，主频≥3.8 GHz；≥512G SSD 高速硬盘以及 2 个 6TB SATA 7200 upm 硬盘，≥64GB 内存，≥8GB 独立显存， DVD 刻录机，≥30 英寸液晶显示器，分辨率不低于 3840 x 2160； Windows 7/10 Ultimate x64 操作系统。

- 5.5 防震台

专业共聚焦显微镜系统防震装置，具有气垫式主动防震功能。

6 配置要求：

- 6.1全电动倒置荧光显微镜 1 台。

- 6.2目镜 10×	2 个。

- 6.3物镜 5x、10×、20×、40×、60×或 63× oil	1 套

- 6.4微分干涉（DIC）附件 1 套。

- 6.5长寿命荧光系统（DAPI、GFP、CY3）	1 套。

- 6.6长寿命荧光光源 1 个。

- 6.7激光光源系统（405nm、488nm、561nm、640nm 激光器）	1 套。

- 6.8扫描检测单元 1 套。

- 6.9硬件控制及图像采集分析软件 1 套。

- 6.10图像工作站 1套。

- 6.11气压专用防震台 1 个。

- 6.12必配的附件、配件、专用工具、消耗品等。

7 安装

- 7.1场地测试：由制造商安排工程师进行场地测试，并提出场地整改意见；

- 7.2设备安装：设备到达用户现场，并且现场工作台、电源等所有安装条件准备充分后，用户应及时联系制造商售后服务团队。在接到用户通知后制造商安排相关的专业人员与用户沟通，并安排工程师进行安装

- 智能成像系统

1. 工作环境

1.1	工作温度			    15-30℃

1.2	工作和存储湿度		 10-80%

1.3	工作电源			100–240 VAC(±10%), 50–60HZ.

2. 用途

智能成像系统可进行化学发光蛋白质免疫印迹，比色蛋白质免疫印迹，染色蛋白质凝胶，荧光染色蛋白凝胶，荧光染色核酸胶的图像收集和详细数据分析；对半透明物（如菌落平板），不透明物（如2D条带、薄层色谱样品或者植物叶片）进行图像收集。

- 性能与技术要求

3.1 仪器类型：多功能光密度成像系统；

3.1.1印迹膜：基于HRP和AP系统的化学发光、传统荧光染料的荧光检测、比色染色；

3.1.2 蛋白凝胶：比色染色和荧光染色；

3.1.3 核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR Green、SYBR Safe、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™；

3.1.4 其他定性应用：并不限定于菌落平板，2D条带，植物叶片，薄层层析板等；

3.1.5通用：自定义模式，用于对包含多种信号的样本进行同时成像，比如化学发光、荧光、比色染色和/或可见光图像，图像显示与荧光印迹模式类似，并允许对任意样本进行伪彩色处理；

#3.1.6 总蛋白归一化：提供no-stain免染型蛋白标记试剂和配套蛋白归一化计算软件，可在凝胶或者印迹膜上进行快速孵育后，确认转印效率，软件可实现免染蛋白对目的蛋白做归一化定量，可提供应用指南；

3.2 CCD检测器：

3.2.1相机：使用了微镜头和宽光谱技术的高品质冷CCD；（快速预冷-关机或休眠状态下仅需1.5-2分钟即可完成预冷）

#3.2.2 分辨率≥3,380 x 2,704，910万像素；

3.2.3 像素尺寸≥3.69 µm × 3.69 µm；

3.2.4成像面积≥22.5 厘米 x 18.0 厘米，同时成像4张小型印迹膜/胶，且进行平场处理，无边缘效应将至最低（有文件和数据支持）；

3.2.5 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：>70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm；

3.2.6 CCD暗电流：0.005 e/p/s (-10°C) ；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像；

3.2.7 动态范围：>4 个数量级，16 bit数据输出；

3.3 镜头：

3.3.1 焦距≥25mm定焦镜头，可自动对焦；

3.3.2 f/0.95超大光圈，提高进光量，图像更明亮；

#3.3.3 1-8倍变焦：1-2倍机械变焦，1-4倍数字变焦，依据放置的印迹膜或胶的数量自动调整机械变焦，可依据需求选择数字变焦，查看拍摄图片细节；

3.4 光源

3.4.1 绿色LED光源，代替有害的UV光源，无需UV防护板；

3.4.2白色LED光源，顶部照射，用于不透明样本成像；

3.4.3 近红外LED光源

3.4.4 4片滤光片，2片激发，2片发射,电动旋转；

3.5 图像采集模式：化学发光（Chemiluminescent），蛋白胶（Protein Gel），核酸胶（Nuclear Acid Gel），通用（Universal）；

3.6 图像曝光模式：智能曝光（Smart Exposure），手动曝光，多次自动曝光，累积曝光多次成像，同时拍摄可见光和化学发光成像图像，一键合并，无极切换，操作便捷；

3.7 曝光时间：最短1毫秒，最长60分钟，满足常见免疫印迹需求；

3.8样本抽屉门：电动控制，可一键自动开关；

3.9 载物台

★3.9.1智能型设计：载物台通过电动控制；

#3.9.2通过机械式旋转实现自动化样本对齐，保证图片分辨率不受损失，可以保护数据的真实性；

3.9.3同一标配载物台，除白光样品盘用于将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像之外，其余所有样品均不需另外使用托盘，无需更换载物台；

3.10 图像输出格式：G2i，TIFF，JPG，PNG，PDF；

3.11 报告输出格式：PDF和CSV；

3.12 一体机：多点触摸的12.1英寸电容式液晶触摸屏，可进行多方位移动以及图像缩放；

3.13 数据管理及传输：USB及网络（LAN和WIFI），免费享受云平台服务和10G云存储空间，除了通过外接插口（USB）导出数据，还可链接网络（LAN和Wifi）链接Connect云平台，随时随地保存、分析并获取数据；

3.14 分析软件：

3.14.1 专业成像分析软件对系统进行控制，包括采集、调整、定性、定量、分析图像及报告输出。可快速自动识别泳道和条带，加载不同的分子量标准品并进行目标蛋白分子量计算，使用管家基因/总蛋白进行相对/绝对定量和归一化计算，并提供相应的数据文件；

3.14.2 图像观察及输出，图像对比度、灰度等调整，多幅图像合并显示并分析功能；

3.14.3 化学发光时间梯度及调整功能；

3.14.4显示过饱和像素保证精确定量；

3.14.5 在电脑端和云端软件可在图像上添加各种格式的文字注释；

3.14.6 添加蛋白marker：可添加市面常用蛋白marker，也可添加自定义蛋白marker；

3.14.7 自动条带检测，自动分子量计算，自动条带浓度计算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算；

3.14.8管家蛋白/总蛋白归一化，支持多种凝胶和膜的染色和标记方法（比色染色，荧光染色等），并进行数字计算，对实验样本或者实验中的内在变异性进行监控、修正；

3.14.9报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等，还可依据个人习惯修改图片命名格式；

3.14.10数据输出方式：数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出；

3.15 配有软件操作指南、网页帮助工具，软件免费升级，提供专业英文版软件；

4.配置说明

4.1 智能成像系统 1台

4.2 电源线 1根

4.3 可旋转样品台 1个

4.4 白色样品板 1个

4.5 参考样品板 1个

4.6 产品使用手册 1本

# 三、实施内容

本项目包括：设备供货、运输、安装、调试、配合后期验收、人员培训、售后服务等，供应商应根据采购文件，结合功能需求、结合实际情况，从有利于用户的角度出发，提供出完整的项目管理实施方案。项目管理实施方案应包括以下几点：实施人员分工、实施计划、送货响应、安装调试。供应商送货上门并负责安装调试，同时要求现场进行对产品的使用及日常维护的培训。

从安装验收合格之日起进入保修服务期，保修范围应包括提供的所有货物和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的货物或部件、排除所完成系统出现的故障。

# 四、人员培训

1、技术文件中要求培训和其他所有的服务费用应包括在投标报价中。

2、提供技术培训，培训为现场培训。

培训内容：详细介绍系统设备的基本原理、功能、安装、调试、操作使用及保养、维护和检修等方面的内容。

培训目的：保证参加培训的人员能够掌握系统的基本工作原理，能独立进行操作、使用保养及软件应用，并通过实践逐步掌握简单的维护和检修技能。

培训时间：由双方商量确定。

培训人数：提供不少于5个免费培训名额。

供应商需要提供详细的人员培训方案。

# 五、售后服务

1、质保期：12个月，自安装验收合格之日开始计算。

2、供应商需要提供详细的售后服务方案，包括服务人员、服务内容和措施、应急预案等内容。服务响应时间：提供每周7×24小时电话咨询服务，确保随时能到现场解决技术、质量问题。提供现场维护，每季度现场维护。接到用户报修通知响应时间：30分钟之内响应，24小时之内到达现场，48小时之内解决问题。质量保证期限：验收合格、双方签署验收书之日起，硬件设备提供不少于1年质保期，若设备原厂商提供的质保期超过1年的，按设备原厂商提供的质保期执行。

3、质保期内及质保期外的活动保障：采购方有重大活动任务时，在接到采购方现场保驾通知后，按采购方通知所要求的时间免费派出专职技术人员，“保驾护航”，确保活动的顺利进行。

4、提供长期的维修维护服务，满足货品长期使用需求：定期对所投入产品例行检查与维护保养，包括常规检查、维护保养和各项指标的详细检测，并书面向使用方提交维护保养结果。

5、附所投设备详细操作指南、仪器维护相关资料及中英文使用说明书。

# 六、验收要求

1、在交货前，中标供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2、货物运抵现场后，买方应在10日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

3、采购方在收到货物时的验收仅是对产品表面等进行初步查验，如果产品存在内在瑕疵或质量等或其他不易发觉的问题，中标供应商仍需对该产品承担相应的责任。采购方有权要求中标供应商提供满足合同要求的产品。

4、供应商需根据验收要求、验收程序、验收时间提出详细的配合验收方案供采购单位使用。