# 第一包

- I.需求一览表

| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 单项限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房呼叫设备 | 护理呼叫系统-护士站信息看板(液晶一体机） | 18 | 7900.00 |
| 2 |  | 护理呼叫系统-床头对讲分机 | 500 | 2806.00 |
| 3 |  | 护理呼叫系统-病房门口主机 | 261 | 3000.00 |
| 4 |  | 护理呼叫系统-病区走廊双面屏 | 36 | 5200.00 |
| 5 |  | 护理呼叫系统-医护管理主机 | 18 | 5000.00 |
| 6 |  | 护理呼叫系统-卫生间呼叫器 | 346 | 200.00 |
| 7 |  | ICU管理机 | 5 | 11232.00 |
| 8 |  | ICU家属探视机 | 5 | 11000.00 |
| 9 |  | ICU病床分机 | 41 | 9500.00 |
| 10 |  | 壁挂式ICU摆臂支架 | 41 | 3500.00 |
| 11 |  | 掌上电脑 | 270 | 2850.00 |
| 12 | 医疗诊断专用显示设备 | 医疗诊断专用显示设备6M | 55 | 48000.00 |
| 13 |  | 医疗诊断专用显示设备5M | 8 | 44000.00 |
| 14 |  | 医疗诊断专用显示设备86寸 | 4 | 200000.00 |
| 15 |  | 医疗诊断专用显示设备98寸 | 1 | 229805.00 |
| 16 | 药房叫号设备 | 药房叫号-自助报到机 | 9 | 17000.00 |
| 17 |  | 药房叫号-功放级音箱 | 3 | 2700.00 |
| 18 |  | 药房叫号-处方分配叫号系统 | 3 | 90000.00 |
| 19 | 宣教设备 | LED拼接屏(3m*2.6m) | 1 | 174100.00 |
| 20 |  | LED拼接屏(8.4m*1m) | 1 | 186388.00 |
| 21 |  | LED拼接屏(9m*2m) | 1 | 400000.00 |
| 22 | 其他设备 | 医疗废弃物管控箱 | 36 | 15000.00 |
| 23 |  | 手持扫描枪 | 282 | 1300.00 |
| 24 |  | 条码打印机 | 215 | 1200.00 |
| 25 |  | 热敏打印机 | 37 | 2099.00 |
| 26 |  | 腕带打印机 | 24 | 3200.00 |
| 27 |  | 身份证读卡器 | 27 | 1000.00 |
| 28 |  | 无线扫描枪 | 157 | 2058.00 |
| 29 |  | 平板电脑（电子签名） | 100 | 4500.00 |
| 30 |  | 机柜 | 49 | 15000.00 |

*交货期：在双方约定时间内交付货物，因入场时间未定，最终交货时间以甲方要求为准

*交货地点：北京清华长庚医院

质量保证期：自验收合格之日算起 3年免费维保期，若有特殊要求详见II.技术要求

- II.技术要求

### 护理呼叫系统-护士站信息看板(液晶一体机）

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 屏幕尺寸 | ≥55寸 |  |
|  | 屏幕背光位置 | 直下式背光（DLED） |  |
|  | 屏幕面板类型 | IPS面板 |  |
|  | 屏幕亮度均匀度 | ≥80% |  |
|  | 屏幕分辨率 | ≥3840*2160 |  |
|  | 屏幕最高亮度 | ≥350cd/m² |  |
|  | 屏幕对比度 | 静态对比度≥1300:1 |  |
|  | 屏幕灰度级 | ≥128个灰度级 |  |
|  | 屏幕像素密度单位 | ≥90 |  |
|  | 屏幕触摸类型 | 电容式触摸屏 |  |
|  | 屏幕触摸技术 | 红外触控技术 支持多点触控（触控点数≥15） |  |
|  | 屏幕触摸方式 | 支持手指或触控笔 |  |
|  | 屏幕触控识别物 | 有效识别物≦3mm |  |
|  | 屏幕触控笔 | 随机器配送2支触控笔 |  |
|  | 屏幕刷新频率 | ≥60Hz |  |
|  | 屏幕响应时间 | ＜10ms |  |
|  | 屏幕色域 | ≥90% sRGB |  |
|  | 一体机CPU | ≥四核，≥1.2GHz |  |
|  | 一体机内存大小 | ≥8G |  |
|  | 一体机内存类型 | ≥DDR4 |  |
|  | 一体机硬盘大小 | ≥128G |  |
|  | 一体机硬盘类型 | 固态硬盘 |  |
|  | 操作系统 | ≥Android 8.1 |  |
|  | 外设接口及数量 | HDMI接口数量≥1个 USB2.0接口≥1个 USB3.0接口≥1个 RJ45有线网口1个 DC电源口1个 |  |
|  | 无线支持 | 支持WiFi，支持双频2.4GHz/5GHz |  |
|  | 网络无线支持协议 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |  |
|  | 蓝牙 | ≥蓝牙5.0 |  |
|  | 扬声器 | ≥2个 |  |
|  | 麦克风 | ≥2个 |  |
|  | 支持电压 | 220V,50/60Hz |  |
|  | 整机使用寿命 | ≥30000小时 |  |
|  | 功能性 | 功能名称 | 功能要求 |
|  |  | 病区动态 | 支持医护人员可以通过病区概览，了解整个病区的整体情况。系统自动提取，包括查看病区患者动态信息，包括但不限于住院总人数、新入院、新转入、出院、转出、特/一级、病危、病重、预手术、手术、欠费、禁食等。满足不同病区的不同需求，按病区需要进行配置。 |
|  |  | 转床动态 | 支持自动提取转床患者，显示患者从X床转到Y床 |
|  |  | 手术动态 | 支持自动提取预手术患者和今日手术患者床号。今日手术患者按照手术的顺序排列，显示手术的台号。能够区分出全麻患者和半麻患者。患者手术后返回病房后，显示返回的标记，提示医护人员该患者已经返回。 |
|  |  | 病区概览备注 | 支持护士可以给项目中的患者进行备注，能通过手写进行编辑，系统根据过期时间自动删除备忘录 |
|  |  | 护理内容 | 支持医护人员可以一目了然的看到病区患者护理重点项目，系统自动提取，包括但不限于绝对卧床、24小时出入量、测血压（分频次）、测血糖（分时段）、输氧、气切护理、病灶冲洗、引流、各类换药、导管等。满足不同病区的不同需求，按病区需要进行配置。支持备注。 支持病区概览可以给护理重点项目中的患者进行备注，能通过手写进行编辑,系统根据过期时间自动删除备忘录 |
|  |  | 检验检查预约 | 支持显示病区患者近期检验检查预约情况，包括床号、姓名、检验检查项目、部位、预约日期与时间段、特殊备注等。 支持项目类型包括但不限于胃肠镜、空腹/非空腹B超、心脏彩超、CT、MR、DR、X线等。按病区需要配置 支持对接检验检查预约数据自动排期显示预约情况。 |
|  |  | 通知公告 | 支持显示通知公告、重点注意事项等。支持pc端录入，也支持直接在屏幕打字、手写录入 |
|  |  | 床位卡片 | 支持患者信息一览表，可按床位顺序显示病区在院患者、空床等情况，信息种类包括床号、房间号、病历号、姓名、性别、年龄、入院日期、入院诊断、管床医生、管床护士、饮食类型、过敏信息、护理级别、病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、VTE、自杀风险等）及对应风险等级、入院/转入、出院/转出、预手术、手术、术后1/2/3天、缴费类型、是否欠费、是否预约床、是否有多重耐药等。支持按病区需要配置。各类信息自动抓取实时更新。 支持快速分类查询床位患者 |
|  |  | 预约查询 | 支持显示预约标记，支持查看床位预约的患者基本情况。 支持对于特殊疾病患者，可以按床位，单独隐藏患者的诊断 |
|  |  | 类型筛选 | 支持列出重点筛选项及其汇总人数，快速查看某类患者信息。筛选项包括床位类型、患者危重级别、患者类型、风险类型等。 |
|  |  | 预约查询 | 支持显示预约标记，支持查看床位预约的患者基本情况。 |
|  |  | 显隐诊断 | 支持对于特殊疾病患者，可以按照床位，单独隐藏患者的诊断。 |
|  |  | #实时监控 | 支持实时显示各床位输液进程，包括余量、滴速、剩余输液时间等。（请提供软件功能截图证明） |
|  |  | #异常预警 | 支持发生余量过低、滴速过快或过慢等异常情况时，自动预警。包括：余液量提醒、剩余时间提醒、滴速提醒、低电提醒、10ml特别提醒、5ml紧急提醒等（请提供软件功能截图证明） |
|  |  | #呼叫提醒 | 支持与呼叫系统对接，实时显示各类呼叫状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、无应答、已挂断等。（请提供软件功能截图证明） |
|  |  | #厕所呼叫提醒 | 支持各病房厕所安装紧急报警装置对接，触发警报时自动同步显示到门口机、护士站机、交互大屏等。（请提供软件功能截图证明） |
|  |  | 基础统计 | 患者近一周、一月的在院数量、不同级别患者数量、床位使用率、平均住院日、平均护理时数等。 |
|  | 实施及售后 | 投标人免费配合设备安装、施工工作。 提供原厂硬件免费维保3年，提供原厂维保承诺函 |  |
|  | ★兼容性 | 投标人须承诺与医院现有HIS系统免费对接（需提供承诺函，格式自拟） |  |

### 护理呼叫系统-床头对讲分机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 屏幕尺寸 | ≥13.3英寸 |  |
|  | 屏幕面板类型 | IPS面板 |  |
|  | 屏幕分辨率 | ≥1280*480 |  |
|  | 屏幕最高亮度 | ≥250cd/m2 |  |
|  | 屏幕触摸类型 | 电容式触摸屏 |  |
|  | 屏幕触摸技术 | 电容触控技术 支持多点触控（触控点数≥10） |  |
|  | 屏幕触摸方式 | 手指、配套指套、湿手触控 |  |
|  | CPU | ≥4核CPU，主频≥1.2GHz。 |  |
|  | #内存大小 | ≥1GB |  |
|  | #硬盘大小 | ≥8GB,SSID |  |
|  | 操作系统 | ≥Android11.0 |  |
|  | 外设接口及数量 | RJ45接口>=1个 3.5mm呼叫手柄接口>=1个； |  |
|  | 呼叫手柄按键 | 呼叫按键×1个，增援按键×1个，复位键×1个。整机集成多功能呼叫按键，可发起呼叫、取消呼叫。 |  |
|  | 无线支持 | 支持WiFi，支持双频2.4GHz/5GHz |  |
|  | 网络无线支持协议 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |  |
|  | 蓝牙 | ≥蓝牙5.0 |  |
|  | 扬声器 | 双立体声扬声器。 |  |
|  | 麦克风 | ≥1个 |  |
|  | 供电方式 | POE供电 |  |
|  | 支持电压 | 48V |  |
|  | 整机使用寿命 | ≥30000小时 |  |
|  | #光感 | 内置光线传感器，可根据环境光线强度，自动调节背光 |  |
|  | 定时开关机 | 支持定时开关机/黑屏 |  |
|  | 外壳材质 | 采用高光、高亮的ABS塑胶材质 |  |
|  | #抗菌防霉 | 外壳抗菌防霉性能符合GB21551.2-2010标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。（需提供第三方机构出具带CNAS和CMA标识的检测报告，检测型号必须与投标型号一致） |  |
|  | #认证 | 产品符合强制性产品认证制度，具备CCC认证。（提供证书复印件加盖公章） |  |
|  | 功能性 | 功能名称 | 功能要求 |
|  |  | 显示基本信息 | 显示患者床号、姓名、性别、年龄、血型、住院号、入院日期等，实时更新。 支持配置腕带二维码在床头卡显示。 |
|  |  | 显示病情信息 | 显示患者护理级别、是否病危病重、过敏史、饮食等，实时更新。 |
|  |  | 显示医护信息 | 显示主管医生与责任护士姓名，实时更新。 |
|  |  | 显示护理重点 | 对接医嘱或护理文书，显示患者相关的护理重点，包括但不限于输液港、PICC、CVC、滴速控制、半卧位、绝对卧床、造口护理、记尿量、记出入量、血糖监测、腹腔化疗、测腹围、鼻饲等，实时更新。 |
|  |  | 显示护理风险 | 显示护理风险评估结果及等级，包括但不限于自理能力、防压疮、防跌倒/坠床、防血栓、防脱管、防误吸、防走失、防自杀、药物/食物过敏等，实时更新。 |
|  |  | 显示当前科室 | 显示医院院徽、医院名称、科室名称，实时更新。 |
|  |  | 呼叫接听与通话 | 支持通过手柄或屏幕按钮对护士站进行呼叫。 支持自动接听来自护士站的呼叫。 实时显示通话状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、忙音、无应答、已挂断等。 |
|  |  | 全员增援 | 支持医护通过硬件按钮及屏幕软件按钮发起增援；所有的设备（门口屏、走廊屏、护士站等）预警提醒需要增援 |
|  |  | 检查列表显示 | 检查列表显示显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远分组显示 。 |
|  |  | 检查单信息 | 根据临床业务提供检查列表显示：包括检查类别、检查号、检查位置、开单医生、检查日期、检查单状态等。 |
|  |  | 检查报告显示 | 根据临床业务提供检查结果明细显示检查参数、检查所见、印象等信息。 |
|  |  | 检验列表显示 | 检验列表显示显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远分组显示 。 |
|  |  | 检验结果明细显示 | 根据临床业务提供检验结果明细显示：包括检验报告项目名称、检验结果、单位、是否异常、报告日期、申请日期、检验标本、正常值范围等。 |
|  |  | 检验结果异常显示 | 针对检验结果不在正常值范围内的检验项目以高亮提示。 |
|  |  | 费用信息 | 根据临床业务提供患者在院期间的费用医保类型、预缴金额、费用总计、剩余费用，当欠费有对应的标记 |
|  |  | 费用清单 | 根据患者在院期间每天的费用清单明细，包含类型、项目明细、规格、数量、单价、金额和当日总金额等 |
|  |  | 类型查询 | 从不同类型的维度展示患者住院期间的费用，包含类型及对应的总金额 |
|  |  | 缴费记录 | 展示当前住院期间的缴费记录，包含日期和缴费金额 |
|  |  | 吸氧计时 | 支持在床旁给患者设置吸氧计时，同步吸氧结束后再护士站有提醒 |
|  | 实施及售后 | 投标人免费配合设备安装、施工工作。 提供原厂硬件免费维保3年，提供原厂维保承诺函 |  |
|  | ★兼容性 | 投标人须承诺与医院现有HIS系统免费对接（需提供承诺函，格式自拟） |  |

### 护理呼叫系统-病房门口主机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 屏幕尺寸 | ≥15.6英寸 |  |
|  | 屏幕面板类型 | IPS面板 |  |
|  | 屏幕分辨率 | ≥1920×1080。 |  |
|  | 屏幕最高亮度 | ≥250cd/m2 |  |
|  | 屏幕触摸类型 | 电容式触摸屏 |  |
|  | 屏幕触摸技术 | 电容触控技术 支持多点触控（触控点数≥10） |  |
|  | 屏幕触摸方式 | 手指、配套指套、湿手触控 |  |
|  | 一体机CPU | ≥四核CPU，主频≥1.2GHz。 |  |
|  | #一体机内存大小 | ≥1GB |  |
|  | #一体机硬盘大小 | ≥8GB,SSID |  |
|  | 操作系统 | ≥Android11.0 |  |
|  | 外设接口及数量 | RJ45接口≥1个 洗手间紧急按钮2pin接口≥2个 |  |
|  | 无线支持 | 支持WiFi，支持双频2.4GHz/5GHz |  |
|  | 网络无线支持协议 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |  |
|  | 蓝牙 | ≥蓝牙4.0 |  |
|  | 扬声器 | ≥1个 |  |
|  | 麦克风 | ≥1个 |  |
|  | 支持电压 | 48V |  |
|  | 整机使用寿命 | ≥30000小时 |  |
|  | 供电方式 | 支持POE供电。 |  |
|  | #外壳材质 | 采用高光、高亮的ABS塑胶 |  |
|  | #抗菌防霉 | 外壳抗菌防霉性能符合GB21551.2-2010标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。（需提供第三方机构出具带CNAS和CMA标识的检测报告，检测型号必须与投标型号一致） |  |
|  | #认证 | 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证。（提供证书复印件加盖公章） |  |
|  | ★兼容性 | 投标人须承诺与医院现有HIS系统进行对接，实现无缝兼容，对接费用由投标人自理，医院不再支付。（需提供承诺函，格式自拟） |  |
|  | 功能性 | 功能名称 | 功能要求 |
|  |  | 显示病房信息 | 显示病房房间号、床号范围、床号。 |
|  |  | 显示医护信息 | 显示科室主任、护士长、病房主管医生、责任护士姓名与工作照。 |
|  |  | 显示护理级别 | 显示病房内各个病床患者的护理级别，实时更新。 |
|  |  | 显示护理风险 | 显示病房内各个病床患者的护理风险评估结果及等级，实时更新。 |
|  |  | 显示当前科室 | 显示医院院徽、医院名称、科室名称。 |
|  |  | 显示当前时间 | 显示实时日期、星期、时间。 |
|  |  | 呼叫提醒与挂断 | 实时显示床头卡、医生电话和护士站的呼叫、增援提醒，可取消 |
|  |  | 未接电话提醒 | 实时显示未接来电提醒，并可一键全部处理 |
|  |  | 门口机提示 | 护士根据需要选择提示语类型显示在指定病房门口机页面，如：紫外线消毒、男士止步、休息中免打扰、深度护理、隔离病房等，并通过颜色做区分展示 |
|  |  | 护士定位 | 护士根据需要在指定病房的门口机页面打开定位提示，消息同步展示在交互大屏及护士站主机上；如：夜间护士值班在某病房提供服务，设置后在护士站有提示避免找不到人，产生投诉等 |
|  |  | 病区介绍 | 根据病区需求，图文展示病区信息 |
|  |  | 名医介绍 | 根据病区需求，展示名医信息，包含图片、职称、简介等 |
|  |  | 名护介绍 | 根据病区需求，展示名护信息，包含图片、职称、简介等 |
|  | 实施及售后 | 投标人免费配合设备安装、施工工作。 提供原厂硬件免费维保3年，提供原厂维保承诺函 |  |

### 护理呼叫系统-医护管理主机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #屏幕尺寸 | ≥13英寸 |  |
|  | 屏幕面板类型 | IPS面板 |  |
|  | 屏幕分辨率 | ≥1920*1080 |  |
|  | 屏幕最高亮度 | ≥300cd/M2 |  |
|  | 屏幕触摸类型 | 电容式触摸屏 |  |
|  | 屏幕触摸技术 | 电容触控技术 支持多点触控（触控点数≥10） |  |
|  | 屏幕触摸方式 | 手指、配套指套、湿手触控 |  |
|  | 一体机CPU | ≥四核CPU，主频≥1.8GHz。 |  |
|  | #内存大小 | ≥2GB |  |
|  | #硬盘大小 | ≥16GB,SSID |  |
|  | 操作系统 | ≥Android 7.0 |  |
|  | 外设接口及数量 | DC接口×1个; RJ45网口×1个； |  |
|  | 无线支持 | 支持WiFi，支持双频2.4GHz/5GHz |  |
|  | 网络无线支持协议 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |  |
|  | 蓝牙 | ≥蓝牙4.0 |  |
|  | 扬声器 | ≥1个 |  |
|  | 麦克风 | ≥1个,支持MIC拾音。 |  |
|  | 支持输入电压 | 220V，50/60Hz |  |
|  | 整机使用寿命 | ≥30000小时 |  |
|  | #外壳材质 | 采用高光、高亮的ABS塑胶材质 |  |
|  | #抗菌防霉 | 外壳抗菌防霉性能符合GB21551.2-2010标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。（需提供第三方机构出具带CNAS和CMA标识的检测报告，检测型号必须与投标型号一致） |  |
|  | 功能性 | 功能名称 | 功能要求 |
|  |  | 床位卡片 | 通过对接医院HIS系统等，患者信息一览表，可按床位顺序显示病区在院患者、空床等情况，信息种类包括床号、房间号、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、入院诊断、管床医生、管床护士、饮食类型、过敏信息、护理级别、病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、VTE、自杀风险等）及对应风险等级、入院/转入、出院/转出、预手术、手术、术后1/2/3天、缴费类型、是否欠费、是否预约床、是否有多重耐药等。支持按病区需要配置。各类信息自动抓取实时更新。 支持快速分类查询床位患者。 |
|  |  | 预约查询 | 显示预约标记，支持查看床位预约的患者基本情况。 对于特殊疾病患者，可以按床位，单独隐藏患者的诊断 |
|  |  | 类型筛选 | 列出重点筛选项及其汇总人数，快速查看某类患者信息。筛选项包括床位类型、患者危重级别、患者类型、风险类型等。 |
|  |  | 护患通话 | 支持通过屏幕按钮对患者端床头屏发起呼叫，并接听患者呼叫 |
|  |  | 增援通话 | 支持接听医护从患者床头屏发起的增援请求。 |
|  |  | 医护通话 | 支持通过屏幕按钮对护士站和医生电话发起呼叫及接听。 |
|  |  | 通话状态 | 支持多呼叫并发，可手动选择其一接听，并实时显示通话状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、无应答、已挂断等。 |
|  |  | 未接提醒 | 实时显示未接来电提醒，可快捷回呼和处理，并可一键全部处理 |
|  |  | 通话记录 | 支持查看已接听、未接听的通话记录，包含发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间等 |
|  | 实施及售后 | 投标人免费配合设备安装、施工工作。 提供原厂硬件免费维保3年，提供原厂维保承诺函。 |  |
|  | ★兼容性 | 投标人须承诺与医院现有HIS系统进行对接，实现无缝兼容，对接费用由投标人自理，医院不再支付。（需提供承诺函，格式自拟） |  |

### 护理呼叫系统-病区走廊双面屏

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕尺寸 | ≥28.6英寸 |
|  | 屏幕面板类型 | 双面液晶显示屏 |
|  | 屏幕分辨率 | ≥1920×540 |
|  | 屏幕最高亮度 | 250cd/m2 |
|  | 一体机CPU | ≥四核CPU，主频≥1.8GHz。 |
|  | 一体机内存大小 | ≥1GB |
|  | 一体机硬盘大小 | ≥8GB |
|  | 操作系统 | ≥Android11.0 |
|  | 外设接口及数量 | RJ45接口≥1个； DC电源接口≥1个； |
|  | 扬声器 | ≥1个 |
|  | 支持电压 | 220V,50/60Hz |
|  | 整机使用寿命 | ≥30000小时 |
|  | 功能性 | 可循环显示最多64条呼叫信息，每条呼叫信息最长16个汉字，每条呼叫信息可单独设置播放次数，多种呼叫方式可选 |
|  | 实施及售后 | 投标人免费配合设备安装、施工工作。 提供原厂硬件免费维保3年，提供原厂维保承诺函。 |

### 护理呼叫系统-卫生间呼叫器

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 防水等级 | ≥IPX7 |
|  | 连接方式 | 采用两芯线与病房交互终端连接 |
|  | 安装方式 | 壁挂安装 |
|  | 实施及售后 | 投标人免费配合设备安装、施工工作。 提供原厂硬件免费维保3年，提供原厂维保承诺函。 |

### ICU管理机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #屏幕尺寸 | ≥15.6英寸 |  |
|  | 屏幕面板类型 | IPS面板 |  |
|  | 屏幕分辨率 | ≥1920*1080 |  |
|  | 屏幕最高亮度 | ≥300cd/M2 |  |
|  | 屏幕触摸类型 | 电容式触摸屏 |  |
|  | 屏幕触摸技术 | 电容触控技术 支持多点触控（触控点数≥10） |  |
|  | 屏幕触摸方式 | 手指、配套指套、湿手触控 |  |
|  | 一体机CPU | ≥四核CPU，主频≥1.8GHz。 |  |
|  | 一体机内存大小 | ≥2GB |  |
|  | 一体机硬盘大小 | ≥32GB |  |
|  | 操作系统 | 安卓10.0或以上 |  |
|  | 外设接口及数量 | USB Type-A接口≥2个； DC接口≥1个; RJ45网口≥1个； HDMI≥1个； RS485*1 防区接口*8（8路防区） |  |
|  | 无线支持 | 支持WiFi，支持双频2.4GHz/5GHz |  |
|  | 网络无线支持协议 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |  |
|  | 蓝牙 | ≥蓝牙4.0 |  |
|  | 扬声器 | ≥1个 |  |
|  | 麦克风 | ≥1个 |  |
|  | 支持输入电压 | 220V，50/60Hz |  |
|  | 整机使用寿命 | ≥30000小时 |  |
|  | 视频 | H.264 编解码 |  |
|  | 音频 | G.711/G.729编解码 |  |
|  | 网络 | 10-1000Mbps 自适应 |  |
|  | 通信协议 | TCP/IP、RTSP、SIP |  |
|  | #外壳材质 | 采用高光、高亮的ABS塑胶材质 |  |
|  | #抗菌防霉 | 外壳采用抗菌性能符合GB21551.2-2010标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。（需提供第三方机构出具带CNAS和CMA标识的检测报告，检测型号必须与投标型号一致） |  |
|  | 功能性 | 功能名称 | 功能要求 |
|  |  | 探视审核 | 护士根据患者的健康情况对患者亲友提交的远程探视申请进行审核，拒绝的需要填写拒绝理由 |
|  |  | 今日探视 | 展示探视日期为今日的探视列表，护士审批通过的探视申请 |
|  |  | 取消探视 | 支持取消已审批通过的尚未开始的探视 |
|  |  | 结束探视 | 支持直接结束正在进行中的探视 |
|  |  | 监听监视 | 护士可全程监控患者与亲友的探视过程，保障及时处理问题 |
|  |  | 插话提醒 | 亲友探视患者期间，护士可按需随时插话提醒 |
|  |  | 呼叫功能 | 护士站主机可以接收护士站内部呼叫需求 |
|  |  | 设置 | 护士对远程探视进行参数设置，支持设置探视是否需要审核、探视默认时长、探视时间区间、同时间段支持探视人数、探视即将结束时间提醒 |
|  |  | 探视预约 | 患者亲友通过小程序提交远程探视的申请，申请信息包括医院、病区、患者姓名、患者床号、探视者姓名、探视者手机号、探视日期、探视时间 |
|  |  | 我的预约 | 患者亲友通过小程序查看远程探视预约记录列表及预约详情，并且还可以加入已审批通过的远程探视界面中 |
| 32. | 实施及售后 | 投标人免费配合设备安装、施工工作。 提供原厂硬件免费维保3年，提供原厂维保承诺函。 |  |
| 33. | ★兼容性 | 投标人须承诺与医院现有HIS系统免费对接（需提供承诺函，格式自拟） |  |

### ICU家属探视机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕尺寸 | ≥15.6英寸 |
|  | 屏幕面板类型 | IPS面板 |
|  | 屏幕分辨率 | ≥1920*1080 |
|  | 屏幕最高亮度 | ≥250cd/M2 |
|  | 屏幕触摸类型 | 电容式触摸屏 |
|  | 屏幕触摸技术 | 电容触控技术 支持多点触控（触控点数≥10） |
|  | 屏幕触摸方式 | 手指、配套指套、湿手触控 |
|  | 一体机CPU | ≥四核CPU，主频≥1.5GHz。 |
|  | 一体机内存大小 | ≥2GB |
|  | 一体机硬盘大小 | ≥32GB |
|  | 操作系统 | 安卓10.0或以上 |
|  | 外设接口及数量 | USB Type-A接口≥2个；DC接口≥1个;RJ45网口≥1个；HDMI≥1个； RS485*1、防区接口*8（8路防区） |
|  | 无线支持 | 支持WiFi，支持双频2.4GHz/5GHz |
|  | 网络无线支持协议 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
|  | 蓝牙 | ≥蓝牙4.0 |
|  | 扬声器 | ≥1个 |
|  | 麦克风 | ≥1个 |
|  | 支持输入电压 | 220V，50/60Hz |
|  | 整机使用寿命 | ≥30000小时 |
|  | 视频 | H.264 编解码 |
|  | 音频 | G.711/G.729编解码 |
|  | 网络 | 10-1000Mbps 自适应 |
|  | 通信协议 | TCP/IP、RTSP、SIP |
|  | 实施及售后 | 投标人免费配合设备安装、施工工作。 提供原厂硬件免费维保3年，提供原厂维保承诺函。 |

### ICU病床分机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 屏幕尺寸 | ≥15.6英寸 |  |
|  | 屏幕面板类型 | 彩色IPS面板 |  |
|  | 屏幕分辨率 | ≥1920*1080 |  |
|  | 屏幕最高亮度 | 250cd/M2 |  |
|  | 屏幕触摸类型 | 电容式触摸屏 |  |
|  | 屏幕触摸技术 | 电容触控技术 支持多点触控（触控点数≥10） |  |
|  | 屏幕触摸方式 | 手指、配套指套、湿手触控 |  |
|  | 一体机CPU | ≥四核CPU，主频≥1.6GHz。 |  |
|  | 一体机内存大小 | ≥2GB |  |
|  | 一体机硬盘大小 | ≥32GB |  |
|  | 操作系统 | 安卓10.0或以上 |  |
|  | 外设接口及数量 | USB Type-C接口≥1个 DC接口≥1个 USB 2.0≥1个 串口8pin-2.0≥1个 RJ45网口≥1个 手柄接口≥1个 RS485*1、防区接口（8路防区） |  |
|  | 手柄按键 | 开关机按键×1个，音量加、减键×1个，呼叫按键×1个。 |  |
|  | 无线支持 | 支持WiFi，支持双频2.4GHz/5GHz |  |
|  | 网络无线支持协议 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |  |
|  | 蓝牙 | ≥蓝牙5.0 |  |
|  | 扬声器 | ≥1个 |  |
|  | 麦克风 | ≥1个 |  |
|  | 支持输入电压 | 220V，50/60Hz |  |
|  | 整机使用寿命 | ≥30000小时 |  |
|  | 视频 | H.264 编解码 |  |
|  | 音频 | G.711/G.729编解码 |  |
|  | 网络 | 10-100Mbps 自适应 |  |
|  | 通信协议 | TCP/IP、RTSP、SIP |  |
|  | 功能性 | 功能名称 | 功能要求 |
|  |  | 远程探视 | 展示当前患者住院期间的所有远程探视记录列表；包括申请时间，探视者姓名，探视者手机号，预约探视时间，探视状态。 支持患者加入远程探视及取消当前远程探视 |
|  |  | 通知弹窗 | 实时推送亲友远程探视申请通知（护士审批通过的才通知）、探视即将开始通知，提醒患者按时进入远程探视 |
| 33. | 实施及售后 | 投标人免费配合设备安装、施工工作。 提供原厂硬件免费维保3年，提供原厂维保承诺函。 |  |

### 壁挂式ICU摆臂支架

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 材质 | 铝合金，底座铁质 |
|  | 承重范围 | 0.5-2kg |
|  | 长度 | ≥1200mm |
|  | 宽度 | ≥30mm |
|  | 升降范围 | ≥500mm |
|  | 升降结构 | 机械弹簧 |
|  | 安装方式 | 壁挂安装，或吊塔安装 |
|  | 俯仰角 | 仰角≥20度，俯角≥45度 |
|  | 水平旋转 | 水平≤540度限位 |
|  | 实施及售后 | 投标人免费配合设备安装、施工工作。 提供原厂硬件免费维保3年，提供原厂维保承诺函。 |

### 掌上电脑

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 处理器 | ≥8核处理器，频率≥2.3GHZ，64位 |
| 2 | ★ | 内存容量 | ≥4GB RAM |
| 3 | # | 存储 | 64GB ROM |
| 4 | # | 电池容量 | 4100mAh，可充电锂离子电池 |
| 5 |  | 材质 | 采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构检测报告，检测产品的型号必须与投标型号一致） |
| 6 | # | 电池 一体化 | 电池采用一体化设计，不可拆卸 |
| 7 |  | 按键 | 电源键，扫描键（左右），手电筒键，主页键，快捷功能键 |
| 8 |  | 屏幕尺寸 | ≥5英寸，电容多点触控， |
| 9 |  | 分辨率 | 1280 x720 |
| 10 |  | 摄像头 | 前置摄像头：前置摄像头≥800万像素，后置摄像头≥1300万像素，自动对焦，带LED补光 |
| 11 |  | 隐蔽取证 | 摄像头位于设备顶部 |
| 12 |  | 手电筒 功能 | 双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制 |
| 13 |  | 重量 | ≤250g（含标准电池） |
| 14 | ★ | 防摔抗震 | 可承受1.2m高处到地面的多次跌落；1000次0.5米滚桶测试 |
| 15 |  | WIFI网络 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议 |
| 16 |  | 无线广域网 | 支持4G全网通 |
| 17 |  | 蓝牙 | ≥Bluetooth 5.1 |
| 18 |  | 条码扫描引擎 | 扫描范围：≥40°(水平), ≥ 30° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±45°，左右倾角：±60° |
| 19 | # | 连续扫描 | 可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速（需提供功能截图证明文件） |
| 20 |  | 操作系统 | ≥Android 11.0操作系统 |
| 21 |  | 个性化桌面 | 通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。 |
| 22 |  | 固件升级 | 支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。 |
| 23 |  | 超级用户 | 内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备 |
| 24 |  | 一键启动 | 设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动 |
| 25 |  | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。 |
| 26 |  | 设备安全管理 | 提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护 |
| 27 |  | 产品认证 | 投标产品具有CCC认证证书（需提供证书复印件，并且证书型号与投标型号必须一致） |
| 28 |  | 型号核准认证 | 投标产品具有无线电发射设备型号核准证，提供证书复印件 |
| 29 |  | 安规检测 | 投标产品通过GB9706安规检测 |
| 30 |  | 医用电气安全 | 投标产品通过YY9706医用电气安全检测 |
| 31 | # | 平均无故障 | MTBF20万小时（（需提供检测报告复印件并且证书型号与投标型号必须一致） |
| 32 | # | 防护等级 | IP67 |
| 33 |  | 辐射安全 | 基于人体健康与安全，要求制造商具有辐射安全生产相关证书，满足设备辐射安全生产要求，需提供证书复印件 |
| 34 |  | 保修 | 整机原厂保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

### 医疗诊断专用显示设备6M（55台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 屏幕尺寸 | 6M彩色，≥30.0英寸，屏幕分辨率≥3280×2080（6MP），点距≤0.1968 mm，可视角度≥178° |
| 2 | # | 屏幕对比度 | ≥2000:1，屏幕亮度≥1300 cd/m2 |
| 3 | ★ | DICOM 符合性 | 符合数字医疗影像传输标准（DICOM）第 14 部分的灰阶标准化显示函数（GSDF），保证图像质量 |
| 4 |  | 图像一致性技术 | 基于专业设备，对流水线的所有产品进行一致性校准和评价，使得多显示器和大范围安装时色彩显示差别降到最低。 |
| 5 |  | 显示器Gamma及色度同步校正技术 | 采用16位LUT表演算技术，对图像Gamma及色度同步校正，达到最优的图像效果。 |
| 6 |  | 显示质控技术 | 具有显示质量管理系统，对已装机产品进行持续的质量监测和显示控制管理，确保图像长期符合阅片标准。 |
| 7 |  | 专业图像曲线 | 产品内置多条DICOM曲线满足用户不同的使用要求，包含DICOM不同亮度曲线。 |
| 8 |  | 多画面显示 | 支持PIP、POP、PBP等多种画面显示布局，可以实现在一个屏幕上同时观看4路输入信号，满足最大化的观片需求。 |
| 9 |  | 一键灯箱 | 通过功能键将屏幕切换为白色画面并调高亮度，实现电子灯箱功能，兼容医生对胶片的使用需要。 |
| 10 |  | 曲线自适应技术 | 通过此功能即可以观看灰阶影像，也可以观看彩色影像。通过一键设置即可完成切换，方便不同影像片源的观看，从而提高了诊断效率。 |
| 11 |  | 数字亮度均衡技术 | 改善LED背光的不均匀性，通过数字亮度均衡技术及专业的设备，来最大限度的调节LED背光的发光特性，从而达到全屏幕背光均匀。 |
| 12 |  | 故障自助检测功能 | 不需要人为因素干预，显示器可自主进行故障检测、故障信息提示，提高故障排除率。 |
| 13 |  | 图像子像素控制技术 | 可通过FPGA技术的子像素进行控制。 |
| 14 |  | 环境光自适应技术 | 实时监测环境光的变化，并依据环境光的变化及时调整背光亮度。 |
| 15 | # | 生物感应技术 | 通过生物感应技术，及时调整显示屏的工作状态，主动节能。 |
| 16 |  | 工作状态提示技术 | 具备显示图像状态识别及提示功能，当图像曲线处于非DICOM情景时，具有状态提示指示，及时提醒用户调整曲线设置，保障读片的精准性。 |
| 17 |  | 业务模式划分技术 | 依据不同的应用场景，预制多种办公模式。通过菜单即可选择对应的场景，提升产品的适应性。 |
| 18 |  | 物联网应用技术技术 | 支持物联网管理，依托物联网技术，完成对联网设备进行集中、远程管理，降低管理成本。 |
| 19 |  | 人体工学设计 | 显示器机身具有多自由度的调整功能，操作者可以对显示器进行前倾/后仰、轴向转动、旋转等多个角度的操作，可以将显示器调节至最适合的位置，在不同角度和位置观察影像 |
| 20 | # | 显示器接口 | HDMI、DP、DVI、VGA、USB |
| 21 | # | USB扩展 | 具有USB_HUB功能，通过与上行设备进行通信，能够将USB下行设备接入显示设备，便捷操作 |
| 22 |  | 专业电源 | 专业医疗级电源，外置式安装，超强防护罩，低电压，保护用户 |
| 23 |  | 附属设备 | 一、人体工学阅片工作台 1.桌面尺寸：≥1500*750mm。 2.静音：升降噪音小于50分贝，最大负载：不小于800N 3.预设高度：不少于4个默认高度值，一键调节到预设高度，桌面距地最低高度690mm，调节行程≥500mm 4.快速调节功能：工作台面升降调节速率不小于20mm/s 5.远程控制功能：升降模组预留计算机通讯接口，可与中控系统对接 6.双电机升降，三节式桌腿。升降电机符合CE、UL认证（提供产品实物照片） 7.健康护眼LED背景灯，可调节色温及亮度，2700-6500K，辅助阅片微环境调光满足用户的阅读需求； 8.智能灯控面板，亮度调节、色温调节、开/关功能集成一体，可无极调光/调色温。（提供产品实物照片） 9.一体化供电：配置工业级交流电源插座，能为所有工作单元的设备供电，无需额外插线板，满足日常办公需要 10.配置工业级USB插座，满足移动设备充电需要 11.隐藏布线：所有线缆通过专用的布线槽，确保工位台面干净整洁 12.支架满足挂载显示器任意位置悬停，90度旋转，任意位置移动 13.悬吊式主机吊架，具备高度及宽度调节功能，适合各种尺寸主机机箱的放置 14.面板材质：采用抗倍特板，防火，耐磨，耐药，防菌，防静电，不含甲醛；亚克力围屏，自重轻，易清洁，无毒环保，绝缘性优，抗冲击，耐腐蚀 15.拥有阅片工作台相关专利（提供证明文件） 二、阅片工作台座椅 1.与人体工学阅片工作台相配套，需提供图片 2.环颈式头枕，可升降；椅座高度可调节 3.人体工学护脊，双背设计 4.底盘加厚钢材，高强合金气压棒，加厚PU轮 |
| 24 |  | 实施及售后 | 投标人负责设备安装、调试工作。 ≥原厂保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

### 医疗诊断专用显示设备5M（8台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 背光类型 | LED背光 |
| 2 | ★ | 屏幕尺寸 | 5M黑白，≥21.3英寸，屏幕分辨率≥2560×2048（5MP），点距≤0.165 mm，可视角度≥178° |
| 3 | # | 屏幕对比度 | 对比度≥2000:1，屏幕亮度≥2500 cd/m2 |
| 4 | ★ | DICOM 符合性 | 产品严格遵守数字医疗影像传输标准（DICOM）第 14 部分的灰阶标准化显示函数（GSDF），保证图像质量 |
| 5 |  | 图像一致性技术 | 基于专业设备，对流水线的所有产品进行一致性校准和评价，使得多显示器和大范围安装时色彩显示差别降到最低。 |
| 6 |  | 显示器Gamma及色度同步校正技术 | 采用16位LUT表演算技术，对图像Gamma及色度同步校正，达到最优的图像效果。 |
| 7 |  | 显示质控技术 | 具有显示质量管理系统，对已装机产品进行持续的质量监测和显示控制管理，确保图像长期符合阅片标准。 |
| 8 |  | 曲线亮度可视化 | 在屏幕亮度范围允许的情况下，对显示图像进行校准，并将曲线亮度值可视化，满足精准化的选择。 |
| 9 |  | 专业图像曲线 | 产品内置多条DICOM曲线满足用户不同的使用要求，包含Gamma1.8、2.0、2.2、2.4、2.6，DICOM不同亮度曲线，DICOM700/650/600/550/ 500/450/400/350/300/250。 |
| 10 |  | 亮度提升及保持技术 | 具有亮度监测系统，既能快速提升背光亮度，达到诊断需求，节省等待时间，也能够持续监测背光变化，保证在使用周期内背光始终恒定。 |
| 11 |  | 图像重力感应技术 | 满足屏幕横向及竖向图像的自适应切换，应用内置图像感应设备及配套的专业软件，可以实现显示器图像随重力方向改变进行横向、竖向自适应的调整。 |
| 12 |  | 一键灯箱 | 通过功能键将屏幕切换为白色画面并调高亮度，实现电子灯箱功能，兼容医生对胶片的使用需要。 |
| 13 |  | 数字亮度均衡技术 | 改善LED背光的不均匀性，通过数字亮度均衡技术及专业的设备，来最大限度的调节LED背光的发光特性，从而达到全屏幕背光均匀。 |
| 14 |  | 故障自助检测功能 | 不需要人为因素干预，显示器可自主进行故障检测、故障信息提示，提高故障排除率。 |
| 15 |  | 图像子像素控制技术 | 可通过FPGA技术的子像素进行控制。 |
| 16 |  | 环境光自适应技术 | 实时监测环境光的变化，并依据环境光的变化及时调整背光亮度 |
| 17 | # | 生物感应技术 | 通过生物感应技术，可及时调整显示屏的工作状态，主动节能。 |
| 18 |  | 工作状态提示技术 | 具备显示图像状态识别及提示功能，当图像曲线处于非DICOM情景时，具有状态提示指示，及时提醒用户调整曲线设置，保障读片的精准性 |
| 19 |  | 业务模式划分技术 | 依据不同的应用场景，预制多种办公模式。通过菜单即可选择对应的场景，提升产品的适应性； |
| 20 |  | 物联网应用技术技术 | 支持物联网管理，依托物联网技术，完成对联网设备进行集中、远程管理。 |
| 21 |  | 人体工学设计 | 显示器机身具有多自由度的调整功能，操作者可以对显示器进行升降、前倾/后仰、轴向转动、旋转等多个角度的操作，可以将显示器调节至最适合的位置，在不同角度和位置观察影像 |
| 22 |  | 显示器接口 | DVI、DP |
| 23 | # | USB扩展 | 具有USB_HUB功能，通过与上行设备进行通信，能够将USB下行设备接入显示设备，便捷操作 |
| 24 |  | 专业电源 | 专业医疗级电源，外置式安装，超强防护罩。 |
| 25 |  | 附属设备 | 一、人体工学阅片工作台 1.桌面尺寸：≥1500*750mm。 2.静音：升降噪音小于50分贝，最大负载：不小于800N 3.预设高度：不少于4个默认高度值，一键调节到预设高度，桌面距地最低高度690mm，调节行程>=500mm 4.快速调节功能：工作台面升降调节速率不小于20mm/s 5.远程控制功能：升降模组预留计算机通讯接口，可与中控系统对接 6.双电机升降，三节式桌腿。升降电机符合CE、UL认证（提供产品实物照片） 7.健康护眼LED背景灯，可调节色温及亮度，2700-6500K，辅助阅片微环境调光，满足用户的阅读需求； 8.智能灯控面板，亮度调节、色温调节、开/关功能集成一体，可无极调光/调色温。（提供产品实物照片） 9.一体化供电：配置工业级交流电源插座，能为所有工作单元的设备供电，无需额外插线板，满足日常办公需要， 10.配置工业级USB插座，满足移动设备充电需要 11.隐藏布线：所有线缆通过专用的布线槽，确保工位台面干净整洁 12.支架满足挂载显示器任意位置悬停，90度旋转，任意位置移动。 13.悬吊式主机吊架，具备高度及宽度调节功能，适合各种尺寸主机机箱的放置 #14.面板材质：采用抗倍特板，防火，耐磨，耐药，防菌，防静电，不含甲醛；亚克力围屏，自重轻，易清洁，无毒环保，绝缘性优，抗冲击，耐腐蚀（提供产品的相关检测报告） #15.拥有阅片工作台相关专利（提供证明文件） 二、阅片工作台座椅 1.与人体工学阅片工作台相配套，需提供图片 2.环颈式头枕，可升降；椅座高度可调节 3.人体工学护脊，双背设计 4.底盘加厚钢材，高强合金气压棒，加厚PU轮 |
| 26 |  | 实施及售后 | 投标人负责设备安装、调试工作。 ≥原厂保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

### 医疗诊断专用显示设备86寸（4台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 屏幕尺寸 | ≥86.0英寸灰阶16bit |
| 2 | # | 屏幕分辨率 | ≥3840×2160（8M） |
| 3 |  | 点距 | ≤0.4935 mm |
| 4 |  | 屏幕对比度 | ≥4000:1 |
| 5 | # | 屏幕亮度 | ≥500 cd/m2 |
| 6 |  | 可视角度 | ≥178° |
| 7 |  | DICOM 符合性 | 产品严格遵守数字医疗影像传输标准（DICOM）第 14 部分的灰阶标准化显示函数（GSDF），保证图像质量 |
| 8 |  | 图像一致性技术 | 基于专业设备，对流水线的所有产品进行一致性校准和评价，使得多显示器和大范围安装时色彩显示差别降到最低。 |
| 9 |  | 显示器Gamma及色度同步校正技术 | 采用16位LUT表演算技术，对图像Gamma及色度同步校正，达到最优的图像效果。 |
| 10 |  | 显示质控技术 | 具有显示质量管理系统，对已装机产品进行持续的质量监测和显示控制管理，确保图像长期符合阅片标准。 |
| 11 |  | 数字亮度均衡技术 | 改善LED背光的不均匀性，通过数字亮度均衡技术及专业的设备，来最大限度的调节LED背光的发光特性，从而达到全屏幕背光均匀。 |
| 12 |  | 图像子像素控制技术 | 可通过FPGA技术对子像素进行控制。 |
| 13 |  | OPS信息保护技术 | 产品内置工业OPS主机，满足内外网日常应用。物理层面对网络进行隔离，确保信息安全可靠。 |
| 14 |  | 信号KVM切换 | 支持对信号进行KVM管理，包括信号源及触摸屏的操作，通过一套鼠标键盘即可对多台主机设备进行管理和控制。 |
| 15 |  | 云端白板 | 专业的电子白板软件，通过登陆云端账号，实现多屏间跨屏交互、异地多方同时对会议内容进行批注和修改。 |
| 16 |  | 九画面投屏 | 支持移动终端设备进行信息分享及投屏，可支持九画面同时投屏显示，并支持反相控制。 |
| 17 | # | 多点触摸 | 20点触摸，±1mm触控精度，满足多人操作。（提供大屏产品实际功能测试图） |
| 18 | # | 多应用分屏对比 | 支持安卓操作系统及Windows双操作系统，并可进行双应用同屏对比，屏幕尺寸可支持30%、50%和70%的设置比例。 |
| 19 |  | 无纸化办公 | 支持电子白板内容通过电子邮件发送、通过扫码保存和上传云端保存等多种形式，无纸化办公支撑。 |
| 20 |  | 虚拟菜单技术 | DVM技术，展示常用功能项，快速进行功能切换。 |
| 21 |  | 远程会议 | 产品预置原生应用软件，可一键发起远程会议，满足远程会诊的业务需求。 |
| 22 |  | 护眼模式 | 屏幕具备防蓝光护眼技术，有效保护医生的视力。可通过护眼功能健进行开启/关闭设置。 |
| 23 |  | 一键录屏 | 快速高效的业务支撑功能，对会议全程内容（音频、桌面）进行录制，并保存到指定路径。 |
| 24 |  | OPS软开机 | 嵌入室专业OPS主机，摒弃物理开关，通过DVM界面即可进行电脑的开机操作。 |
| 25 |  | 病灶聚焦 | 病灶聚焦功能开启后，全屏亮度降低，同时通过捕捉鼠标的位置坐标，将以鼠标坐标为中心的圆区域或者矩形区域提升到最高校正亮度。 |
| 26 |  | 病灶瞩目 | 病灶瞩目功能开启后，同时通过捕捉鼠标的位置坐标，将以鼠标坐标为中心的圆区域或者矩形区域显示出设定颜色的圆形或矩形区域。 |
| 27 |  | 彩色灰阶转换 | 功能开启后，彩色影像会变成灰阶影像。 |
| 28 | # | 一键灯箱 | 功能开启后，屏幕白屏，背光亮度最大，模拟灯箱的功能，满足塑料胶片的读片需求 |
| 29 |  | 病灶负片 | 病灶负片功能开启后，同时通过捕捉鼠标的位置坐标，将以鼠标坐标为中心的圆区域或者矩形区域内亮度变暗，整个背景亮度不变。通过颜色反差来观察病灶，便于诊断。 |
| 30 |  | 健康提醒 | 健康提醒功能开启后，到达设定时间后，屏幕进行提示，建议医生进行适度休息。 |
| 31 |  | 移动支架 | 配置专业可升降调节的底座. |
| 32 | # | 信号输入 接口 | HDMI x2、USB 2.0 x 2、USB-B x 2、USB 3.0 x 2、RS232 x 1 |
| 33 |  | 信号输出接口 | HDMI x 1、USB、LAN、RS232x1 |
| 34 | # | USB扩展 | 具有USB_HUB功能，通过与上行设备进行通信，能够将USB下行设备接入显示设备 |
| 35 |  | 其它 | 显示器制造商取得IS09001，ISO13485，ISO14001，CCC认证 |
| 36 |  | 实施及售后 | 附安装支架，投标人负责设备安装、调试工作。 ≥原厂保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

### 医疗诊断专用显示设备98寸（1台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 屏幕尺寸 | ≥98.0英寸灰阶16bit |
| 2 | # | 屏幕分辨率 | 3840×2160（8M） |
| 3 |  | 点距 | ≤0.5622 mm |
| 4 |  | 对比度 | 1300:1 |
| 5 | # | 屏幕亮度 | 500 cd/m2 |
| 6 |  | 可视角度 | ≥178° |
| 7 |  | DICOM符合性 | 符合数字医疗影像传输标准（DICOM）第 14 部分的灰阶标准化显示函数（GSDF），保证图像质量 |
| 8 |  | 图像一致性技术 | 基于专业设备，对流水线的所有产品进行一致性校准和评价，使得多显示器和大范围安装时色彩显示差别降到最低。 |
| 9 |  | 显示器Gamma及色度同步校正技术 | 采用16位LUT表演算技术，对图像Gamma及色度同步校正，达到最优的图像效果。 |
| 10 |  | 显示质控技术 | 具有显示质量管理系统，对已装机产品进行持续的质量监测和显示控制管理，确保图像长期符合阅片标准。 |
| 11 |  | 数字亮度均衡技术 | 改善LED背光的不均匀性，通过数字亮度均衡技术及专业的设备，来最大限度的调节LED背光的发光特性，从而达到全屏幕背光均匀。 |
| 12 |  | 图像子像素控制技术 | 可通过FPGA技术的子像素进行控制。 |
| 13 |  | OPS信息保护技术 | 产品内置工业OPS主机，满足内外网日常应用。物理层面对网络进行隔离，确保信息安全可靠。 |
| 14 |  | 信号KVM切换 | 支持对信号进行KVM管理，包括信号源及触摸屏的操作，通过一套鼠标键盘即可对多台主机设备进行管理和控制。 |
| 15 |  | 云端白板 | 专业的电子白板软件，通过登陆云端账号，实现多屏间跨屏交互、异地多方同时对会议内容进行批注和修改。 |
| 16 |  | 九画面投屏 | 支持移动终端设备进行信息分享及投屏，最大支持九画面同时投屏显示，并支持反相控制。 |
| 17 | # | 多点触摸操作 | 40点触摸，±1mm触控精度，满足多人操作。（提供大屏产品实际功能测试图并加盖厂家公章） |
| 18 | # | 多应用分屏对比 | 系统具备安卓操作系统及Windows双操作系统，并可进行双应用同屏对比，屏幕尺寸可支持30%、50%和70%的设置比例。（提供大屏功能截图并加盖厂家公章 |
| 19 |  | 虚拟菜单技术 | DVM技术，展示常用功能项，快速进行功能切换。 |
| 20 |  | 远程会议 | 产品预置原生应用软件，可一键发起远程会议，满足远程会诊的业务需求。 |
| 21 |  | 护眼模式 | 屏幕具备防蓝光护眼技术，有效保护医生的视力。可通过护眼功能健进行开启/关闭设置。 |
| 22 |  | 一键录屏 | 快速高效的业务支撑功能，对会议全程内容（音频、桌面）进行录制，并保存到指定路径。 |
| 23 |  | OPS软开机 | 嵌入室专业OPS主机，摒弃物理开关，通过DVM界面即可进行电脑的开机操作，方便用户使用。 |
| 24 |  | 病灶聚焦 | 病灶聚焦功能开启后，全屏亮度降低，同时通过捕捉鼠标的位置坐标，将以鼠标坐标为中心的圆区域或者矩形区域提升到最高校正亮度。 |
| 25 |  | 病灶瞩目 | 病灶瞩目功能开启后，同时通过捕捉鼠标的位置坐标，将以鼠标坐标为中心的圆区域或者矩形区域显示出设定颜色的圆形或矩形区域。 |
| 26 |  | 彩色灰阶转换 | 功能开启后，彩色影像会变成灰阶影像 |
| 27 |  | 一键灯箱 | 功能开启后，屏幕白屏，背光亮度最大，模拟灯箱的功能，满足塑料胶片的读片需求 |
| 28 |  | 病灶负片 | 病灶负片功能开启后，同时通过捕捉鼠标的位置坐标，将以鼠标坐标为中心的圆区域或者矩形区域内亮度变暗，整个背景亮度不变。 |
| 29 | # | 信号输入接口 | HDMI x2、USB 2.0 x 2、USB-B x 2、USB 3.0 x 2、RS232 x 1 |
| 30 |  | 信号输出接口 | HDMI x 1、USB、LAN、RS232x1 |
| 31 |  | 其它 | 提供试题与病例影像关联功能；提供模拟报告录入、对比功能、模拟报告的分词管理，能够实现学生模拟报告中关键描述信息的自动判断；支持DICOM影像按需转换为JPEG\BMP等静态图像格式；支持一键导出PPT、一键导出图片功能 |
| 32 |  | 实施及售后 | 附安装支架，投标人负责设备安装、调试工作。 ≥原厂保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

### 药房叫号-自动报到机（9台）

| 类型 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸 | ≥32.0寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | ≥1920*1080 |
| 屏幕最高亮度 | ≥400cd/m² |
| 屏幕对比度 | ≥1200:1 |
| 屏幕像素密度单位 | ≥69PPI |
| 屏幕触摸类型 | 电容式触摸 |
| 屏幕刷新频率 | ≥60Hz |
| 屏幕响应时间 | ≤8ms |
| 屏幕色域 | ≥90% sRGB |
| 一体机CPU | ≥四核,主频≥1.8GHz |
| #运行内存 | ≥2G |
| #内置存储器 | ≥16G |
| 操作系统 | ≥Android 9.0 |
| 外设接口及数量 | RJ45 以太网口1个 DC电源口1个 |
| 扬声器数量 | ≥2个 |
| 扬声器输出阻抗 | ≥8Ω |
| 扬声器额定功率 | ≥10W |
| 输入电压 | 220V 50/60Hz |
| 整机使用寿命 | ≥5000万次，无偏差 |
| 定时开关机 | 支持本地网络定时开关机 |
| 自助机柜体 | 全钢1.5mm模具制造，立式机柜，表面金属烤漆，独立电源管理，布线规范整齐，内部构件全部电镀，防锈、防磁、防静电 |
| 外形尺寸 | 宽≥490mm，高≥1810mm，深≥80mm (立式底座，深≥560mm，宽≥490mm) |
| 扫描模块 | 支持纸质条码和手机端条码、电子健康卡、医保卡、电子医保码报到；可扫主流二维码和各种一维码 摄像头扫描方向平行于地面，被扫描介质垂直于地面，方便扫描，识读精准 传感器像素：1280*800及以上 扫描摄像头视角范围：≥90° 扫码时LED 补光灯。 |
| 打印模块 | 打印方式：行式热敏打印机 打印速度：≥80mm/s 打印方向：单向摩擦进纸 纸卷宽度：≥80mm 前盖外观：透明面板 |
| 实施及售后 | 1、安装方式：需支持壁挂/嵌入/吊挂/落地模式（横向、纵向） 2、投标人免费设备安装，不收取安装费用。 3、自验收合格之日算起，提供原厂整机保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。。 |

### 药房叫号-功放及音箱（3套）

（1）功放

| 类型 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 功放机形式 | 定压、定阻功放 |
| 定压输出 | 110V |
| 定阻输出 | 4-16Ω |
| 输入线路 | ≥2 |
| 输出线路 | ≥2 |
| 输入电压 | 220V 50/60Hz |
| 功率 | ≥150W |
| 外设及接口 | DC电源口1个 USB 2.0口 1个 SD卡 1个 |
| 蓝牙 | 功放支持蓝牙连接功能 |
| 尺寸大小 | 长≥350mm，宽≥180mm，高≥70mm |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz |
| 实施及售后 | 1、安装方式：需支持壁挂/嵌入/吊挂/落地模式（横向、纵向） 2、投标人免费设备安装，不收取安装费用。 3、自验收合格之日算起，提供原厂整机保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

（2）音箱

| 类型 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 扬声器大小 | 面板直径≥190mm |
| 扬声器安装开孔尺寸 | ≥155mm |
| 额定电压 | 70V-120V |
| 扬声器功率 | 3-6W |
| 扬声器灵敏度 | ≥98dB±3dB |
| 扬声器安装方式 | 具备金属弹簧卡扣，吊顶嵌入式安装 |
| 响应频率 | 110-13000Hz |
| 颜色 | 白色 |
| 实施及售后 | 1、安装方式：需支持嵌入安装 2、投标人免费设备安装，不收取安装费用。 3、自验收合格之日算起，提供原厂整机保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。。 |

### 药房叫号-处方分配叫号系统（3套）

| 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 报到 | - 需提供报到机报到界面，用于患者报到时信息交互 - 患者在候诊大厅自助报到机上进行自助报到操作，从而分配窗口号，进入相应窗口等候队列，患者可于报到机屏幕上看到自己取药窗口号 - 可根据不同方式进行报到，如：扫描处方单上的处方号条形码、其他纸质单子上的患者病历号条形码、二维码、电子医保码及医保卡条形码，同时也支持手动输入关联号码进行报到 - 支持打印窗口号功能，根据实际需求打开此功能 |
| 综合屏信息展示 | 需提供综合屏显示界面，显示各窗口排队、过号等信息 |
| 窗口屏信息展示 | 1、需提供窗口屏显示界面，显示当前叫号患者信息，及过号患者信息 2、呼叫当前取药患者时，上窗口屏 3、取药完毕后，下窗口屏 4、滚动显示过号患者信息、温馨提示信息 |
| 调配药品 | - 需提供协发屏显示、交互界面 - 报到后患者信息上协发屏，药师依据协发屏提示调配药品 3、调配完成后下协发屏 |
| 发药 | - 与药房系统交互，完成上、下窗口屏、呼叫等功能 - 发药完成进入完成队列，患者信息从窗口屏、综合屏上消失，即发药完成 |
| 呼叫 | - 提供呼叫接口供药房系统调用 - 完成窗口屏幕显示当前患者并发声提示的功能：请**到**号窗口取药（语音发声文字及语音发声次数可以根据要求进行调整） |
| 发声 | 支持使用不同的发声设备，一般包括：屏幕发声、报到机发声、功放发声 |
| 过号 | 对于已呼叫未完成取药的患者，将进行过号队列，于窗口屏、综合屏显示过号患者信息 |
| 归队 | 患者过号之后需要再报到机进行再次报到，重新回到待取药的呼叫队列 |
| 宣教 | - 支持播放宣教视频 - 当取药等候患者过多时，该屏可通过信息发布系统切换成显示患者等候界面用于发药业务 |
| 接口 | 用于与药房系统进行信息交互 |

### LED拼接屏3m*2.6m（1套）

| 类型 | 特点 | 规格 | 参数指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED拼接屏 (P1.5高清全彩无缝衔接) | 嵌入式 | 面积3m*2.6m | 像素结构：SMD1212 三合一LED 像素间距（mm）：1.5 模块分辨率（W×H）：208×104 模块尺寸（mm）：320（W）×160（H） 像素密度（点/m2）：422500 维护方式：前维护 白平衡亮度（nits）：≥600（色温6500K） 色温（K）：3000—15000可调 视角（水平/垂直°）：±160 度 亮度/色度均匀性：≥97% 对比度 ：5000:1 峰值功耗(W): ≤370 平均功耗(W): ≤125 换帧频率(Hz): 50&60 刷新率（Hz）：≥3840 寿命典型值（hrs）：10,0000H 像素点失控（坏点率）率 ：≤1/1000000 ★LED拼接屏提供原厂三年质保并提供原厂售后服务承诺函 #产品需同时具有HDR认证、视觉健康认证、节能认证、3C认证证书 |

### LED拼接屏8.4m*1m（1套）

| 类型 | 特点 | 规格 | 参数指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED拼接屏 (P1.5高清全彩无缝衔接) | 嵌入式 | 面积8.4m*1m | 像素结构：SMD1212 三合一LED 像素间距（mm）：1.5 模块分辨率（W×H）：208×104 模块尺寸（mm）：320（W）×160（H） 像素密度（点/m2）：422500 维护方式：前维护 白平衡亮度（nits）：≥600（色温6500K） 色温（K）：3000—15000可调 视角（水平/垂直°）：±160 度 亮度/色度均匀性：≥97% 对比度 ：5000:1 峰值功耗(W): ≤370 平均功耗(W): ≤125 换帧频率(Hz): 50&60 刷新率（Hz）：≥3840 寿命典型值（hrs）：10,0000H 像素点失控（坏点率）率 ：≤1/1000000 ★LED拼接屏提供原厂三年质保并提供原厂售后服务承诺函 #产品需同时具有HDR认证、视觉健康认证、节能认证、3C认证证书 |

### LED拼接屏9m*2m（1套）

| 类型 | 特点 | 规格 | 参数指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED拼接屏 (P1.5高清全彩无缝衔接) | 有音频功能 | 面积9m*2m | 像素结构：SMD1212 三合一LED 像素间距（mm）：1.5 模块分辨率（W×H）：208×104 模块尺寸（mm）：320（W）×160（H） 像素密度（点/m2）：422500 维护方式：前维护 白平衡亮度（nits）：≥600（色温6500K） 色温（K）：3000—15000可调 视角（水平/垂直°）：±160 度 亮度/色度均匀性：≥97% 对比度 ：5000:1 峰值功耗(W): ≤370 平均功耗(W): ≤125 换帧频率(Hz): 50&60 刷新率（Hz）：≥3840 寿命典型值（hrs）：10,0000H 像素点失控（坏点率）率 ：≤1/1000000 ★LED拼接屏提供原厂三年质保并提供原厂售后服务承诺函 #产品需同时具有HDR认证、视觉健康认证、节能认证、3C认证证书 #3块LED拼接屏为同一家生产厂家 |

序号19、20、21 LED拼接屏配套需求：

- 依据需求免费安装，并附带安装附件及线材。

- LED拼接屏应有配套的多媒体信息发布系统软件，系统采用B/S架构的方式，实现对播放终端的管理。包括节目管理、终端管理、素材管理、日志管理、远程监控、权限管理等常用的管理功能。

3、支持素材库，可对素材进行分类管理，支持对素材的可视化编辑，可任意划分多个显示区域，对视频、图片等素材进行任意拖放操作、可对多种节目元素组合播放。

3、支持多种播放形式：定时播放、立即插播、循环播放。

#5、实现以组为单位的分区管理，也可以对每个终端进行单独管理，可以做到内容的同步和异步。实现不同区域和级别的管理需求。(提供软件截图）

6、管理端后台可以同时管控安卓的终端和X86终端。可通过系统查看终端节目播放列表，日程播放安排；可实时查看各终端的网络联机状态和开关机状态，管理人员可以直接浏览、查询，日志模块内可以查看每个终端的指令执行状态。可以远程对终端系统升级，远程设置终端音量大小，支持远程获取终端内存使用情况，终端版本号等信息。

#7、系统具备严格的用户权限管理机制，可限制到每个功能模块，可任意分配用户所属终端，同一终端可以被多个用户同时管理。

8、可对终端下载节目文件的实时状态进行监控

9、支持节目发布多级审批，可以设置任意级别。

10、多个液晶屏或者拼接屏显示同一个画面，也可以每个屏单独显示不同内容，画面可以任意切割（提供截图佐证）。

11、提供多媒体信息发布系统软件的计算机软件著作权登记证书。

### 医疗废弃物管控箱（36台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 自动投放取物口 | 箱体投放口和取物口一体化设计，身份验证成功后自动打开。设备需具备无接触读卡打开上盖，扫描医疗废物种类二维码投入自动称重。设备应当具备防夹功能。 |
| 2 | ★ | 验证方式 | 具有身份识别功能，采用刷卡方式。设备需带有防盗功能，未经授权无法打开上盖，无法投放和取医疗废物。 |
| 3 | # | 防水设计 | 箱体内外可消毒防水设计，箱体内胆和全封闭外壳具有防止液体泄漏的功能，在箱体上有明显的医疗废物警示标识。 |
| 4 | # | 设备容量 | 内胆容积≥120L，具有称重模块，自动置零复位功能，电子秤精度≤20g。 |
| 5 | # | 通讯方式 | 支持WIFI或4G网络链接，能够与后台管理系统进行数据交互。 |
| 6 | ★ | 消杀功能 | 箱体自带臭氧消杀功能，具有废弃物满溢报警功能，满箱报警、箱盖未关报警。设备在收集人员读卡收取医疗废物后，需有清洁消毒提示。当医疗废物投放超过3/4时，显示满箱报警。设备需集成臭氧消毒，每次关盖自动消毒，消毒时间可灵活设定。 |
| 7 | ★ | 后台管理功能 | 能够展示源头管控设备产生医废数据，包括袋编码、产生时间、产生设备、科室、交接人、类型、重量、状态等。支撑查询、删除、导出。 能以收集日期维度对医废全流程闭环完成情况进行展示，包括日期、出库重量数量、暂存完成情况、转运完成情况等，支持按医废袋码追溯医废信息。 具备记录系统的各种操作日志数据功能；具有违规与风险预警功能，可对违规操作与风险预警记录进行数据统计，包括预警时间、等级、类型、内容、处理情况、处理人、处理时间、处理内容等。 |
| 8 |  | 设备材质 | 设备需为全304不锈钢框架，全304不锈钢内胆，可以取出冲洗的不锈钢内胆，方便定期清洁和消毒。 |
| 9 | # | 自动开闭盖 | 医护人员读卡开盖，自动关盖。收集人员读卡开盖，再读卡关盖。设备显示屏为非触控显示屏，显示本次投入医废重量及箱中医废的总重量，称重信息自动上传，投放医废后，上盖自动关闭。 |
| 10 |  | 实施及售后 | - 负责设备安装调试，保修3年。 |
| 11 | # | 科室预警管理 | 根据《医疗废物管理条例》医疗卫生机构应医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。系统能配置各管控箱医废产生后未清运的预警时长（例如48小时），并按设置的预警时常进行预警。 |

### 手持扫描枪 （282台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 扫码类型 | 一维码，二维码 |
| 2 | ★ | 连接方式 | 有线 |
| 3 |  | 接口 | USB、RS-232和RS-485 |
| 4 |  | 扫描模式 | 国标二维影像 |
| 5 | # | 性能 | 高效识别扫描，包括识别污损或质量不佳的条码，具有优异的抗跌落和滚落性能 |
| 6 | ★ | 防护等级 | IP41 |
| 7 | # | 质量保证期 | ≥3年原厂质保 |
| 8 |  | 尺寸 | 104毫米X71毫米X160毫米 |
| 9 |  | 输入电压 | 4VDC至5.5VDC |

### 条码打印机 （215台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 打印方式 | 热敏、热转印 |
| 2 | ★ | 打印宽度 | 20-104mm |
| 3 |  | 打印速度 | 50-150mm/s |
| 4 |  | 打印 分辨率 | 203 dpi/每毫米8点 |
| 5 |  | 固件 | ZPLII; EPL 2; XML |
| 6 | # | 识别码制 | 支持一维条码，二维条码 |
| 7 | # | 打印厚度 | 0.003 in.(0.08 mm) ~0.0075 in.(.1905 mm) (0.0075 in.为撕纸模式) |
| 8 | # | 标签长度 | 39.0 in./991 mm |
| 9 | # | 支持介质 类型 | 卷筒纸或折鲁纸、模切或连续带有/不带黑标个质、标签纸料、连续收据纸和腕带 |
| 10 | # | 接口 | 一个标准的双向8比特并行接口（支持带 IEEE-1284） 一个USB2.0（全速）接口 |
| 11 |  | 尺寸 | 267*197*191mm |
| 12 |  | 质量保证期 | ≥原厂保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

### 热敏打印机（37台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 打印方式 | 热敏打印 |
| 2 |  | 列数 | 56 / 42 |
| 3 | # | 打印速度 | 350mm/s |
| 4 | ★ | 打印精度 | 180dpi x 180dpi |
| 5 | # | 切刀寿命 | 150万次 |
| 6 | # | 打印头寿命 | 2000万行 |
| 7 |  | 接口 | USB、串口、并口 |
| 8 |  | 质量保证期 | ≥原厂保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

### 腕带打印机（24台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 打印方式 | 热敏打印 |
| 2 | ★ | 打印分辨率 | 300dpi/每毫米12点，可打印一维码和二维码 |
| 3 | # | 打印速度 | ≥120mm/s |
| 4 |  | 打印宽度 | 最大宽度≥4.25英寸/108mm， 最小宽度≤0.39英寸/10mm |
| 5 | # | 打印走纸通道 | 双组通道设计，上、下通道可选，快速无缝切换打印介质 |
| 6 |  | 通讯接口 | USB、串行、以太网10/100M（RJ45) |
| 7 | # | 其它 | 标配多语言标签打印软件，支持不同语言文本的打印，配置液晶显示屏，即时显示打印状态及打印数量 |
| 8 |  | 电器参数外置式自动量程电源(符合PFC规定) 输入 | 100-240VAC, 50-60Hz (60Watts) |
| 9 |  | 质量保证期 | ≥原厂保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

### 身份证读卡器（27台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术标准 | 射频技术，符合ISO14443 Type B，身份证核查系统专用模块 |
| 2 | # | 读卡距离 | 0-3cm |
| 3 | ★ | 通讯接口 | USB2.0 |
| 4 | # | 读卡时间 | 1s |
| 5 |  | 解码软件 | 可将IC卡内的数字压缩相片还原为可视照片，进行人证合一的验证 |
| 6 |  | 供电方式 | USB供电 |
| 7 | ★ | 可定制开发 | 提供开放的应用程序接口(API)，可供系统集成二次开发使用 |
| 8 |  | 使用环境 | 工作温度:0°C-+50°C;相对湿度:<90% |
| 9 | # | MTBF | 5000小时 |
| 10 | # | 适用电脑系统 | 支持windows7以上系统以及国产操作系统 |
| 11 |  | 质量保证期 | ≥原厂保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

### 无线扫描枪（157台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 扫码类型 | 一维码，二维码 |
| 2 | ★ | 连接方式 | 无线 |
| 3 | # | 无线电/距离 | 2.4GHz（ISM频段）自适应跳频 Bluetooth v4.2；Class 2：10 m（33英尺）视线范围 |
| 4 |  | 扫描模式 | 国标二维影像 |
| 5 |  | 接口 | USB、RS-232和RS-485 |
| 6 | # | 性能 | 高效识别扫描，包括识别污损或质量不佳的条码，具有优异的抗跌落和滚落性能 |
| 7 | ★ | 防护等级 | IP41 |
| 8 |  | 数据速率 | 3Mbit/秒（2.1Mbit/秒） |
| 9 |  | 扫描次数 | 5万次 |
| 10 |  | 质量保证期 | ≥原厂保修3年，投标人提供原厂保修承诺函。 |

### 平板电脑（电子签名）（100台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 处理器 | ≥4核，支持64位，处理器主频1.8GHz |
| 2 | # | 存储 | ≥32G，低功耗EMCP一体化存储 |
| 3 | # | 运行内存 | ≥3G |
| 4 | ★ | 摄像头 | 后置摄像头≥1300万像素，前置摄像头≥500万像素 |
| 5 | ★ | 屏幕 | 尺寸≥10.1英寸，AFFS/IPS全视角HD分辨率，电容式触摸屏，表面硬度大于7H |
| 6 | # | 分辨率 | ≥1200*1920 |
| 7 |  | 触控笔 | 配电磁笔 |
| 8 | # | 联网 | 支持2G/3G/4G/蓝牙/GPS/WIFI联网 |
| 9 | # | 其它 | - 包含首年电子签名客户端使用年费 - 支持与已有签名系统对接 |
| 10 |  | 质量保证期 | 硬件支持3年免费保修，软件支持1年免费维保 |

### 机柜（49台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 标准 | 19英寸网络服务器机柜 |
| 2 |  | 技术标准 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准 |
| 3 |  | 材料及工艺 | 框架≥1.2mmSPCC冷轧板，脱脂、陶化、喷塑 |
| 4 | ★ | 规格 | 深600mm，宽800mm。网孔门 |
| 5 | # | 网孔通风率 | 75% |
| 6 | ★ | 容量 | 42U |
| 7 | # | 承重 | ≥800KG |
| 8 | ★ | 附属设备 | - 每个机柜含2个8孔PDU，8位10A国标插孔 250V，最大功率2000W ，铝外壳，3米线。 - 每个机柜含5个48口六类配线架，冷轧钢板，镀金针脚，镀金厚度≥6U，通过FLUKE工程测试，理线器，网络跳线。 - 每个机柜含300条2米非屏蔽99.9无氧铜六类UTP成品跳线，支持速率10Gbps |
| 9 | # | 安装及附属服务 | 负责机柜布线施工 |

# 第二包

- I.需求一览表

| 序号 | 设备（系统）名称 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 质量保证期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术衣及手术鞋RFID芯片读取设备 | 1 | 套 | 在双方约定时间内交付货物，因入场时间未定，最终交货时间以甲方要求为准 | 北京清华长庚医院 | 自验收合格之日算起 3年免费原厂维保 |
| 2 | 手术室专用衣鞋ID卡读取设备 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 手术室专用指纹及面部采集设备 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 手术室专用发衣设备-主柜 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 手术室专用发衣设备-辅助柜 | 5 | 台 |  |  |  |
| 6 | 手术室专用发鞋设备-主柜 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 手术室专用发鞋设备-辅助柜 | 5 | 台 |  |  |  |
| 8 | 手术室专用存鞋设备-主柜 | 9 | 台 |  |  |  |
| 9 | 手术室专用存鞋设备（16门） | 70 | 台 |  |  |  |
| 10 | 手术室专用存衣设备-主柜 | 43 | 台 |  |  |  |
| 11 | 手术室专用存衣设备（2门） | 86 | 台 |  |  |  |
| 12 | 手术室专用存衣设备（4门） | 148 | 台 |  |  |  |
| 13 | 手术室专用存衣设备（6门） | 51 | 台 |  |  |  |
| 14 | 手术室专用收衣设备 | 4 | 台 |  |  |  |
| 15 | 手术室专用收鞋设备 | 2 | 台 |  |  |  |

- II.技术要求

- 1. 手术衣及手术鞋RFID芯片读取设备

1.1支持ISO14443A/B、NFC 协议主流电子标签；

1.2先进的标签碰撞处理算法，高识读率；

1.3内建收发天线，有效距离达至100mm；

1.4支持USB/RS232等通讯接口；

#1.5含RFID标签不少于2000枚：

1.5.1符合标准ISO18000－6C协议；

1.5.2采用柔性无纺布封装，耐弯折，可反复揉搓；

1.5.3工作频段：840MHz-960MHz；

1.5.4工作环境：-20℃~+85℃，可承受最大60bar压力，135℃高温灭菌20分钟；

1.5.5特点：灵敏度高，稳定性强，远距离识别，支持多标签识别；耐水洗、干洗，	耐酸碱洗涤，循环洗涤可达200次；

1.5.6安装方式：缝制。

1.6 IC读卡器

1.6.1支持ISO14443A/B、NFC 协议主流电子标签；

1.6.2读卡时间：<100ms；

1.6.3读卡速度：≤0.2s；

1.6.4工作温度：-20℃~70℃；

1.6.5先进的标签碰撞处理算法，高识读率；

1.6.6内建收发天线，有效距离达至100mm；

1.6.7支持USB通讯接口。

1.7相关系统模块—门禁排班系统

#1.7.1信息集成：支持与HIS、手麻等信息系统自动同步手术排班信息，根据排班限制人员权限，当天有手术人员方可进入手术室，验证成功后显示排班信息；（提供医院实际使用功能截图证明）

1.7.2权限分配：可根据科室、职位职称以及单个人员信息等多条件设置门禁权限；

1.7.3多机制验证：支持密码、IC卡、指纹、人脸、二维码等多重验证方式开门；

1.7.4临时人员管控：针对临时人员，可生成一次性准入令牌。

1.8相关系统模块—人员定位管理系统

1.8.1医护人员通过手术室门时，定位天线自动获取到医护人员信息并记录时间；

1.8.2通过内外天线读取数据的先后顺序判断本次通过为进门或者出门，并与手麻、HIS等信息系统集成获取到手术开始及手术结束时间，与系统内记录的本台手术相关人员进出手术室的时间进行比对，从而确定医护人员是否有迟到、早退，代替他人等行为的发生。

#1.8.3提供相关功能软件著作权证书

1.9相关系统模块—大屏公告系统

1.9.1违规显示：显示相关违规信息，如未按时归还手术衣鞋、取衣鞋后未及时关闭箱门等；

1.9.1准点开台率：支持与麻醉系统、HIS系统对接统计准点开台率并实时展示；

#1.9.2智能AI模型分析：支持与麻醉系统、HIS对接并根据明日排班信息及系统使用数据自动预估明日手术所需衣鞋信息并展示；（提供医院实际使用功能截图证明）

1.9.3可实时统计当前手术区域进入人数并展示；

1.9.4系统实时展示发衣发鞋机、存鞋存衣柜、回收柜相关使用信息，引导医护人员更准确、快读使用，并提醒护工及时对衣鞋进行添加及清理；

1.9.5提醒方式：支持各种文字形式滚动播报、语音播报。

1.10相关系统模块—医护人员行为追溯模块

1.10.1多院区统一管理：支持web方式布署与访问，可与围术期管理系统无缝对接，统一数据结构；多院区、多手术区结构设计，支持集团医院统一布署，数据互通，支持本地及云端多种布署方式；

1.10.2信息集成：支持与HIS系统集成，自动同步用户信息到后台数据库；自动同步院内手术排班信息，支持手术查询、人员管理等。支持手术排班信息导出、用户信息管理、支持手工添加、修改用户信息、设置用户的权限。支持用户指纹、人脸、工号卡以及手术衣鞋尺寸等信息录入，可兼容院内一卡通系统；

#1.10.3行为追溯管理：支持手术衣鞋使用历史记录追溯；支持门禁进出记录查询；支持违规行为追溯；支持智能存衣鞋柜使用情况追溯；支持追溯记录导出到报表；通过管理平台可查看人员进出情况。可实现管理方便、控制集中，可以查看记录、对记录进行分析处理；（提供医院实际使用功能截图证明）

1.10.4实时监控及引导：可以实时监控人员进出、设备使用情况、衣鞋使用情况、违规情况等；衣鞋柜使用情况展示功能：展示更衣/鞋间各个衣鞋柜的使用情况，支持标识各个衣鞋柜的空间使用率，引导用户使用空闲率较大的衣鞋柜；

1.10.5手术衣鞋使用状态展示：展示手术衣鞋的回收状态，提醒未回收人员回收手术衣鞋。

1.11相关系统模块—手术室资源管理模块

1.11.1存储衣鞋柜管理：实时查看衣鞋存储柜使用情况，空余量；

1.11.2支持对存衣柜、存鞋柜进行清箱操作；

1.11.3自动分配：具备权限的医护人员凭指纹或者IC卡随机分配空闲衣鞋柜，避免高峰拥堵；

1.11.4固定分配：可为手术室麻醉科人员、护士等人员设备固定柜，每人独享各自的衣鞋，不参与自动分配；

1.11.5权限分配：可根据个人身份自动匹配衣鞋柜类型（如：普通医护只能只用三层衣柜，在单层及双层衣柜验证时系统会提醒权限不足；主任及教授专家等可使用所有柜类型）；

1.11.6远程开箱：在特殊情况下（比如使用者丢失IC钥匙牌或卡忘在柜内时）需要开门，在核实身份的前提下，可通过管理员权限进行开箱作业。此操作会保存有记录；

1.11.7清箱功能：管理员可一键打开全部箱门，全开箱操作可一次清除各箱的状态（即将全部箱置为“可分配”状态）；

1.11.8自动回收：当触发系统设置的存储柜回收条件时，系统自动将存储柜与使用人接触绑定，设置为可分配状态，供后续人员继续使用；

1.11.9锁箱功能：管理员可对衣鞋柜有问题或使用异常的箱子进行锁定，待问题解决后再解锁；

1.11.10柜位提醒功能：用户刷卡时，若不是之前使用的存储柜，通过屏幕显示及语音播报提醒用户之前使用的存储柜位置；

1.11.11远程监控：支持柜门开关状态检测，柜门状态变动时上报给服务器；主控板状态监控：监控主控板温度、在线状态，故障提醒；

1.11.12应急处理：支持断网情况下的应急开箱处理。

1.12相关系统模块—统计分析模块

1.12.1支持按天、按周、按月自动统计并导出相关报表；

1.12.2支持临时参观、观摩人员统计；

1.12.3支持衣鞋柜使用统计，并自动生成报表；

1.12.3支持衣鞋使用情况、使用寿命统计分析；

1.12.4支持考勤、发卡、发物、衣鞋使用、违规信息等统计分析及导出报表；

#1.12.5行为管理系统数据支持与手术室智慧管理平台数据互联互通，包括开台准点率、人员绩效管理、手术室人员数量统计等。

1.13相关系统模块—访客移动端申请系统

1.13.1自助发卡机

1.13.1.1 支持安卓操作系统, 主频≥ 1.8GHz，内存≥2G（DDR），内置处理器≥8G；

1.13.1.2 屏幕尺寸≥15.6寸，分辨率≥1920*1080,EDP 视频信号输入，触摸屏：电容触控、十点触控；

1.13.1.3 单目摄像头≥ 130万像素，分辨率≥ 1920*1080，具有独立补光灯；

1.13.1.4 USB2.0标准通信接口，高性能二维码识别模块；

#1.13.1.5配备身份证阅读器：符合 ISO/IEC 14443-2 规定，ASK调制，阅读距离不小于 2CM；

1.13.1.6 身份安全认证：支持身份证验证，实名制领卡；

1.13.1.7标准RS232串口通信，支持0.76mm厚度非接触IC卡的循环收发，支持 Mifare1 ,ISO14443A, 标准的卡片的读写，卡箱容量0.76mm平卡50张。

1.13.2微信预约系统

1.13.2.1访客预约管理：支持访客随时通过微信公众号预约申请进入手术室，系统对访客预约申请进行筛查，屏蔽无效申请；

1.13.2.2人员准入管理：管理员微信后台审核预约申请，可有效对规培医生，实习生等人员进行准入管理；

1.13.2.3无人值守管理：预约申请通过微信实时通知审核人，远程审批，便捷高效，降低人力成本；

1.13.2.4支持单人申请或多人同时申请，有效解决厂商或参观团体同时进入的需求，提高审批效率；

#1.13.2.5二维码验证：微信预约申请通过后，自动生成二维码，刷二维码即可领取临时卡；

1.13.2.6支持自定义维护管理，用户可根据自身需求，自定义背景图片，欢迎公告等；

1.13.2.7发放/回收根据预约信息动态读写临时卡，自动发卡及回收卡片，无需人工维护卡片信息。

1.14相关系统模块—护工系统

1.14.1发衣机缺衣（鞋）时，自动提醒护工补衣（鞋）；

1.14.2收衣（鞋）机存满时，自动提醒护工清理污衣（鞋）。

1.15相关系统模块—准点开台管理系统

1.15.1基于RFID技术，系统通过无感化的方式识别人员到达术间时间，延迟开台开始比例，形成手术室准点开台率统计报表；

1.15.2支持与麻醉系统、HIS系统对接统计准点开台率、接台时长等信息，并根据人员进出手术室时间、取衣时间等分析接台时长、开台时间晚的原因；

1.15.3可通过医护更衣时间、患者入室时间、麻醉开始时间，持续分析改进准点开台率。

- 2. 手术室专用衣鞋ID卡读取设备

2.1 USB读卡器，支持ISO18000－6C协议；

2.2读取距离最远可达5-10cm，高效电子标签碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理。

- 3. 手术室专用指纹（面部）采集

3.1指纹采集仪：

3.1.1半导体指纹传感器

3.1.2接口：USB2.0

3.1.3探测技术：反射式感应探测技术，具有活体指纹探测功能

3.1.4抗静电指标：≥+/-15KV

3.1.5分辨率：363DPI(FPC)

3.1.6验证方式：支持指纹验证(1:1)和指纹鉴别(1:N)

3.2面部采集仪：

3.2.1分辨率：≥1080P/30FPS

3.2.2对焦类型：自动对焦

3.2.3镜头：全高清玻璃

3.2.4视野：≥78°

3.2.5接口：USB2.0，带三角支架

3.3相关设备-门禁控制器：

3.3.1通讯方式：TCP/IP

3.3.2读卡器输入格式：Wiegand 26-40bit

3.3.3用户注册数量：≥2万

3.3.4记录脱机存储数量：≥10万

3.4相关设备-门禁一体机：

3.4.1采用≥13.3寸安卓一体机，内置刷卡、指纹、人脸识别、二维码模块，支持多种验证方式；

3.4.2支持本地验证，断网后不影响人员进出；

3.4.3可自由匹配多种门类型，如自动平移门，双开门等；

3.4.4支持呼叫及语音视频对讲功能，可与护士站实时音视频通讯；

#3.4.5提供门禁一体机如验证方式、信息同步、权限设置、微信预约等功能检验检测报告。

3.5相关设备-大屏显示器：

3.5.1屏幕尺寸：≥55英寸；

3.5.2分辨率：≥3840*2160；

3.5.3屏幕比例：16:9；

3.5.4 数量：3套

3.6相关设备-网络交换机：

3.6.1端口：≥48口

3.6.2速度：10/100/1000Base-t

3.6.3类型：网管型带光口

3.6.4数量：2套

3.7 相关设备-RFID基站天线：

3.7.1于男更衣出口、女更衣出口、患者入口、各个手术室门口安装RFID基站天线

3.7.2兼容EPC C1 Gen2/ISO 18000-6C以及ISO18000-6B协议

3.7.3支持EPC密集型读取模式（DRM）

3.7.4支持远距离读取

3.7.5圆极化天线，远场天线功率稳定

3.7.6支持≥640Kbps标签数据读取速率

3.7.7配置以及参数设定灵活，提供最大化标签阅读量和最佳工作性能

3.7.8数量：29套

3.8相关设备-移动手持PDA：

3.8.1内存容量：≥3GB RAM,≥32GB ROM

3.8.2扫描介质：纸质，金属

3.8.3传输方式：无线

3.8.4解码类型：一维、二维

3.8.5光源：红光

3.8.6操作系统：Adroid11.0或以上操作系统

3.8.7分辨率：1280*720

3.8.8数量：6套

3.9相关设备-行为电子围栏：

3.9.1具有二次换鞋管理功能

3.9.2具有洁净手术衣鞋在洁净区域穿着规范管理功能

3.9.3可对洁净手术衣鞋非洁净区域预防

3.9.4可对人员及设备非常规区域预防

3.9.5数量：3套

- 4. 手术室专用发衣设备-主柜

4.1采用超高频设计，支持ISO18000-6B及ISO18000-6C (EPC GEN2)协议，工作频率：902～928MHz。

4.2可同时支持手术衣、手术鞋的发放，支持衣鞋混合放置。

#4.3设备容量：≥160件手术衣

4.4验证方式：刷卡、指纹及人脸识别。

#4.5加衣方式：开放式货架，可双手同时、批量添加，快速便捷，放置衣鞋后即有指示灯反馈，无需观看屏幕或等待，机器内衣鞋数量自动更新，无需管理人员手动设置；

4.6衣鞋验证方式：衣鞋发放后自动记录RFID标签信息，无需在添加手术衣时逐个刷衣记录信息，提升工作效率，同时保证发衣的准确率。

4.7设备尺寸：≤2000*1500*850mm（高*长*深）

4.8发放速度：≤6秒

4.9硬件配置：Adroid7.1或以上操作系统、≥21.5寸触摸屏、双目人脸识别、立体声音箱。

#4.10中置取衣口设计，取代传统底部取衣方式，发放手术衣后自动输送至取衣口，医护人员无需弯腰取衣，符合人体工程学。

4.11电动取衣口：手术衣发放成功后取衣口自动打开，具备防夹手功能，保证人员使用安全，发放完成后自动关闭取衣口。

#4.12 智能发衣机：提供计量检测单位出具运行噪声(使用人员工作位置处的噪声应该小于60dB)、供电环境(在-20%—15%工作电压下正常运行)、防腐蚀(35℃下盐雾沉降率为1-2ml/80cm2.h)检验报告。

- 5. 手术室专用发衣设备-辅助柜

5.1 24门智能发衣（鞋）柜，2列12层共24门

5.2整体尺寸：≤高1900mm*宽660mm*深430mm

5.3材质：采用≥0.8mm钢板，防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境。

5.4含控制主机*1台

5.4.1多种验证方式：同时支持刷卡，指纹、人脸识别验证，进行发衣（鞋）与加衣（鞋），采用人脸识别，支持活体检测，可有效防止图片攻击。

5.4.2 支持触控操作，屏幕尺寸≥21.5英寸，采用低工耗工控机：

5.4.3箱内手术衣鞋数量、尺码自动统计，发放手术衣鞋尺码与领用人员在系统中的登记尺码自动匹配，手术衣鞋的领用权限、数量可设置：可设置一人可领多件手术衣鞋。

5.4.4加衣（鞋）自动提醒：当发衣（鞋）柜内某类型手术衣（鞋）缺乏时，自动向管理软件发送消息，提醒管理人员补充手术衣（鞋）。

5.4.5在放入手术衣（鞋）时自动记录放入存储格内的手术衣（鞋）尺寸，无需预先指定固定位置。尺寸布局无限制，可在任意储物格放入任意尺寸手术衣（鞋），并记录手术衣（鞋）尺码。不同尺寸数量在总数范围内随意搭配。

5.4.6发放速度快，发放时间≤1s，减少人员等待时间，发放时语音自动播报柜门号。

- 手术室专用发鞋设备-主柜

6.1采用超高频设计，支持ISO18000-6B及ISO18000-6C (EPC GEN2)协议，工作频率：902～928MHz。

6.2可同时支持手术衣、手术鞋的发放，支持衣鞋混合放置。

#6.3设备容量：≥128双手术鞋

6.4验证方式：刷卡，指纹、人脸识别。

#6.5加鞋方式：开放式货架，可双手同时、批量添加，快速便捷，放置衣鞋后即有指示灯反馈，无需观看屏幕或等待，机器内衣鞋数量自动更新，无需管理人员手动设置。

6.6衣鞋验证方式：衣鞋发放后自动记录RFID标签信息，无需在添加手术衣时逐个刷衣记录信息，提升工作效率，同时保证发衣的准确率。

6.7设备尺寸：≤2000*1500*850mm（高*长*深）

6.8发放速度：≤6秒

6.9硬件配置：Adroid11.0或以上操作系统、≥21.5寸触摸屏、人脸识别、立体声音箱。

#6.10中置取鞋口设计，取代传统底部取鞋方式，发放手术鞋后自动输送至取鞋口，医护人员无需弯腰拿取，符合人体工程学。（提供医院实际使用照片证明）

6.11电动取鞋口：手术鞋发放成功后取鞋口自动打开，具备防夹手功能，保证人员使用安全，发放完成后自动关闭取鞋口。

#6.12 智能发鞋机：提供计量检测单位出具提供计量检测单位出具运行噪声(使用人员工作位置处的噪声应该小于60dB)、供电环境(在-20%—15%工作电压下正常运行)、防腐蚀(35℃下盐雾沉降率为1-2ml/80cm2.h)检验报告。

- 手术室专用发鞋设备-辅助柜

7.1 24门智能发衣（鞋）柜，2列12层共24门

7.2整体尺寸：≤高1900mm*宽660mm*深430mm

7.3材质：采用≥0.8mm钢板，防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境。

7.4含控制主机*1台

7.4.1多种验证方式：同时支持刷卡，指纹、人脸识别验证，进行发衣（鞋）与加衣（鞋），采用人脸识别，支持活体检测，可有效防止图片攻击；

7.4.2 支持触控操作，屏幕尺寸≥21.5英寸，采用低工耗工控机：

7.4.3箱内手术衣鞋数量、尺码自动统计，发放手术衣鞋尺码与领用人员在系统中的登记尺码自动匹配，手术衣鞋的领用权限、数量可设置：可设置一人可领多件手术衣鞋。

7.4.4加衣（鞋）自动提醒：当发衣（鞋）柜内某类型手术衣（鞋）缺乏时，自动向管理软件发送消息，提醒管理人员补充手术衣（鞋）；

7.4.5在放入手术衣（鞋）时自动记录放入存储格内的手术衣（鞋）尺寸，无需预先指定固定位置。尺寸布局无限制，可在任意储物格放入任意尺寸手术衣（鞋），并记录手术衣（鞋）尺码。不同尺寸数量在总数范围内随意搭配；

7.4.6发放速度快，发放时间≤1s，减少人员等待时间，发放时语音自动播报柜门号。

- 手术室专用存鞋设备-主柜

8.1多种验证方式：同时支持刷工卡、指纹验证，进行存物与取物，刷卡同时支持ISO14443A/B协议；

8.2采用低功耗安卓主机，稳定可靠，支持触控操作，屏幕尺寸：≥8英寸；

8.3存物时语音自动播报柜门号；

8.4系统提供智能分级的权限管理，无需设置专用管理卡或维护帐户，普通用户刷卡、指纹识别等验证成功后自动开门存物，当具备管理权限的用户通过验证后，可通过触摸屏选择存物、设备维护等操作，方便快捷，无需切换帐户或工卡。

- 手术室专用存鞋设备（16门）

9.1 16门智能存鞋柜，2列8层共16门；

9.2 整体尺寸：≤高1900mm*宽660mm*深430mm；

9.3 材质：采用≥0.8mm钢板，防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境；

#9.4 具备臭氧杀菌功能，对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌的杀灭率不低于99%，对白色念珠菌的杀灭率不低于98% 。（提供具备CMA或CNAS或ILAC-MARS标识的检测报告证明）。

- 手术室专用存衣设备-主柜

10.1多种验证方式：同时支持刷工卡、指纹验证，进行存物与取物，刷卡同时支持ISO14443A/B协议；

10.2采用低功耗安卓主机，稳定可靠，支持触控操作，屏幕尺寸：≥8英寸；

10.3存物时语音自动播报柜门号；

10.4系统提供智能分级的权限管理，无需设置专用管理卡或维护帐户，普通用户刷卡、指纹识别等验证成功后自动开门存物，当具备管理权限的用户通过验证后，可通过触摸屏选择存物、设备维护等操作，方便快捷，无需切换帐户或工卡。

- 手术室专用存衣设备（2门）

11.12门智能存衣柜，2列1层共2门；

11.2整体尺寸：≤高1900mm*宽660mm*深430mm；

11.3材质：采用≥0.8mm钢板，防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境。

- 手术室专用存衣设备（4门）

12.1 4门智能存衣柜，2列2层共4门；

12.2 整体尺寸：≤高1900mm*宽660mm*深430mm；

12.3 材质：采用≥0.8mm钢板，防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境。

- 手术室专用存衣设备（6门）

13.1 6门智能存鞋柜，2列3层共6门；

13.2 整体尺寸：≤高1900mm*宽660mm*深430mm；

13.3 材质：采用≥0.8mm钢板，防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境。

- 手术室专用收衣设备

#14.1 自助回收：将手术衣投入回收口，可自动感应RFID芯片进行回收，并记录在系统中，也可刷医生工号卡或指纹识别，实现回收，内置红外扫描，检测衣物是否投入。同时采用开放式回收口，可连续快速回收衣鞋，不需要等待回收口打开；

#14.2 呼吸灯提示：具备呼吸灯提示，机器空闲时为蓝色呼吸灯，将满时为黄色灯提醒，满箱后为红色急促呼吸灯提醒，可远距离直观提醒用户及时清理，无需到设备前观看屏幕获知状态，更加直观、方便和人性化；机器状态同步上报服务器与大屏，支持大屏实时显示回收状态；

14.3 支持智能清理模式：无权限人员无法打开回收机，管理员清理衣物时，使用IC卡、指纹验证自动开门，无须机械钥匙，更加方便、快捷、安全；

14.4 超限提醒：当收衣机满箱时，系统会自动报警，并在后台提醒管理员进行处理；

14.5 支持触摸交互，手术衣回收过程语音提示；

14.6 支持违规行为提前预警，当检测到可能出现违规行为时，提醒用户处理，减少违规情况发生。

- 手术室专用收鞋设备

#15.1 自助回收：将手术鞋投入回收口，可自动感应RFID芯片进行回收，并记录在系统中，也可刷医生工号卡或指纹识别，实现回收，内置红外扫描，检测手术鞋是否已投入。同时采用开放式回收口，可连续快速回收衣鞋，不需要等待回收口打开；

#15.2 呼吸灯提示：具备呼吸灯提示，机器空闲时为蓝色呼吸灯，将满时为黄色灯提醒，满箱后为红色急促呼吸灯提醒，可远距离直观提醒用户及时清理，无需到设备前观看屏幕获知状态，更加直观、方便和人性化；机器状态同步上报服务器与大屏，支持大屏实时显示回收状态；

15.3支持智能清理模式：无权限人员无法打开回收机，管理员清理衣物时，使用IC卡、指纹验证自动开门，无须机械钥匙，更加方便、快捷、安全；

15.4 超限提醒：当收鞋机满箱时，系统会自动报警，并在后台提醒管理员进行处理；

15.5 支持触摸交互，手术鞋回收过程语音提示；

15.6 支持违规行为提前预警，当检测到可能出现违规行为时，提醒用户处理，减少违规情况发生。

- 其它要求

16.1投标报价中包含招标文件中的设备的安装，不再单独收取安装费用。

16.2投标报价中包含招标文件中的设备运行所需的强电及弱电施工，不再单独收取施工费用。

# 第三包

- I.需求一览表

- 一、建设目标

传统手术室处在一个封闭和孤立的环境中，无法实现手术室与外部的通信交流，也无法集中调阅患者的各种临床数据和图像信息，更不能自动保存手术过程中的音视频文件和影像等相关信息系统，医生在手术室通过传统方式查阅患者资料，流程复杂，耗费时间。为实现手术室数字化操作和管理流程，方便医护人员日常使用，提高手术室的运行效率，北京清华长庚医院二期规划2间杂交手术室建设为4K复合数字化手术室。将每间手术室数字化功能最优化，数字化手术室可以实现信息整合、数据共享、业务融合、视频路由、手术录制和存储、手术示教、设备管理、手术计时等功能，统一化的手术室数字化操作和管理流程，方便医护人员日常使用管理，提高手术室效率；示教室为远端示教系统使用，可以实现与手术室的互联互通，方便医院会诊教学。

- 二、需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 质量保证期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化手术室-4K高清术野摄像机 | 2 | 台 | 在双方约定时间内交付货物，因入场时间未定，最终交货时间以甲方要求为准 | 北京清华长庚医院 | 自验收合格之日算起 3年免费原厂维保 |
| 2 | 数字化手术室-4K超高清全景摄像机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 数字化手术室-27医生吊臂显示器4K | 4 | 台 |  |  |  |
| 4 | 数字化手术室-手术室pacs影像显示屏医用（55寸4K） | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 数字化手术室-手术室信息化管理平台（24+ 55寸4K） | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 数字化手术室-手术室中央悬臂 | 6 | 台 |  |  |  |
| 7 | 数字化手术室-数字化手术室系统平台软件 | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 数字化手术室-数字化手术室系统集成平台 | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 视频导播控制管理软件 | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 无线耳麦 | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 吸顶音箱 | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 高清液晶显示器 | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 智能门口信息系统—硬件 | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 智能门口信息系统—软件 | 2 | 套 |  |  |  |
| 15 | 智能门口信息系统—挂墙无线扫码枪 | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 手术示教音视频信息系统(远程会诊) | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 手术室示教终端 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 导管室室示教终端 | 1 | 台 |  |  |  |

- II.技术要求

- 一、总体建设要求

1、设备要求

1）设备要达到全医用级别，四周密封，表面平整无沟槽，可直接擦拭清洁，符合最高净化要求，节约手术室空间。

2）采用高品质设备，保证系统的高品质和可靠性，保证系统长时间稳定运行。

3）配置功能高度集成的设备，取代传统手术室信息化设备，实现手术室无纸化、无胶片化办公，便于医护人员使用，提高手术室工作效率。

4）实现数字化手术室与示教室音视频系统互联互通（示教室≥2）

2、系统要求

1）系统可服务于手术室全体医护人员，将患者的所有信息以最佳方式进行系统集成，使医护团队获得全面的患者信息、更多的影像支持、通畅的外界信息交流，为整个手术提供更加准确、更加安全、更加高效的工作环境。

2）系统可根据临床需求和使用习惯定制功能，融入手术流程，便于手术室智能化管理。

★3）承诺对接医院相关信息系统，兼容医院所有医学影像设备，提供承诺函。

4）系统后期维护要简便，保证手术室可正常运行。

5）系统可以兼容4K设备信号，满足手术室未来设备的升级需求。

6）满足数字化手术室系统相关的接口定制开发。

3、实施要求

1）负责2间数字化手术室项目设备安装调试。

2）负责数字化手术室整体项目的施工布线及相关设备调试，含相关辅材（线材、配件等）。

★3）负责在安装过程中可能涉及的空间改造，并补充整体项目建设过程中所需的相关设备，提供承诺函。

- 二、技术参数

- 1、4K高清术野摄像机

1）采用1 / 2.5”CMOS  Exmor R传感器，能够达到4K分辨率（3,840 x 2,160，QFHD），最高可达30p，20倍光学变焦镜头，12倍数字变焦，焦距 4.4-88.4mm；最高可支持4K30帧输出；

2）有效像素：≥851万；

3）支持超短对焦，摄像机在变倍拉大过程中不可出现虚焦；

4）在80-120CM的拍摄范围内自动聚焦快速、清晰，对焦稳定。

5）可通过菜单调节曝光，一键调节亮暗度可适应无影灯强光，图像不曝光，支持通过按键面板实现变倍、调焦、冻结等操作。

6）支持超级景深功能，术野摄像机在距离被拍物50cm放大20倍时可取有效景深≥5cm；

#7）摄像机内置至少4种场景模式，支持通过机身按键或者遥控器切换；（提供带有CMA或CNAS标识的检验报告）

#8）可在距离被拍物 50cm 处全焦段（1 倍-20 倍）对焦；（提供带有CMA或CNAS标识的检验报告）

- 2、4K超高清全景摄像机

#1）传感器：1/2.5英寸, CMOS, 有效像素：≥851万，可显示4K /1080P/720P等

2）扫描方式：逐行

3）镜头：超高清4K超广焦镜头，12倍光学变焦，12x, f = 4.4mm ~ 52.8mm, F1.8 ~ F2.6

4）数字变焦：≥16x

5）最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)

6）快门：1/30s ~ 1/10000s

7）数字降噪：2D&3D数字降噪

8）信噪比：≥55dB

9）支持AAC音频编码，采用2D和3D降噪算法

10）使用RS232/RS485串口，可远程对摄像机进行控制

- 3、27寸医生吊臂显示器4K

1）屏幕尺寸：（对角线）：≥27英寸(684mm)

2）发光类型：LED

3）最大分辨率：≥3840×2160，16：9

4）扫描频率：≥60Hz

5）GAMMA设置：≥10组 Gamma: DICOM1、DICOM2、LINEAR、1.8、2.0、2.2、2.4、CRT、DSA、DSI

6）医疗影像标准：符合DICOM3.14标准

7）GAMMA位数：≥14bit

8）显示模式：并排显示、画中画、画外画、图像翻转等

9）接口：至少配置HDMIx1,DVI-Dx1,DPx2等

- 4、手术室pacs影像显示屏医用（55寸4K）

1）屏幕：≥55英寸(139cm)；LCD面板，带LED背光

2）分辨率：≥3840×2160，16:9

3）刷新频率：≥60Hz

4）支持彩色：10.7亿色

5）亮度：≥500cd/m2

6）GAMMA位数：≥14bit

7）医疗影像标准：带DICOM预设

8）医疗设备曲线：≥10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线。

#9）信号接口：DP≥1、DVI≥1、HDMI≥1、VGA≥1，支持4K信号输入及显示接口数≥2。（提供设备截图证明）

10）观片灯模式：具有白屏幕功能，可替代传统的观片灯使用，支持一键全屏，半屏观片灯。

11）嵌入式安装，玻璃面板可直接打开进行检修维护，安全玻璃上有触控按键可实现平台的功能设置。

12）功能：自动亮度稳定(ALS)、画中画(PIP,POP)、DICOM预设、白屏幕

- 5、手术室信息化管理平台（24+ 55寸4K）

- 5.1手术室信息化管理平台24英寸护士工作站：

1）屏幕尺寸：≥24.1英寸(61cm)

2）工作站配置IP65防护医用抗菌型鼠标、键盘，一体化设计集成红外线扫描功能，可扫描二维码、条形码等多种格式。

3）主机配置：CPU≥8核，≥2.8GHz，内存≥16GBRAM，存储≥512GBSSD

4）接口：DisplayPort（与电脑相连接）,HDMI,DVI-D,VGA

5）嵌入式安装，集成DICOM医用高清显示器、PC系统，可作为医护工作站使用，配置≥4个USB2.0，≥4个3.0接口。

6）工作站表面为玻璃面板支持直接打开进行检修维护，玻璃面板支持触摸屏功能，具备触控按键可实现平台的功能设置。

7）分辨率：≥1920x1080,16:9

- 5.2手术室信息化管理平台55英寸4K医生工作站：

1）屏幕≥55英寸IPS屏(139cm)，分辨率：≥3840*2160（超高清）,16:9，刷新频率：≥60Hz，亮度：≥400cd/m2，GAMMA位数≥10bit

2）主机配置：CPU≥8核，≥2.8GHz，内存≥16GBRAM，存储≥512GBSSD

3）嵌入式安装，集成DICOM医用高清显示器、PC系统，可作为医护工作站使用。配置≥4个USB2.0，≥4个3.0接口，IP65医用抗菌型鼠标、键盘。正面全钢化玻璃，表面AG防眩光+AF防指纹处理，需符合手术室净化要求。

4）医疗影像标准：符合DICOM3.14标准

5）医疗设备曲线：≥10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线

6）信号接口：≥5路视频接口，DVI、DisplayPort、VGA等

7）触控交互功能：支持十点电容触控

8）具有画中画和画并画、一键白屏幕功能

9）工作站表面为玻璃面板支持直接打开进行检修维护，玻璃面板支持触摸屏功能，具备触控按键可实现平台的功能设置

10）自动亮度稳定(ALS)、画中画(PIP,POP)、DICOM预设、白屏幕

- 6、手术室中央悬臂

1）整体外型尺寸:≥1800*120*750mm

2）回转半径：≥850+910mm

3）升降角度范围：上升≤45°，下降≤50°

4）关节旋转角度：≥340°

5）主横臂最大承载：≥80KG

6）弹簧臂最大承载：≥21KG

7）独立旋转，移动灵活，每个关节可自由旋转，弹簧臂承重可调节，并预留足够穿线空间。

8）挂架配备操作把手，可消毒擦拭

- 7、数字化手术室系统平台软件

- 7.1、手术信息模块

1）支持通过HIS自动获取手术排班信息能力；

2）支持根据手术患者检查信息和手术类别；自动获取手术风险等级评估信息，包括但不限于NNIS、手术等级、ASA、手术切口等信息；

3）支持显示手术排班人员信息能力包括但不限于、手术医生、助手、器械、麻醉、巡回；

具备但不限于显示麻醉方式、重点病史、术前诊断、住院号等重要手术信息；支持显示患者姓名、手术名称等信息。

4）支持自动关联病人相关信息，手术开始后，在同一界面显示当前病人的手术信息、病人信息、PACS影像、检验信息、电子病历、医嘱信息等信息模块。

- 7.2、PACS集成模块

1）支持医院PACS系统集成能力，非二级弹窗打开软件；2）支持单屏4画面显示PACS内容；

2）支持按照PACS系统内容布局显示患者PACS影像资料；

3）支持以列表的形式显示当前病人的所有PACS报告或按项快速检索；

4）支持按照图像和文字报告分别显示检查内容；

5）具备PACS图像一键投屏扩展能力；

- #7.3、LIS集成模块（提供软件截图证明）

1）集成医院LIS检验资料；可单独显示异常指标数值屏蔽正常检验值，方便快捷定位异常指标；

2）支持按照时间日期查阅患者LIS检查单；检查内容包括但不限于检查项、结果、单位、标志、参考值等；可根据扩展菜单快速选择检验报告。

- 7.4、EMR集成模块

1）支持一键选择长期或临时医嘱进行查看；

2）支持显示医嘱信息，包括但不限于医嘱内容、类别、开始、结束、剂量、途径、医嘱类别、属性等；

3）支持输入查找医嘱内容能力；

4）支持按照日期时间查阅患者医嘱信息。

- 7.5、画中画模块

1）具备同时1路多画面组合能力；

2）支持不少于5种画面组合方式，包括但不限于2分屏、3分屏、4分屏、5分屏、6分屏、画中画等；支持将接入数字化手术室系统的所有影像信号进行画面组合设置，通过单选信号源进行设置；

3）支持一键设置多画面组合样式能力；

4）支持多画面组合时显示手术麻醉时间、手术时间信息；支持多画面组合录像功能；具备一键投屏共享能力，可将设置好的多画面组合内容投屏到手术室内任意一块医用显示器；

5）支持将多画面组合内容传送到示教室进行多画面组合示教，同时显示多路医疗设备采集内容；多画面组合内容中涉及可以控制的影像设备包括但不限于、术野相机、全景相机，可单独对设备进行控制；

6）支持多画面组合一键截图能力，截图内容可上传到资料库保存。

- #7.6、一键场景设置模块（提供软件截图证明）

1）支持按照多种视频路由方式预设保存当前视频路由以及医疗信息数据调用状态；

2）具备至少3种视频路由自定义状态保存；具备一键调用预先设置保存的场景局部模式；具备公用模式的场景调用布局；

3）支持同时保存不少于4个显示器的视频调用模式、并同时支持至少2个显示器的分屏布局设置。

- 7.7、手术示教模块

1）支持不少于4路4K@60HZ画面转播能力；

2）支持单独选择接入的视频信号进行启用示教操作；

3）支持在同一个显示屏下进行自定义组合多个视频源画面并启用到示教室显示；

#4）支持对单个视频画面进行标注操作，并同步显示到示教室端；（提供软件截图证明）

5）支持按照本地和外部进行分栏显示接入的视频信号；具备启动示教的同时自动开始示教计时功能；

6）支持在手术示教过程中一键静音；

7）支持画中画示教能力，同时显示本地画面和示教端画面。

- 7.8、手术录像管理模块

1）支持按照分类选择录像和截图文件；

2）支持不少于同时4路4K@30HZ视频画面录像能力；具备在线点播回放功能，可通过时间线拖拽播放文件进度，回放可但都全屏显示；

3）支持包括但不限于医生名称、时间段、患者姓名、手术名称等方式进行录像或截图文件检索；支持通过触摸滑动方式浏览录像文件或截图文件；

4）支持通过复选方式选择需要处理的录像文件或截图文件；具备批量视频文件和截图文件处理能力包括但不限于、删除、上传等功能；具备对接存储设备进行大批量视频文件存储能力；

5）支持录像空间和时长提醒，退出系统时具备提醒当前录像状态功能。

6）支持对录制的视频及图片进行选中、回放、查看、下载和删除操作,支持对录像和图片添加文字备注,列表和缩略图展示支持翻页浏览。

- 7.9、登录控制模块

支持多用户登录的权限控制；支持分级权限管理注册；支持可通过超级账户对多个用户进行权限管理和注销。

- 7.10、手术计时模块

支持与手术申请计划同步的手术计时功能，可支持多种计时方式。

- 7.11、麻醉计时模块

支持与麻醉管理计划同步的麻醉计时功能。

- 7.12、背景音乐模块

1）具备多媒体音乐功能，USB3.0外接连入能力；支持批量上传音频文件至音乐资料库；

2）具备多种音乐文件播放能力包括但不限于、MP3 、WAV， AAC等；支持按照单曲循环、随机播放、顺序播放模式进行音乐播放；

3）具备一键静音功能。

- #7.13、数据统计分析（提供软件截图证明）：

根据医院要求，通过多种查询条件如手术量统计、首台开台率、手术室利用率、接台率、手术时长统计、入PACU统计、麻醉方法统计、手术患者血型分布等进行统计，自动汇总数据并生成报表和图形方式供用户使用。以上内容支持数据统计以及结果判定，支持数据以Excel等方式进行导出和上报上级部门。

- #7.14、手术室运营驾驶舱（提供软件截图证明）：

系统支持手术室实时运营状态监控。深度分析手术室运营效率。提取重点手术例数、各临床科室手术例数、年龄性别比例等，根据医院对手术室管理的不同需求，建设专属的运营驾驶舱。

- #7.15、手术室质控驾驶舱（提供软件截图证明）：

对最新版手术麻醉质量控制指标（2022版）要求的维度进行质控分析，可根据医院上报要求定制化报表、统计及接口，支持以多种显示类型进行呈现，如报表形式、图形界面形式。可根据特定的如周/月/季/年进行统计，并对其分析使医务人员对质控结果进行判定并整改，支持数据以Excel等方式进行导出和上报上级部门。

- 7.16、人员调度管理模块

#1）系统支持部署在Android、IOS移动端，发布任务后，系统支持给护工指派任务和护工抢单两种模式，实现护工患者转运、通过电脑和移动端的快速响应，衔接保洁任务及术间状态，分别完成转出和转入，以及身份核查。手术完成后及时发布保洁任务，保洁完成后获取完成时间，自净达标后完成接台安排，提升手术接台率。（提供系统两种任务模式截图证明）

2）系统支持护工排班，支持批量排班，加班/请假设置。

3）系统支持护士可在任务列表中查看护工任务及情况，记录重要时间节点，并可对护工任务进行评价。

4）灵活的护工任务发布规则设置，全面覆盖手术室护工的各个业务场景；护工任务的全程可视化管理，实时追踪任务分布情况和完成情况；多维度（任务种类、工作量、时长等）的护工绩效统计模型。

- 8、数字化手术室系统集成平台

1）嵌式机柜，带温度自动启停的散热系统。

2）可拉出设备模块化机架，方便接线和检修。工作温度：-10~60摄氏度。

3）高性能数据处理平台，具备不小于8GB内存、内置存储容量2TB SSD固态硬盘存储；

4）具备万兆级高速数据上传能力，保障支持输出示教室4K@30Mhz画面传输能力。

#5）具备处理4路4K@30hz输入源能力(术野，双腔镜，显微镜等）

#6）具备处理4路1080p@60hz输入源能力(监护仪、血气分析等）

7）可以外接4块4K级扩展显示器。

8）具备8路可变输入输出的专业级声音调节平衡能力。

9）具备纯后级200W*2双通道功率放大性能。

10）配备数码电压显示，过载保护的时序电源系统。

12）具备模块化升级能力，只需添加设备和系统升级即可，无需任何改造。

- 9、视频导播控制管理软件

1）B/S系统集视频监视、云台控制，音频调整，系统设置等功能。

2）支持多画面显示模式，提供画中画、2/3/4/5/6/8等多种画面组合模式。

- 10、无线耳麦

1）话筒耗电量：35mA

2）载波频率：UHF600～690MHz

3）频率稳定度：±0.002%

4）信噪比：＞98dB

5）邻道干扰比：＞80dB

6）动态范围：＞90dB

7）谐波失真：＜0.4%

8）频率响应：60Hz～16000Hz

9）采用无线接收技术，由发射端和接收装置组成。采用半U机箱，双LCD显示屏；一拖二式领夹式麦克风。具备干扰警告提示，同时具备SQ功能

- 11、吸顶音箱

1）低音单元：≥16cm PP mica cone

2）高音单元：≥2.5cm液态冷却 soft dome，swivel

3）频率响应：65Hz-28kHz

4）输入功率：140W

5）灵敏度：90dB，2.83V/1m

6）声道：自然音质 2声道同轴式

7）网罩：带磁性涂层网罩

- 12、高清液晶显示器

1）≥60英寸全面屏；支持HDR10解码，支持杜比音效

2）分辨率≥3840*2160

- 13、智能门口信息系统—硬件

#1）显示尺寸：≥10.1寸

2）触摸类型：≥十点触摸，电容触摸屏，支持佩戴医用手套操作

3）分辨率：≥1280 x 800

4）最大色彩：≥16.7M

5）处理器：≥32位处理器，≥四核GPU

6）存储：≥2G内存，≥8GB缓存

7）操作系统：≥Android 11

8）机身材质：采用高档铝合金抗菌机身，钢化玻璃面板，

- 14、智能门口信息系统—软件

1）手术电子铭牌：显示手术间号，同时也可以显示欢迎标语以及信息通知。

2）手术状态指示：显示手术状态：术前、术中、术后，与手术排班系统全面对接，具备待机、准备、术中、清扫、自净五大状态，全面反映手术室的实时状态，可以根据需要外接显示各种输入源数据。

3）手术排台信息：显示当天该间手术室安排的所有患者手术信息，包括患者基本信息、手术医护人员信息等、手术麻醉方式等。

4）灯带自动切换：灯带颜色可根据手术室实时状态自动切换颜色

5）扫码核对：实现患者腕带扫码信息核对功能

- 6）支持与人员调度管理系统的互联互通，可在智能门口屏上进行对当前手术室一人调度任务的一键发布

- 7）提供智能门口信息系统软件的软件著作权

- 15、智能门口信息系统—挂墙无线扫码枪

1）扫码类型：支持条形码、二维码、复合码

2）工作模式：扫码枪通过底座实现数据传输

3）安装方式：扫码枪和底座需挂墙安装

- 16、手术示教音视频信息系统（远程会诊）

- 16.1、系统平台

1）系统服务端需支持至少一种国产化服务器操作系统；

2）系统支持分布式部署:水平扩展，不依赖第三方负载均衡、热备、F5系统即可实现服务器集群部署；不影响已有系统结构的同时实现无缝平滑扩展，按需增减服务器数量；

3）服务器资源平均消耗不高于60%时，单服务器视频并发数不低于1000；

#4) 提供二次开发平台接口：包括管理系统api、web前端sdk、客户端uisdk（pc、ios、android），以及基于通讯底层的sdk（提供对应的接口文件和文档）；

5) 系统客户端需支持 windows、mac、android、ios系统的使用，基础交互功能也需要支持主流国产化操作系统，如麒麟、统信、方德等。

- 16.2、视频功能

- 支持 H.265、H.264 VBR、H264 CBR、VP8、VP9等多种视频编码规格；

- 支持1 fps ~ 60fps 帧率以及56Kbps~10Mbps及以上的码率；

- 支持QCIF（176*144）~ 4K的分辨率；

- 用户端可同时显示24路远程医疗设备画面，并可根据客户需求进行定制扩充；

- 多种显示布局，实现各种焦点突出、全屏幕放大、多分割画面等之生动实用的显示布局，并可由客户端自行选择；

- 支持多视频源采集：同时可采集多个视频源，不同的视频源可设置不同的分辨率、帧率和码率；

- #除常见16：9视频分辨率外，需支持医疗设备常见分辨率的设置，含1920*1200、1280*1024、1280*768、1024*768、800*600、720*576医疗设备视频信号的采集和显示。（提供设置界面截图）

- 合理的视频带宽控制技术，确保画面清晰同时合理使用带宽；

- 视频上传码率自适应:当用户的上行带宽不足时，会采用动态码率自适应，根据当前的上行带宽自行匹配码率和该码率对应的分辨率和帧率。

- 16.3、音频功能

- 支持webrtc-Opus编码，也支持外部编码，不限编码格式；

- 支持DTX（Discontinuous Transmission）用户不说话时不传输语音，可以节省不必要的带宽；

- 支持非对称式采样率：支持8000，12000,16000，24000，48000 等多种采样率，支持非对称传输；

- 提供9路混音，并可根据用户需求进行定制扩充；

- 具备全双工音频；

- 具备唇音同步技术，让发言不会拖沓，提升会诊效率；

- 采用自动回音消除(AEC)技术，有效消除回音现象。笔记本、移动设备无需使用外设，使用自带麦克风扬声器即可达到清晰流畅的通话效果；

- 采用自动增益控制(AGC)技术，使通话更轻松自然；

- 采用自动噪音消除(NR)技术，有效消除背景噪声；

- 16.4、安全要求

- 可经由管理系统管理整个系统，包括医联体管理、医院科室管理、医疗单元管理、用户管理等；

- 可经由管理系统管理平台业务，手术示教、互动会诊、视频会议等业务需要按场景独立管理、数据按场景独立统计；

- 系统用户可分为多层管理权限、可根据功能模块自定义角色，分配给不同的用户；

- 密码强度要求：需3种以上复杂度、8位及以上；

- 提供管理系统API接口，可以将客户自身的用户管理系统信息导入到管理系统中，并提供安全机制确保接口不能被其他系统任意调用；

- 支持管理系统用户信息的导入、备份与恢复功能；

- 视频传输延时不高于300ms；

- 管理系统需要使用https加密传输。

- 16.5、主控功能

- 单独控制发言、的开关权限，满足不同会诊场景需求；

- 主控可以设置全体静音，一键关闭所有用户发言状态；

- 自动同步：主控可以控制其他人所看的视频画面，使其与主控的视讯画面保持一致；

- #支持对视频进行远程标注、激光笔、马赛克等实时处理（提供相应截图）

- 支持对云台摄像机的远程控制

- 请出用户：将已进入会诊中的用户请出会诊；

- 改名：主控可协助参会用户修改完善参会后显示的会场名称。

- 16.6、直播录播

- 支持本地录制、可自选录像文件本机储存位置；

- 可设置直播/录制内容范围为桌面或程序窗口，可设置清晰度。

- 支持客户端发起云录制，并提供回看功能。支持相应的SDK调用；

- 支持对接第三方OSS、支持本地NFS存储；

- 单服务器支持同时100路视频云录制/云直播。

- 支持客户端一键发起的云直播，并有醒目的直播提示；

- 单服务器支持1000并发观众观看直播；

- 支持对接第三方CDN，支持RTMPS协议流转发，实现海量直播；

- 支持超低延时RTC协议拉流

- 16.7、网络

1）支持DMZ网络，支持镜像服务器；

2）支持固定IP/ 动态IP (DHCP) /NAT 等，无需考虑客户端 IP 地址；

3）#端口自定义：所有端口均可根据需要进行配置；（提供端口配置方法及截图）

4）针对不同的数据类型提供密钥交换算法(RSA 1024位)、加密算法( RC4 128位)、摘要算法(MD5 128位)；

- 16.8、IM服务

1）单服务器支持不低于1000并发用户能力；

2）单服务器支持不低于10万条/秒并发消息能力；

3）支持即时呼叫功能;

4）支持会诊中直接邀请IM通讯录用户。

- 17、手术室示教终端

1）终端支持对视频进行实时处理：支持对实时视频进行冻结，激光笔、画笔标注，添加形状，添加马赛克等功能；

2）支持对离线的医疗设备进行远程控制；

3）支持实时呼叫和值守状态设置，满足不同场景下的即时通讯要求；

4）终端支持远程控制云台摄像机，无需使用摄像机自带遥控器即可实现旋转、变焦等功能；

5）支持不少于6路医疗设备信号采集，包括但不限制于全景摄像机、术野摄像机、DSA、IVUS、OCT、内窥镜、手术机器人、监护仪、显微镜、麻醉机等；

6）支持QCIF（176*144）~ 4K多种视频分辨率，支持医疗设备原始视频分辨率采集及显示，影像不拉伸、不变形；

7）支持 H.265、H.264 VBR、H264 CBR、VP8、VP9等多种视频编码规格；

8）支持视频虚拟技术，可以将采集的视频信号进行虚拟后同时进行多路高清推流及交互使用；

9）支持电子病历HIS、LIS、PACS等第三方系统的对接及内容分享；支持文字、图片、文件的实时传输；

10）采用自动回音消除(AEC)技术、自动增益控制(AGC)技术、自动噪音消除(NR)技术，能够有效消除背景噪声；

11）同时传输4路1080P视频，互联网延迟不高于400ms，内网延迟不高于200ms；

12）支持无线耳麦远端交互。

- 18、导管室示教终端

1）终端支持对视频进行实时处理：支持对实时视频进行冻结，激光笔、画笔标注，添加形状，添加马赛克等功能；

2）支持对离线的医疗设备进行远程控制；

3）支持实时呼叫和值守状态设置，满足不同场景下的即时通讯要求；

4）终端支持远程控制云台摄像机，无需使用摄像机自带遥控器即可实现旋转、变焦等功能；

5）支持不少于4路医疗设备信号采集，包括但不限制于全景摄像机、术野摄像机、DSA、IVUS、OCT、内窥镜、手术机器人、监护仪、显微镜、麻醉机等；

6）支持QCIF（176*144）~ 4K多种视频分辨率，支持医疗设备原始视频分辨率采集及显示，影像不拉伸、不变形；

7）支持 H.265、H.264 VBR、H264 CBR、VP8、VP9等多种视频编码规格；

8）支持视频虚拟技术，可以将采集的视频信号进行虚拟后同时进行多路高清推流及交互使用；

9）支持电子病历HIS、LIS、PACS等第三方系统的对接及内容分享；支持文字、图片、文件的实时传输；

10）采用自动回音消除(AEC)技术、自动增益控制(AGC)技术、自动噪音消除(NR)技术，能够有效消除背景噪声；

11）同时传输4路1080P视频，互联网延迟不高于400ms，内网延迟不高于200ms；

12）支持无线耳麦远端交互。