- 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京老年医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 宫腔镜系统 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 电子支气管镜系统 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 可视胃肠营养管系统 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 射频消融治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 射频消融治疗仪（妇科） | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 电子直乙结肠镜 | 1 | 否 |
| 6 | 6-1 | 结石红外光谱自动分析系统 | 1 | 否 |
| 7 | 7-1 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 否 |
| 8 | 8-1 | 永磁旋振治疗仪 | 1 | 否 |
| 9 | 9-1 | 电子胃肠镜系统 | 1 | 否 |
| 10 | 10-1 | 耳鼻喉综合治疗台 | 3 | 否 |
| 11 | 11-1 | X线电子计算机断层扫描装置（CT） | 1 | 否 |
| 12 | 12-1 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 否 |
|  | 12-2 | 钬激光治疗机 | 1 | 否 |
| 13 | 13-1 | 动态心电图记录盒 | 20 | 否 |
|  | 13-2 | 动态血压记录盒 | 20 | 否 |
| 14 | 14-1 | 血气分析仪 | 1 | 否 |
| 15 | 15-1 | 医用事件相关电位仪 | 1 | 否 |
| 16 | 16-1 | 床边主被动康复训练器 | 2 | 否 |
| 17 | 17-1 | 智能毒麻药品柜 | 2 | 否 |
| 18 | 18-1 | 脑涨落图仪 | 1 | 否 |
| 19 | 19-1 | 毫米波治疗仪 | 1 | 否 |
| 20 | 20-1 | 骨质疏松治疗仪 | 1 | 否 |
| 21 | 21-1 | 电脑中频电疗仪 | 4 | 否 |
| 22 | 22-1 | 空气波压力治疗仪 | 30 | 否 |
| 23 | 23-1 | 振荡排痰机 | 12 | 否 |
| 24 | 24-1 | 自动化细菌分离培养系统 | 1 | 否 |
| 25 | 25-1 | 生化免疫分析仪 | 1 | 否 |
| 26 | 26-1 | 输尿管镜 | 2 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：自合同签订之日起45天内。

2、采购项目（标的）交付的地点：中标人负责将采购人所采购货物运至采购人指定的地点。软、硬件经安装、调试完毕，由采购人负责验收，中标人应随货物向采购人提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 中标人负责承担因设备接入信息系统的所有相关费用。

- 质量保证期（保修期）及服务要求：为调试验收合格后不少于3年；质保期内，软件、数据库可终身免费升级到最新版本。

- 投标人投标时应提供投标产品的售后服务原厂承诺函。

- 为了保障网络信息的安全，所有设备均不能使用云端存储医疗相关的数据；未经许可不能私自设置任何形式 的远程连接；不能配置无线网卡。

- 本项目各包各品目产品的设备使用期限应至少在安装调试验收完成后5年。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：本项目各包各品目产品质量保证期（保修期）及服务要求均为安装调试验收完成后不少于36个月。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于3天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  品目1-1	宫腔镜系统

一、数量：1套

二、设备用途：

三、技术要求

（一）、图像处理器：

1、可处理和输出分辨率≥1920×1080P动态图像，水平分辨线≥1000线；

2、内置USB输出接口，可直接通过USB移动储存设备储存静态图像（1920×1080）和动态视频（1920×1080P）。

3、视频信号输出接口：HD-SDI、DVI-D。

4、摄像主机具有操作面板，可设置主机参数。

5、摄像主机出厂预设场景模式≥3种。

（二）、摄像头

1、3个CMOS图像传感器；

▲2、光学变焦≥2倍，摄像头具备齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野单次对焦后，变焦过程中不失焦；

3、摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管和软性纤维镜。

4、摄像头遥控按钮≥3个，可操作拍照、录像和白平衡；

5、防水等级：IPX7，可用于浸泡消毒。

6、信噪比：≥60dB。

7、最小照度：≤1Lux。

8、图像传感器ADC位宽：≥12Bits。

（三）、冷光源：

1、光源：LED，工作寿命≥20000h，功率≤150W。

2、输出总光通量：≥1200lm。

3、光输出最大中心照度：≥3200000LX；

4、色温≥6600K。

5、300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm。

6、最大噪音：≤55dB（A）。

7、设备类型：Ⅰ类CF型。

（四）、监视器：

1、彩色液晶显示器≥30英寸。

2、分辨率≥3840×2160。

（五）、宫腔检查镜：

1、光学镜体：泪滴型设计，直径≤3mm。

2、视向角：30°。

3、视场角：≥80°。

4、工作长度：≥300mm。

5、有效景深范围：3-100mm。

6、分辨率≥9.10lp/mm@工作距离10mm。

7、配有平均外径为5mm的鞘套，含5Fr.器械通道，可支持5Fr.器械通过。

8、独立进水与出水通道设计。

9、配备5Fr半硬性抓钳、半硬性活检钳，半硬性尖头剪各1把。

10、宫腔检查镜及手术器械可高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

11、设备类型：CF型。

（六）、电切内窥镜1：

1、内窥镜；

1.1、视向角：12°。

▲1.2、直径：≤2.9mm。

1.3、长度：≥300mm。

1.4、目镜与镜端采用蓝宝石镜面。

2、操作器：被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握。

3、外鞘：

▲3.1、外径≤23Fr（7.7mm）。

3.2、内径最小通道≥20 Fr。

3.3、具备进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

4、内鞘：

4.1、外径≤21Fr （7mm）。

4.2、内径最小通道≥16.5 Fr，可360°旋转。

5、配备环状电极2个。

（七）、电切内窥镜2：

1、内窥镜：

1.1、视向角：12°。

1.2、直径：≤4mm。

1.3、长度：≥300mm。

1.4、高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用蓝宝石镜面。

2、操作器：被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握

3、外鞘：≤26Fr，设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

4、内鞘：≤24Fr，可360°旋转。

5、具备内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

6、具备闭孔鞘芯，可与内鞘配套使用。

7、具备冲洗接头，可与内鞘配套使用。

8、配备环状电极5个、针状电极1个、滚状电极1个。

（八）、内窥镜冲洗系统

1、基本性能

1.1、设备类型：I类CF型，具有除颤放电防护能力，可应用于心脏手术。

1.2、脚踏防水等级：IPX8；主机防水等级：IPX2。

1.3、一体化管路设计，整合硅胶管、压力膜、握持固定块于一体，可单手完成装管操作。

2、宫腔模式：

2.1、冲洗流速调节范围：0-500mL/min，

2.2、调节步长：≤10mL/min。

3、控制系统：

3.1、液晶触摸显示屏≥7英寸，可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）。

3.2、具有手动校准功能，可手动设置人机高度差和镜鞘型号，消除液体通路上的压强差，控制宫内压。

3.3、具有快速排气功能。

3.4、可统计单次手术的工作时长、冲洗量或负欠量。

3.5、具有上压力传感器，可检测液袋剩余液量，具有空瓶声光报警功能。

3.6、可个性化设置运行参数。

四、主要配置：

1、图像处理器：1台。

2、摄像头：1个。

- 3、LED光源：1台。

- 4、监视器：1台。

5、宫腔检查镜：1套。

6、电切内窥镜1：1套。

- 7、电切内窥镜2：1套。

- 8、内窥镜用冲洗吸引系统：2套。

- 9、重复用冲洗管路：4套。

10、大器械消毒盒：3个。

第1包  品目1-2  电子支气管镜系统

一、数量：1套

二、技术参数：

1、内窥镜摄像系统：

1.1、图像输出分辨率：3840×2160。

1.2、具有白平衡、数字降噪、增益、亮度、锐度、饱和度、对比度、等功能

1.3、具备图像冻结功能。

1.4、具备≥3倍数字变焦功能。

▲1.5、具有录像功能，录制清晰度4K和高清可选；具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选。

2、摄像头：

2.1、像素≥800万，可连接多种光学视管。

2.2、摄像头防护等级：≥IPX7，摄像头具备防水功能；

2.3、摄像头具有快捷键按钮，可设置多种常用功能；

3、内窥镜冷光源

3.1、LED冷光源；

▲3.2、光源寿命≥60000h；

3.3、色温：3000～7000K。

3.4、液晶触摸显示屏，屏幕尺寸≥7.8英寸，可调节光源亮度；

4、导光束：

4.1、直径：≥4.8mm。

4.2、长度：≥300mm。

5、监视器：

5.1、彩色液晶显示器≥31英寸。

5.2、分辨率：支持4K 60Hz超高清显示。

6、支气管内窥镜：

6.1、视向角：0°。

6.2、直径：≥4.5mm，长度：≥550mm

7、气管镜

▲7.1、气管镜工作长度 283mm±4.0、 385mm±4.0 两个规格。

▲7.2、外管鞘直径分别有（10.2mm、10.7mm、11.2mm、11.7mm、12.2mm、12.8mm、14mm）±1.0多种规格，可适应多种病人使用。

7.3支气管镜一体设计，具备操作通道口、呼吸机连接口、麻醉机连接口；

7.4	、配备光学内窥镜固定器用于固定鞘管。

9、手术器械：

9.1、鳄口光学钳

9.1.1、材质：医用不锈钢

9.1.2、直径：3.0mm，长度≥330mm。

9.1.3、数量：2把。

9.2、异物鳄口钳：

9.2.1、材质：医用不锈钢

9.2.2、单开，直径≤1.8mm，长度≥360mm。

9.2.3、数量：2把。

9.3、异物鳄口钳：

9.3.1、材质：医用不锈钢

9.3.2、双开，直径≤1.8mm，长度≥360mm。

9.3.3、数量：2把。

9.4、异物花生钳：

9.4.1、材质：医用不锈钢

9.4.2、双开，直径≤1.8mm，长度≥360mm。

9.4.3、数量：2把。

9.5、异物麦口钳：

9.5.1、材质：医用不锈钢

9.5.2、双开，直径≤1.8mm，长度≥360mm。

9.5.3、数量：2把。

9.6、异物三爪钳：

9.6.1、材质：医用不锈钢

9.6.2、直径≤3.0mm，长度≥520mm。

9.6.3、数量：2把。

9.7、异物麦口钳：

9.7.1、材质：医用不锈钢

9.7.2、直径≤2.0mm，长度≥600mm。

9.7.3、数量：1把。

9.8、异物鳄口钳：

9.8.1、材质：医用不锈钢

9.8.2、直径≤2.0mm，长度≥600mm。

9.8.3、数量：2把。

9.9、吸引管：

9.9.1、材质：医用不锈钢

9.9.2、直径：3.0mm，长度≥350mm。

9.9.3、数量：1把。

9.10、配备有镜子消毒盒、管鞘、器械消毒盒各1个。

三、主要配置：

1、内窥镜摄像系统：1台。

2、摄像头：1个。

3、医用内窥镜冷光源：1台。

4、导光束：1条。

5、监视器：1台。

6、支气管内窥镜2条。

7、气管镜15条。

8、光学钳：1条。

9、异物钳:13条

10、手术器械：1套

11、内窥镜咬口：5套

12、管鞘清洗刷：2套

13、台车：1辆。

第2包  品目2-1  彩色多普勒超声诊断仪

一、数量：1套

二、主要用途：用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床超声诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

三、系统功能概述：

1、彩色多普勒超声诊断仪主机包括：

1.1、波束形成器：数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。

1.2、多倍信号并行处理。

1.3、数字化二维灰阶成像及M型显像单元。

1.4、彩色多普勒成像单元。

1.5、解剖M型技术：可360°旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

1.6、数字化频谱多普勒显示和分析单元。

1.7、斑点噪声抑制成像：可用于二维图像、造影成像模式及三维成像。

1.8、一键自动优化图像：

1.8.1、可优化二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒及造影图像。

1.8.2、频谱多普勒下可自动优化偏转角度、取样容积大小、角度。

1.9、自动血流跟踪技术。

1.10、穿刺针增强技术。

1.10.1、支持所配凸阵和线阵探头。

1.10.2、可双屏实时对比显示增强前后效果。

1.10.3、可自适应校正角度。

1.11、速度标识功能：可标识不同血流速度边界，显示血流分布及速度梯度。

1.12、图像放大：支持前端放大和后端放大。

1.13、全屏放大功能。

1.14、线阵探头双B图像拼接功能。

1.15、声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）。

1.16、自动工作流：检查过程中可按照协议自动注释、自动标记体位图、自动切换图像模式等。

1.17、中文操作界面，包括键盘输入、注释、操作面板等。

1.18、语音注释：可将语音注释信息保存到电影文件中，可在超声设备或是在PC端回放语音注释。

2、测量/分析和报告包括：

2.1、一般测量：包括距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量。

2.2、全科测量包：自动生成腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等报告。

2.3、血管内中膜自动测量：可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。

2.4、血管内中膜自动实时测量：自动获取≥5组IMT内膜厚度值,并实时更新。

2.5、血管体位图手动编辑功能：通过手动编辑体位图，显示病变的位置。

2.6、自动盆底测量：

2.6.1、可通过选取特征点，快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。

2.6.2、可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量，自动识别“开-闭-闭”切面。

2.7、心功能自动测量：自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。

2.8、小儿髋关节自动测量：可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

2.9、乳腺病灶自动分析功能：

2.9.1、同一病灶可同屏显示≥4相交切面图像。

2.9.2、最多可支持≥5个病灶分析，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态、边缘、回声类型、后方回声、钙化及血流状态。

2.9.3、分析结果可自动进入报告。

2.10、甲状腺病灶自动分析：

2.10.1、同一病灶可同屏显示≥3相交切面图像。

2.10.2、最多可支持≥5个病灶分析，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态、边缘，回声类型、后方回声、钙化及血流状态。

2.10.3、分析结果自动进入报告。

3、电影回放和数据存储：

3.1、电影回放：

3.1.1、支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放。

3.1.2、可向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后可存储≥5min电影。

3.1.3、电影回放具备编辑和剪接功能，可对电影图像多次存储和多次编辑。

3.1.4、图像和电影均可在实时扫描、冻结状态下直接存储。

3.1.5、可同屏对比多个不同模式的动态、静态图像。

3.2、原始数据：

3.2.1、动、静态图像冻结后，最多可进行≥30项参数调节。

3.2.2、二维图像离线后可进行M成像。

3.3、图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。

4、连通性：

4.1、具备有线网络连接和无线网络连接功能。

4.2、具备DICOM 3.0接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议。

4.3、可一键传输图片到智能手机终端或PC端；手机等移动终端APP可远程操作设备。

4.4、输入接口：音频输入、ECG信号输入。

4.5、输出端口：HDMI、 VGA、USB、DVD R/W刻录光驱。

四、技术参数：

1、基本参数：

1.1、彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，可上下、左右旋转。

1.2、操作面板：

1.2.1、液晶触摸显示屏≥13英寸，具备多点触控功能。

1.2.2、可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，在触摸屏上进行放大、描迹测量。

1.2.3、控制面板可旋转和升降，前后拉升。

1.2.4、可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称。

1.3、具备耦合剂加热装置，耦合剂温度≥2档可调。

▲1.4、探头接口≥4个，全激活、相互通用。

1.5、固态硬盘：≥128G，机械硬盘≥1T。

1.6、可显示电池的剩余电量。

2、探头规格：

▲2.1、配置：≥6把探头，至少包括高频线阵探头1把、低频线阵探头1把、单晶体相控阵探头1把、单晶体腹部凸阵探头1把、单晶体腹部容积探头1把、腔内探头1把。

2.2、所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥3段。

2.3、探头频率：

2.3.1、高频线阵探头：3.0-14.0MHz。

2.3.2、低频线阵探头：2.5-9.0MHz。

2.3.3、单晶体相控阵探头：1.5-4.5MHz。

2.3.4、单晶体腹部凸阵探头：1.5-6.0MHz。

2.3.5、单晶体腹部容积探头：2-8MHz。

2.3.6、腔内探头：3.0-11.0MHz。

2.4、穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能。

3、二维灰阶成像：

▲3.1、复合成像技术：声束偏转≥9条；

3.2、组织特异性成像预设：针对不同脏器预设声波传播速度用于计算成像；

3.3、声速匹配技术：可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并在屏幕上显示具体数值。

4、彩色多普勒成像：

4.1、成像方式：速度、速度方差、能量、方向能量。

4.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。

4.3、取样框偏转：不少于±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节。

5、频谱多普勒成像：

5.1、成像方式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。

5.2、显示方式：B、PW、B/PW、B/C/PW、B/CW、B/C/CW。

5.3、取样容积：0.5-20mm，支持所配探头。

5.4、线阵探头偏转角度：不少于±30°，支持快速角度校正。

5.5、零位移动：≥8 级。

5.6、具备频谱自动测量功能。

6、应变式弹性成像

6.1、具备压力补偿技术。

6.2、具有压力操作提示图标。

6.3、具备组织硬度定量分析软件，包括多种比值分析、柱状图分析。

6.4、具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

6.5、具备定量测量映射分析功能，可在组织图测量时弹性图同步测量。

7、剪切波弹性成像

7.1、可用于凸阵探头、线阵探头；

▲7.2、具备二维实时剪切波和单点式剪切波成像功能。

7.3、实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可获取取样框内杨氏模量值等定量数据。

7.4、具备实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像功能。

7.5、可获取以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据。

7.6、具备肿块周边组织定量分析功能。

8、造影成像及定量分析功能：

8.1、具备微血管造影增强功能。

8.2、具备计时器。

8.3、具备混合模式。

8.4、造影图像和组织图像位置可互换

8.5、造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动，具备TIC时间强度曲线分析功能，可选择原始曲线和拟合曲线，可提供表格报告。

9、组织多普勒成像：

9.1、成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

9.2、组织多普勒定量分析软件：具备运动追踪功能，可同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

10、组织追踪成像单元

10.1、二维模式下可追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹。

10.2、具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析功能，可获取速度、位移、应变及应变率。

10.3、支持牛眼图显示和报告显示。

11、3D/4D成像：

11.1、支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头。

11.2、断层切片成像：同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距调节范围：0.5mm-2.0mm

11.3、具备容积厚层成像功能，包括任意剖面成像。

12、独立报告工作站：

12.1、CPU：i7。

12.2、内存≥8G；硬盘≥512G。

12.3、彩色液晶显示器≥24英寸。

12.4、打印机：彩色激光打印机。

12.5、图像采集及报告软件：

12.5.1、登记模块：提供新病人登记、删除、修改、保存入库以及登记查询功能；登记病人所需的基本信息和相关检查的信息。

12.5.2、视频处理模块：接收视频、显示视频及调 整视频的外观如亮度、对比度等。

12.5.3、影像处理模块：提供对图像采集、图像选择，图像删除，图像的编辑：如放大、缩小、翻转、镜像、标注、测量、伪彩、裁剪、亮度调节、对比度调节、饱和度调节等图像处理功能。

12.5.4、影像录制模块：对影像设备的动态图像进行连续采集录制，可以分段录制，并可进行回放、录制可以选择压缩格式。

12.5.5、报告系统模块：自由设计报告模板，并集成相关的术语描述用以协助需方快速书写病例报告。

12.5.6、用户管理模块：根据科室的要求，对软件使用的用户权限进行规范化的管理。

12.5.7、查询检索模块：根据检索条件，准确的查找相 关的病人资料信息；

12.5.8、统计分析模块：根据软件中已经登记的相关信息，对需方要求的不同组合条件进行相关的统计。

12.5.9、数据备份模块：用以对需方所需的资料进行备份，支持网页备份、图片报告备份及WORD报告备份。

四、主要配置：

1、彩色多普勒超声诊断仪主机：1台

2、耦合剂加热器：1套

3、探头：6把

4、独立报告工作站：1套

第2包  品目2-2  剪切波组织定量超声诊断仪

一、数量：1套

二、技术参数：

▲1、原理：利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏和脾脏的硬度；利用超声衰减原理评估肝组织的脂肪变数值。

2、主机：

2.1、彩色液晶显示屏≥21英寸。

2.2、液晶触摸显示屏≥10英寸。

2.3、硬度检测探头接口：≥1个。

2.4、影像引导探头接口：≥4个。

3、全数字彩超影像模块和影像引导：

3.1、具备彩色多普勒成像功能。

3.2、具备二维成像功能，可用于评估肝脏和脾脏组织形态变化和临床超声诊断检查。

3.3、显示模式：A/M/E、B、B/B、4B、B/M、M、PWD、CPWD、CFM。

3.4、A模式：可实时显示超声信号幅度。

3.5、具有血流图像调节功能、多普勒调节功能；

3.6、频谱多普勒检测模块：具备频谱多普勒实时自动跟踪和测量功能。

3.7、穿刺引导：具有穿刺线校正功能。

4、测量分析模块：

4.1、可测量门静脉宽度(PVW) 、脾长径/短径、脾静脉宽度。

4.2、硬度测量：

4.2.1、测量深度范围：20mm-85mm。

▲4.2.2、硬度测量范围：1kPa-80kPa。

4.2.3、硬度测量误差：±0.5kPa以内。

4.2.4、硬度测量重复性误差：≤3%。

4.2.5、压力测量误差：±0.6N以内。

4.2.6、压力测量重复性：≤8%；

4.3、脂肪衰减参数测量：

4.3.1、脂肪衰减参数检测范围：95dB/m-440dB/m。

4.3.2、脂肪衰减参数测量误差：±5dB/m以内。

4.3.3、脂肪衰减参数测量重复性：≤3%。

5、自由臂：可左右旋转≥90º；上下俯仰≥15 º

6、影像探头：

6.1、数量：1把。

6.2、探头类型：腹部凸阵探头。

6.3、频率：2.0MHz～5.5MHz。

6.4、侧向分辨力：≤3mm@3.0MHz、深度80mm；≤4mm@3.0MHz、80mm＜深度≤130mm。

6.5、轴向分辨力：：≤2mm@3.0MHz、深度≤80mm。

6.6、检测深度：≥190mm@3.0MHz、腹部成像模式；≥110mm@3.0MHz、彩色血流成像模式。

7、硬度检测探头：

7.1、数量：1个，适用于全体型人群的硬度检测。

7.2、频率范围：1.5MHz-5.0MHz

7.3、探头前端传感器为圆形，最大宽度≤8mm；

▲7.4、自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率。

7.5、剪切波频率：50Hz±5%。

8、纤维扫描功能：

8.1、肝脏定位：超声影像引导检查者定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置；

▲8.2、取样点定位：B超进行肝脏引导定位；A超、M超自动同步显示确定取样点的位置

8.3、具备肝脏自动识别功能，可通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位。

8.4、可实时监测探头承受压力范围，并具有压力过载自动保护功能，压力过载时自动提示并停止检测。

8.5、探头剪切波触动方式：脚踏开关触发探头剪切波发射

8.6、测量单位：硬度单位kPa、脂肪衰减参数dB/m

四、主要配置：

1、定量剪切波超声肝脏测量系统主机：1台。

2、诊断系统软件：1套。

3、硬度检测探头：1个。

4、腹部凸阵探头：1个。

5、脚踏开关：1个。

6、台车：1辆。

7、自由臂：1套。

第3包  品目3-1  可视胃肠营养管系统

一、数量：1套

三、技术参数

1、插入部外径：≤2.0mm。

2、插入部工作长度：≥1400mm。

3、插入部弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°。

4、视场角：≥120°。

5、景深：3-100mm。

6、分辨率：≥9lp/mm。

7、信噪比：≥25dB。

8、亮度响应特征：线性拟合系数≥0.98。

9、密封性能：1m深水下12h不失效。

10、插入部和操作部可拆卸。

11、具备拍照录像功能。

（三）、气泵

1、送气性能：≥400ml/min

2、送水性能：≥40ml/min

3、气泵使用时间：≥12h

四、主要配置：

1、电子上消化道插管用内窥镜：1条。

2、医用内窥镜图像处理器：1台。

3、气泵：1台。

4、手柄：1个。

5、镜子：2 条

6、水瓶：1个。

7、台车：1辆。

第4包  品目4-1	射频消融治疗仪

一、数量：1套

二、设备用途：用于肝脏肿瘤、甲状腺良性结节进行消融治疗。

三、技术参数：

（一）、多通道发生器：

1、工作频率：480kHz±10%

2、最大输出功率：250W±20%。

3、阻抗测量范围：25Ω～800Ω；误差：±20Ω以内或±20%以内。

4、温度控制范围：40℃～90℃；误差：±3℃以内。

5、温度测量范围：10℃～99℃；误差：±3℃以内。

▲6、至少可选择1针工作、2针分时工作、3针分时工作

7、控制系统：

7.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，可显示功率、阻抗、电流、温度、时间等

7.2、工作模式：一般模式、持续模式、测试模式。

7.3、具有电极针在线监测功能，电极针脱落可报警。

7.4、具有中性电极在线监测功能，中性电极脱落能可报警。

7.5、具有电极针温度监测功能，可设定温度限值

7.6、具有中性电极温度监测功能，可设定温度限值，超过该温度停止输出。

7.7、可设置功率、治疗时间。

7.9、具有呼吸位置感知功能。

7.10、具备低阻抗或电极针中性电极短路报警功能，并停止输出。

7.11、具备高阻抗或电极针中性电极开路报警功能，并停止输出。

7.12、测试模式：系统布设完毕后，可以低功率测消融针及回路试布设是否正确  7.13、具备开机自检功能。

7.14、具备工作状态指示灯。

（二）、冷却泵：

1、配套用蠕动管：内径≥1.6mm,外径≤4.8mm。

2、冷却泵流量：≥120ML/min(未接入消融电极针时)。

（三）、电极针：

1、可提供冷循环针状电极针，直径包含15G、17G、18G。

2、可提供双水路注水式电极针，直径包含15G、17G、18G。

3、可提供冷循环可调针：直径包含15G、17G、18G。

四、主要配置：

1、多通道射频消融发生器：1台。

2、冷却泵：1台。

3、脚踏开关：1个。

4、呼吸位移感知模块：1个。

第4包  品目4-2	射频消融治疗仪（妇科）

一、数量：1套

二、设备用途：用于妇科，进行出血止血、息肉灼除，肌瘤、肿瘤的切割与凝固。

三、技术要求

（一）、主机：

▲1、工作频率：115KHz±20%。

▲2、工作模式：切割、凝血、射频消融。

3、输出功率：

▲3.1、切割：最大输出功率≥100W，功率连续可调。

3.2、凝血：最大输出功率≥60W，功率连续可调。

3.3、射频消融：最大输出功率≥60W，功率连续可调。

4、显示方式：数字显示。

5、操控方式：手柄及脚踏双路控制。

6、具备记忆功能，可保存常用功能及功率。

7、具备功率补偿功能，可自动适应人体阻抗。

9、具备双回路安全监测，异常时可自动关闭输出并声光报警。

10、具备故障自检功能，可自动执行自检，异常时可自动关闭输出并声光报警。

11、可消除高频漏电流。

▲12、配备吸烟系统，主机与吸烟器可联动操作。

13、电源： AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤800W

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存：≥8G；硬盘≥1000G。

3、彩色液晶显示器：≥24英寸。

4、打印机：彩色喷墨打印机。

5、配备病历管理系统软件。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、电刀手柄：2把。

3、射频手柄：2把。

4、LEEP刀头：6个。

5、射频刀头：6个。

6、一次性敷肌板：5片。

7、脚踏开关：1个。

8、工作站：1套。

第5包  品目5-1	 电子直乙结肠镜

一、数量：1套

二、设备用途：用于对肛门、直肠、乙状结肠部位的检查、治疗。

三、技术参数

▲1、肛肠双检查系统，包含数字高清手柄摄像机和数字高清内窥镜摄像机检查方式。

2、电子直乙结肠镜摄影主机：

2.1、自动对焦、自动白平衡。

▲2.2、分辨率≥1000线（提供检测报告）

2.3、具备HDMI接口。

2.4、信噪比≥30dB。

2.5、冷光源，

2.5.1、光源：LED，使用寿命≥20000h。

2.5.2、显色指数：≥90。

2.5.3、色温：5000K-7000K=内。

2.6、可更换镜头焦距： 25mm±20%。

2.7、兼容目镜罩接口直径为Φ32mm（允差±1mm）的内窥镜。

2.8、电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz、功率：≤300VA

2.9、整机噪音≤55dB。

3、电子直乙结肠镜：
3.1、直乙肠镜长度：150mm。

4.2、护套头端外径：≤20mm。

4、监视器：

4.1、彩色液晶显示器≥22英寸。

4.2、分辨率≥1920×1080。

4.3、数量：2台

5、手柄摄像机（电子肛门镜）：

5.1、自带光源，可自动白平衡或手动白平衡。

▲5.2、分辨率≥800线。

5.3、具备USB数据输出接口。

6、图像工作处理工作站：

6.1、CPU：i7或以上性能。

6.2、内存≥16G；硬盘≥512G。

6.3、彩色液晶显示器≥22英寸。

6.4、具备彩色高清图像采集卡（HD1080P）。

6.5、打印机：彩色喷墨照片打印机。

6.6、配备图像采集脚踏，防水等级：IPX8级

7、内窥镜摄像系统软件功能：

7.1、基本功能

7.1.1、具有图像的实时动态显示、图像采集和存储功能。

7.1.2、具有画面冻结功能，通过软件开启或关闭画面冻结。

7.1.3、可通过用户菜单进行用户档案的新建、保存、选择和删除。

7.1.4、具备打印功能。

7.1.5、内置肛肠疾病的图谱、描述和诊断模版。

▲7.1.6、双检查模式在同一软件系统里操作。

7.2、图像处理功能：

7.2.1、软件可进行图像亮度的调节。

7.2.2、软件可进行图像对比度的调节

7.2.3、软件可实现图像的上下左右镜像。

7.2.4、软件可实现图像增强。

7.2.5、软件可进行图像测量。

7.3、数据存储：摄像系统内的存储资料可通过USB接口导出到移动存储设备。

8、台车：

8.1、可液压升降，行程≥20cm。

8.2、静音脚轮，可自锁。

四、主要配置：

1、电子直乙结肠镜主机：1台。

2、电子直乙结肠镜：1条

3、手柄摄像机（电子肛门镜）：1台

4、监视器：2台

5、图像工作处理工作站：1套

6、内窥镜摄像系统软件：1套

第6包  品目6-1	结石红外光谱自动分析系统

一、数量：1套

二、设备用途：采用红外光谱分析法分析泌尿系结石成分。

三、技术参数

（一）、主机：

1、激光器：半导体激光器。

2、波数重复性：±0.2cm-1以内。

3、100%τ线倾斜范围：800-500 cm-1@98.0-102.0%τ；2200-1900 cm-1@99.5-100.5%τ；3200-2800cm-1@99.5-100.5%τ、4400-4000cm-1@98.5-101.5%τ。（提供医疗器械质量监督检验中心检测证明文件）

4、100%τ线噪声：（提供医疗器械质量监督检验中心检测证明文件）

RMS≤1:10000@4100-4000cm-1 、RMS≤1:30000@2200-2100 cm-1或2100-2000）cm-1、

RMS≤1:10000@1000-900cm-1。

5、光谱拓展范围：4000 cm-1～400 cm-1。

6、本底光谱能量分布：4000 cm-1处能量值应不小于最高点能量值的30%（提供医疗器械质量监督检验中心检测证明文件）。

7、图谱解析：完全自动解析红外谱图，自动得出具体精准成分。

8、可分析晶体成分、非晶体成分、无机化合物、有机化合物。

9、全自动化，自动生成检验报告，并可根据结石成分自动给出相应的规范化防治方案的检验报告单。

10、仪器自检：仪器操作软件具有自诊断选项，并自动生成自检评估报告。（有仪器自检硬件配套工具。

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥8G；硬盘≥256G。

3、彩色液晶显示器≥20英寸。

4、打印机：彩色喷墨打印机。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、工作站：1套。

3、电烤箱：1台。

4、压片机：1台。

5、模具：1套。

6、玛瑙研钵：1套。

7、电子防潮箱：1台。

第7包  品目7-1	动脉硬化检测仪

一、数量：1套

二、主要用途：用于外周动脉血管病变无创检测

三、技术参数

（一）、主机

▲1、可检测臂踝指数 (BAI)、踝臂指数 (ABI)、趾臂指数 (TBI)。

2、可检测肱踝脉搏波传导速度（BAPWV）。

3、其他检测参数包括：

3.1、压力测量：四肢舒张压(DBP)、四肢收缩压(SBP)、四肢脉压差(PP)、平均动脉压(MAP％)。

3.2、心电波形 (ECG)、心音波形(PCG)、脉搏体积记录 (PVR)。

3.3、心率 (HR)、射血前期 (PEP)、脉波上行时间(UT)、射血指数( ET/PEP)、反射波增强指数 (AI)、收缩时间间隔( STI)、射血时间( ET)、体重指数(BMI)。

4、血压测量方式：示波法，可单肢、单侧、四肢同步测量。

5、心率监测范围：30次/分～300次/分。

6、心音频率响应范围：25Hz～230Hz(－3.0dB～＋0.4dB)。

7、可存储病历≥50000例。

8、具备ABI统计和PWV统计功能。

9、具备自动、手动报告。

▲10、可同时检测≥2名患者。

11、可连接医院管理软件，可连接扫码枪。

12、液晶显示屏≥19英寸，可独立操作。

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥4G；硬盘≥500G。

3、彩色液晶显示器≥19英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

四、主要配置：

1、主机（含动脉软件）：1台。

2、左臂血压袖带：2个。

3、右臂血压袖带：2个。

4、左踝血压袖带：2个。

5、右踝血压袖带：2个。

6、脚趾血压袖带：2个。

7、左备用血压袖带：2个。

8、右备用血压袖带：2个。

9、心电导联线：2根。

10、肢体电极夹：2套。

11、心音探头：2个。

12、工作站：1套。

13、台车：1辆。

14、袖带支架：2个 。

第8包  品目8-1	永磁旋振治疗仪

一、数量：1套

二、主要用途：用于盆腔炎及所致输卵管阻塞性不孕症的辅助治疗。

三、技术参数：

1、采用磁振波、机械波、低频声波、振荡磁场、旋转磁场共同作用与人体

2、定时: 20min±10%，可持续工作时长≥480min。

3、液晶触摸显示屏：≥18英寸。

4、振动治疗头：

4.1、输出波形：正弦半波；输出电压：4.5V±1V；输出频率：50Hz±1Hz。

4.2、振幅：≥1mm。

4.3、磁场强度：150mT±20mT@磁场最强点。

4.4、常温下连续工作20min，表面温度≤41℃。

5、旋转治疗头：

5.1、输出波形：正弦半波。输出电压：1.5V±0.5V，输出频率：50Hz±1Hz。

5.2、磁场强度：20mT±5mT@磁场最强点。

5.3、电机转速：≥3000转/分。

6、安全分类：

6.1、防电击类型：I类设备

6.2、防电击程度：BF型

7、工作条件：

7.1、电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz，功率≤50VA。

7.2、环境温度:  5℃～40℃；相对湿度：10％～90%。

第9包  品目9-1	电子胃肠镜系统

一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、图像处理器：

1、可处理和输出分辨率≥1920×1080P的视频信号。

2、输出端口：DVI、SDI，逐行扫描。

3、测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光；

4、自动增益功能可开关。

5、红色调、蓝色调及饱和度可调节。

6、具备色彩增强功能。

7、具备轮廓强调功能。

8、具备构造强调功能，强调级别可调。

8、具有电子放大功能，放大倍数≥2倍。

9、对比度≥3档可调节。

10、具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

11、具备画中画功能。

12、可兼容十二指肠镜、经鼻胃镜、结肠镜、放大胃肠镜。

13、内置存储空间≥4GB，具备视频存储功能。

▲14、可对不同波长的照明光成像，可动态显示普通白光图像与特殊光图像。

（二）、冷光源：

▲1、LED光源，可提供不同波长范围的照明光。

2、光源使用寿命：≥10000h；具备剩余寿命提示功能。

3、色温：3000K-7000K。

4、具备内窥镜热插拔功能。

5、具备白光和特殊光染色模式（≥3种）。

（三）、监视器：

1、彩色液晶显示器≥32英寸。

2、分辨率：≥3840×2160。

（四）、高清电子检查型胃镜：

1、图像传感器分辨率≥1920×1080P。

2、可对不同波长范围的照明光成像。

3、视场角≥140°。

4、头端部外径：≤9.5mm。

5、主软管插入部外径：≤9.5mm。

6、最小器械孔道内径：≥2.8mm。

7、景深：3-100mm。

8、弯曲角度：上≥210°、下≥90°，左右各≥100°。

9、具备辅助送水功能。

10、电气插头 ：一体式设计，无需防水帽。

（五）、高清电子治疗型胃镜：

1、图像传感器分辨率≥1920×1080P。

2、可对不同波长范围的照明光成像。

3、视场角：≥140°。

4、头端部外径：≤10mm。

5、主软管插入部外径：≤10mm。

6、器械孔道最窄处内径：≥3.2mm。

7、景深：3-100mm。

8、弯曲角度：上≥210°、下≥120°，左右各≥100°。

9、具备辅助送水功能；

10、电气插头 ：一体式设计，无需防水帽

（六）、高清电子放大胃镜：

1、图像传感器分辨率≥1920×1080P。

2、可对不同波长范围的照明光成像。

▲3、具备可变焦技术即光学放大功能。

4、观察景深：广角模式最大景深≥100mm；长焦模式最小景深≤1.5mm。

▲5、视场角：广角模式≥140°，长焦模式≥55°。

6、器械孔道最窄处内径：≥2.8mm。

7、弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°，左右均≥100°。

8、具备辅助送水功能。

9、镜体操作部具有自定义功能远程控制按钮。

10、导光部一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消。

（七）、高清电子检查型结肠镜：

1、图像传感器分辨率≥1920×1080P

2、可对不同波长范围的照明光成像。

3、视场角≥140°。

4、景深范围：3-100mm。

5、弯曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°。

6、头端部外径：≤12.5mm。

▲7、器械孔道最窄处内径：≥3.8mm。

- 具备辅助送水功能。

9、电气插头 ：一体式设计、无需防水帽。

（八）、高清电子治疗型结肠镜:

1、图像传感器分辨率≥1920×1080P。

2、可对不同波长范围的照明光成像。

3、视场角≥140°。

4、景深范围：3-100mm。

5、曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°。

6、头端部外径：≤12.5mm。

7、器械孔道内径：≥4.2mm。

8、具备辅助送水功能。

9、电气插头 ：一体式设计、无需防水帽

（九）、高清电子放大肠镜：

1、图像传感器分辨率≥1920×1080P。

2、可对不同波长范围的照明光成像。

▲3、具备可变焦技术，即光学放大功能。

4、视场角：广角模式≥140°，长焦模式≥55°。

5、观察景深：广角模式最大景深≥100mm；长焦模式最小景深≤2mm。

6、弯曲角度：上下均≥180°，左右均≥160°。

7、器械孔道最窄处内径：≥3.7mm。

▲8、可对内镜的硬度进行调节。

10、具备辅助送水功能。

11、镜体操作部具有自定义功能远程控制按钮。

12、电气插头 ：一体式设计,无需防水帽

三、主要配置：

1、图像处理器：1台。

2、医用内窥镜冷光源：1台。

3、监视器：1台。

4、高清电子检查型胃镜：2条。

5、高清电子治疗型胃镜：1条。

6、高清电子放大型胃镜：2条。

7、高清电子检查型肠镜：1条。

8、高清电子治疗型肠镜：1条。

9、高清电子放大型肠镜：1条.

10、台车：1辆。

11、内镜用送水泵(与内镜设备同品牌)：1台。

12、内镜用二氧化碳送气装置(与内镜设备同品牌)：1台

第10包  品目10-1	耳鼻喉综合治疗台

一、数量：3套

二、技术要求

（一）、治疗台：

1、尺寸：1630×760×780mm，可上下浮动5%。

2、台面：钢化玻璃台面

3、柜体：冷轧钢结构经电镀漆处理。

4、正压泵：最大压力≥2.5kg/cm2。

5、负压泵：最大负压≤740mmHg。

6、吸引瓶：

6.1、钢化玻璃，密封。

6.2、容量≥2500mL。

7、喉镜预热器：≥450W，自动控制。

8、LED射灯：功率≤8 W，最大照度≥1×104lux，照度≥2档可调。

9、吸枪：

9.1、枪头可拆卸，可更换不同规格外径的吸枪杆。

9.2、最大负压：≥0.07MPa

10、喷枪：

▲10.1、无轨道外置喷枪

10.2、压力调节范围：0.1MPa～0.15MPa。

10.3、直头喷枪：2把；

10.4、弯头喷枪：1把，45°喷药。

▲11、台面上具有触屏式操作面板，可以对射灯、喷枪、吸枪、喉镜预热器等设施进行操作。

12、整机长时间无操作，自动停止工作。

13、工作条件：

13.1、电源：AC 220V±10%。

13.2、环境温度：10℃～35℃。

（二）、医用内窥镜摄像系统：

1、影像传感器尺寸：≥1/2.8英寸。

2、分辨率：≥1920(H)×1080(V)@60Hz，逐行扫描。

3、具备多种内镜手术场景模式，可一键式切换内镜模式。

4、图像处理功能：可调节控制亮度、饱和度、清晰度、图像放大、图像翻转。

5、光学适配器：F18、F20、F22、F24、F28、F32、F35mm可选;

6、可预置白平衡。

7、摄像头按键可自设置光照、增益、图像增强、颜色、冻结、白平衡功能;

8、输出信号端口：HDMI、DVI、RS-232、USB、Ethernet。

9、摄像头防水等级：IPX8，可浸泡消毒。

（三）、医用内窥镜冷光源：

1、光源：LED，灯泡寿命≥30000h。

2、色温：3000K～7000K。

3、显色指数：≥90。

4、最大光通量：≥800lm，亮度可调节。

5、光谱范围：400～700nm。

6、噪声：≤60dB。

7、液晶触摸显示屏≥7英寸。

8、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤200VA。

（四）、监视器：

1、彩色液晶显示屏：≥24英寸，最大分辨率：≥1920×1080。

2、点距：≤0.25mm×0.25mm。

3、可视角度：≥178°（H）×178°（V）。

4、输入信号：DVI-D、HDMI、VGA。

（五）、影像处理系统

1、硬件：

1.1、CPU：≥2核，主频≥2.4GHz。

1.2、内存：≥4G；硬盘：≥500G。

1.3、彩色液晶显示器：≥21英寸。

1.4、打印机：彩色喷墨打印机。

1.5、配备标清采集卡1个。

1.6、配备脚踏开关，可控制动态和静态图像采集。

2、软件功能：

2.1、具备录像、回放功能。

2.2、可自定义设置图像采集范围。

2.3、可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述。

2.4、可将单个病例保存为图片格式，也可以导出采集的图像到U盘等设备。

（六）鼻窥镜：

1、视向角：0°、30°、70°可任选。

2、视场角：≥75°。

3、镜管外径：≤4mm。工作长度≥170mm。

4、内窥镜镜体全部采用不锈钢管。

5、蓝宝石镜头，带有方向标。

6、窥镜可低温等离子消毒灭菌。

（七）、电动检查椅：

1、坐垫电动升降调节范围：0-150mm。

2、靠背电动俯仰角度调节范围：90°-175°。

3、头枕延伸范围：0-150mm。

4、座椅旋转角度：≥360º。

5、最大负荷能力：≥135kg;

（八）、医生椅：可升降，可旋转

四、主要配置：

1、治疗台：1套。

2、医用内窥镜摄像系统：1套。

3、医用内窥镜冷光源：1台。

4、监视器：1台、

5、影像处理系统：1套。

6、鼻窥镜：3条。

7、电动检查椅：1台。

8、医生椅：1把。

9、托盘：2个。

10、观片灯：1个。

11、喷枪：3把。

12、棉球缸：2个。

13、药液瓶：4个。

14、内置污物桶：1套。

15、内置器械收集盘：1套。

第11包  品目11-1	X线电子计算机断层扫描装置（CT）

一、设备名称：X射线计算机体层摄影设备（CT）

二、技术参数：

1、机架系统：

▲1.1、机架孔径：≥70cm，物理倾角：不少于±30°。

1.2、焦点到扫描野中心距离：≤55cm。

1.3、球管焦点到探测器的距离：≤100cm。

1.4、具备摄像头，扫描全程监控患者有否移动。

1.5、机架内冷却方式：风冷。

1.6、机架上具备呼吸控制专用指示灯(非X线曝光指示灯)。

2、探测器

▲2.1、探测器排数≥64排。

2.2、探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件。

2.3、每排探测器物理个数：≥800个。

2.4、探测器物理宽度：≥38mm。

3、扫描床

3.1、最大可扫描范围：≥160cm。

3.2、床面最大水平移动速度：≥200mm/s。

3.3、床面距地面最低高度≤50cm。

3.4、床面最大承重：≥220kg。

3.5、最大承重下的水平移床精度：±0.25mm以内。

3.6、提供全套扫描床附件。

4、X线系统

▲4.1、高压发生率功率：≥75kw。

▲4.2、球管阳极热容量：≥7MHu。

4.3、球管阳极最大散热率：≥1500KHU/min。

4.4、管电流调节范围：15mA-600mA。

▲4.5、球管电压调节范围：70kV-140kV范围内≥5种可选。

5、控制台：

5.1、CPU：主频≥3.5GHz。

5.2、内存：≥32GB。

5.3、硬盘容量：≥3T，图像存储量：≥600,000幅（512×512不压缩）。

5.4、彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率：≥1920×1080。

5.5.具备同步并行处理功能，扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同时进行。

5.6、具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输。

5.7、具备并行重建功能，可并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务。

5.8、具备Dicom3.0接口，免费开放查询、传输、存储、打印、工作列表协议。

6、扫描参数：

▲6.1、最快扫描速度：≤0.33s/360°。

6.2、探测器最薄物理单元：≤0.6mm。

6.3、扫描图像层数≥128层图像/360°。

6.4、心脏成像单扇区时间分辨率：≤165ms。

6.5、图像重建速度：≥70幅/s（512×512矩阵）。

6.6、单次螺旋扫描最大范围：≥160cm。

6.7、螺旋扫描螺距调节范围：0.1～1.5。

6.8、视野显示范围：5cm～50cm。

6.9、具备迭代算法。

7、图像质量：

7.1、可视空间分辨率（X-Y轴）：≥14.5LP/cm@10%MTF。

7.2、低密度分辨率：≤5mm@密度差0.3%、剂量11.10mGy。

9、图像处理工作站：

9.1、提供原厂后处理工作站1套。

9.2、CPU：≥4核，主频≥3.3GHz。

9.3、内存：≥16GB。

9.4、硬盘容量：≥1T。

9.5、彩色液晶显示器≥19英寸，分辨率：≥1280×1024。

9.6、具备图像光盘存储装置。

10、临床应用软件包括：

10.1、多平面重建（MPR）功能。

10.2、任意曲面重建功能。

10.3、最大密度投影（MIP）功能。

10.4、最小密度投影（MinP）功能。

10.5、表面三维重建（3D SSD功能）。

10.6、 组织透明化显示技术。

10.7、CT血管成像（CTA）功能。

10.8、容积处理软件。

10.9、器官融合、拆分技术。

10.10、 一键式去骨功能

10.11、模拟手术刀功能。

10.12、数字减影功能。

10.13、容积测量评估软件。

10.14、肺纹理增强软件。

10.15、低剂量肺扫描软件。

10.16、 CT电影功能。

10.17、容积伪影抑制软件。

10.18、实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能。

10,19、实时智能X线剂量调控软件。

10.20、婴幼儿扫描专用软件包。

10.21、去金属、运动、颅骨等伪影软件。

10.22、对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，无需医生手动重建。

10.23、主控台上自动完成CPR曲面重建。

10.24、灌注成像软件：可用于满足脑灌注成像。

10.25、心脏扫描成像：

10.25.1、具备心电门控系统。

10.25.2、心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件。

10.25.3、回顾性门控螺旋扫描技术。

10.25.4、主控台可显示和保存心电图信息。

10.25.5、具备ECG心电编辑软件, 可对心率不齐病人的进行心脏采集。

10.25.6、具备心脏多期相重建预览功能。

10.25.7、具备冠脉提取功能。

10.25.8、具备冠脉狭窄评价功能。

10.25.9、具备冠脉斑块分析功能。

10.25.10、具备冠脉钙化评估软件。

10.25.11、心功能分析软件。

10.26、血管分析：直接三维重建功能，扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。无需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP。

11、配套设备：

11.1、双筒高压注射器：1台。

11.2、提供必要的扫描附件。

三、售后服务

1、质保期（含配套设备）：≥36个月。

2、本省有固定的CT维修工程师。

3、提供原始datasheet。

4、提供维修电话。

5、提供机房免费设计。

第12包  品目12-1	二氧化碳激光治疗机

一、数量：1台

二、技术参数

1、激光器类型：二氧化碳激光器。

2、激光波长：10600nm±100nm。

3、光斑直径：≤0.5mm。

▲4、最小脉冲宽度:≤0.1ms;

5、治疗模式：连续、单脉冲、重复脉冲。

6、连续模式输出功率调节范围：0.3W～25W。

7、脉冲模式输出功率调节范围：0.3～15W。

8、点阵扫描模式输出能量调节范围：10mJ～160mJ，调节步长≤10mJ。

9、光学图形扫描器：

9.1、出光方式：垂直向下。

9.2、扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形。

9.3、图形大小、间距、扫描程度可调、覆盖率微调。

9.4、扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。

9.5、图形尺寸：X轴，1～20mm；Y轴，1～20mm。

10、瞄准光系统:

10.1、波长：650nm±10nm。

10.2、亮度多档可调。

11、控制系统：

11.1、彩色液晶触摸显示屏≥8 英寸，中文操作界面

11.2、具备存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置、扫描电机位置微调和记忆、大光斑、磨削等多种功能。

11.3、具备开机自检功能。

▲11.4、具有激光功率监测功能、光闸保护功能。

12、冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。

▲13、传输方式：≥7关节平衡式导光臂:

14、手具

14.1、配置点阵扫描、超脉冲治疗、切割通用手具4个；焦距分别为F=100mm的3个、F=50mm的1个。

14.2、切割手具中具有直径为5mm全剥脱功能手具。

14.3、扫描密度:

14.3.1、F=50mm手具：0～1.5mm可调；

14.3.2、F=100mm手具：0～3.0mm可调:

▲15、使用年限：≥10年（提供铭牌照片和说明书证明）。

16、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤500VA。

三、主要配置：

1、主机：1台。

- 手具：4个。

3、脚踏开关：1套。

4、手具支架：1套。

第12包  品目12-2	钬激光治疗机

一、数量：1套

二、主要用途：用于人体硬组织切割、软组织切割气化、泌尿系碎石。

三、技术参数

1、激光模式：多模。

2、激光输出波长：2100nm±20nm。

3、具有激光耦合保护系统。

▲4、设备可自动检测光纤到位和光纤型号，并自动设定该型号光纤的最大输出功率。

5、激光能量输出不稳定度：±5%以内。

6、功率复现性：±5%以内

▲7、光纤末端最大单脉冲能量：≥4.5J，单脉冲能量可调。

8、最大工作频率：≥45 Hz，工作频率可调。

▲9、光纤末端输出平均功率：≥75W。

10、脉宽：

▲10.1、窄脉宽≤300us（提供第三方检测报告证明）。

10.2、宽脉宽≥600us（提供第三方检测报告证明）。

11、多种规格光纤可重复使用，光纤使用次数≥10次。

12、控制系统：

12.1、微电脑控制。

12.2、彩色液晶触摸屏≥8英寸。

12.3、可显示光纤实时工作温度，具有温度升高报警提示功能。

13、指示光：

13.1、绿光，波长532nm±10nm。

13.2、指示光功率：≥5mW，指示光亮度多档可调。

14、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保。

15、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

▲18、产品使用寿命≥10年（提供设备铭牌或说明书证明）。

四、主要配置：

1、 医用钬激光主机: 1台。

2 、光纤:2根 （内径550μm±10μm，长≥3m）。

3 、光纤:2根 （内径200μm±10μm，长≥3m）。

4 、光纤切割剥削专用工具：1套。

5 、光纤检测镜：1把 。

6、脚踏开关：1个。

7、激光防护镜：2副。

第13包  品目13-1	动态心电图记录盒

一、数量：1套

二、技术参数

1、工作模式：12导记录、3导记录。

▲2、12导联模式记录时间：1-3天可选。

3、具备独立起搏检测通道，起搏采样率≥10000Hz。

4、记录器存储容量≥32GB。

5、可通过USB接口和读卡器传输动态心电图数据，数据传输时间≤10s。

6、记录器具有数据保护功能，存储卡有未读取的数据时，开机后可报警。

7、电源：碱性电池，支持记录器正常工作≥48h。

8、重量：≤50g（不含电池）；

9、共模＞80dB,输入阻抗≥5MΩ，耐极化电压±300mV

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥16G；SSD≥512G；机械硬盘≥1T。

3、彩色液晶显示器≥27英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

（三）、分析软件 ：

1、具备12导和3导动态心电图数据分析功能，可自动识别1天、2天、3天、4天及7天等多天型动态心电图数据，可生成多天合一的病例。

2、具备全程心电图波形预览功能。

3、具备全程动态心电图全息回顾功能，包括正常回顾、伪差回顾、起搏回顾、Lorenze散点图回顾。

4、模板分析技术：

4.1、具备总模板、二级模板、心搏三级模板分析与编辑功能。

4.2、总模板包含房早、室早、正常、伪差、起搏、差传、束支、逸搏等类型，可统计房早伴室内差异性传导的心搏总数。

4.2、具备模板叠加功能，将所有的心搏叠加起来显示。

4.3、心搏三级模板分析中具备单QRS心搏和心电图片段看图方法。

4.4、在单QRS心搏编辑中，具备TL模板自学习分析提术。

5、具备室上性设置工具，可设置房早提前率、心搏个数等房速判定等参数。

6、散点图反向编辑功能：

6.1、可单象限散点图、差值散点图、四象限散点图、小时散点图同屏联动逆向分析。

6.2、时间散点图具备任意时间窗移动式联动分析功能。

6.3、任意模板可直接切入散点图。

7、分析系统可批量添加房早未下传。

8、分析系统可批量添加漏检心搏。

▲9、可自动检测房颤房扑功能，可提供独立的房颤、房扑报告。

▲10、提供P波变化趋势图，具备房颤、房扑、房室传导阻滞、交界性节律等分析功能。

三、主要配置：

1、动态心电图记录盒：20台；

2、12导导联线：30条

3、存储卡：≥20张；

4、皮套：20套；

5、工作站：2套

6、分析软件：2套

第13包  品目13-2  	动态血压记录盒

一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、动态血压记录盒：

▲1、测量方式：震荡示波法；

2、测量模式：

▲2.1、具有成人、小儿和新生儿三种模式。

2.2、新生儿模式下袖带最大充气压力值：70mmHg±5 mmHg。

2.3、小儿模式下袖带最大充气压力值：120 mmHg±10mmHg。

2.4、超过最大充气压力限值时，设备将自动复位放气。

3、可自动测量和手动测量。

4、可设置多组不同时间段的特殊片段测量间隔。

5、测量间隔：2-240分钟范围内≥9挡可选。

6、测量失败可自动补测。

7、测量范围：

7.1、收缩压：40-270mmHg。

7.2、舒张压：10-215mmHg。

7.3、脉率：40-240次/min。

8、血压测量精度：±3mmHg以内。

9、测量数值显示可选；

10、病历信息可佩戴前录入、佩戴后录入。

11、具有记录数据自维护功能。

12、具有抗运动干扰功能。

13、电源：碱性电池供电。

14、袖带：扇形袖带,并配有袖带保护套；

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥8G；硬盘≥512G。

3、彩色液晶显示器≥21英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

（三）、分析软件：

1、可手动编辑数据，重新自动计算收缩压、舒张压；

2、血压编辑工具：

2.1、可提供数据表、血压勺状趋势图、血压升降彩色填充趋势图、血压柱状图、频率柱状图、PR/MAP/PP柱状图、饼图、离散度拟合线、频率柱状图。

2.2、可提供压负荷值、昼夜血压变化节律、血压变异系数、24小时脉率、标准差、晨峰血压、动脉硬化指数、平滑指数。

3、报告：

3.1、内容：包含患者统计页、摘要统计页、动态血压总结页、填充式趋势图、勺状趋势图、血压统计分析柱状图、饼图页、拟合曲线、频率柱状图、血压测量数据页

3.2、病历报告格式和内容可自定义。

2.3、诊断结论自动生成，并可由用户定义生成模式。

2.4、诊断结论编辑过程具有辅助输入功能。

2.5、可按需选择打印。

三、主要配置：

1、动态血压记录盒：20个；

2、袖带：40条；

3、记录器外套：20个；

4、工作站：2套；

5、分析软件：2套。

第14包  品目14-1	血气分析仪

一、数量：1套

二、技术要求

（一）、血气分析仪主机：

1、测试参数：≥10项，至少包含血气(pH、PO2、PCO2)、电解质(Na+、K+、Ca++、Cl-)、代谢物(Glu、Lac)、红细胞压积(Hct)。

2、计算参数：≥23项。

3、测试方法：电极法。

4、样本体积：毛细管样本体积≤90uL，注射器样本体积≤180uL。

5、进样方式：自动吸入式进样，支持注射器、毛细管进样。

6、从样本进到出结果时间：≤120s。

7、具备液路自动检测、凝块识别和凝块清理功能。

8、全自动定标和手动定标; 支持一点定标、两点定标。

9、内置全自动质控系统，具有手动及自动模式。

10、内置充电电池，可连续待机≥6h，连续测量≥80次。

11、数据储存：主机病人数据存储≥100000例。

12、可以与LIS系统双向通讯，传输测量结果。

13、具备热敏打印机，可打印测试结果。

（二）、试剂：

1、一体化测试分析包，包括电极卡、定标液、清洗液、质控液、管路、采样针和废液包。

2、试剂储存条件和效期：2-30℃温度下≥7个月（未开封状态下）、上机效期≥30天。

（三）、LIS工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存：≥32G；硬盘≥1TB。

3、彩色液晶显示器≥24英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

三、主要配置：

1、血气分析仪主机：1台；

2、热敏打印纸：1份；

3、LIS操作电脑：1台；

4、激光打印机：1台。

四、售后服务：

1、所有耗材，包括洗液等，耗占比≤40%。

2、仪器故障时，可提供备用机

第15包  品目15-1	医用事件相关电位仪

一、数量：1套

二、设备用途：用于床边脑电监测。

三、技术要求

1、放大器：

▲1.1、通道≥32个，脑电（EEG）输入端≥24个、双极输入端≥8对，参考电极（REF）端口≥2个，接地(GND)端口≥2个；

1.2、具备主动屏蔽电极（SHD）端口，可在电极屏蔽层上产生屏蔽电场，阻隔外界电磁干扰。

3、噪声电平（峰峰值）：≤1μV。

4、共模抑制比：各通道均≥120dB@输入频率10Hz；各通道均≥115dB@输入频率60Hz时。

5、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差：±5%以内。

6、灵敏度：0.1-5000µV/mm分档可选；最大允许误差：±5%以内。

7、低通滤波截止频率：10-120Hz内分档可调。

8、高通滤波截止频率：0.01-250Hz范围分档可选。

9、输入阻抗：各通道≥120MΩ@10Hz正弦波信号。

10、采样精度：≤0.02μV；

11、采样频率：全通道≥2000Hz。

2、无创盐水一体脑电帽：

2.1、无创，灵克棉传导，无需导电膏，浸泡后即可佩戴使用。

2.2、≥23导，含2导蝶骨、1导心电；10-20国际标准点位规范。

3、头盒：EEG输入端×24、双极输入端×8、GND×2、REF×2、SHD×1。

4、采集分析工作站：

4.1、CPU：i5或以上性能，主频≥3GHz。

4.2、内存：≥8G，硬盘≥1T。

4.3、彩色液晶显示器≥23英寸。

4.4、打印机：黑白激光打印机。

4.5、配备64位及以上正版操作系统。

5、视频系统：

5.1、双摄像头同时采集视频；

5.2、视频图像分辨率：≥1920×1080像素。

6、采集分析软件：

6.1、刺激记录模块和分析模块集成于一个软件系统，实现同步触发。

6.2、具有常规脑电、视频脑电、视频脑功能、事件相关电位等检测模式，可自由切换。

6.3、可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位。

6.5、可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测。

6.6、信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，可颜色标识各导联信号质量。

6.7、ECG滤波功能：

6.7.1、在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰。

6.7.2、具有自动和手动滤除功能，自动滤除无需调整灵敏度、滤波参数等；

6.8、具备断电数据保护功能，系统断电重启后，断电前数据不丢失；

6.9、软件接收存储原始数据，可实时显示信号波形；可对显示参数进行实时调整；

6.10、可进行数据的离线回放；

6.11、具有软、硬件事件标记方式，实时记录事件列表并可对标记进行编辑调整，可回放查看。

6.12、动作识别：可自动识别视频中的运动，并进行标注；

6.13、脑电测量：具有标尺测量和框选测量方式，可测量幅值、时间和频率信息；                                                                                                                                                                                            6.14、趋势图计算与显示：可在采集与回放过程中，同步查看振幅整合脑电、频谱、爆发抑制、神经包络、绝对和相对频带功率、频谱熵、α变异等趋势图；并通过趋势图进行时域脑电的定位。

6.15、具备二维、三维地形图。可对三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，定侧定位病灶源；

6.16、数据可在任意计算机回放，不需要安装软件，并可编辑数据灵敏度，高频低频等参数。

6.17、具备宽频分析软件，可提取分析不同频段波形，可自动提取分析高频振荡。                                                                                                                                                                                                             7、支持无电源情况下的正常脑电监测。

四、主要配置：

1、放大器：1台。

2、头盒：1套。

3、无创盐水一体脑电帽：1个。

4、采集分析工作站：1套。

5、采集分析软件：1套。

6、颈托：2个。

7、便携箱：1个。

第16包  品目16-1	床边主被动康复训练器

一、数量：2套

二、设备用途：

三、技术要求

▲1、一机两用，上/下肢执行器可更换，一机可同时支持上肢或下肢训练。

2、训练器可270°调节，可床侧或床尾训练。

▲3、具有一键电动锁止功能，锁止力≥2000N，方便设备锁定及解除。

4、具有电动升降高度调节功能，升降行程≥290mm,平均升降速度≤25mm/s。

5、显示屏幕≥4英寸，旋转角度≥180°。

6、万向脚轮：≥3寸。

▲7、训练模式：被动、助力、主动和混合训练模式。

8、具备等速训练功能。

9、上/下肢训练器被动模式：

9.1、运行转速设置范围：5 ～ 60r/min。

9.2、空载转速误差：±10%以内或3r/min以内。

9.3、电机扭矩：≤9.5Nm。

10、训练器助力、主动和混合模式：

10.1、上肢训练时限制最大转速：100r/min±5%。

10.2、下肢训练时限制最大转速：120r/min±5%。

10.3、主动训练阻力：≥10档可调。

11、上/下肢训练器速度监测误差：±10%以内或±2r/min以内。

12、上/下肢训练器在训练过程中转速变化率：≤0.5r/s2。

13、具有训练定时设置功能，训练时间设定范围：1～120min，启动后倒计时显示，计时的误差：设定值的±2%以内。

▲14、训练过程中可切换正转和反转。

15、训练过程中可实时显示肌力左右对称性信息。

16、痉挛控制功能：

16.1、训练过程中能够识别≥50N痉挛抵抗力，并触发痉挛保护功能；

16.3、痉挛等级≥3档可选，上肢和下肢可分别设置。

17、具有训练数据统计功能，可统计训练人数、训练次数、训练模式使用频率。

18、具有开机自检、痉挛保护、语音提示等功能；

19、具备手动急停装置，触发后可切断上/下肢电机及升降电机动力输出；

20、可设置院方信息面，具备账号管理、设备自检、设备设置、设备日志显示、本机信息显示功能。。

21、可查询、新建、修改、删除训练方案；

22、控制系统：

22.1、CPU：≥1.2GHz。

22.1、程序内存：≥1GB；数据内存≥16GB

22.2、具备RJ-45接口、USB接口、HDMI接口。

23、工作条件：

23.1、电源：AC 220V，频率：50Hz±1Hz，功率：≤500VA。

23.2、环境温度：5℃～40℃。

23.3、相对湿度：≤80%。

23.4、大气压力：90kpa～105kpa。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、臂托组件：1套。

3、手部绑带组件：1套。

4、腿托：1套。

5、腿部绑带：1套。

6、脚部绑带：1套。

第17包  品目17-1	智能毒麻药品柜

一、数量：2套

二、主要用途：用于管控药品（毒麻、精神等）的安全存储与取药管理。

三、技术参数：

1、设备主体为立式柜体，尺寸：长度≤0.7m，宽度≤0.7m，高度≤2m。

2、存储抽屉：

2.1、设备采用抽屉单元进行药品存储管理。

▲2.2、抽屉层数≥7层，自动弹出和自动闭锁。

2.3、储药单元：

2.3.1、每层抽屉内含多组阵列式分布的药盒存储单元。机内药盒存储单元总数≥60个。

2.3.2、具备独立数显屏≥2.5英寸，可显示药品名称和数量。支持多种颜色分色引导取药。

2.3.3、药品可按照品类存储在独立的药盒存储单元内。

2.3.4、储药单元支持加密功能，需指定人员操作打开抽屉。

3、补药方式：扫码或选择药品品类后相应药盒自动弹出并亮灯指引补药。

4、取药模式：接收处方信息后，根据清单依次进行单品种独立取药，每次解锁一个药盒。

5、具备药品回收单元，支持空瓶回收管理。

6、控制系统：

6.1、彩色液晶触摸显示屏≥18英寸，可显示处方信息和药品信息。（提供设备实物照片）

6.2、权限管理：

▲6.2.1、支持多种权限操作管理方式，具备密码识别、IC卡读卡识别、指纹识别、人脸识别等权限管理模块。（提供设备实物照片）

6.2.2、用户权限：可设置多级用户权限，不同类别用户开放不同操作权限。

6.3、安全校验：设备界面确认处方信息后，经过双人身份复核验证取药人身份后，自动将对应的药品抽屉推出。

6.4、批量导入：可批量导入药品及设备操作人员信息。

6.5、库存管理：

6.5.1、可查询管理药品库存，并具备库存提示功能，某药品达到设定阈值后可提示药品库存，提醒药师进行补药。

6.5.2、阈值设置：具备数量和比例等多种阈值管理模式，可分品类自由设定库存不足提示的阈值。

6.5.3、效期管理：具备效期预警管理功能，录入药品有效期后，可实时提醒药品临期情况。

6.6、报表导出：支持定制化形式的专账、专册、交接班记录等常用报表导出。

6.7、紧急开锁：具备异常情况下的紧急开锁功能，在断电等异常情况下，可以通过机械锁由药师紧急打开抽屉。

6.8、视频监控：

6.8.1、配备高清录像设备（分辨率≥1280×720），所有操作过程作留存录像。

6.8.2、录像硬盘≥5TB，录像可保留≥180天。

6.9、配备人体感应开关，在药师接近时唤醒设备屏幕，其余时间待机。提供设备实物照片。

第18包  品目18-1	脑涨落图仪

一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、脑电放大器：

1、电压测量灵敏度调节范围：10-1000μV/10mm，调节步长10μV/10mm，误差：±10%以内。

2、扫描速度：15mm/s±5%、30mm/s±5%。

3、幅频特性范围：+5%～-30%以内@1-30Hz。

4、噪声电平：≤5µVp-p。

5、共模抑制比：≥80dB。

▲6、具备头皮接触电阻检测功能。

7、具备脑区电极佩戴纠错功能。

（二）、工作站：

1、CPU；i7或以上性能。

2、内存≥16G；硬盘≥1T。

3、彩色液晶显示器≥23英寸。

4、打印机：彩色激光打印机。

（三）、软件功能：

1、可设置放大器时间常数、截止频率、开关滤波、脑电幅度。

2、可实时显示、回放脑电信号，可缩放和调节扫描速度。

3、脑电信号分析处理：

▲3.1、可提供神经递质柱状分布图、α波竞争图、脑功能评价图（显示大脑是否缺氧、疲劳、兴奋抑制和逆转），可浏览原始脑电图和全脑地形图。

3.2、大脑分区定位：脑区分区定位≥16个，并显示每一脑区的检测结果。                                  ▲3.3、可提供≥16可脑区得的α波竞争图、α波竞争图主导频率及熵值的前后脑对比图、左右脑对比图、全脑平均值图和S谱线(系）递质分布图报告。

3.4、神经化学递质分析指标：至少包括谷氨酸(GLu)、γ-氨基丁酸(GABA)、5-羟色胺(5-HT)、乙酰胆碱(ACh)、去甲肾上腺素(NE)、多巴胺(DA)和三个受体：S3（乙酰胆碱受体）、S6（强兴奋）、S13（深抑制）。

4、可选择存储、删除和打印脑电图和地形图。

▲5、可提供同一受测者多次检测结果的神经递质对比图。

▲6、采集时间：5-18min。

- 7、具备对智力、情感控制力、心理素质能力的评估功能。

- 8、具有用户管理和病历管理功能，可根据姓名、出生日期、编号进行高级查询，可以浏览已有病例、建立新的病例和删除已有病例。

- 9、具备单个患者病例导出功能及所有病例批量导出功能。

- 10、具有预览、缩放和打印分析报告的功能，所有报告可导出PDF格式。

- 11、可连接医院信息系统。

- 三、主要配置：

1、脑电放大器：1台。

2、工作站：1套。

3、脑电分析软件：1套。

4、脑电耗材：1套。

5、全金属移动台车：1辆。

第19包  品目19-1	毫米波治疗仪

一、数量：1套

二、技术参数：

▲1、治疗通道≥2通道，每一通道独立控制输出。

2、振荡源工作频率：36GHz±5%；

3、振荡源输出功率：≥80mW；误差：±20mW；

4、输出功率密度：≥5.2mW/cm2；误差：±30%以内，无需在高频室进行治疗；

5、具备红色引导光，可指示治疗范围。

6、采用立体定向活动曲臂定位辐射头。

三、主要配置：

1、主机：1台；

2、活动曲臂及辐射头（器）：2套；

第20包  品目20-1	骨质疏松治疗仪

一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、治疗主机：

1、磁输出通道≥2通道；

2、磁场强度范围：1-11mT范围内≥5档可调，双路交替输出

3、脉冲频率范围：2-16Hz范围内≥5档可调。

4、输出方式：两组频率、两组磁感应强度自动交替输出。

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±1Hz，输入功率≤4000W。

（二）、治疗床：

▲1、全身内嵌式人体型治疗器≥15个治疗器，包含脊柱、双侧胯骨、双侧膝关节、双侧足跟部位。直接贴近治疗部位，对重点部位及全身治疗，可根据需要分开区域治疗。

2、具有物理震动和远红外加热、关键部位强化治疗等功能。

3、可实现躯干部位电动升降。

4、具备四轮刹车定位装置。

5、治疗床尺寸（长×宽）：185×60cm。

6、配有专用屏蔽枕。

（三）、工作站:

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存：≥16G；硬盘≥1T。

3、彩色液晶显示器：≥17英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

▲5、最多可同时控制≥8张治疗床，每床单独控制、同屏分别显示。

6、软件功能：

6.1、根据骨密度的检验结果自动生成治疗处方。

6.2、可建立病历、存储病历、调取病历、治疗信息提取、治疗次数管理、增加打印病历等。

三、主要配置：

1、治疗主机：1台。

2、电动治疗床：4张

3、工作站：1台。

第21包  品目21-1	电脑中频电疗仪

一、数量：4套

二、设备用途：对软组织损伤镇痛消炎、软化瘢痕、松解粘连、锻炼肌肉、促进局部血液循环。

三、技术参数：

▲1、双向波输出通道≥2个，离子导入输出通道≥2个

2、采用微电脑控制技术吗，可显示处方、时间、输出电流幅度。

3、负载阻抗范围：250-750Ω。

4、工作频率：2-8kHz范围内≥5档可调，误差：±10%以内。

5、输出电流：50-100mA范围内连续可调@500Ω负载下。

6、波形：方波、尖波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波。

7、工作条件：

7.1、电源：AC 220V±10%、50Hz±2%，功率≤100VA。

7.2、环境温度范围：5-40℃，相对湿度≤80%。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、普通电极板：4片。

3、加热电极板：8片。

第22包  品目22-1	空气波压力治疗仪

一、数量：30套

二、技术参数：

▲1、可同时使用≥2个多腔气囊（≥8腔）。

2、基础充气模式≥8种，可任意组合治疗。

3、治疗仪压力调节范围：5-25kPa。

4、时间设定范围：0-60min，调节步长≤1min。

5、具有过压保护功能，极限压强：40kPa±5%。

6、具备手动释压器，可手动解除患者压强。。

7、连接管路有防止接错的装置或标识。

8、工作噪声：≤70dB。

9、液晶触摸屏≥7英寸。

三、主要配置：

1、主机：1台。
2、8腔上肢气囊：1套。
3、8腔下肢气囊(左/右)：2套。
4、4腔单排充气导管：2套。
5、4腔双排充气导管：2套。

6、手持释压器：1 个。

7、按摩脚垫：2个。

第23包  品目23-1	振荡排痰机

一、数量：12套

二、设备用途：通过振动叩击改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸道分泌物。

三、技术要求

（一）、主机

1、振动频率调节范围：5-18Hz，调节步长≤1Hz，精度：±15%以内。

▲2、振动压力范围：0-5kPa≥10档可调；输出值与设置值的误差：±0.2kPa以内。

3、定时时间范围：1-60min，调节步长≤1min。

4、控制系统：

4.1、彩色液晶显示屏≥10英寸，中文操作界面，可显示频率、压力、时间等参数；

4.2、治疗模式：常规模式、滚动模式和编程模式（≥3种）。

4.3、滚动模式：可设置两个点的频率和压力，设置第一个点到第二个点所占用定时时间百分比，使治疗强度逐渐增加。

4.4、编程模式：分段设置治疗，每段均可设置频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段。

4.5、具备咳嗽暂停功能，咳嗽暂停时间调节范围：10s-5min。

4.6、具备患者手持开关没课实现患者自主的紧急停止保护。

▲4.7、可实时监测患者脉博和血氧饱和度。

4.8、可存储仪器运行信息。

▲5、空气脉冲发生器采用直流无刷电机。

6、整机设计使用期：≥10年（提供设备铭牌或说明书证明）。

7、主机尺寸（长×宽×高）：≤350×250×250mm。

8、重量：≤15Kg。

9、电源：AC 100-240V，50 Hz±1Hz；

（二）、背心：

1、背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型（大、中、小号）、标准型（大、中、小号）可选。

2、背心设计： 全胸充气背心采用倒V式设计

3、背心具有可拆卸内衬。

四、主要配置（单台）：

1、主机：1台。

2、充气背心（重复使用）标准中码：1件（含内衬2件）。

3、充气背心（重复使用）标准大码：1件（含内衬2件）。

4、充气背心（重复使用）标准小码：1件（含内衬2件）。

5、胸带（重复使用）标准大码：1件；

6、胸带（重复使用）标准中码：1件

7、胸带（重复使用）标准小码：1件

8、手持开关：1条；

9、台车：1辆。

第24包  品目24-1	自动化细菌分离培养系统

一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、主机：

1、样本种类：痰液、粪便、拭子、尿液及体液等微生物样本。

2、样本位：≥20个。

3、接种：可对样本进行混匀，自动划线接种，可设置多种划线方式。

4、培养：

4.1、分离培养基：独立透明分离培养基，最多可≥3种固体培养基对1人份标本进行分离培养。

4.2、培养方式：接种完成后可选择单一培养基或2-3种培养基组合进行自动分离培养。

4.3、培养环境：可提供普通培养、苛养培养（5%-10%CO2）、厌氧及微需氧培养环境。培养温度设定范围：25℃-42℃。

4.4、可以自动扫描样本条码，根据样本自动打印条码贴在该样本所接种培养皿上。

5、样本接种及培养全过程符合生物安全要求。样本处理过程无交叉污染，完成样本接种后可以自动对仪器进行消毒。

6、具有阳性报警提示、异常样本提示功能。

7、涂片：可以对样本或菌落进行涂片处理。

8、进样方式：随机式。

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥32G；硬盘≥1TB。

3、彩色液晶显示器≥24英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、配套培养皿标签打印机及打印纸：1套。

3、工作站：1套

五、售后服务：

1、仪器故障时，可提供备用机。

2、所有耗材，包括洗液、加样管、培养皿等，耗占比≤40%。

第25包  品目25-1	生化免疫分析仪

一、数量：1套

二、技术要求

（一）免疫模块：

1、检测方法：化学发光法。

▲2、最大测试速度：≥490T/h。

3、检测参数：

3.1、检测项目：≥60项，具有甲状腺、性腺激素（须有HCG和孕酮项目）、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记、降钙素原、骨代谢等检测功能。

3.2、HIV可进行抗原抗体联合检测。

4、能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警。

5、反应杯：一次性反应杯。

6、混匀方式：≥2种。

7、可进行反应后物质固、液分离。

8、测试申请模式：顺序模式、样本架号模式、条码模式,具有门诊样本优先功能。

9、拓展功能：可以增减免疫模块。

10、可提供原厂质控品和校准品并提供原厂校准品和质控品的注册证。

11、仪器在运行过程中可随时添加试剂。

（二）生化模块：

▲1、处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速≥1800T/h；ISE测试≥600T/h；单模块生化+ISE综合测试≥2300T/小h。

2、生化分析方法：

2.1、终点法、速率法、固定时间法。

2.2、支持单/双、三/四试剂测试。

2.3、支持双波长测试。

3、检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法。

4、试剂系统：

4.1、试剂位≥120个，同项目可放置多瓶试剂。

4.2、具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度范围：2-8℃。

4.3、最小试剂量：≤10μL，试剂量调节步长≤0.5μL。

4.4、补充试剂后样本可自动再检测。

4.5、具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂。

4.6、具备浓缩试剂自动稀释功能。

5、样品系统：

5.1、最小样本量：≤1.5μL，调节步长≤0.1μL。

5.2、样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并可关联到具体检测项目，同时给出干扰方向提示。

5.3、具有机内样本针清洗功能，样本针携带污染率≤0.02%。

5.4、具有堵针检测、自动清洗与再尝试功能。

5.5、稀释重测时可预设多档稀释倍数，针对不同样本智能选择不同稀释倍数；

6、可同时在线分析项目数：≥70个项目。

7、最小反应体积：≤80uL。

8、最长反应时间：≥20min，反应时间可设定。

▲9、比色杯：永久石英比色杯，支持单个比色杯更换，可重复使用。

10、比色杯可自动清洗。

11、温控系统：固体直热，温度：37±0.1℃。

12、模块化设计，可与同型号生化分析仪级联。

（三）、纯水机：

1、水质：电阻率不小于 1MΩ.cm@25℃（电导率不大于 1μS/cm@25℃）

2、水质必须满足供水要求，否则水质超标可能影响测试结果。

3、水压： 100~392kPa，如果水机水压无法满足要求应选配进水模块。

4、流量：M1：平均流量不小于 80 升/小时，瞬时峰值流量≥4 升/分钟。

5、温度：供水温度 10～32℃。

（四）、UPS：

1、10K 220-240V ~ 50Hz，220/230V~ 60Hz

2、电压波动范围：+/- 10%；线频波动范围：+/- 3Hz，三芯电源线，接地良好。

（五）离心机：

1、无需连接在一体机上。

2、最低转速≥4000rpm。

3、单次离心血标本≥100管。

三、主要配置：

1、生化分析仪：1套（含钾、钠、氯、参比电极各1只）。

2、免疫分析仪：1套。

3、智能型轨道：1套。

4、发光分析仪保养包：1套；

5、纯水机：1台；

6、UPS：1台。

7、离心机：1台

四、售后服务：

▲1、生化试剂全开放。

2、免疫耗占比≤36%，原厂生化耗占比＜25%。

五、设备占地面积：≤6平方米。

第26包  品目26-1  输尿管镜

一、数量：2套

二、设备用途：

三、技术要求

1、细输尿管肾镜：

1.1、视向角：6°。

▲1.2、视场角：≥85°。

1.3、头端部外径：≤6Fr。

1.4、工作长度：≥420mm。

1.5、器械通道：≥1.3mm。

1.6、视场中心角分辨力：≥0.79C/°。

1.7、景深：3～50 mm。

1.8、镜体：不锈钢；镜头：蓝宝石。

1.9、采用传像束，可适度变曲。

1.10、圆滑插入部，渐细镜管。

1.11、双通道、双防水设计。

1.12、可适配 Wolf、Olympus、Storz 等品牌主机。

2、超细输尿管肾镜：

2.1、视向角：6°。

▲2.2、视场角：≥85°

2.3、头端部外径：≤4.5Fr。

2.3、工作长度：≥420mm。

2.4、器械通道：≥1mm。

2.5、视场中心角分辨力：≥0.54C/°

2.6、景深：3～50 mm。

2.7、镜体：不锈钢；镜头：蓝宝石。

2.8、采用传像束，可适度变曲。

2.9、圆滑插入部，渐细镜管。

▲2.10、双通道，双防水设计

2.11、可适配 Wolf、Olympus、Storz 等品牌主机。

四、主要配置：（每套）

1、细输尿管肾镜：1条（含胶帽 5只）。

2、超细输尿管肾镜：1条（含胶帽10只）。

3、防水阀：10个。

4、清洗毛刷：1把。

5、清洗球：1个。