- 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京安贞医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 26-1 | 三维电生理导航系统 | 3 | 是 |
|  | 26-2 | 心脏电生理刺激仪 | 3 | 否 |
|  | 26-3 | 直立倾斜试验系统 | 1 | 否 |
|  | 26-4 | 射频消融治疗仪 | 3 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：收到用户通知之日起60天。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、质保服务：

1.1、厂家承诺提供主机三年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

主机三年质保指：由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修

终身维修指：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

1.2、设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若无法解决，48小时内到达现场。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

2、厂家不得加入维修密匙或免费提供。

3、厂家提供中文操作手册。

4、安装：

到货后厂家需在15日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排。

5、设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

6、培训：

到货后厂家需根据院方时间,安排不少于5人、每人不少于20小时的免费培训。要求提供具体培训方案。

五、采购标的的验收标准

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 第26包 品目26-1三维电生理导航系统

- 三维电生理导航系统1

- 一、数量：2套

- 二、主要用途：用于复杂心律失常的诊治，包括典型房扑、先心术后切口性房速/房扑、局灶性房速/室速、各类旁道、房室结折返性心动过速、阵发性/持续性房颤、心梗后和手术后非典型性室性心动过速。

三、技术参数：

1、系统软件功能组成:

1.1 软件功能需求：具备激动图、解剖图、电压图、网图、等时图、阻抗图分析功能、高精密度标测模块、压力监测模块、消融点数据实时标记模块、室速自动起搏标测模块、距离/面积测量工具、CT图像融合模块等。

2、主要功能及参数:

2.1采用磁场和电场混合定位原理，多导管可视化，无扭曲变形。

▲2.1.1 GPS磁场定位系统,磁场强度：0.005mT-0.02mT（距磁场发生器25cm）；磁场频率：2kHz-2.6kHz; 平均磁场定位误差≤1mm；对于周边电器件具备良好的抗干扰能力,导管可沿心脏边缘创建心脏解剖图，无需逐个取点，实现建壳(解剖学标测)。

2.1.2电场标测导管，在磁传感器技术的校准下，使导管可视化,可在显示屏上看到导管；实现多个导管可视化的同时可以实现头端和弯型的可视化。

2.2系统平台采用通用的Windows或Linux平台，软件系统具备良好的拓展和兼容性，系统要求稳定。

▲2.3定位板磁线圈≥9个，参考电极≥3个。

2.4液晶显示器≥4台（2台实时屏，2台回顾屏）≥24英寸，（16:9)，分辨率≥1280 *1024。

▲2.5具有心内导管显示功能，可显示≥80个电极。

2.6具有快速补点功能（寻找GAP）。

2.7具有影像化快速建模功能，能快速建立心脏三维模型。

2.8带导管接触力显示功能，可显示导管和心脏接触力度。

2.9匹配导管的定位误差≤0.7mm。

2.10开机即可工作，，相关导管的定位功能时效性≥20小时，不受系统重启等外界因素的影响而失效。

2.11可自动实时保存手术过程中采集的信息，无需重新构图。

2.12具备回收站功能。

2.13可记录一个心动周期之前十个心跳的心电活动信息。

2.14一次采集可同时获得空间解剖，激动顺序，电传导，单极电压，等时图，双极电压，阻抗，网图。

2.15具备三维电解剖图，立体彩色显示心脏的解剖结构和位置，并可以做解剖标记。

2.16具备三维电激动图，不同颜色实时显示心脏的激动传导顺序。可根据需要选择单个或多个心腔进行标测，提供整体的激动信息。

2.17具备三维电传导图，立体动态显示心脏电激动传导速度和路径。

2.18具备三维电压图，能直观显示心肌疤痕区域、低电压区域和正常心肌组织，相关疤痕的电压参数范围可调。

2.19具备三维电阻抗图，可用不同的颜色定义肺静脉和其他管腔开口，评价消融效果。

2.20具备三维网图，能回放手术取点的整个过程和采点的实际分布。

▲2.21左右两侧心腔的手术均能实施。

2.22可显示消融点和消融点直接的距离。

2.23具有内窥镜功能。

2.24具有面积测量工具，能够测量消融面积、疤痕组织面积等实用信息。

2.25具有距离测量工具，能够测量肺静脉开口直径、瓣环直径等相关实用信息。

▲2.26 具有实时压力监测功能，与压力监测导管配合使用时，能测量并记录压力监测导管与组织接触的贴靠程度和方向，精度≤1g。

2.27 具有消融点数据实时标记功能，用户能通过自定义消融点的各种参数，客观判断消融效果，提示消融GAP。

2.28 具有标测功能，与具有磁感应器的多电极标测导管联合使用时，能采集标测信息，判断心动过速机制和心腔基质。

2.29具有CT图像融合功能，可将CT图像与三维导航心腔图融合，显示心腔内膜三维立体结构，结合心内膜的电生理学特性，医生可针对患者设计个体化的治疗方案的功能。

2.30 具有回溯采点记录功能，能全程记录手术全程≥18个小时，可以回顾该手术任何时间点的标测过程，并回溯采集当时的导管位置和电信号等信息，为手术提供完整记录。

▲2.31 具有X光影像与三维图像整合功能，能与主流的X光影像系统整合，将X光影像与三维导航图像整合。

2.32 具有智能标测功能，能智能化自动选取符合条件的标测点并自行校准。

2.33 具有动态三维标测模块，在电解剖图上同步动态显示三维激动扩布图和电压标测图，显示整体激动信息，并记录单个标测点的电位信息。

▲2.34 具有心内超声影像与三维导航整合模块，能实时持续显示超声图像，与三维导航心腔图无缝整合。

2.35具有量化消融模块，能够用数据衡量手术过程中的损伤深度和消融进程。

2.36 具有形态匹配功能，以12导联心电图为参考，自动形态匹配及自动采点功能。

2.37 具有颜色插值算法，可颜色显示电解剖数据。

2.38 可视化显示鞘，可提示导管到位及导管操作。

2.39 具有透明模式，可显示心脏三维解剖结构。

2.40 具有高级参考标记功能，可使用≥5个心内双极通道和体表ECG通道的参考导管，定义基准时间。使用信号的质量中心作为参考标注计算，动态评估ECG通道，并自动确定心房激动时间和心室激动时间。

- ▲2.41为用户提供培训课程、模拟训练、动物实验等形式的技能培训。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、图形工作站：1套。

3、病人导线连接盒：1个。

4、病人导线连接盒供电单元：1台。

5、体表心电输出单元：1个。

6、定位板：1套。

7、脚闸：1个。

8、心内导联输出电缆：1套。

9、起搏电缆：1套。

10、光纤电缆： 1条。

11、主机台车：1辆。

12、工作站台车：1辆。

# 13、电生理导航软件：1套。

- 三维电生理导航系统2

一、数量：1套

二、主要用途：用于复杂心律失常的诊治，包括典型房扑、先心术后切口性房速/房扑、局灶性房速/室速、各类旁道、房室结折返性心动过速、阵发性/持续性房颤、心梗后和手术后非典型性室性心动过速。

三、技术参数要求：

1.主要技术参数要求：

1.1 主机系统：

1.1.1、CPU：≥8核；

1.1.2、内存：≥32GB；

1.1.3、硬盘：≥1T；

1.1.4、光驱：CD/DVD+RW；

1.1.5、显示器：≥2台，≥24英寸；

▲1.2 放大器系统参数要求：

1.2.1通道数≥132；

1.2.2具备工作站电源；

- 2 硬件技术要求：

- 2.1定位系统：具备纯电场定位及电磁场定位模式。消融平台、标测平台全开放。

- 2.2 标测系统：具备接触式标测系统和非接触式标测系统两套标测系统。

- 2.3 实时导航：具备实时导航心腔内所有标测和纯电极消融导管，以及带电极鞘管。

- 2.4 放大器通道数及可导航电极数≥132通道。

- ▲2.5具备独立的光感应压力检测模块，可显示压力导管和心肌组织的压力大小，精度≤1g。

- 3 软件功能要求

- 3.1操作系统：Linux或Windows。

- 3.2 可同步完成心脏建模和电生理标测。

- ▲3.3消融平台、标测平台全开放，可使用任何品牌导管进行多电极连续建模和标测，也可进行高密度标测。

3.4 具备智能高密度标测模块，能够按照预设的心电图形态评分、间期、压力值、时间等参数，智能完成高密度标测，不满足预设条件下的点会自动被拒绝。

3.5 具备快速二次标测技术，在第一次标测基础上，利用原始数据，完成第二次标测，能够同步标测不同源的室早、室速、房速。

- 3.6 具备实时回顾功能，在同一个屏幕中同时显示实时心电信息及同时回顾历史心电信息，同时显示两个电生理标测结果。

3.7 可智能标记消融点，满足预设的条件的消融点能够以不同的样式显示在标测图上，并且可以被回顾。

3.8 射频消融手术过程中自动记录导管头运动轨迹，运动轨迹数据可以被回顾。

- 3.9 对同一个标测结果，可同时显示激动图和电压图。

- 3.10 一次采集可获得空间解剖、激动顺序、电传导、单极电压等不同电信息。

- 3.11 可将实时激动图与电压图二合为一。

- 3.12 可构建≥15个结构，可自动拼接，消除假腔。

- 3.13 具备图像自动校正功能，可使用电场或磁场进行校正。

- 3.14 具备影像融合系统，完全融合CT或MRI图像。

- 3.15 具备碎裂电位标测功能，支持多点标测，最长采样时间≥8秒

- 3.16 具有自动呼吸补偿功能，自动计算时间每隔≤3s

- 3.17 可与现有各种品牌多导仪兼容导航，数据交换。

- 3.18 可连接各种品牌射频仪。

- 3.19 能提供三维电解剖图，立体彩色显示解剖结构位置，可做解剖标记。

- 3.20 能提供三维电激动图，不同颜色实时显示心脏的电激动传导顺序。

- 3.21 能提供三维电传导图，立体动态显示心脏电激动传导速度和路径。

- 3.22 具有面积测量工具，能够测量消融面积、疤痕组织面积等信息。

- 3.23 具有距离测量工具，能够测量肺静脉开口直径、瓣环直径等信息。

- 3.24可以使用冷冻消融导管建模和标测。

- 3.25 可支持三维导航起搏器电极的心腔内放置。

- 3.26 可用于ICD植入病人术后电风暴的三维标测射频消融治疗。

- 3.27 可支持三维导航导丝的放置，导丝无品牌限制。

- 3.28 具备点云计算功能。

- 3.29 具备模型透明边缘强化功能，可以显示解剖细节。

- 3.30 可提供和多道记录系统的连接模块。

- 3.31可提供光干涉原理的消融导管与心内膜贴靠压力检测，可提供总压力、侧向及轴向压力、压力时间积分、损伤指数、实时压力时间曲线、压力方向等参数，压力刷新频率≥50Hz。

- 3.32 具备中文操作界面。

3.33提供最新版本软件，所有软件功能终身免费升级。

第26包 品目26-2心脏电生理刺激仪

一、数量：3台

二、技术参数:

1、食管刺激：

1.1、脉宽：10ms±10%；

1.2、电压调节范围：0-40V；

2、心内刺激：

2.1、脉宽1ms±10%；

2.2、电压调节范围：0-8V；

▲3、R波感知灵敏度：体表≤1mv

4、基础刺激S1S1连续：

4.1、配对间期调节范围：60ms-1999ms；

4.2、刺激频率调节范围：30-1000次/min

4.3、S1S1定时时间：1s-99s

4.4、S1S1定数数量：1个-99个

5、S1S1起搏刺激：

5.1、刺激频率：72次/min±2次/min；

5.2、扫描步长：-10ms、-5ms、0 ＋5ms，＋10ms；

6、短阵猝发Burst频率：

6.1、食管：180-250次/min范围内≥3档可调；

6.2、心内：180-230次//min范围内≥3档可调；

6.3、高频刺激限制功能：刺激频率超过257次／min（可上下浮动5次／min）；

7、早搏程控刺激

7.1、S1S2比例：

7.1.1、食管：8：1、4：1；

7.1.2、心内：8：1、4：1；

7.2、早搏程控刺激S1S2 、S2S3、S3S4可配对间期：60ms-999ms；

7.3、早搏程控刺激RS2比例：

7.3.1、食管：8：1、4：1；

7.3.2、心内：8：1、4：1；

7.4、S1S1递增、递减刺激：逐次；

7.5、RS2、S2S3、S3S4可配对间期调节范围：60ms-999ms；

三、（3台）主要配置

1、心脏电生理刺激仪：3台；

2、充电器：3个；

3、食道电极导管：3支；

4、食道输出连接线：3根；

5、心内输出连接线：3根；

6、R波感知输入线：3根；

7、导管定位连接线：6根；

- 第26包 品目26-3直立倾斜试验系统

一、主要用途：用于辅助临床诊断血管迷走神经晕厥患者；

二、技术参数：

1、心电工作站：

1.1、导联：标准12导联；

1.2、采样频率：≥1000Hz；

1.3、采样精度：≥24 位；

1.4、输入回路电流：≤0.1μA；

1.5、幅度频率特性：0.05Hz-150Hz(-3dB~+0.4dB以10Hz为基准，)；

1.6、噪声电平：≤15μVp-p；

1.7、心率检测范围：30bpm-300bpm，误差：±1bpm@心率30bpm-100bpm，±1%@100bpm-300bpm；

1.8、安全类别：II类防除颤CF型；

1.9、对于Wilson导联方式采集到的心电数据，可在软件中查看QT离散度、高频心电、心率变异性、心肌缺血和心率震荡；

1.10、具有导联位置智能调整功能；

1.11、实时采集、实时显示、实时保存、实时分析QRS波形计算心率、实时打印；

1.12、具备多种滤波可用于去除漂移及干扰；

2、配套动态血压仪功：

2.1、产品应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书；

2.2、测量间隔设置：2-120min分钟内≥5档可选；

2.3、测量方法：阶梯放气示波法；

2.4、收缩压测量范围：40-260mmHg；

2.5、舒张压测量范围：20-210 mmHg；

2.6、血压测量准确性：±3mmHg以内；

2.7、心率测量范围：40-200bpm；

2.8、最大充气压力限制≤290mmHg；

2.9、断电自动安全打开阀门；

2.10、最大BP测量时间限制≤120s；

2.11、电源：锂电池，容量≥1000mAh, 可测量并记录≥150条数据；

3、倾斜试验床：

3.1、手动控制盒：点动控制开关，倾斜床角度调节范围：0°-90°，最大运行速度:17°/s±1°/s；

3.2、具备紧急复位装置，可将倾斜床快速回落至0°；

3.3、噪声：倾斜床正常工作时候，≤65db(A)

3.4、数据接口：RS232数据串口；

4、工作站：

4.1、CPU：i7或以上性能；

4.2、内存≥8G；硬盘≥512G；

4.3、彩色液晶显示器≥23英寸；2台；

4.4、打印机：黑白激光打印机；

5、软件功能：

5.1、具备患者数据登记模块、心电图数据读取、存储、回放软件模块、血压数据读取、储存、浏览模块、倾斜床设备操控软件模块、检查数据监测软件模块；

5.2、具备HIS接口功能，能够实现患者预约登记，根据患者病情可以自行预设检查方案；

5.3、可连接十二导心电工作站，倾斜试验过程中可连续采集、存储、回放；

5.4、可连接动态血压设备辅，倾斜试验过程中读取、存储、浏览血压数据，可按照倾斜试验需要进行血压间隔测量和紧急加测；

5.5、诊断报告

5.5.1、自动生成试验总结，至少包括最大心率、最小心率、最高血压、最低血压等；

5.5.2、可同步显示血压及心电图数据，可同步显示血压趋势图及实时心律趋势图，通过血压趋势图自动定位心电图；

5.6、报告打印：

5.6.1、支持自动或手动记录保存心电事件，可统一打印或选择打印；

5.6.2、可打印心率变异性报告，血压变异性报告；

5.7、在系统数据遭受破坏的情况下，可通过SQL server提供数据恢复。

5.8、具备用户访问控制措施，只有授权用户可以登录；

6、资质：投标厂商提供系统配套的心电工作站、动态血压、倾斜试验床注册证；

三、主要配置

1、心电工作站：1套；

2、便携式动态血压仪：1套（含血压计主机、袖带、充电器）；

3、电动倾斜床：1张；

4、工作站：1套；

5、电动倾斜床床罩：1套；

6、脚凳：1个；

7、倾斜试验监测软件：1套；

第26包 品目26-4射频消融治疗仪

射频消融治疗仪1

一、数量：2台

二、技术参数：

（一）、射频消融仪：

▲1、控制方式：温度控制、功率控制、自动灌注控制。

2、自动灌注控制模式：

2.1、可控制灌注流速进行最大化的功率输出。

2.2、可根据功率设置，射频消融仪将泵从高流速变为低流速或从低流速变为高流速，确保导管尖端的温度在目标范围内。

▲3、具备阻抗尖峰切断及温度切断保护功能。

4、放电时无干扰，在射频消融时靶点信号仍可检测。

5、液晶触摸屏显示屏，可戴手套操作。

6、配备远程控制器，可在观察室远程操纵射频仪。

7、配备存储器，可存储设置参数。

8、参数设置：

8.1、射频输出功率设置范围：0～100 W，最小调节步长≤1W。

8.2、射频释放时间时间设置范围：1～999s，可进行连续的线性消融，并自动归零。

9、参数监测和显示：

9.1、阻抗测量范围：50～500Ω，分辨率≤1Ω。

9.2、导管连接之后即全程实时显示导管头端温度。

9.3、导管连接之后即全程实时显示导管头端阻抗。

9.4、可设置阻抗安全范围。

9.5、温控模式下可显示温度变化趋势。

9.6、实时数据可以曲线形式显示，每个参数都可直接在消融界面上更改。

9.7、可在每次消融结束和每次手术结束后总结消融数据和手术过程概要，并从USB端口导出至电脑。

▲10、能与灌注泵联合使用，并在射频仪上设置灌注泵的参数。

11、兼容各品牌电生理记录仪，可在三维系统上显示消融参数。

12、可兼容使用6孔和56孔、66孔等多种冷盐水灌注导管。

13、可使用获得CFDA批准的用于长创消融的8mm消融导管。

（二）、灌注泵：

1、运行模式：连续运行。

▲2、将灌注泵连接到匹配的射频仪时，射频仪会根据连接的导管类型自动设置灌注流速，在射频能量传输开始和停止时更改流速，并对流速进行监测。

3、流速调节范围：

3.1、低速（待机）：1 mL/min～5 mL/min，调节步长≤1mL/min。

3.2、高速（消融）：6 mL/min～60 mL/min，调节步长≤1mL/min。

4、清洗流速：≥100 mL/min。

5、流速精确度：-10%～+20%之间@流速1～5 mL/min；-5%～+15%之间@流速6-39 mL/min；-10% ～+20%之间@流速40-60 mL/min；-10%～+20%之间@ 100 mL/min

6、气泡监测：

6.1、双气泡探测器。

6.2、气泡检测最高灵敏度：≤2 µL气泡。

7、可提示皮条装载情况和气泡排出情况，并可提示错误。

8、高流量时间声音报警报警功能。

9、最大灌输压力：140psi ±5%。

三、主要配置：

1、射频消融仪：1台。

2、灌注泵：1台。

3、远程控制器：1个。

射频消融治疗仪2

一、数量：1台

二、技术参数：

1、控制方式：温度控制，功率控制。

▲2、提供转接线，可连接到任何多道电生理记录仪或三维心脏电生理标测系统。

3、具备射频滤波功能，放电无干扰，在射频消融时靶点信号仍可检测。

4、液晶触摸显示屏≥9英寸，可戴术手套操作，中文操作界面。

5、参数设置：

5.1、射频输出功率设置范围：0-100 W，最小调节步长≤1W。

5.2、未接灌注泵目标温度设置范围：43-90℃，调节步长≤1℃。

5.3、连接灌注泵目标温度设置范围：38-53℃，调节步长≤1℃。

5.4、消融时间设置范围：0-900s。

5.5、可设置阻抗上下限、阻抗尖峰、切断温度、温控模式下的目标温度及功率上限、消融时间。

5.6、具有参数模板保存功能。可根据不同导管类型设置参数并保存模板。

6、参数检测和显示：

6.1、温度测量范围：10-100℃，分辨率：≤1℃。

6.2、阻抗测量范围：0-600Ω。

6.3、导管连接之后即可全程实时显示导管温度。

6.4、导管连接之后即可全程实时显示导管阻抗。

6.5、消融过程中实时数据可曲线形显示。

6.6、可显示导管、中性电极、脚踏开关连接状态。

7、可输入病人及医生信息，并保存至手术数据中，并可U盘导出查看。

8、每次消融结束时显示本次消融的汇总数据。

9、配备脚踏开关控制消融的开始/停止。