（二）具体技术要求

- 1.整机要求

- 1.1遥测发射盒重量≤200g（含电池）。

- 1.2遥测发射盒尺寸≤100*60*30mm 。

- 1.3遥测发射盒防水等级≥IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

- 1.4遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。

- 1.5遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

- 2.监测参数

- 2.1标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，血氧监测，提供SpO2，PR，测量值（ST，PVC在中央站上显示）。

- 2.2具有多参融合算法。

- 2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 2.4具有抗运动算法。

- 2.5提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿15–350 bpm。

- 2.6心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

- 2.7提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

- 2.8提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

- 2.9提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 2.10提供起搏分析。

- 2.11具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 2.12QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

- 2.13支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥27种实时心律失常分析。

- 2.14血氧饱和度测量范围：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300 bpm。

- 2.15可显示弱灌注指数（PI）。

- 3.系统功能

- 3.1遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

- 3.2遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

- 3.3支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

- 3.4支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

- 3.5支持给患者发送消息。

- 3.6可以采用可充电锂电池供电，工作时间≥170h；也可以采用采用电池供电，工作时间≥110h。

- 3.7采用无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

- 3.8锂电池集中充电器能够同时提供≥10块电池同时充电，每个充电位均具备电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间≤5小时。

- 3.9适用于成人、小儿的监测。

- 4.配置要求

- 4.1主机：1台

- 4.2背带：1个

- 4.3心电电极片附件包：1个

- 4.4心电导联线	：1根

- 4.5血氧附件包：1个

- 4.6电池：1个