- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京清华长庚医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA） | 1 | 台 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京清华长庚医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：调试验收合格后≥2年。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在1个月内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

## 第2包 品目2-1  800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）

（一）用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。

（二）主要技术和性能规格要求

1、机架系统:

★1.1、全自动悬吊式C臂；

1.2、机架位置存储≥50种；

1.3、具有床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动；

1.4、C臂在头位时CRA≥ 100°；

1.5、C臂在头位时CAU≥ 100°；

1.6、C臂在头位时RAO ≥ 180°；

1.7、C臂在头位时LAO ≥ 150°；

1.8、C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒；

1.9、C臂旋转采集速度≥60度/秒（正位）；

1.10、C臂旋转采集速度≥60度/秒（侧位） ；

1.11、SID范围可调，最小范围≥90cm；

1.12、SID范围可调，最大范围≥120cm；

1.13、机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗；

1.14、准直器和平板探测器具备同步旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转；

1.15、在机架运动过程中，投照角度可保持不变；

2、导管床：

2.1、碳纤维浮动床面；

2.2、床长≥280cm（不包含延长板的长度）；

2.3、床宽≥45cm；

2.4、床的最大病人承重≥250KG + 100KG（CPR）；

2.5、床的纵向运动范围≥125cm；

2.6、床面的垂直升降范围≥30cm；

2.7、床面的旋转≥±120°；

2.8、床面的横向运动≥15cm；

2.9、具备导管床手臂支架，床垫，输液支架；

3、液晶触摸控制屏：

3.1、检查床旁具备液晶触摸控制屏；

3.2、液晶触摸控制屏可置于导管床左右二侧及床尾；

3.3、液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置；

3.4、配备三键鼠标式手柄，便于医生操作；

4、X线高压发生器装置：

▲4.1、发生器功率≥100KW；

▲4.2、最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时）；

4.3、最小管电流≤0.5mA；

4.4、高频逆变频率≥100KHz；

4.5、最小管电压≤40KV；

4.6、最大管电压≥125KV；

4.7、最短曝光时间≤O.5ms；

4.8、最大连续透视功率≥3000W；

4.9、可无需测试曝光进行自动曝光控制；

5、X线球管：

▲5.1、最大透视管电流≥250mA；

5.2、球管阳极连续高速旋转，转速≥9600转/分，包括透视及采集；

▲5.3、阳极热容量≥3.3MHU；

5.4、管套热容量≥4.9MHU；

▲5.5、阳极最大散热功率≥6500W；

▲5.6、球管焦点≥3个；

5.7、最小焦点≤0.3mm；

5.8、最小焦点功率≥19KW；

5.9、中焦点可实现标准正方形；

5.10、中焦点≤0.6x0.6mm；

5.11、中焦点功率：≥40KW；

5.12、最大焦点≤1.0mm；

5.13、最大焦点功率≥90KW；

5.14、球管带有防碰撞保护装置；

5.15、球管采用油冷加水冷的冷却方式；

5.16、球管采用液态金属轴承技术；

5.17、球管具备焦点熔断技术，允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用，术中亦不影响正常使用；

5.18、曝光自动调节参数≥5项；

5.19、球管内金属铜滤片最小厚度 ≤0.1mm；

6、数字化平板探测器：

6.1、采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术；

6.2、探测器为长方形平板，非正方形；

6.3、具备独立的平板探测器液态冷却系统；

▲6.4、平板有效探测面积≥38cm x 30cm；

6.5、平板分辨率≥3.25LP/mm；

▲6.6、平板像素尺寸≤155μm；

6.7、系统采集：≥ 2480 x 1920矩阵；

6.8、动态灰阶≥16bit；

6.9、视野≥5视野；

6.10、最小视野≤8 x 8cm；

6.11、平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制；

6.12、平板检测器光子转换效率≥77% DQE；

6.13、平板上具备控制机架和C型臂运动的开关；

6.14、平板内具备可抽取滤线栅；

7、图像采集及处理系统：

7.1、主机配备双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作；

7.2、标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒；

7.3、标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒，并具有实时DSA功能；

7.4、数字脉冲透视:≥0.5-30幅/秒，多档可调；

7.5、透视图像存储量≥1024幅；

7.6、最大透视图像储存时间≥60s；

7.7、图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能；

7.8、具有实时动态范围管理功能；

8、二维路径导航功能：

8.1、可实现传统Roadmap功能；

8.2、可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图；

8.3、可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图；

8.4、路径导航功能可用于心脏介入；

8.5、实时透视图像与路径图像叠加，循环显像；

8.6、可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要；

10、图像采集及处理及优化技术软件包：

10.1、可由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚；

10.2、可由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性；

10.3、可由C型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径；

10.4、具备动态图像优化降噪；

10.5、具备边缘增强；

10.6、具备轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节；

11、图像显示系统：

11.1、采用医用高分辨率TFT显视器；

11.2、检查室两台（≥19英吋）TFT显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室一台（19英吋）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示；

11.3、显视器亮度≥400 cd/m2；

11.4、可视角度（水平及垂直可视角度）≥178°；

11.5、显视器分辨率≥1280X1024；

11.6、配有四架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾；

11.7、监视器悬吊架可纵向及旋转运动；

12、图像存储及图像分析系统：

12.1、主机硬盘图像存储：1024x1024矩阵，容量≥25000幅 ；

12.2、主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘；

12.3、具备自动回放采集序列功能；

12.4、回放序列的速度及方向可调；

12.5、可进行减影及非减影切换；

12.6、后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等；

13、实时旋转DSA：

13.1、机架可在头位及侧位进行旋转采集；

13.2、头位机架旋转采集最快速度≥60度/秒；

13.3、侧位机架旋转采集最快速度≥60度/秒；

13.4、侧位机架旋转采集范围≥200度；

13.5、最快采集速率≥75帧/秒；

13.6、蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影；

14、三维图像后处理工作站：

14.1、具有独立的三维重建及分析工作站（原厂提供）；

14.2、主频≥3.6GHz以上CPU，≥六核；

14.3、RAM：≥ 64GB；

14.4、图像硬盘容量：≥ 1TB；

14.5、可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换；

14.6、配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准血管造影光盘，输出及叠加单幅图像，可用AVI文件输出完整图像；

14.7、光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析；

14.8、控制室：≥19英吋高分辨率LCD彩色监视器一台；

14.9、可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档；

14.11、具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D血管表面重建（SSD）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT）；

15、三维血管路图导航功能：

15.1、具备三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行；

15.2、三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程；

16、血管机类CT成像功能：

16.1、能完成CT断层图像重建和显示；

16.2、机架最快旋转速度≥60度/秒，旋转角度≥200度；

16.3、类CT最快扫描速率：≥75帧/秒；

16.4、重建矩阵512 *512；

16.5、重建时间：≤60秒；

16.6、可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系；

16.7、床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作；

17、双轨采集：

17.1、支持偏中心部位类CT采集；

17.2、采集旋转角度≥200度；

17.3、完成CT断层图像重建和显示；

17.4、可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系；

17.5、床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作；

18、三维/三维融合功能：

18.1、血管机CT，CT, MR和PET影像均可作为融合影像，进行融合处理；

18.2、可方进行标记编辑进行点对点的标记配准；

18.3、可并列显示相关点对点的信息；

19、二维/三维融合功能：

19.1、术前CT等三维图像可以直接和术中实时透视图像进行融合，且完成骨性标记的配准；

19.2、融合过程无需术中在血管机上进行三维或者其他的容积成像；

20、射线剂量防护技术：

▲20.1、提供IGS Dosesense平台，或Clarity平台，或CLEAR MAX平台或制造商最高水平的剂量管理技术；

20.2、采用滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预；

20.3、自动插入铜滤片数≥4片；

20.4、透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥1000幅；

20.5、透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上；

20.6、具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值；

★20.7、具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏；

20.8、透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变；

20.9、可以提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关；

20.10、可以提供DICOM格式的剂量报告。

（三）配置配套

1、主机一套；

2、工作站一套；

3、高压注射器一套。